ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1- sprzęt medyczny

1. Zestaw do reanimacji – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | Tak |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku wyniku autotestu. | Tak |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | Tak |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 C do 45 °C | Tak |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg. | Tak |  |
|  | Ekran | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy, dotykowy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 10". | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 800 pikseli x 600 pikseli. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 6 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | Tak |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | Tak |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min. 400 cd/m2. | Tak |  |
|  | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | Tak |  |
|  | Zasilanie | Tak |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | Tak |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | Tak |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 150 wyładowań z energią maksymalną. | Tak |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0 °C. | Tak |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 300 minut. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max. 3 godziny. | Tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | Tak |  |
|  | Defibrylacja | Tak |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa. | Tak |  |
|  | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna. | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | Tak |  |
|  | Zakres wyboru energii min. 2 J – 265 J. | Tak |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | Tak |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J mniej niż 4 sekundy. | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | Tak |  |
|  | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | Tak |  |
|  | Monitorowanie parametrów życiowych | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG: - Wyświetlanie min. 3 odprowadzeń EKG - Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: - łyżek defibrylatora, I, II, III. - Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania 12-odpr EKG z przewodu 10-żyłowego, wyświetlanie wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie aproksymowanych 18 odprowadzeń EKG ze standardowego przewodu 12-odpr. | Tak |  |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko, noworodek | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. | Tak |  |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. | Tak |  |
|  | - Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 % – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 ud./min.– 300 ud./min. | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Alarm VPC/PPK. | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | Tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min. 2 minuty. | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min. 2 minuty. | Tak |  |
|  | Drukowanie | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. | Tak |  |
|  | Wydruki na żądanie. | Tak |  |
|  | Wydruki automatyczne. | Tak |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 30 raportów defibrylacji. | Tak |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę zdarzenia leczenia. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 zdarzeń leczenia. | Tak |  |
|  | Inne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth i WLAN | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o komunikację HL7 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie wyników autotestu do serwera. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 1 min. – 480 min. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu. | Tak |  |
|  | Wyposażenie | Tak |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: - papier do drukarki termicznej x 11 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych/dzieci x 3 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Zestaw ratunkowy |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). |  |  |
|  | Zastosowanie - Zabezpieczenie i przywracanie drożności dróg oddechowych. - Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. - Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć. - Zapewnienie komfortu termicznego. - Tampowanie krwotoków i opatrywanie ran. Zaopatrywanie oparzeń. |  |  |
|  | Torba została wykonana z atestowanego materiału, który wyróżnia się: - Niezwykłą odpornością na przetarcia i ścieranie. - Wytrzymałością na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Lekkością, która zwiększa wygodę użytkowania. |  |  |
|  | Waga: 0,9 kg ( 0,2 kg). |  |  |
|  | Wymiary max: 37 cm x 33 cm x 25 cm |  |  |
|  | Konstrukcja: wzmocniony stelaż zapewniający trwałość i bezpieczeństwo. |  |  |
|  | Sposób noszenia: na ramieniu za pomocą pojedynczego paska; w ręku dzięki podwójnej, zapinanej rączce; na plecach za pomocą wygodnych szelek. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo użytkownika: haftowany krzyż św. Andrzeja i elementy odblaskowe zwiększające widoczność po zmroku. |  |  |
|  | Ochrona przed zamoknięciem: dno torby wyposażone w stopki typu „jeżyk”. |  |  |
|  | Tytanowe nici. |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Zabezpieczenie dróg oddechowych, Prowadzenie oddechu kontrolowanego i wspomaganego oraz tlenoterapii: Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela (rozmiary 5,3,1) – 3 szt. |  |  |
|  | Unieruchomienie złamań: - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 1 szt. - Szyna usztywniająca typu SPLINT 47 cm – 1 szt. - Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Zapewnienie komfortu termicznego: - Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 2 szt. - Opatrunek osobisty typu “W” – 2 szt. - Kompresy gazowe jałowe, 10 cm x 10 cm – 5 szt. - Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m² - 2 szt. - Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m² - 1 szt. - Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 szt. - Chusta trójkątna tekstylna – 2 szt. |  |  |
|  | Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran: - Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 2 szt. - Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 2 szt. - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt. - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 1 szt. - Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 1 szt. - Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m – 1 szt. - Opatrunek zastawkowy ACS na rany klatki piersiowej – 2 szt. |  |  |
|  | Opatrywanie oparzeń: - Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm – 1 szt. - Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm – 1 szt. - Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 20 szt. - Maska ratownicza typu POCKET MASK – 1 szt. - Nożyczki ratownicze ze stopką – 1 szt. |  |  |
|  | Zestaw uzupełniający: - Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml – 1 szt. - Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb – 1 szt. - Agrafki – 8 szt. |  |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

2. Rozrusznik stymulator zewnętrzny – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Lekki i prosty w obsłudze kardiostymulator jednojamowy przeznaczony do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca za pośrednictwem elektrody wprowadzanej przez żylnie. | Tak |  |
|  | Realizacja funkcji stymulacyjnych VVI, V00, AAI, A00 oraz stymulacji szybkiej (po zadeklarowaniu stymulacji przedsionków). | Tak |  |
|  | Umożliwia wykonanie podstawowych pomiarów w trakcie implantacji stymulatora stałego, tj. impedancji elektrod, amplitudy załamka R lub P oraz progów stymulacji dla różnych szerokości impulsu. | Tak |  |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia. | Tak |  |
|  | Funkcja „Emergency” dostępna w każdej sytuacji. | Tak |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody. | Tak |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii. | Tak |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją. | Tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy załamka R lub P. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz podświetlany białymi diodami LED. | Tak |  |
|  | Automatyczne wygaszanie ekranu. | Tak |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu min: 0,2 V – 12 V. | Tak |  |
|  | Pomiar impedancji obwodu elektrodowego min.: 50 – 5000 . | Tak |  |
|  | Pomiar amplitudy załamków R lub P min.: (1 x 2,5) x czułość mV. | Tak |  |
|  | Właściwy zakres impedancji min.: 50 – 2000 . | Tak |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia i przerwy w obwodzie elektrody: < 50 i > 2000 . | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanu baterii: dwustopniowa, optyczna i akustyczna. | Tak |  |
|  | Czas pracy min. > 25 dni (przy standardowych nastawach pracy). | Tak |  |
|  | Wymiary: 60 mm x 140 mm x 25 mm ( 5 mm). | Tak |  |
|  | Waga: ok. 250 g (łącznie z baterią). | Tak |  |
|  | W komplecie: - Elektrody do czasowej stymulacji serca – rozmiary: FG/CH 4 – 1 szt., FG/CH 5 – 1 szt., FG/CH 6 – 2 szt., FG/CH 7 – 2 szt., - Introduktory – rozmiary: INT 4F – 1 szt., INT 5F – 1 szt., INT 6F – 2 szt., INT 7F – 2 szt. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak |  |
|  | Czas podjęcia naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej i Transportu. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. Oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

3. Próba wysiłkowa bieżnia – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
| 2. | System testów wysiłkowych. | Tak |  |
| 3. | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 10. | Tak |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim gotowe do instalacji w komputerze użytkownika. | Tak |  |
| 5. | Wymagane moduły oprogramowania. | Tak |  |
| 6. | Moduł podstawowy – dostarczany z modułem EKG, umożliwia wykonanie podstawowego EKG: -EKG 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG -Pobieranie danych z elektrokardiografów - Zarządzanie danymi dla wszystkich modalności. | Tak |  |
| 7. | Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu i ich wstawianie do raportu: •Ciągłe zapisywanie sygnału z 12 odprowadzeń •Kodowanie barwne zapisu arytmii •Możliwość powiększania i zapisywania segmentów zapisu EKG | Tak |  |
| 8. | Moduł dokumentacji arytmii: • Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych • Wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego • Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie | Tak |  |
| 9. | Moduł diagnostyczny – automatycznie oblicza czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz zawału serca w oparciu o wytyczne American Heart Association (AHA): • Obliczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu • Wskaźnik bieżni ruchomej z Duke | Tak |  |
| 10. | Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: • Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych | Tak |  |
| 11. | Moduł analizy ST/HR – dwuwymiarowa prezentacja poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca w fazie wysiłku oraz odpoczynku: • Cztery dodatkowe parametry próby wysiłkowej: - Histereza ST/HR - Zmniejszenie HR w fazie odpoczynku - Wykorzystana rezerwa HR - Zmniejszenie FVE | Tak |  |
| 12. | Wydruk raportów | Tak |  |
| 13. | Wydruki raportów podczas testów | Tak |  |
| 14. | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak |  |
| 15. | Wydruki w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 16. | Raporty powinny zawierać między innymi: - Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) - Całkowity czas wysiłku - Czas trwania każdego etapu - Procent uzyskanego tętna docelowego - Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach - Prędkość bieżni na każdym etapie - Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie - Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Tak |  |
| 17. | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| 18. | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Tak |  |
| 19. | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Tak |  |
| 20. | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | Tak |  |
| 21. | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS | Tak |  |
| 22. | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń). | Tak |  |
| 23. | Próbkowanie sygnału minimum 8 000 próbek/s/kanał. | Tak |  |
| 24. | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz. | Tak |  |
| 25. | Filtracja FRF lub Cubic Spine. | Tak |  |
| 26. | Filtr zakłóceń sieciowych. | Tak |  |
| 27. | Automatyczna kompensacja linii odniesienia. | Tak |  |
| 28. | CMRR > 140 dB. | Tak |  |
| 29. | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią. | Tak |  |
| 30. | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów. | Tak |  |
| 31. | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem. | Tak |  |
| 32. | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x. | Tak |  |
| 33. | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 34. | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym. | Tak |  |
| 35. | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania. | Tak |  |
| 36. | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki. | Tak |  |
| 37. | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99. | Tak |  |
| 38. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie. | Tak |  |
| 39. | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST. | Tak |  |
| 40. | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST. | Tak |  |
| 41. | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją. | Tak |  |
| 42. | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu. | Tak |  |
| 43. | Nazwa protokołu i fazy na ekranie. | Tak |  |
| 44. | Czas trwania wysiłku na ekranie. | Tak |  |
| 45. | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie. | Tak |  |
| 46. | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów. | Tak |  |
| 47. | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej. | Tak |  |
| 48. | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET. | Tak |  |
| 49. | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | Tak |  |
| 50. | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s. | Tak |  |
| 51. | Skala wysiłku według Borga. | Tak |  |
| 52. | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM, możliwość integracji z ergospirometrią. | Tak |  |
| 54. | Bieżnia sterowana za pomocą komputer. | Tak |  |
| 55. | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,2 km/h - 24,0 km/h (regulacja co 0,1 km/h). | Tak |  |
| 56. | Bezskokowa regulacja prędkości pasa. | Tak |  |
| 57. | Zakres kąta nachylenia 0 % - 25 % (regulacja co 0,5%). | Tak |  |
| 58. | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni. | Tak |  |
| 59. | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | Tak |  |
| 60. | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna. | Tak |  |
| 61. | Nośność bieżni ≥ 220 kg. | Tak |  |
| 62. | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥ 155 cm. | Tak |  |
| 63. | Szerokość ruchowego pasa ≥ 50 cm. | Tak |  |
| 64. | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. | Tak |  |
| 65. | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa. | Tak |  |
| 66. | Możliwość montażu opcjonalnych poręczy o regulowanej wysokości/ | Tak |  |
| 67. | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu. | Tak |  |
| 68. | Wyposażona w kółka jezdne. | Tak |  |
| 69. | Zasilanie jednofazowe. | Tak |  |
| 70. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 71. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

4. Holter EKG – 10 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Zapis danych na standardowej, wymiennej karcie pamięci typu microSD/SDHC, o pojemności do 32 GB. | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA. | Tak |  |
|  | Drugie, wbudowane źródło zasilania z akumulatora typu li-ion z możliwością jego wielokrotnego ładowania. | Tak |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port USB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. | Tak |  |
|  | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta. | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG min. 32 000 Hz na kanał. | Tak |  |
|  | Podgląd sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED. | Tak |  |
|  | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu. | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu. | Tak |  |
|  | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG bez zmiany ogniwa 336 godz. z możliwością wydłużenia rejestracji bez jej przerywania przy zmianie ogniwa. | Tak |  |
|  | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany ogniwa AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji). | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł Bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie bezprzewodowe do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji EKG i poziomu saturacji. | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń dla pacjenta. | Tak |  |
|  | Waga rejestratora max. 130 g z wbudowanym akumulatorem. | Tak |  |
|  | Wodoszczelna obudowa. | Tak |  |
|  | W zestawie z rejestratorem 2 kable pacjenta, karta pamięci, kabel USB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

5. Holter ciśnieniowy – 6 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna. | Tak |  |
|  | Druga synchroniczna metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa). | Tak |  |
|  | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego. | Tak |  |
|  | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci, z osobnymi trybami pracy. | Tak |  |
|  | Funkcja dyktafonu do nagrania głosowego danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 25 mmHg - 300 mmHg, zakres pomiaru tętna min. 25 bpm - 300 bpm. | Tak |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED. | Tak |  |
|  | Wbudowany w rejestrator port USB do komunikacji z komputerem. | Tak |  |
|  | Czas rejestracji min. 48 godzin. | Tak |  |
|  | Funkcja zaprogramowania i uruchomienia badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera. | Tak |  |
|  | Bezpośrednia weryfikacja wyników pomiarowych na ekranie rejestratora. | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi. | Tak |  |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru. | Tak |  |
|  | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta. | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta). | Tak |  |
|  | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia. | Tak |  |
|  | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów. | Tak |  |
|  | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych min. od 5 minut do 120 minut. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego. | Tak |  |
|  | Zasilanie z 2 ogniw typu AA. | Tak |  |
|  | Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g. | Tak |  |
|  | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką, 2 mankiety w różnych rozmiarach, do wyboru przez Zamawiającego na etapie dostawy, etui, dren. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

6. Aparat EKG – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał. | Tak |  |
|  | Filtry zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 40 Hz, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz. | Tak |  |
|  | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50 Hz, 60 Hz. | Tak |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG 0 Hz - 250 Hz. | Tak |  |
|  | Waga poniżej 1,2 kg, wymiary 230 mm x 160 mm x 35 mm 5 mm. | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do 4 minut. | Tak |  |
|  | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu. | Tak |  |
|  | Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG. | Tak |  |
|  | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 114 mm. | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu 5 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Czułość 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv. | Tak |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeni (min.): Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne. | Tak |  |
|  | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-polimerowy, pozwalający na pracę urządzenia przez min. 4 godziny, z 3-godzinnym cyklem pełnego ładowania. | Tak |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci. | Tak |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego. | Tak |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna min. 8’’, rozdzielczość 1024 pikseli x 768 pikseli, typu MultiTouch pozwalający na obsługę dotykową, w tym przeciąganie elementów na ekranie. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie (min.): krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk. | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej. | Tak |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań. | Tak |  |
|  | Bezpośrednia obsługa WorkListy z poziomu menu elektrokardiografu. | Tak |  |
|  | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive. | Tak |  |
|  | Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS). | Tak |  |
|  | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru. | Tak |  |
|  | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod. | Tak |  |
|  | Port komunikacyjny LAN 1Gbit. | Tak |  |
|  | Moduł komunikacyjny Wi-Fi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA2-Enterprise, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz. | Tak |  |
|  | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, zasilacz, papier. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą WorkList. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

7. Echokardiograf – 2 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
| 2. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. | Tak |  |
| 3. | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 36 000 000. | Tak |  |
| 4. | Monitor kolorowy LCD, LED, OLED przekątna min. 21” o rozdzielczości min. 1920 pikseli x 1080 pikseli, umieszczony na wysięgniku regulacja: położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: obrót o min. 170°, góra/dół min. 15 cm., pochył przód-tył min. ± 45°. | Tak |  |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna (bezprzewodowa) do opisywania badań, wprowadzania opisów i komentarzy w raportach, dostępna niezależnie również na ekranie dotykowym. | Tak |  |
| 6. | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | Tak |  |
| 7. | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie). | Tak |  |
| 8. | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 19 cm. i obrót min. 150°. | Tak |  |
| 9. | Waga aparatu < 100 kg. | Tak |  |
| 10. | Dynamika aparatu min. 355 dB. | Tak |  |
| 11. | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu. | Tak |  |
| 12. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1 TB. | Tak |  |
| 13. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund. | Tak |  |
| 14. | Regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC), 8 regulatorów na panelu sterowania. | Tak |  |
| 15. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu od 1,0 MHz do min. 25,0 MHz. | Tak |  |
| 16. | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. | Tak |  |
| 17. | Nagrywarka DVD-R/RW oraz min. 2 porty USB obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.: DICOM, AVI, JPG. | Tak |  |
| 18. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | Tak |  |
| 19. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań. | Tak |  |
| 20. | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu. | Tak |  |
| 21. | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat wraz z przewodami do monitorowania parametrów życiowych pacjenta. | Tak |  |
| 22. | Aktywne dedykowane gniazdo do podłączenia głowicy nie obrazowej tzw. „ślepej”. | Tak |  |
| 23. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. | Tak |  |
| 24. | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 30 s. | Tak |  |
| 25. | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych. | Tak |  |
| 26. | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | Tak |  |
| 27. | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | Tak |  |
| 28. | Zakres głębokości penetracji do min. 50 cm. | Tak |  |
| 29. | Obrazowanie harmoniczne. | Tak |  |
| 30. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy). | Tak |  |
| 31. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 Hz. | Tak |  |
| 32. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych. | Tak |  |
| 33. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od - 9,5 m/s do 0 oraz od 0 do + 9,5 m/s z możliwością przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | Tak |  |
| 34. | Funkcja korekcji kąta w zakresie 88°. | Tak |  |
| 35. | Uchylność bramki 30°. | Tak |  |
| 36. | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. - 300 cm/s do 0 oraz 0 do + 300 cm/s. | Tak |  |
| 37. | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak |  |
| 38. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm - 20 mm. | Tak |  |
| 39. | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od - 25 m/s do + 25 m/s (przy zerowym kącie bramki). | Tak |  |
| 40. | Tkankowy Doppler Kolorowy, Tkankowy Doppler Kolorowy. | Tak |  |
| 41. | Tryb M-mode, Kolor M-Mode, Anatomiczny M-Mode co najmniej w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 42. | Tryb Duplex (B+ PWD), Triplex (B+ CD/PD + PWD). | Tak |  |
| 43. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler. | Tak |  |
| 44. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów, układu mięśniowo-szkieletowego, badań kardiologicznych osób dorosłych, badań TCD, | Tak |  |
| 45. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 16x. | Tak |  |
| 46. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | Tak |  |
| 47. | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | Tak |  |
| 48. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości). | Tak |  |
| 49. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu Convex oraz liniowych. | Tak |  |
| 50. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu Convex oraz liniowych. | Tak |  |
| 51. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne. | Tak |  |
| 52. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR). | Tak |  |
| 53. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | Tak |  |
| 54. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach. | Tak |  |
| 55. | Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 56. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów. | Tak |  |
| 57. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak |  |
| 58. | Oprogramowanie do echokardiografii obciążeniowej (stres echo). | Tak |  |
| 59. | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 60. | Aparat w czasie trwania gwarancji bezpłatnie podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami. Zakres zdalnego serwisu min. zdalna diagnostyka urządzenia, zdalna reinstalacja oprogramowania celem przywrócenia sprawności urządzenia. | Tak |  |
| 61. | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE | Tak |  |
| 62. | Głowica sektorowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens.: - Zakres częstotliwości od 1.0 do min. 6.0 MHz ( 1 MHz) - Obrazowanie harmoniczne - Ilość elementów min. 80 - Kąt pola skanowania min. 90° | Tak |  |
| 63. | Głowica liniowa o: - Zakresie częstotliwości min. 3.0 - 13.0 MHz ( 1 MHz) - Ilość elementów min. 300 - Długość głowicy (FOV) max 39 mm - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 64. | Głowica Convex wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. - Zakres częstotliwości od 1.0 do min. 6.0 MHz ( 1 MHz) - Ilość elementów min. 300 - Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110° - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii fali poprzecznej (Elastografia typu Shear Wave), - Możliwość pracy z oprogramowaniem do oceny stłuszczenia wątroby. | Tak |  |
| 65. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU | Tak |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o Głowicę sektorową pediatryczną szerokopasmowa o parametrach: - zakres częstotliwości pracy min. 3.0 MHz - 8.0 MHz, - kąt widzenia min. 90°, - ilość elementów min. 96, - obrazowanie 2D, Doppler CD/CPA, Doppler PWD, Doppler CW, TDI, harmoniczne, - możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Tak |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; - zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. ( 1MHz), - ilość elementów min. 2500. - Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. - Min. jeden przycisk z możliwością przypisania. - Szerokość końcówki endoskopu max. 17 mm. - Waga pacjenta > 30 kg | Tak |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa - Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 MHz -12.0 MHz; - Obrazowanie harmoniczne - ilość elementów min. 90 - Kąt pola skanowania min. 90° - Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykową pediatryczną 2D, wielopłaszczyznowa - z rotacją min. 0 – 180°, - zakres pracy min. 3,0 MHz – 8,0 MHz ( 1 MHz). - Szerokość końcówki endoskopu max. 8 mm. - Waga pacjenta > 2,5 kg | Tak |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa, matrycowa do badań przezklatkowych serca - Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 MHz – 5,0 MHz ( 1 MHz) - Ilość elementów min. 3000 - Kąt skanowania min. 90° x 90° - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. - Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. | Tak |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa typu hockey szerokopasmowa o - zakresie częstotliwości min. 8,0 MHz – 26,0 MHz, - ilość elementów min. 190 - długość czoła głowicy max. 27 mm | Tak |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie: - kardiologiczne 3D w czasie rzeczywistym, - kardiologiczne 3D w czasie rzeczywistym z kolorowym Dopplerem, - 3D zoom w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej, - radiologiczne 3D z analizą MPR. | Tak |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o Głowicę liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. - Zakres częstotliwości min. 2.0 MHz - 20.0 MHz - Ilość elementów min. 1800 - Długość głowicy (FOV) 50 mm ( 1 mm) - Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. 20 - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain - Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii fali poprzecznej (Elastografia typi Shear Wave) - Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów - Linie lub znaczniki dostępne na głowicy pozwalające na precyzyjne utrzymanie toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną obrazowania (np. w procedurach interwencyjnych Out-of-Plane) | Tak |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o: Automatyczne śledzenie przepływu na potrzeby automatycznej korekcji kąta przy ruchach bramki dopplerowskiej. | Tak |  |
| 75. | Możliwość rozbudowy o: Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali. | Tak |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o Obrazowanie poprawiające wizualizację prowadzonej igły np. w płaszczyźnie In-Plane. | Tak |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru tzw. landing zone). | Tak |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie. | Tak |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie w aparacie do porównywania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR, PET z obrazami ultrasonograficznymi. | Tak |  |
| 80. | Możliwość rozbudowy o: Możliwość rozbudowy o tryb elastografii typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. | Tak |  |
| 81. | Możliwość rozbudowy o: Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 60cm z możliwością wykonywania pomiarów. | Tak |  |
| 82. | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Nawiązywanie połączenia audio - Prowadzenie czatu tekstowego - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu - Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego. | Tak |  |
| 83. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wysokiej czułości i rozdzielczości w trybie detekcji bardzo drobnych przepływów o małej energii, mikro przepływów, z możliwością wizualizacji: kierunku przepływu, przepływu bez tła 2D, przepływu z nałożonym tłem 2D. | Tak |  |
| 84. | Uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku, w pełni zautomatyzowane narzędzie do oceny globalnej funkcji lewej komory (Mid-layer, endocardial global longitudinal strain - GLS) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle tracking wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2. | Tak |  |
| 85. | POZOSTAŁE WYMAGANIA | Tak |  |
| 86. | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | Tak |  |
| 87. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 88. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 48 godziny w dni robocze w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy niewymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 5 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 89. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 90. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | Tak |  |
| 91. | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy/całego aparatu Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamienne analogiczny element dostawy/cały aparat. | Tak |  |
| 92. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 93. | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |
| 94. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
| 95. | Instruktaż personelu medycznego zakresie obsługi i konserwacji aparatu. | Tak |  |
| 96. | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | Tak |  |
| 97. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedstawionych działań wraz ze stosownym, świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 98. | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

8. Monitor – zestaw monitorujący serce i ciśnienie I – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 V - 240 V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Waga kardiomonitora max. 6,5 kg. | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15,5", rozdzielczości co najmniej 1920 pikseli x 1080 pikseli. Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy (monitor) z ekranem LCD o przekątnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczości min. 1280 pikseli x 720 pikseli i wadze z akumulatorem poniżej 1 kg. Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 x Temp. Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Chłodzenie konwekcyjne. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg. ISO 80601-2-61 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm EN60068-2-332(odporność na upadek z min.1,2m) - stopień ochrony IP44 Zasilanie – sieciowe 100 V - 240 V 50/60Hz Własne zasilanie – akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 3350 mAh. Czas pracy min 10 godzin (monitorowanie EKG 3/5 odprowadzeń, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 3 godzin. Wyświetlanie informacji w % o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu oraz temperaturze. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł wieloparametrowy w postaci kostki wsuwanej do kieszeni dokującej realizujący pomiary min. EKG, NIBP, SPO2, 2 x Temp, IBP. | Tak |  |
|  | Dostępny tryb wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min. 2 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - ekran EKG w układzie kaskady - tryb czuwania - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu oraz głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika) - tryb prywatny - tryb zewnętrzny (włączany ręcznie lub automatycznie, gdy natężenie światła otoczenia przekroczy wartość progową) | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 160 godzin. Pamięć min. 7 krzywych „full disclosure” z okresu min. 40 godz. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.16 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min. 1 min. - 10 min. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10 s - 30 s. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1 min. - 15 min., min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale (opcja zabezpieczona hasłem). Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/użytkownika - zabezpieczona hasłem). | Tak |  |
|  | Pamięć min. 2000 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej. | Tak |  |
|  | Funkcja podsumowanie 24-godzinnego EKG zawierająca min.: - statystyki HR; - statystyki arytmii; - statystyka pomiarów QT/QTc; - statystyka maksymalnych i minimalnych wartości ST dla każdego odprowadzenia; - statystyki rozrusznika; - typowe przebiegi EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 odprowadzeń wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15/min. - 350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR. | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. | Tak |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO. | Tak |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 mV do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie. Pomiar ∆ST | Tak |  |
|  | Analiza QT, ∆QTC, QTc w formułach Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej. | Tak |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund. | Tak |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1 min. - 5 min. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0% - 100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20/min - 300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow. | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 8 sekund. | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski). | Tak |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej SpO2 Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. | Tak |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji. | Tak |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 12 godzin. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25 mmHg - 290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10 mmHg - 250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15 mmHg - 260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30 bpm - 310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1 min. - 720 min., ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny. | Tak |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. | Tak |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 mmHg do + 370 mmHg. Dokładność min. 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20 bpm - 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min. 4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP. | Tak |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym Zakres pomiarowy min.0 mmHg - 190 mmHg Zakres pomiarowy awRR min. 0 odd./min. - 150 odd./min. Min. 5 prędkości kreślenia krzywej Możliwość ręcznego ustawienia skali pomiarowej | Tak |  |
|  | Rzut serca metodą termodylucji C.O (w zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) Zakres pomiarowy CO min. 0,1 l/min - 20 l/min Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. Dokładność CO min. 0,1 l/min. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) umożliwiająca podłączenie dodatkowych pomiarów. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły min. gazy anestetyczne z pomiarem tlenu, pomiar BIS, RM, nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC (dla saturacji Masimo). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik O2 w celu monitorowania stężenia O2. | Tak |  |
|  | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki poprzez port USB. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów - konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy, 5-żyłowy - zestaw 2 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - czujnik temperatury zewnętrznej. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), regulowana wysokość, kosz na akcesoria. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy. | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem). | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

9. Centrala monitorująca do 5 monitorów – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak |  |
|  | 2 x monitor kolorowy min. 26”; Komputer klasy PC, min. 4 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka laserowa. | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7 – opcja. | Tak |  |
|  | Jednoczesny podgląd min. 16 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków, 7 EKG, 12 EKG. | Tak |  |
|  | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta (m.in. nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania. | Tak |  |
|  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych. | Tak |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru. | Tak |  |
|  | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów). | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min. 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. | Tak |  |
|  | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2 min., 3 min., 5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe. | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami. | Tak |  |
|  | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) , złącze RS-232. | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych | Tak |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację między stanowiskiem centralnym, a kardiomonitorami. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Windows. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja). | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

10. Monitor – zestaw monitorujący serce i ciśnienie II – 5 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy). | Tak, |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 V - 240 V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Waga kardiomonitora max. 6,5 kg. | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15,5", rozdzielczości co najmniej 1920 pikseli x 1080 pikseli. Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy (monitor) z ekranem LCD o przekątnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczości min. 1280 pikseli x 720 pikseli i wadze z akumulatorem poniżej 1 kg. Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 x Temp. Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Chłodzenie konwekcyjne. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg. ISO 80601-2-61 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm EN60068-2-332(odporność na upadek z min.1,2m) - stopień ochrony IP44 Zasilanie – sieciowe 100 V - 240 V 50/60Hz Własne zasilanie – akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 3350 mAh. Czas pracy min 10 godzin (monitorowanie EKG 3/5 odprowadzeń, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 3 godzin. Wyświetlanie informacji w % o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu oraz temperaturze. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł wieloparametrowy w postaci kostki wsuwanej do kieszeni dokującej realizujący pomiary min. EKG, NIBP, SPO2, 2 x Temp, IBP. | Tak |  |
|  | Dostępny tryb wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min. 2 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - ekran EKG w układzie kaskady - tryb czuwania - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu oraz głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika) - tryb prywatny - tryb zewnętrzny (włączany ręcznie lub automatycznie, gdy natężenie światła otoczenia przekroczy wartość progową) | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 160 godzin. Pamięć min. 7 krzywych „full disclosure” z okresu min. 40 godz. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.16 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min. 1 min. - 10 min. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10 s - 30 s. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1 min. - 15 min., min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale (opcja zabezpieczona hasłem). Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/użytkownika - zabezpieczona hasłem). | Tak |  |
|  | Pamięć min. 2000 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej. | Tak |  |
|  | Funkcja podsumowanie 24-godzinnego EKG zawierająca min.: - statystyki HR; - statystyki arytmii; - statystyka pomiarów QT/QTc; - statystyka maksymalnych i minimalnych wartości ST dla każdego odprowadzenia; - statystyki rozrusznika; - typowe przebiegi EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | Tak |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub 12 odprowadzeń wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15/min. - 350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR. | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. | Tak |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO. | Tak |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 mV do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie. Pomiar ∆ST. | Tak |  |
|  | Analiza QT, ∆QTC, QTc w formułach Bazetta, Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej. | Tak |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund. | Tak |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1 min. - 5 min. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0% - 100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20/min - 300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor, Masimo, Masimo Rainbow. | Tak |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 8 sekund. | Tak |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski). | Tak |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia. | Tak |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej SpO2 Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. | Tak |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji. | Tak |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 12 godzin. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25 mmHg - 290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10 mmHg - 250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15 mmHg - 260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30 bpm - 310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1 min. - 720 min., ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny. | Tak |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. | Tak |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 mmHg do + 370 mmHg. Dokładność min. 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20 bpm - 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV oraz min. 4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP. | Tak |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym Zakres pomiarowy min.0 mmHg - 190 mmHg Zakres pomiarowy awRR min. 0 odd./min. - 150 odd./min. Min. 5 prędkości kreślenia krzywej Możliwość ręcznego ustawienia skali pomiarowej. | Tak |  |
|  | Rzut serca metodą termodylucji C.O (w zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) Zakres pomiarowy CO min. 0,1 l/min - 20 l/min Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. Dokładność CO min. 0,1 l/min. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) umożliwiająca podłączenie dodatkowych pomiarów. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły min. gazy anestetyczne z pomiarem tlenu, pomiar BIS, RM, nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC (dla saturacji Masimo). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik O2 w celu monitorowania stężenia O2. | Tak |  |
|  | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki poprzez port USB. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów - konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy, 5-żyłowy - zestaw 2 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - czujnik temperatury zewnętrznej. | Tak |  |
|  | Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria lub uchwyt ścienny z koszem na akcesoria do montażu na szynie. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy. | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem). | Tak |  |
|  | Certyfikat środowiskowy (np. ISO 14001, EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT lub równoważny). |  |  |

      - Zamawiający, realizując politykę zielonych zamówień publicznych, wymaga, aby oferowany sprzęt i wyposażenie były projektowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym: niskiego zużycia energii i wody, ograniczenia emisji hałasu, eliminacji substancji niebezpiecznych oraz zapewnienia możliwości recyklingu komponentów i opakowań.

      - Spełnianie wymagań odnośnie aspektów środowiskowych dla wybranego sprzętu i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę podlega punktacji w Kryterium oceny ofert -wiersz oznaczony kolorem zielonym.

      - Maksymalna osiągalna punktacja wynosi 10 pkt.