Załącznik nr 3

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia

| NAZWA SPRZĘTU | APARAT RENTGENOWSKI ŚRÓDOPERACYJNY Z PŁASKIM DETEKTOREM |
| --- | --- |
| WYMAGANA ILOŚĆ | 2 KOMPLETY |
| PRODUCENT | wypełnić…………. |
| MODEL | wypełnić …………. |
| ROK PRODUKCJI (nie starszy niż 2025) | wypełnić …………. |
| OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące) | wypełnić …………. |

| Lp. | Opis parametrów | PARAMETR GRANICZNY- WYMAGANY | - PARAMETRY OFEROWANE należy wpisać TAK/NIE oraz podać (tam, gdzie wymagane - wskazać parametry oferowanego urządzenia ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat przewoźny z ramieniem C |  |  |
| 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki, a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 70 cm | TAK, podać ≥ 73 cm - 10 pkt < 73 cm - 0 pkt |  |
| 2. | Odległość SID bez możliwości zmiany ≥ 110 cm | TAK, podać ≥ 115 cm - 5 pkt < 115 cm - 0 pkt |  |
| 3. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | TAK podać |  |
| 4. | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 43 cm | TAK podać |  |
| 5. | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  |
| 6. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia wokół osi poprzecznej ≥ ±95° | TAK podać |  |
| 7. | Ruch orbitalny zmotoryzowany | TAK |  |
| 8. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi wzdłużnej ≥ ±220° | TAK podać |  |
| 9. | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | TAK |  |

| 10. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ≥ 75cm | TAK, podać ≥ 85 cm - 10 pkt < 85 cm - 0 pkt |  |
| 12 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (CRAN/CAUD) i obrotu (RAO/LAO) | TAK |  |
| 13. | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio z panelu na obudowie detektora | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu min. 2 pozycje | podać TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15. | Monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1200x800 - interfejs użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | TAK |  |
| 17. | Zintegrowany z systemem zestaw lokalizatora laserowego składający się z celownika laserowego na detektorze i lampie rtg i poziomego celownika laserowego do wyznaczania izocentrum bez użycia promieniowania | TAK, podać W kolorze zielonym – 10 pkt W kolorze czerwonym – 0 pkt |  |
| II. | Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |
| 18. | Lampa z wirującą anodą 2 ogniskowa | TAK podać |  |
| 19. | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 mm | TAK podać |  |
| 20. | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 mm | TAK podać |  |
| 21. | Całkowita filtracja wewnętrzna ≥ 4,3 mm Al | TAK, podać ≥ 6,5 mm Al - 10 pkt < 6,5mm Al - 0 pkt |  |
| 22. | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| 23. | Szybkość rotacji anody ≥ 8000 obr/min | TAK, podać ≥ 9000 obr/min - 10 pkt < 9000 obr/min – 0 pkt |  |
| 24. | Pojemność cieplna anody ≥ 360 kHU | TAK podać |  |
| 25. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5 MHU | TAK podać |  |
| 26. | Szybkość chłodzenia anody ≥ 90 kHU/min | TAK podać |  |
| III | Generator |  |  |
| 27. | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie (monoblok) zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami | TAK |  |
| 28. | Maksymalna częstotliwość pracy inwertera w generatorze ≥ 50 kHz | TAK podać |  |
| 29. | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25 pulsów/s | TAK, podać Maksymalna częstotliwość impulsów generatora: ≥ 30 p/s - 10 pkt < 30 p/s - 0 pkt |  |
| 30. | Moc generatora min. 12 kW | TAK, podać 12–20 kW - 0 pkt pow. 20 kW – 10 pkt |  |
| 31. | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 40-120 kV | TAK, podać ≥ 125 kV - 10 pkt < 125 kV - 0 pkt |  |
| 32. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 240 mA | TAK podać |  |
| 33. | Maksymalny prąd dla trybu radiografii cyfrowej ≥ 240 mA | TAK podać |  |
| 34. | Zintegrowany, zaawansowany aktywny układ chłodzenia wraz z systemem zarządzania ciepłem, zapewniający bardzo długie czasy fluoroskopii bez zagrożenia zatrzymania aparatu z powodu przegrzania | TAK podać |  |
| 35. | Automatyczny dobór poziomu dawki, redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii | TAK |  |
| IV | Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD) |  |  |
| 36. | Wymiary detektora cyfrowego ≥ 30 cm x 30 cm | TAK podać |  |
| 37. | Minimum trzy aktywne pola obrazowania | TAK podać |  |
| 38. | Wielkość piksela ≤ 160 µm | TAK podać |  |
| 39. | Skala szarości detektora ≥ 16 bit | TAK podać |  |
| 40. | Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 80 lini/cm | TAK podać |  |
| 41. | Matryca detektora ≥ 1900x1900 pikseli | TAK podać |  |
| 42. | Detektor w technologii CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu | TAK |  |
| V | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |
| 43. | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy ≥ 200 000 | TAK, podać ≥ 300 000 - 10 pkt < 300 000 - 0 pkt |  |
| 44. | Funkcja „Last Image Hold” | TAK |  |
| 45. | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | TAK podać |  |
| 46. | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | TAK |  |
| 47. | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | TAK |  |
| 48. | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy i powiększenia | TAK |  |
| 49. | Pomiary kątów i odległości | TAK |  |
| 50. | Możliwość usunięcia kratki z toru obrazowego w celu obniżenia dawki np. Podczas zabiegów pediatrycznych. | TAK |  |
| 51. | Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, wzmocnienie krawędzi oraz redukcja artefaktów powstałych na skutek prześwietlenia metali | TAK |  |
| VI | Wózek z monitorami |  |  |
| 52. | Monitor kolorowy typu TFT min. 2 sztuki, o przekątnej min. 19” | TAK |  |
| 53. | Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024 pikseli | TAK podać |  |
| 54. | Luminancja monitorów ≥ 650 cd/m2 | TAK podać |  |
| 55. | Kontrast monitorów ≥ 900:1 | TAK podać |  |
| 56. | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | TAK podać |  |
| 57. | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 230 stopni w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | TAK |  |
| 58. | Możliwość elektrycznej zmiany wysokości monitorów | TAK |  |
| VII | System rejestracji obrazów |  |  |
| 59. | Archiwizacja poprzez port USB 3.0 z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK |  |
| 60. | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | TAK |  |
| 61. | Współpraca aparatu rtg z ramieniem C z posiadaną szpitalną siecią informatyczną RIS/PACS | TAK |  |
| 62. | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | TAK |  |
| 63. | Obsługa następujących klas standardu DICOM 3.0: • DICOM Send/Storage Commitment • DICOM Print • DICOM Get Worklist (HIS/RIS) • DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) • DICOM Query/Retrieve | TAK |  |
| 64. | Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 65. | Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy rtg oraz kołpaka. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 66. | Możliwość doposażenia aparatu w oprogramowanie sterujące ramieniem pozwalające na uzyskanie wizualizacji 3D | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VIII | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 67. | Videoprinter czarno-biały o formacie wydruku min. 110 mm | TAK podać |  |
| 68. | Wielofunkcyjny przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK |  |
| 69. | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający dane obrazowe i podzespoły komputera podczas zaniku zasilania | TAK |  |
| IX | Zasilanie aparatu |  |  |
| 70. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| 71. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | TAK podać |  |
| X | Inne |  |  |
| 72. | Instruktaż personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 73. | Deklaracja zgodności CE na kompletny oferowany aparat RTG (nie dla poszczególnych podzespołów oddzielnie) | TAK |  |
| 74. | Oferowany aparat RTG, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2025 r. | TAK |  |
| 75. | Czas reakcji na zgłoszenie o awarii - nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
| 76. | Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w Zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

…………………………………………..

Podpis osób/ osoby upoważnionej