Załącznik Nr 4.1  do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: SZZ.251.27.2026.R)

      - DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski,

NIP: 921-16-45-721, REGON: 000304444,

Numer telefonu: (84) 664-44-11 do 19,

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-tomaszow.pl

Część 1 zamówienia – Defibrylator z modułami SpO2,  NIBP i etCO2 – 1 szt.

| Wytwórca |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2025 |  |

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane) | Parametr graniczny/ warunek wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jako pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. Rok produkcji min. 2025 | Tak, podać |  |
| II. | Opis parametrów |  |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie | TAK |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora- min. 200 lub min.160 minut stymulacji , ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | TAK |  |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym | TAK |  |
|  | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą, stopień ochrony co najmniej IP44 | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg | TAK |  |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć: min 360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Defibrylacja: | TAK |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem Relektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | TAK |  |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | TAK |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) | TAK |  |
|  | Rejestracja | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' | TAK |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm | TAK |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach(4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | TAK |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna | TAK |  |
|  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę | TAK |  |
|  | SpO2 | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo Rainbow pozowalajacy monitorować dodatkowo SPCO,SpMET(karboksyhemoglobiny i methemoglobiny) | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | TAK |  |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. | TAK |  |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min | TAK |  |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund | TAK |  |
|  | EtCO2 | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru EtCO2 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 min. 0-99 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy oddechów min. 0- 99 odd./min. Dokładność pomiaru: 0 do 70 bpm: ±1 bpm 71 do 99 bpm: ±2 bpm | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 0-99 odd./min. | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany minimum w jednostkach mmHg, %, lub kPa | TAK |  |
|  | NIBP | TAK |  |
|  | Pomiar oscylometryczny z prezentacją ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 255 mmHg Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 15 do 220 mmHg Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: min. od 20 do 235 mmHg Dokładność pomiaru min. +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 240 uderzeń na minutę z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 uderzenia | TAK |  |
|  | Interwał pomiarowy regulowany w trybie auto w zakresie min. 2-60 minut. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg | TAK |  |
|  | Wyposażenie do urządzenia: | TAK |  |
|  | Przewód EKG 10 odprowadzeniowy - 1szt. | TAK |  |
|  | Łyżki twarde zintegrowane - 1 kpl. (dla dorosłych i dla dzieci) | TAK |  |
|  | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych –1szt | TAK |  |
|  | Min. 2 komplety elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych 1 szt | TAK |  |
|  | Torba transportowa | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty. | TAK |  |

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z dołączonym do oferty materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami Zapytania ofertowego, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.