Załącznik nr 4: Formularz techniczny sprzętów medycznych

Zadanie nr 1

Aparat USG – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat Usg środoperacyjny dla różnych specjalizacji dający możliwość szerokopasmowego obrazowania harmonicznego 3 generacji | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 300 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający na min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3900 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica śródoperacyjna Convex paluszkowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Kąt skanowania | Max. 65 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica śródoperacyjna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 13,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 45 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica śródoperacyjna liniowa laparoskopowa typu giętkiego szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 26 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym, w układzie Convex/Convex min. 3,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK |  |

Zadanie nr 2

System do obrazowania zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej  (ICG) – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła led – 2szt. | TAK |  |
|  | System do obrazowania zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii. Wyposażony w monitor medyczny LED 4K minimum 32", źródło światła, pompę laparaskopową i optyki i światłowody do zieleni indocyjaninowej, insuflator. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe), Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz Transiluminacja w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
|  | Obsługa czterech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | TAK |  |
|  | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 780 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Żywotność LED min 60 000 godzin | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
|  | Tryb gotowości standby | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
|  | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Urządzenie laserowe klasy 1M | TAK |  |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | TAK |  |
|  | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm | TAK |  |
|  | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm dł. | TAK |  |
|  | Waga 8.4 kg | TAK |  |
|  | Sterownik kamery 4K z możliwością obrazowania ICG (NIR) – 2szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/2.8" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |
|  | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |
|  | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK |  |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne 10: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, torakoskopia, standard | TAK |  |
|  | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie CSF (obraz w swietle bialym z nałożoną fluorescencją w skali kolorów, gdzie wzrastający poziom fluorescencji przechodzi od niebieskiego przez żółty do czerwonego) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie ENV (obraz w trybie światła białego w skali szarości z fluoryzujqcym środkiem oznaczonym kolorem zielonym) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie CSI (alternatywny tryb wizualizacji, wykorzystujący krótkie światło niebieskie i zielone w celu zapewnienia lepszej wizualizacji powierzchni struktur) | TAK |  |
|  | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła Stryker z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Medyczny rejestrator cyfrowy – 1szt. | TAK |  |
|  | Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK |  |
|  | Wyposażony w porty USB 3.0 (1 port na przednim panelu + 4 porty na tylnym panelu) | TAK |  |
|  | 14 portów USB 2.0 do podłączenia urządzeń | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |
|  | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |
|  | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | TAK |  |
|  | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | TAK |  |
|  | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | TAK |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności IPX0 | TAK |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) | TAK |  |
|  | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK |  |
|  | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK |  |
|  | Masa całkowita: 8.8kg | TAK |  |
|  | Wymiary: 33cm (szer.) × 43.2cm (głęb.) × 15.2cm (wys.) | TAK |  |
|  | Monitor medyczny 4K oled 32 cale – 2szt. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | TAK |  |
|  | Matryca monitora OLED | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 32”, ekran panoramiczny | TAK |  |
|  | Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm | TAK |  |
|  | Jasność: 540 cd/m² standard | TAK |  |
|  | Kontrast: 1 000 000 : 1 standard | TAK |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych dla 14 specjalności. | TAK |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK |  |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
|  | 1 x DVI 2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b) 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) | TAK |  |
|  | Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
|  | Osłona do monitora – 2szt. | TAK |  |
|  | Insuflator – 2szt. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK |  |
|  | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |
|  | Sześć trybów pracy insuflatora: Standard, High Flow/Bariatric, Pediatric, Advanced Flow, Vessel Harvest, Tamis | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK |  |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK |  |
|  | Max. pobór mocy: 150 VA | TAK |  |
|  | Dreny jednorazowe do insuflatora, z możliwością podgrzewania gazu, oddymiana, nawilżania | TAK |  |
|  | Przewód przyłączeniowy CO2 | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy z ramieniem – 2szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy z ramieniem sprężystym | TAK |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK |  |
|  | W komplecie/ zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, uchwyt dla pompy laparoskopowej, wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |
|  | Ramię monitora umieszczone centralnie o dł.650 mm | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | TAK |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |
|  | Oprzyrządowanie do światła białego i do ICG | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa 10mm 30 stopni, 33cm – 3szt. | TAK |  |
|  | Światłowód do ICG - wyposażony w sensor w postaci dodatkowego adaptera informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta. Wymiary światłowodu: 5mm x 3m. Światłowód przejrzysty, kodowany kolorem innym niż biały. – 1szt. | TAK |  |
|  | Kontener do optyki laparoskopowej do ICG – 3szt. | TAK |  |
|  | Światłowód 5mm x 3m w przezroczystej osłonie (zatrzask z oringiem) – 2szt. | TAK |  |
|  | Adapter do optyk Stryker/Storz/Dyonics – 1szt. | TAK |  |
|  | Pompa Laparoskopowa – 2szt. | TAK |  |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK |  |
|  | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy. | TAK |  |
|  | Dodatkowe zasilanie- akumulator. Pojemność akumulatora 1800mAh | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności IPX | TAK |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/28cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe – 1szt. | TAK |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe – 1szt. | TAK |  |

Zadanie nr 3

Aparat do elektrokoagulacji – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10% | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z mocą 400W | TAK |  |
|  | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
|  | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
|  | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
|  | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
|  | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
|  | Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 100 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 5szt. | TAK |  |
|  | Elektrody monopolarne wielorazowe, kompatybilne z uchwytem 4mm, typu nóż prosty 25 x 3,5mm - 5 szt | TAK |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, długość ok. 160mm, końcówka tępa 2mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, gniazdo żeńskie o średnicy 4 mm, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | TAK |  |

Zadanie nr 4

Detektor do wykrywania promieniowania gamma – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie pozwalające na detekcję z wykorzystaniem promieniowania gamma do wykrywania węzła wartowniczego z bezprzewodową sondą optojądrową | TAK |  |
|  | Największa średnica: 19 mm | TAK |  |
|  | Najmniejsza średnica: 10mm | TAK |  |
|  | Małe sondy Europrobe pozwalają na wysoką dokładność wykrywania przy małych nacięciach | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kilku sond jednocześnie (przewodowych i bezprzewodowych) | TAK |  |
|  | Możliwosc zastosowania sond laparoskopowych | TAK |  |
|  | Zintegrowane kolimatory | TAK |  |
|  | Wszystkie sondy są uszczelnione i mogą być dezynfekowane za pomocą płynów | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie na większość popularnych radioizotopów (99mTc, 125l, 131l, 18F) | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia okna energetycznego | TAK |  |
|  | Łatwa konfiguracja systemu | TAK |  |
|  | Brak potrzeby kalibracji | TAK |  |
|  | Brak dryftu sondy w czasie | TAK |  |
|  | Moduł odczytu z wyświetlaczem liczbowym i barografem | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu inegracji dla mierzonego sygnału | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju sygnału dźwiękowego | TAK |  |
|  | Przy podłączeniu kilku sond jednocześnie możliwość wyboru sondy na panelu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu sygnału jako tło | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł ICG w dowolnym momencie w celu podwójnej detekcji | TAK |  |
|  | 9 indywidualnych konfiguracji + 1 domyślna | TAK |  |
|  | Sonda beprzewodowa zasilana standartową baterią dostępną w sklepach RTV | TAK |  |
|  | Prosta i możliwa do wykonania przez użytkownika wymiana baterii w sondzie | TAK |  |
|  | Możliwość podwójnej detekcji lub detekcję niezależną od izotopu | TAK |  |
|  | Moduł zieleni indocyjanionowej | TAK |  |
|  | Zakres energii 20 keV - 1 MeV oraz płynna regulacja czułości | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z sześciu czasów zliczania i jednego z czterech czasów ingegracji | TAK |  |
|  | Najwyższa jakość komponentów i wykonania - MTBF (Mean Time Between Failures) ponad 10 lat | TAK |  |

Zadanie nr 5

Stół operacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych min 300kg | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. | TAK |  |
|  | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. | TAK |  |
|  | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. | TAK |  |
|  | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. | TAK |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Szerokość materacy: min. 550 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej - przesuw wzdłużny blatu - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Pilot wyposażony we wskaźnik informujący o zablokowaniu stołu do podłoża. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | TAK |  |
|  | Po włączeniu pilota na jego wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o aktualnym położeniu blatu oraz jego poszczególnych segmentów (wartość aktualnych przechyłów wzdłużnych, bocznych, wysokość blatu, przesuwu blatu). Wyświetla się także informacja o aktualnej orientacji blatu – podstawowa lub odwrócona – w zależności od miejsca zamontowania podgłówka i podnóżków. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu. | TAK |  |
|  | Regulacja funkcjami stołu intuicyjna dzięki wyraźnym piktogramom informującym o kierunku ruchu. Dotyczy pilota i panelu. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. | TAK |  |
|  | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | TAK |  |
|  | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 300 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki z zaciskiem mocującym, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta – 2 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z zaciskiem mocującym, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, z zaciskiem mocującym – 1 szt. - podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej, z zaciskami mocującymi – 1 komplet - pas nadgarstkowy, do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu posiada regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa, szerokość pasa 100 mm – 2 szt. - pas brzuszny – 1 szt. - pas podudzia – 2 szt. - uchwyt uda – 2 szt. - krążek pod głowę dla dorosłych, wymiary: 200 x 50 mm – 1 szt. - materac profilowany o wymiarach: 105 x 245 mm – 2 szt. - uniwersalne ramię do podpór bocznych – 2 szt. - specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Gwarancja udzielona przez producenta nie obejmuje elementów zużywalnych i eksploatacyjnych (akumulatory i materace). | TAK |  |
|  |  | TAK |  |

Zadanie nr 6

Aparat do znieczuleń – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat o konstrukcji modułowej, | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys.139 x szer.910 x gł.70)(cm) | TAK |  |
|  | Masa max. 130 kg bez butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | Szyna typu GCX z boku aparatu do montażu urządzeń oraz na górnej półce pozioma szyna typu GCX | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 200-240 V prąd przemienny, 50 - 60Hz | TAK |  |
|  | 3 szuflady na akcesoria o obciążeniu min. 10 kg każda | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne, w celu zwiększenia manewrowości aparatu blokada wszystkich kół aparatu indywidualnie, co umożliwia obrót aparatu wokół osi zablokowanego koła, koła o średnicy min. 125mm | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz do obsługi zamontowany w korpusie aparatu | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15,6” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1280 pikseli | TAK |  |
|  | Górny blat o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg | TAK |  |
|  | Blat do pracy o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg, oświetlony źródłami światła LED | TAK |  |
|  | Respirator |  |  |
|  | Zintegrowany respirator sterowany elektronicznie i napędzany pneumatycznie | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji VCV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PCV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji SPONT | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji SIMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji SMMV z obowiązkową wentylacją minutową | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Gaz napędowy powietrze oraz O2 przełączany | TAK |  |
|  | Kompensacja podatności układu pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przepływu świeżych gazów i podatności układu | TAK |  |
|  | Kompensacja wysokości m npm | TAK |  |
|  | Port komunikacji USB oraz RS232 z połączeniem HL7 | TAK |  |
|  | Zakres podawanej objętości oddechowej 20 ml do 1600 ml | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wentylacji minutowej dla trybu z gwarantowaną wentylacją minutową od 2 l/min do 50 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechów 4 do 100 /min | TAK |  |
|  | Limit ciśnienia dla trybu VCV 10 do 80 cmH2O | TAK |  |
|  | Westchnięcia VT x 1.5 dostarczane co 10 do co 100 oddech, regulowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień dostarczanych od 5 cmH2O do 70 cmH2O w trybach ciśnieniowych | TAK |  |
|  | W trybach spontanicznych aktywne alarmy objętości i ciśnień | TAK |  |
|  | Czas wdechu od 0.3 s do 10 s | TAK |  |
|  | Stosunek I:E regulowany 1:0.2 do 1:8.0 | TAK |  |
|  | Pauza wdechowa regulowana od 0% do 60 % | TAK |  |
|  | PEEP regulowane w zakresie 4 cmH2O do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Wirtualne przepływomierze na ekranie aparatu oraz mechaniczny przepływomierz pokazujący sumaryczny przepływ | TAK |  |
|  | Regulatory przepływu gazów zamontowane pod ekranem | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu gazów do 15 l/min dla każdego gazu | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe przepływu, objętości, ciśnienia, CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia trzech pętli spirometrycznych | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 3 krzywych na ekranie z tego 2 do wyboru (w tym pętla) | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływowe w zakresie 0,7 l/min do 4 l/min odniesione do PEEP | TAK |  |
|  | Okno wyzwalania dla trybów PSV,SMMV, SIMV 60 % czasu wydechu | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik ciśnienia zasilania tlenem zasilany pneumatycznie, niezależny od zasilania elektrycznego aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowany stoper dostępny z głównego ekranu | TAK |  |
|  | Podgrzewany układ pacjenta zapobiegający kondensacji | TAK |  |
|  | Czujniki przepływu zamontowane wewnątrz obiegu odporne na uszkodzenia (bez dostępu z zewnątrz i nie będące portem przyłączeniowym pacjenta). Czujniki zamontowane na stałe niewymienialne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Licznik zużycia środka wziewnego z możliwością kasowania przez użytkownika pozwalający monitorować zużycie środka wziewnego w ml | TAK |  |
|  | Pomiar parametru MAC | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł gazowy mierzący stężenia wdechowe i wydechowe gazów oddechowych CO2, tlenu, podtlenek azotu, 5 środków wziewnych | TAK |  |
|  | Moduł gazowy niewymagający skraplacza pułapki wodnej | TAK |  |
|  | Krótki czas nagrzewania modułu gazowego poniżej 20 s gwarantujący szybko dostępne pomiary | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 150 odd/min | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w zakresie od 0 do 15 % objętościowych | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu za pomocą bezobsługowego czujnika paramagnetycznego w zakresie 0-100% o dokładności ±1% obj.+ 2% odczytu | TAK |  |
|  | Wyjście świeżych gazów z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym informującym o włączeniu dla większego bezpieczeństwa pacjenta | TAK |  |
|  | Wyjście świeżych gazów pod blatem aparatu, dla bezpieczeństwa, z sygnalizatorem świetlnym informującym użytkownika o włączeniu wyjścia, włączane przełącznikiem na umieszczonym na froncie aparatu | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia zasilania gazem napędowym 235 kPa | TAK |  |
|  | Wysokiego ciągłego ciśnienia w drogach oddechowych na poziomie PEEP + 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Niskiego stanu baterii poniżej 20 min czasu pracy | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej objętości oddechowej VT | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego stężenia O2 | TAK |  |
|  | Ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarm apnea konfigurowalny, czasy 15, 30, 60, 120 i 180 s | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed mieszaniną hipoksyjną 30 % | TAK |  |
|  | Przepływ podstawowy 100 – 200 ml/min | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe od 100 V do 240 V | TAK |  |
|  | 3 dodatkowe gniazda zasilające do aparatury towarzyszącej zabezpieczone fabrycznie zabezpieczeniem 2 A każde | TAK |  |
|  | Bateria zasilania awaryjnego zapewniająca 75 min pracy | TAK |  |
|  | Dodatkowe gniazda zasilające O2 i Powietrze dla aparatury towarzyszącej | TAK |  |
|  | Układ pacjenta |  |  |
|  | Pojemnik na wapno o pojemności 1.5 l z możliwością wymiany podczas zabiegu (automatycznie uszczelniany) | TAK |  |
|  | Podgrzewane czujniki spirometryczne w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Aktywny układ odciągu AGSS | TAK |  |
|  | Układ odciągu ze wskaźnikiem przepływu, informujący o spadku przepływu poniżej 60 l/min | TAK |  |
|  | Układ pacjenta zamontowany na ramieniu | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Ssak zamontowany do szyny bocznej | TAK |  |
|  | Zbiornik systemu odciągu aktywnego ze wskaźnikiem przepływu | TAK |  |
|  | Kosz na akcesoria zamontowany do szyny bocznej, pojemność kosza minimum 2 l | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |

Zadanie nr 7

Autoklaw – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gabaryt | TAK |  |
|  | maksymalny rozmiar zewnętrzny: | TAK |  |
|  | szerokość: 65 cm | TAK |  |
|  | wysokość: 160 cm łącznie z szafką | TAK |  |
|  | głębokość: 91 cm | TAK |  |
|  | minimalne wartości rozmiary wewnątrz autoklawu | TAK |  |
|  | cylindryczna komora: średnica 44 cm / głębokość 63 cm | TAK |  |
|  | objętość komory: min. 110 litrów, mieści jedną jednostkę wsadową | TAK |  |
|  | ładowność | TAK |  |
|  | instrumenty: 35 kg lub więcej | TAK |  |
|  | tekstylia: 7 kg lub więcej | TAK |  |
|  | waga: maksimum 260 kg łącznie z szafką | TAK |  |
|  | szafka na kółkach pod autoklawem z możliwością przesuwania autoklawu poprzez personel. Możliwość instalacji dedykowanej stacji odwróconej osmozy w szafce pod autoklawem. | TAK |  |
|  | Model | TAK |  |
|  | autoklaw z możliwością instalacji na blacie roboczym z podłączeniem do wody zimnej i do odpływu | TAK |  |
|  | łatwa instalacja | TAK |  |
|  | wysuwany uchwyt na tacki lub kosz z możliwością dopuszczenia innych producentów koszy i tacek | TAK |  |
|  | Konstrukcja | TAK |  |
|  | komora z płaszczem ciśnieniowym z wysokiej jakości stali nierdzewnej, orurowanie z materiału odpornego na temperaturę i korozję | TAK |  |
|  | odpowietrzanie wsadu za pomcą frakcjonowanej próżni wstępnej, wysokiej jakości pompa próżniowa chłodzona wodą | TAK |  |
|  | suszenie próżniowe z automatycznym dopasowaniem czasu suszenia w zależności od wilgotności wsadu. | TAK |  |
|  | wytwornica pary połączona z płaszczem ciśnieniowym komory | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia do uzdatniania wody lub wody demineralizowanej dostarczanej poprzez centralny system uzdatniania kliniki | TAK |  |
|  | jednorazowy obieg wody | TAK |  |
|  | zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 15l lub większej | TAK |  |
|  | automatyczna blokada drzwi | TAK |  |
|  | zawieszenie drzwi po prawej lub po lewej stronie | TAK |  |
|  | drzwi z kątem otwarcia minimum 170° | TAK |  |
|  | możliwość zakupu wózka transportowego z wysokością dopasowaną do komory autoklawu, umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek wsadu bez podnoszenia | TAK |  |
|  | Stacja deminaralizacji odwróconej osmozy | TAK |  |
|  | Programy (czasy na podstawie załadunku 20kg) | TAK |  |
|  | - 134°C Program uniwersalny Całkowity czas procesu na 15 kg wsadu: 23 minut plus 20 minut czas suszenia (możliwe przerwanie przez użytkownika) - 134°C Szybki program B Całkowity czas procesu na 15 kg, wsad opakowany: 20 minut plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania przez użytkownika) - 121°C program ochronny, całkowity czas procesu na 7 kg tekstyliów: 42 minuty plus 20 minut czas suszenia - 134°C program prion, całkowity czas procesu na wsad 15 kg: 38 minut, plus 20 minut czas suszenia - Test próżniowy - Bowie & Dick test | TAK |  |
|  | możliwość zmiany parametrów poprzez serwis, aby być przygotowanym na przyszłe wymogi | TAK |  |
|  | wydawanie numeru cyklu po każdej sterylizacji | TAK |  |
|  | ekran autoklawu musi żądać decyzji o zwolnieniu wsadu do użytku | TAK |  |
|  | Kontrola | TAK |  |
|  | kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia przez czujnik ciśnienia absolutnego klasy 0,3 pomiar temperatury przez PT1000 klasy A | TAK |  |
|  | kolorowy dotykowy wyświetlacz o wielkości co najmniej 5", ikony i łatwe do zrozumienia polskie komunikaty tekstowe, wyświetlanie informacji o pracy i o usterkach | TAK |  |
|  | Identyfikacja personelu kodem PIN | TAK |  |
|  | ważne decyzje o zwolnieniu wsadu są dokonywane bezpośrednio na wyświetlaczu autoklawa, decyzja jest zapisana z danymi cyklu | TAK |  |
|  | możliwość preselekcji czasu startu, aby umożliwić użytkownikowi wybór dowolnego programu i czas startu programu. Na przykład automatyczny start programu Bowie & Dicka przed przyjściem personelu. | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego wyłączenia autoklawu pod koniec programu, na przykład po ostatniej sterylizacji pod koniec dnia | TAK |  |
|  | zintegrowany z autoklawem automatyczny pomiar jakości wody przed rozpoczęciem każdego cyklu | TAK |  |
|  | automatyczne przechowywanie ostatnich 150 cykli sterylizacji | TAK |  |
|  | możliwość walidacji zgodnie z normą EN 17665 | TAK |  |
|  | Interfejs | TAK |  |
|  | 2x przyłącze sieciowe RJ45 do bezpośredniego podłączenia do sieci komputerowej kliniki lub drukarki zewnętrznej | TAK |  |
|  | zintegrowany interfejs na kartę pamięci CF, umożliwiający zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania autoklawu | TAK |  |
|  | dokumentacja: plik danych z wykresem cyklu, datą, godziną, numerem cyklu, temperaturą, ciśnieniem i czasem każdego etapu programu | TAK |  |
|  | Wymogi bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | blokada drzwi w przypadku awarii | TAK |  |
|  | blokada drzwi podczas sterylizacji | TAK |  |
|  | zawór bezpieczeństwa w przypadku za wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | czujnik temperatury | TAK |  |
|  | czujnik stanu wody uzdatnionej | TAK |  |
|  | akustyczne i optyczne komunikaty w przypadku awarii | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne | TAK |  |
|  | 3x380-415 V, 50/60 Hz, maks. 11 kW | TAK |  |

Zadanie nr 8

WIDEODUODENOSKOP HD – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WIDEODUODENOSKOP HD – 2 szt. |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia: min. 102˚ (retro 12˚) | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1250 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia: min. 100˚ | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: min. 4-60 mm | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego: max. 13,6 mm | TAK |  |
|  | Szerokość wziernika: max. 11,6 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 120˚/90˚ - prawo/lewo: min. 105˚/90˚ | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski | TAK |  |
|  | Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |
|  | Jednorazowa, demontowana końcówka dystalna aparatu z elewatorem, dająca możliwość precyzyjnego mycia i szczotkowania końca dystalnego endoskopu oraz elementów mechanicznych końcówki, jednorazowa nasadka elewatora - 20 szt. | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności zintegrowany z konektorem do procesora | TAK |  |
|  | Endoskop posiadający możliwość rotacji konektora przyłączeniowego do procesora celem redukcji ryzyka uszkodzenia (skręcenia) w zakresie 180˚ | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Endoskop w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem, stopień ochrony przed wodą IPX7, stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | TAK |  |

Zadanie nr 9

System integracji sal operacyjnych – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System integruje ze sobą urządzenia medyczne sali operacyjnej oraz komunikuje się z wewnętrznymi systemami szpitalnymi HIS, RIS/PACS. Umożliwia rejestrację operacji na sali operacyjnej poprzez kamery sufitowe oraz kamerę lampy operacyjnej. Moduł konferencji umożliwia swobodną komunikację wideo oraz komunikację głosową po za obręb sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Medyczny system rejestracji wideo 4K –3 szt | TAK |  |
|  | Medyczny system rejestracji wideo 4K, który przechwytuje obrazy zatrzymane lub rejestruje rozszerzone sesje sygnałów wideo w celu późniejszego odtworzenia lub przeniesienia na inne nośniki. Wszystkie nagrane pliki zapisywane są na wewnętrznym dysku twardym. Pliki te mogą być następnie odtwarzane na monitorze lub przenoszone na różne nośniki, w tym dyski zewnętrzne, pamięci przenośne, foldery sieciowe lub serwery. Sterowanie systemem odbywa się za pomocą interfejsu graficznego wyświetlanego na przednim ekranie LCD lub na podłączonym monitorze zewnętrznym. Maksymalna rozdzielczość nagrań video: 3840 x 2160p60 Marytalna rozdzielczość zdjęć: 3840 x 2160 Wejścia sygnałowe: HDMI, PD, 12G SDI, Audio: 3,5mm stereo 2ae, Mic in, Line in. Wyjścia: HDMI, 12G SDI Loop-through, RJ45, USB, 3,5mm stereo jack, 2ea, Record Capture Formaty kodowania: H.264, H.265 Format video: MP4 Format zdjęć: BMP, JPG,DICOM Format kodowania audio: AAC Format video 3D: Alternatywna linia 4K (konwersja SBSH) 4K side-by-side pół Wewnętrzny dysk twardy: 4TB , System plików USB: FAT32, NTFS Pobór Mocy 60W Max Język Menu: Polski Certyfikaty: CE-MDD 93/42/EEC Urządzenie medyczne Klasa 1, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Część 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS | TAK |  |
|  | Nagrywarka sygnałów wideo – 3 szt | TAK |  |
|  | Nagrywarka sygnałów wideo z możliwością konfiguracji do 16 wejść sygnałowych i maksymalnie 32 wyjść. Opcje Wejść sygnałowych: HDMI, DP, HDMI DP, CVBS, VGA (BNC), 12G SDI. Opcje Wyjść: HDMI, DP, HDMI DP, 12 G SDI Język Menu: polski Maksymalna rozdzielczość 4096 x 2160. Użytkownicy mogą zapisywać i przywoływać własne ustawienia wstępne, wybierać spośród układów wielu okien, tym podwójnych (9 typów) i poczwórnych (6 typów). interfejs tablicy można obsługiwać na wbudowanym ekranie dotykowym o przekątnej 7 cali lub na ekranie zewnętrznym za pośrednictwem Internetu, tabletu lub komputera. | TAK |  |
|  | Monitor na salę operacyjną podwieszany do ramienia lampy - 3 szt | TAK |  |
|  | Podświetlenie typu LED o wysokiej jasności i bogatą paletą kolorów Re709 (gama sRGB), co zapewnia spójność obrazu w jakości Full HD w jakości medycznej. Pełny zestaw funkcji monitora specjalnie do prezentacji obrazów z chirurgicznych systemów kamer endoskopowych lub innych urządzeń do obrazowania medycznego. | TAK |  |
|  | Monitor zawiera intuicyjne, w pełni funkcjonalne menu ekranowe do ustawień obrazu i układu. Wyposażony w opcje multimodalne pozwalające na jednoczesne oglądanie obrazów PIP, PBP, potrójnych lub poczwórnych. Lekka konstrukcja idealnie do montażu na wysięgniku lub ramieniu sprężynowym, Wyposażony w tylną osłonę kabli do organizacji i zarządzania wieloma przewodami. | TAK |  |
|  | Obudowa posiada wbudowane zderzaki o zaokrąglonych narożnikach dla dodatkowego bezpieczeństwa. Dostępne są wyjścia 5 V i 12 V do zasilania akcesoriów. Szklana szyba przednia o szerokości min 33 mm dedykowana do szybkiej dezynfekcji. Stopień ochrony który chroni wewnętrzne elementy przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Jasność min 800 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kąt obrazu +/- 178 stopni | TAK |  |
|  | Wejścia min 2 x HDMI (1.4) 1 x DP (1.2) 2 x SDI (3G, HD, SD) | TAK |  |
|  | Wyjścia min 1 x HDMI (1.4) 2 x SDI (3G, HD, SD) | TAK |  |
|  | Pobór mocy max 120W | TAK |  |
|  | Ochrona IP min 33 | TAK |  |
|  | Waga monitora max 9kg | TAK |  |
|  | Certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device | TAK |  |
|  | Interfejs internetowy – 1 szt | TAK |  |
|  | Interfejs internetowy do konfiguracji i kontroli urządzeń Interfejs kieruje źródła do monitorów lub tworzy ścianę wideo w rozdzielczości do 4K przy 60 kl./s, a także umożliwia nadawanie nazw źródłom i monitorom. Interfejs posiada również bibliotekę ikon do personalizacji oraz umożliwia zmianę rozmiaru/położenia w układach obrazu w obrazie lub widoku wieloekranowym. Wyposażony w funkcje audio i KVM. | TAK |  |
|  | Wejścia: HDMI 2.0 • 10GbE | TAK |  |
|  | Wyjścia: 10GbE • HDMI 2.0 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: min 3840 x 2160 @ 60Hz | TAK |  |
|  | Funkcje: Nieograniczona skalowalność. Łatwe dodawanie/usuwanie komponentów systemu. Komunikacja może być scalana z danymi (napisy, napisy dla niesłyszących, kody czasowe). | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na sieci WWW. • Podgląd sygnału. • Układy obraz w obrazie lub wielowidokowe | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację Producenta na sprzedaż oferowanego sprzętu na terenie Polski | TAK |  |

Zadanie nr 10

Aparat rentgenowski RTG śródoperacyjny – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię C |  |  |
|  | Mobilne cyfrowe ramię C z osobnym wózkiem na monitor, połączony kablem, istotne elementy aparatu jak i generator, detektor, ramię C, kamera, kolimator obrazu, oprogramowanie tego samego producenta | TAK |  |
|  | Obrót wokół własnej osi większy lub równy 220 stopni | TAK |  |
|  | Ruch orbitalny większy lub równy 180 stopni | TAK |  |
|  | Ruch WIG - WAG większy lub równy 12,5 stopnia | TAK |  |
|  | Przesuw pionowy zmotoryzowany większy lub równy 48 cm | TAK |  |
|  | Przesuw poziomy/poprzeczny większy lub równy 20 cm | TAK |  |
|  | SID większy lub równy 100 cm | TAK |  |
|  | Głębokość ramienia większy lub równy 720 mm | TAK |  |
|  | Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, prześwit ramienia wiekszy lub równy 800 mm | TAK |  |
|  | Znaczniki z kolorem do identyfikacji danego zakresu ruchu na ramieniu | TAK |  |
|  | Generator |  |  |
|  | Generator wysokiej czętotliwości (HF) większy lub równy 50 kHz | TAK |  |
|  | Moc generatora większa lub równa 5,0 kW | TAK |  |
|  | Zakres napięcia zmienny co 1 kV | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd skopii pulasacyjnej (zmiana co 0,1 mA) dla 5 p/s większa lub równa 18mA | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii większy lub równy 48mA | TAK |  |
|  | Prąd skopi ciągłej większy lub równy 18mA | TAK |  |
|  | Maksymanlna wartość mAs większa lub równa 200mAs | TAK |  |
|  | Tryb ekspozycji z podwyższoną dawką typu Single Shot - wysokokontrasotwej ekspozycji | TAK |  |
|  | AEC - automatyka fluoroskopii | TAK |  |
|  | Skopia pulascyjna z możliwością wyboru pulascji co najmniej 3 trybów pulsów na sekundę | TAK |  |
|  | Generator, ramię sterowane z pulpitu kolorowego typu "touch screen" min 10" z możliwością obrotu monitora wokół własnej osi 360 stopni, montowany na ramieniu aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu obrazu na monitorze | TAK |  |
|  | Wyświetlanie dawki na monitorze typu "touch screen" | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne min.: ręka, brzuch, płuca, stawy wybierane bezposrednio z pulpitu sterowania | TAK |  |
|  | Wyświetlacz czasu ekspozycji z wyłącznikiem automatycznym po 10 minutach promieniowania | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów większa lub mniejsza 30f/s | TAK |  |
|  | Redukcja dawki w dwóch co najmniej do 75% w dwóch trybach pulsacji | TAK |  |
|  | Filtracja całkowita większa lub równa 3,7 mmAl |  |  |
|  | Lampa RTG |  |  |
|  | Lampa z anodą stałą dwuogniskowa | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody większa lub równa 50KHU | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy większa lub równa 2200KHU | TAK |  |
|  | Aktywny system chłodzenia anody | TAK |  |
|  | Wielkość ogniskowa małego większa lub równa 0,5 mm | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Kolimator sterowany z pulpiotu kolorowego typu "touch screen" | TAK |  |
|  | Wirtualny kolimator, możliwość podglądu bez konieczności promieniowania | TAK |  |
|  | Automatyczny kolimator w celu obniżenia wartości dawki w zależności od badania - ekspozycji | TAK |  |
|  | Obrót obrazu za pomocą wirtualnego kolimatora 360 stopni | TAK |  |
|  | Kolimator typu prostokątny | TAK |  |
|  | Detektor cyfrowy |  |  |
|  | Technologia wykonywania detektora amorficzny krzem | TAK |  |
|  | Matryca przetwarzania dla wzmacniacza lub detektora większa lub równa 2300 x 2300 | TAK |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu, obraz lustrzany | TAK |  |
|  | Rozdzielczość liniowa mniejsza lub równa 2,8 lp/mm | TAK |  |
|  | Akwizycja maksymalna większa lub równa 29 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Rozmiar dekodera, obszar większy lub równy 26x26 cm | TAK |  |
|  | Akwizycja większa lub równa 16 bitów | TAK |  |
|  | Rozmiar piksela większy lub równy 100 µm | TAK |  |
|  | Wózek z lampą, oświetleniem ostrzegawczym włączanym podczas ekspozycji | TAK |  |
|  | Wózek z jednym monitorem kolorowym min 34" lub dwoma monitorami medycznymi 19" | TAK |  |
|  | Monitor medyczny/e montowany na samodzielnym wózku, wózek połączony kablem jednożyłowym z jedną wtyczką. Monitor/y wyświetlający obraz live i referencyjny | TAK |  |
|  | Rozdzielczość dla monitora 34" większy lub równy 2500 x 1050 Rozdzielczość dla monitora 19" większy lub równy 1280 x 1024 | TAK |  |
|  | System obrazowania z oprogramowaniem do archiwizacji, wprowadzania danych, akwizycji i obróbki obrazów | TAK |  |
|  | Fabryczny system archiwizacji obrazów wbudowany w wózek (software tego samego producenta co aparat) | TAK |  |
|  | Miejsce na printer (drukarkę termiczną) w wózku fabrycznym, printer wbudowany w wózek bez dodatkowych półek (możliwość montażu drukarki o formacie A4) | TAK |  |
|  | Baza danych pacjenta z możliwością edycji (obsługa interfejsu w języku polskim) | TAK |  |
|  | Dodowanie tekstu, adnotacji, funkcja pomiarów kąta i długości | TAK |  |
|  | Dicom Worklist, Dicom Storage, Print | TAK |  |
|  | Funkcja powiększania obrotu, inwersji, lupa, kontrast, jasność | TAK |  |
|  | Podział ekranu na min. 16 części | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazu do JPG lub BMP | TAK |  |
|  | Napęd DVD - R/CDR, nagrywanie w trybie Dicom i AVI | TAK |  |
|  | Dwa porty USB do pamięci przenośnej i urządzeń peryferyjnych | TAK |  |
|  | Alfanumeryczna klawiatura z trackballem do wprowadzania danych łatwa do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet naczyniowy: DSA, Road map, Picel shift, Land mark | TAK |  |
|  | System redukcji szumów - automatycznej optymalizacji obrazów | TAK |  |
|  | Dysk twardy min. 140 GB typu SSD | TAK |  |
|  | System wykrywania ruchu "Motion detection" | TAK |  |
|  | System wykrywania metalu (elementów metalowych) | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Dwie lub jedna dźwignie/a do sterowania aparatem w tym jedna służąca do skręcania kołami. Hamulce aparatu nożne | TAK |  |
|  | Sterownik nożny wielofunkcyjny, funkcja zapisu, przeniesienia do pamięci. Funkcja ekspozycji we wszystkich trybach | TAK |  |
|  | Sterownik nozny wyposażony w funkcję podnoszenia ramienia góra-dół za pomocą przycisku | TAK |  |
|  | Wskaźnik laserowy | TAK |  |
|  | Zasilanie 1 - fazowe 230 V 16A 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Osłony przed najeżdżaniem kabli | TAK |  |
|  | Szerokość Ramienia C mniejsza lub równa lub równa 80 cm | TAK |  |
|  | Wysokość ramienia C w pozycji najniższej ramienia mniejsza lub równa 150 cm | TAK |  |
|  | Wyzwalacz ekspozycji na kablu | TAK |  |

Zadanie nr 11

Kolumna na blok operacyjny podwieszana – 3 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna o ładowności 300 kg zawieszona na ramieniu podwójnym (łamanym) 800mm + 600mm | TAK |  |
|  | Minimalny kąt obrotu ramion i kolumny: 340° | TAK |  |
|  | Hamulce pneumatyczne i mechaniczne dla trzech osi | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe: 2 x O2, 2 x AIR, 2 x VAC z systemem poboru AGA, 1xNO2, Możliwość rozbudowy o dowolne gniazda na życzenie. | TAK |  |
|  | Odciąg gazów anestezjologicznych AGSS – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne IP44 – 8 sztuk | TAK |  |
|  | Gniazda ekwipotencjalne – 8 sztuk | TAK |  |
|  | Gniazda komputerowe RJ45 kat. 6 – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Przygotowanie pod inne gniazda niskoprądowe – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Półka dolna o regulowanej wysokości o wymiarach 630mm×450mm + szuflada z oświetleniem | TAK |  |
|  | Półka górna o regulowanej wysokości | TAK |  |
|  | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 4 hakami | TAK |  |
|  | Koszyk na materiały opatrunkowe | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED w ramieniu i szuflady | TAK |  |
|  | Kolumna o obciążeniu roboczym min 300kg | TAK |  |
|  | Hamulce pneumatyczne lub mechaniczne , kolumna wyposażona w dwie półki i szufladę | TAK |  |

Zadanie nr 12

Lampa operacyjna – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia mieszania światła naturalnego Oparte na konwencjonalnym źródle światła LED, źródło światła o czterech różnych odcieniach jest zintegrowane w jednym koraliku lampy i wstępnie zmieszane w wypukłej soczewce, aby utrzymać stabilne białe światło na całej ścieżce świetlnej. | TAK |  |
|  | Wyposażona w system zarządzania cieniami i punkt eliptyczny oraz tryb endoskopii | TAK |  |
|  | Jeden przycisk, aby przejść do trybu endoskopu w celu zapewnienia ciemnego i wygodnego oświetlenia otoczenia podczas zabiegu endoskopowego | TAK |  |
|  | Temperaturę barwową można dostosować od 3600 – 5100 K (5 poziomów regulacji), co może wyraźnie podkreślić żółtą i białą rozdzielczość, aby pomóc lekarzom w obserwacji | TAK |  |
|  | Modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę trzeciego panelu świetlnego, monitorów medycznych, systemów kamer, systemów wideo, wsparcia sterowania naściennego i innych | TAK |  |
|  | Punkt usieciowania jest wyposażony w przewód równoległy pręt, aby zagwarantować pełne wyrównanie ogniwa | TAK |  |
|  | Ruch obrotowy bez ograniczników z bezawaryjną mocą zasilanie i transmisja sygnału możliwa dzięki dziewięciobiegunowemu kolektory prądu | TAK |  |
|  | Światło główne, | TAK |  |
|  | światło satelitarne |  |  |
|  | Funkcja zarządzania cieniami | TAK |  |
|  | Centralne oświetlenie główne min 40 000 lx≤ Ec ≤160.000lx | TAK |  |
|  | Światło satelitarne min 40 000 lx≤ Ec ≤100 000 lx | TAK |  |
|  | Światło główne min 550 x 500 mm | TAK |  |
|  | Światło satelitarne min 630 x 630 mm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min 3600K - 5100K | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min 50,000h | TAK |  |
|  | Sterylny uchwyt demontowalny i autoklawowalny | TAK |  |
|  | Przerwa w zasilaniu i regeneracja 1s (Odzyskiwanie 40000lx, 90% oświetlenie); | TAK |  |
|  | Efekt bezcieniowy | TAK |  |
|  | ekran dotykowy 4,3” Rozdzielczość: min 480×272 Zakres obrotu: min 60° (± 2°) | TAK |  |
|  | Ramię sprężynowe | TAK |  |
|  | Ruch obrotowy bez ograniczników z bezawaryjną mocą zasilanie i transmisja sygnału | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła 50 000h. | TAK |  |
|  | Technologia kontroli cieni | TAK |  |

Zadanie nr 13

Ssaki operacyjne – 2 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażony w wózek transportowy oraz wytrzymałą obudowę, Sak na kolumnie, dwu butlowy z automatycznym przełączaniem z butli na butlę z siłą ssania 90l min | TAK |  |
|  | umożliwia sprawne przemieszczanie go pomiędzy różnymi oddziałami szpitalnymi | TAK |  |
|  | odporność na uszkodzenia | TAK |  |
|  | zaawansowany system filtracji z filtrem antybakteryjnym, | TAK |  |
|  | Pompa: bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.90bar -90kPa -675mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ: min. 90 l/min | TAK |  |
|  | Poziom hałasu: max 47 dB | TAK |  |
|  | Cykl pracy: praca ciągła | TAK |  |
|  | Waga: max. 16 kg | TAK |  |
|  | Butla 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pierścienie na butle | TAK |  |
|  | Zbiornik bezpieczeństwa (220 ml) | TAK |  |
|  | Dwa filtry anybakteryjno - hybrydowe | TAK |  |
|  | Dwa porty ssące | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Pedał do nożnego sterowania | TAK |  |
|  | Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej | TAK |  |

Zadanie nr 14

Łóżko OIT – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka max 2190 mm | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji | TAK |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |
|  | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Poręcze z systemem opuszczania odpowiadającym za ich ciche opadanie. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża | TAK |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka (na 4 szt.): - materac przeciwodleżynowy pasywny do 3 stopnia odleżyn, zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 4 szt. - wieszak kroplówki – 4 szt. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny – 4 szt. | TAK |  |
|  | Materac pasywny, przeciwodleżynowy | TAK |  |
|  | Stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP) | TAK |  |
|  | Materac dwuwarstwowy, zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach | TAK |  |
|  | Specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz pięty pacjenta, | TAK |  |
|  | Materac dostosowany do łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm | TAK |  |
|  | Grubość materaca min. 140 mm | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej | TAK |  |
|  | Pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. do 950C | TAK |  |
|  | Pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Szafka przyóżkowa – 4 szt. | TAK |  |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 – 1000 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. | TAK |  |
|  | Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. | TAK |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

Zadanie nr 15

Szafa lekowa zamykana – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwudrzwiowa Szafa Lekowa | TAK |  |
|  | Dwa uchylne skrzydła drzwi wyposażone w przeszklenia z hartowanego szkła nie tylko dodają elegancji, ale również umożliwiają szybki podgląd zawartości szafy | TAK |  |
|  | Wykonana z solidnej blachy czarnej, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. | TAK |  |
|  | Drzwi zamykane na zamek z kluczykiem | TAK |  |
|  | Wyposażona w 4 półki z hartowanego szkła | TAK |  |
|  | Powierzchnia szafy pokryta jest farbami proszkowymi epoksydowo-poliestrowymi w kolorze RAL7035 (jasny szary) | TAK |  |
|  | Nóżki z blachy wyposażone w regulowane stopki ułatwiają wypoziomowanie szafy oraz sprzątanie pod nią | TAK |  |
|  | Szerokość: min. 90 cm Głębokość: min 42 cm Wysokość: min 180 cm | TAK |  |

Zadanie nr 16

Kardiomonitor – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta z oprogramowaniem dla dorosłych, dzieci i noworodków. Monitor zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran min. 15” LCD TFT z podświetleniem LED o rozdzielczości minimum 1024x768 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, pokrętło oraz podświetlane klawisze funkcyjne minimum: ustawienia bieżącego widoku, resetowanie alarmu, zamrożenie krzywych, włączenie pomiaru NIBP, włączenie wydruku, przełączanie widoków. Możliwość wyłączenia podświetlania klawiszy funkcyjnych. Dostęp do ustawień parametru po naciśnięciu okna danego parametru. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady przycisków funkcyjnych i ekranowych. | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2,5 godziny pracy. Wskaźnik zasilania - zasilanie z sieci/ zasilanie akumulatorowe. Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi z zabezpieczeniem przed jednoczesnym wyjęciem obu akumulatorów. | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 9 krzywych jednocześnie oraz 13 krzywych w wypadku opcji 12-odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Stan gotowości bez potrzeby wyłączania monitora z szybkim (jedno przyciśnięcie ekranu w dowolnym miejscu, dowolnego przycisku funkcyjnego lub pokrętła) przejściem do trybu monitorowania | TAK |  |
|  | Przycisk ekranowy przeglądu danych umożliwiający szybki dostęp do minimum: zdarzeń EKG, wykresów trendów, listy NIBP, krzywych EKG, zdarzeń alarmowych, zdarzeń SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia wypełnionej fali do pletyzmogramu | TAK |  |
|  | Widok godziny, daty, ikony naładowania akumulatorów/ładowania z sieci na ekranie głównym monitora w trakcie wyświetlania parametrów. Wskaźnik procentowy naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany głośności alarmów (minimum 10 poziomów) oraz głośności dźwięku płynącego z pomiaru (minimum 10 poziomów) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zamrożenia fal – wszystkie lub tylko EKG. Dedykowany przycisk funkcyjny zamrażania fal. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową, minimum: ID, Dorosły/Dziecko/Noworodek, Imię, Nazwisko, Płeć, Nr łóżka, Wzrost, Waga, Data urodzenia. | TAK |  |
|  | Odporność min IPX1 | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca minimum: 15÷350 bpm. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii. – co najmniej 20 rodzajów. | TAK |  |
|  | Minimum 4 prędkości fali EKG | TAK |  |
|  | Minimum 6 opcji wzmocnienia krzywej EKG – X1/4, X1/2, X1, X2, X4, Auto | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia widoku kaskadowego EKG | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylatorem, odporność na zakłócenia ze strony urządzeń elektrochirurgicznych, wykrywanie i odrzucanie impulsów rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | Pamięć odcinków krzywych EKG ze wszystkich odprowadzeń z minimum 72 godzin | TAK |  |
|  | Odchylenie odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego pomiaru odcinka ST za pomocą kursorów | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu alarmu bezdechu w zakresie minimum 5-100 sek. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu – minimum 2 do wyboru | TAK |  |
|  | Minimum dwie prędkości fali oddechowej | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Wybór wzorca dźwiękowej sygnalizacji - co najmniej 2 rodzaje. Zmiana tonu sygnału dźwiękowego wraz ze zmianą zmierzonej wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 2000 zdarzeń desaturacji z ustawianym przez użytkownika progiem w zakresie minimum 1-12% | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i standardowy mankiet dla dorosłych | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: - AUTO w zakresie od 1 minuty do 8 godzin, - ręczny - na żądanie, - funkcja szybkiej ciągłej serii pomiarów przez okres pięciu minut, indywidualny cykl pomiarowy z możliwością zaprogramowania minimum 5 faz z różnymi odstępami pomiędzy pomiarami oraz ilościami powtórzeń. | TAK |  |
|  | Dedykowany ekran przeglądu pomiarów NIBP z pamięcią minimum 10000 grup zapisów NIBP z podaniem minimum daty, godziny SYS, DIA, MAP i PR | TAK |  |
|  | FUNKCJA OPASKI UCISKOWEJ | TAK |  |
|  | Funkcja opaski uciskowej z regulacją górnego progu ciśnienia mankietu podczas pompowania, czasu trwania w zakresie minimum 5-120 minut oraz czasu odliczania do upuszczenia powietrza. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury. Możliwość pomiaru dwóch temperatur jednocześnie. Jednoczesna prezentacja T1, T2 i różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 21÷50˚C. | TAK |  |
|  | W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do czterech torów pomiarowych | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu bocznym metodą małych przepływów - 50ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu głównym. | TAK |  |
|  | POMIAR 12 ODPROWADZEŃ EKG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji jednoczesny pomiar 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar gazów anestetycznych w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | RZUT MINUTOWY SERCA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji rzut minutowy serca C.O. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk ekranowy umożliwiający szybki dostęp do ustawień progów alarmowych wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia oraz wyłączenia alarmów – zabezpieczone hasłem | TAK |  |
|  | WIDOKI – minimum 6 do wyboru | TAK |  |
|  | Widok ogólny z głównymi monitorowanymi parametrami z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika | TAK |  |
|  | Widok dużych liczb z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika. Możliwe wyświetlanie jednego dużego parametru. | TAK |  |
|  | Widok EKG z prezentacją wszystkich monitorowanych odprowadzeń EKG Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok OxyCRG z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika z prezentacją, obok krzywych dynamicznych, co najmniej: - wykresu trendu HR, - wykresu trendu SpO2 - fali oddychania lub wykresu trendu RR (do wyboru przez użytkownika) w skali czasowej regulowanej w zakresie minimum 1-4 min | TAK |  |
|  | Widok wyświetlający krzywe monitorowanych parametrów wraz krótkimi trendami z minimum ostatnich dwóch godzin. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok z uwydatnionymi danymi NIBP. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany widoku dedykowanym przyciskiem funkcyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość dezaktywacji wybranych, nieużywanych widoków | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania koloru danych wraz z odpowiednimi krzywymi każdego parametru do preferencji użytkowników – co najmniej 100 kolorów do wyboru. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlanej czcionki – wąskiej lub pogrubionej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru tła monitora- co najmniej 4 rodzaje. | TAK |  |
|  | PAMIĘC | TAK |  |
|  | Duża pojemność pamięci – minimum łącznie: 2000 godzin trendów, 10000 zapisów NIBP, 2000 zdarzeń desaturacji, 2000 zdarzeń alarmowych, 2000 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 120 godzin | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | OBLICZENIA HEMODYNAMICZNE | TAK |  |
|  | OBLICZENIA WENTYLACJI | TAK |  |
|  | OBLICZENIA UTLENOWANIA | TAK |  |
|  | OBLICZENIA CZYNNOŚCI NEREK | TAK |  |
|  | OKSYKARDIORESPIROGRAMY | TAK |  |
|  | WBUDOWANA 3-KANAŁOWA DRUKARKA TERMICZNA | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Wydruk wywoływany ręcznie za pomocą dedykowanego przycisku funkcyjnego, cykliczny oraz automatycznie aktywowany dla zdarzeń ARR. Możliwość wyboru krzywych dynamicznych do wydruku. Możliwość druku danych rzeczywistych oraz archiwalnych z pamięci monitora. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI I TRANSFER DANYCH | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Wyjścia USB- co najmniej 4. Eksport danych przez USB. Dostępne darmowe oprogramowanie w j. polskim lub angielskim dla komputerów PC do odczytu i archiwizacji danych z monitora. | TAK |  |
|  | Protokół HL7 | TAK |  |

Zadanie nr 17

Respirator – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, Respirator z dotykowym ekranem oraz niezależnym źródłem zasilania w powietrze (turbina), Przeznaczony dla pacjentów od 5 kg. Wentylacja inwazyjna i nie inwazyjna. | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600hPa | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Jednoetapowa dźwignia do szybkiego demontażu respiratora z podstawy jezdnej. Podstawa wyposażona na uchwyt do min 2 butli i kosz na akcesoria. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 11 kg. Respirator wyposażony w składaną rączkę do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 140 minut Awaryjne zasilanie respiratora przy użyciu dwóch wewnętrznych akumulatorów min. 280 minut. Stan naładowania akumulatorów wyświetlany w % w zakresie 0-100%. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym pojemnościowym ekranem, dotykowym min. 12” zabezpieczonym przed przypadkową zmianą parametrów. Możliwość ustawienia jasności ekranu w trybie dziennym, nocnym i automatycznym. Ekran odchylany w zakresie min. 30°. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji inwazyjnej |  |  |
|  | V-A/C, P-A/C, DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, PRVC, PRVC-SIMV, VS | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji nieinwazyjnej |  |  |
|  | P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV, PSV-S/T | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów min. 1-100 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa min. 20-2200 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. 0-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E min. 1:10 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,1 do 10 sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem min. 0,5-15 l/min | TAK |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem min. 0,5 - 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu min. 5 – 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 50 cm H2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 30 sek. | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 30 sek. | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu, minimalny zakres od 10 do 85% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny ≥ 210 l/min | TAK |  |
|  | Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
|  | Automatyczna wentylacja bezdechu | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 30 sek., Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 30 sek. | TAK |  |
|  | Ustawianie automatycznej kompensacji oporu rurki intubacyjnej lub tracheotomijnej z możliwością wyłączenia lub włączenia. | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | TVe/IBW | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Wdechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Podatność statyczna i dynamiczna płuc | TAK |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp | TAK |  |
|  | Wydechowy opór przepływu Rexp | TAK |  |
|  | Wewnętrzne PEEP (PEEPi) | TAK |  |
|  | Wskaźnik szybkiego płytkiego oddechu RSBI | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P0.1 | TAK |  |
|  | Ujemna siła wdechowa NIF | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne monitorowanych parametrów min. 72 godzinne z odstępami czasowymi min. 5,10,15,30,60,120 minut | TAK |  |
|  | Przegląd zdarzeń alarmowych i wykonywanych operacji min. 8000 | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow | TAK |  |
|  | Zatrzymanie przebiegu fali w bieżącym czasie i przeglądanie danych za pomocą pokrętła. Po zatrzymaniu, min. 30 ostatnich historycznych przebiegów można przejrzeć przesuwając ekran lub obracając pokrętło. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie limity alarmowe dostępne w jednym wspólnym menu. Min. 10 poziomów głośności alarmów. Dostępny klawisz testowy ustawionej głośności alarmu | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej Wysokiej/niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Niskiego/wysokiego poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Niskiego/ wysokiego poziomu SPO2 | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niskiego poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziomu głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w technologię inteligentnej synchronizacji np. IntelliSync, która może dostosować wyzwalanie wydechu za pomocą adaptacyjnego algorytmu poprzez ekstrakcję i analizę charakterystyki fal | TAK |  |
|  | Respirator z funkcją widoku np. PulmoView służącą do odzwierciedlenia aktualnego stanu płuc z charakterystyką oporu płucnego, podatności i objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą płci, wzrostu oraz wagi pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja Autotestu aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik przepływu | TAK |  |
|  | Wbudowane gniazda SPO2 i CO2 do szybkiej rozbudowy o pomiar SPO2 i CO2. | TAK |  |
|  | Dwuramienny układ oddechowy, 2 szt. na respirator (jednorazowego użytku) | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy, możliwy montaż zarówno po prawej jak i lewej stronie respiratora. | TAK |  |

Zadanie nr 18

Defibrylator – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duży ekran TFT 7 cali Wbudowany wieloparametrowy monitor pacjenta EKG.SpO2.NIBP.RESP.PR.TEMP | TAK |  |
|  | Typ defibrylatora Ręczny Zsynchronizowany A Zsynchronizowany Kształt fali wyjściowej Technologia dwufazowa (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | Dokładność energii ∠+1% | TAK |  |
|  | Wybór energii 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 dżuli (nominalnie przy rezystancji 50) | TAK |  |
|  | Czas ładowania Maksymalnie 8 sekund do 360 dżuli | TAK |  |
|  | Standardowe łyżki dla dorosłych/pediatryczne | TAK |  |
|  | Wielokrotnego użytku zewnętrzne łyżki dla dorosłych (zintegrowane łyżki pediatryczne) | TAK |  |
|  | Dwie baterie, aby uzyskać dłuższą pojemność Tryb AED (opcja) Funkcja AED: Automatyczna analiza i ładowanie x3 z programowalnymi podpowiedziami ekranu automatycznego wyboru poziomu energii i podpowiedziami głosowymi. | TAK |  |
|  | Rytmy wymagające wstrząsu: Migotanie komór o amplitudzie >=200uV | TAK |  |
|  | Częstoskurcz komorowy z częstością >=140bpm i czasem trwania załamka zespołu QRS >=140ms. | TAK |  |
|  | Sterowanie ładowaniem: Sterowanie na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk na łopatce. | TAK |  |
|  | Podpowiedzi: podpowiedzi głosowe i wizualne. | TAK |  |
|  | Rejestrator (drukarka) (opcja) | TAK |  |
|  | Papier: termiczny 50mm. | TAK |  |
|  | Prędkość: 12,5 mm/s 25 mm/s 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wybierane przez użytkownika 6-sekundowe opóźnienie. | TAK |  |
|  | Metoda drukowania: Termiczna głowica drukująca o wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Tryby wydruku: ręczny lub automatyczny, konfigurowany przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Sterowanie włączaniem/wyłączaniem: Funkcja automatyczna: 9-sekundowy zapis inicjowany przez aktywację alarmu lub ładowanie defibrylatora lub wyładowanie defibrylatora. | TAK |  |
|  | Tryb AED (opcja) Funkcja AED: Automatyczna analiza i ładowanie x3 z programowalnymi podpowiedziami ekranu automatycznego wyboru poziomu energii i podpowiedziami głosowymi. | TAK |  |
|  | Standardowe łyki dla dorosłych/pedriatryczne | TAK |  |

Zadanie nr 19

Parawany teleskopowe – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysięgnik teleskopowy wraz z uchwytem ściennym wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny wyposażony jest w otwory montażowe oraz w śrubę regulacyjną pozwalającą poziomować ramię wysięgnika teleskopowego | TAK |  |
|  | Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu uchwytu ściennego wynosi 180° | TAK |  |
|  | Parawan wyposażony jest w zasłonę zmywalną o szerokości 220cm i wysokości 150cm wykonaną z tkaniny poliestrowej Panama PU z powłoką wodoodporną | TAK |  |
|  | 4-częściowy wysięgnik teleskopowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z kompletem montażowym | TAK |  |
|  | Adapter ze stali kwasoodpornej powiększający płaszczyznę styku przy mocowaniu do ściany karton-gips (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | Rozpiętość ramienia wysięgnika teleskopowego od 70 do 200 cm | TAK |  |

Zadanie nr 20

Stojaki na kroplówki – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lekki aluminiowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego , Mobilna podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min 104 do 211 cm | TAK |  |
|  | 4 zaczepy z wykonane z metalu o udźwigu min. 2,5 kg / 1 hak | TAK |  |
|  | Wymiar podstawy max 60cm Waga – max 3kg | TAK |  |
|  | Materiał konstrukcji aluminium / tworzywo sztuczne/ Stal nierdzewna | TAK |  |

Zadanie nr 21

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE – 16 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych | TAK |  |
|  | dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia 2,3 kg | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34 | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus na żądanie | TAK |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK |  |
|  | Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok 11 godzin . przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ponownego ładowania ok. 3 godz. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Pobór mocy w warunkach normalnego użytkowania <2W | TAK |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
|  | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu alarmu | TAK |  |
|  | Natężenie akustycznych sygnałów alarmowych regulowane na 9 poziomach w zakresie od 45 do 75 dB | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Pojemność strzykawek 2/3.5.10.20.30.50/60 ml | TAK |  |

Zadanie nr 22

Monitor pacjenta – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta z oprogramowaniem dla dorosłych, dzieci i noworodków. Monitor zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran min. 15” LCD TFT z podświetleniem LED o rozdzielczości minimum 1024x768 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, pokrętło oraz podświetlane klawisze funkcyjne minimum: ustawienia bieżącego widoku, resetowanie alarmu, zamrożenie krzywych, włączenie pomiaru NIBP, włączenie wydruku, przełączanie widoków. Możliwość wyłączenia podświetlania klawiszy funkcyjnych. Dostęp do ustawień parametru po naciśnięciu okna danego parametru. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady przycisków funkcyjnych i ekranowych. | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2,5 godziny pracy. Wskaźnik zasilania - zasilanie z sieci/ zasilanie akumulatorowe. Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi z zabezpieczeniem przed jednoczesnym wyjęciem obu akumulatorów. | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 9 krzywych jednocześnie oraz 13 krzywych w wypadku opcji 12-odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Stan gotowości bez potrzeby wyłączania monitora z szybkim (jedno przyciśnięcie ekranu w dowolnym miejscu, dowolnego przycisku funkcyjnego lub pokrętła) przejściem do trybu monitorowania | TAK |  |
|  | Przycisk ekranowy przeglądu danych umożliwiający szybki dostęp do minimum: zdarzeń EKG, wykresów trendów, listy NIBP, krzywych EKG, zdarzeń alarmowych, zdarzeń SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia wypełnionej fali do pletyzmogramu | TAK |  |
|  | Widok godziny, daty, ikony naładowania akumulatorów/ładowania z sieci na ekranie głównym monitora w trakcie wyświetlania parametrów. Wskaźnik procentowy naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany głośności alarmów (minimum 10 poziomów) oraz głośności dźwięku płynącego z pomiaru (minimum 10 poziomów) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zamrożenia fal – wszystkie lub tylko EKG. Dedykowany przycisk funkcyjny zamrażania fal. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową, minimum: ID, Dorosły/Dziecko/Noworodek, Imię, Nazwisko, Płeć, Nr łóżka, Wzrost, Waga, Data urodzenia. | TAK |  |
|  | Odporność min IPX1 | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca minimum: 15÷350 bpm. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii. – co najmniej 20 rodzajów. | TAK |  |
|  | Minimum 4 prędkości fali EKG | TAK |  |
|  | Minimum 6 opcji wzmocnienia krzywej EKG – X1/4, X1/2, X1, X2, X4, Auto | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia widoku kaskadowego EKG | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylatorem, odporność na zakłócenia ze strony urządzeń elektrochirurgicznych, wykrywanie i odrzucanie impulsów rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | Pamięć odcinków krzywych EKG ze wszystkich odprowadzeń z minimum 72 godzin | TAK |  |
|  | Odchylenie odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego pomiaru odcinka ST za pomocą kursorów | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu alarmu bezdechu w zakresie minimum 5-100 sek. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu – minimum 2 do wyboru | TAK |  |
|  | Minimum dwie prędkości fali oddechowej | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Wybór wzorca dźwiękowej sygnalizacji - co najmniej 2 rodzaje. Zmiana tonu sygnału dźwiękowego wraz ze zmianą zmierzonej wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 2000 zdarzeń desaturacji z ustawianym przez użytkownika progiem w zakresie minimum 1-12% | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i standardowy mankiet dla dorosłych | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: - AUTO w zakresie od 1 minuty do 8 godzin, - ręczny - na żądanie, - funkcja szybkiej ciągłej serii pomiarów przez okres pięciu minut, indywidualny cykl pomiarowy z możliwością zaprogramowania minimum 5 faz z różnymi odstępami pomiędzy pomiarami oraz ilościami powtórzeń. | TAK |  |
|  | Dedykowany ekran przeglądu pomiarów NIBP z pamięcią minimum 10000 grup zapisów NIBP z podaniem minimum daty, godziny SYS, DIA, MAP i PR | TAK |  |
|  | FUNKCJA OPASKI UCISKOWEJ | TAK |  |
|  | Funkcja opaski uciskowej z regulacją górnego progu ciśnienia mankietu podczas pompowania, czasu trwania w zakresie minimum 5-120 minut oraz czasu odliczania do upuszczenia powietrza. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury. Możliwość pomiaru dwóch temperatur jednocześnie. Jednoczesna prezentacja T1, T2 i różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 21÷50˚C. | TAK |  |
|  | W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do czterech torów pomiarowych | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu bocznym metodą małych przepływów - 50ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu głównym. | TAK |  |
|  | POMIAR 12 ODPROWADZEŃ EKG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji jednoczesny pomiar 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar gazów anestetycznych w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | RZUT MINUTOWY SERCA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji rzut minutowy serca C.O. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk ekranowy umożliwiający szybki dostęp do ustawień progów alarmowych wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia oraz wyłączenia alarmów – zabezpieczone hasłem | TAK |  |
|  | WIDOKI – minimum 6 do wyboru | TAK |  |
|  | Widok ogólny z głównymi monitorowanymi parametrami z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika | TAK |  |
|  | Widok dużych liczb z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika. Możliwe wyświetlanie jednego dużego parametru. | TAK |  |
|  | Widok EKG z prezentacją wszystkich monitorowanych odprowadzeń EKG Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok OxyCRG z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika z prezentacją, obok krzywych dynamicznych, co najmniej: - wykresu trendu HR, - wykresu trendu SpO2 - fali oddychania lub wykresu trendu RR (do wyboru przez użytkownika) w skali czasowej regulowanej w zakresie minimum 1-4 min | TAK |  |
|  | Widok wyświetlający krzywe monitorowanych parametrów wraz krótkimi trendami z minimum ostatnich dwóch godzin. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok z uwydatnionymi danymi NIBP. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany widoku dedykowanym przyciskiem funkcyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość dezaktywacji wybranych, nieużywanych widoków | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania koloru danych wraz z odpowiednimi krzywymi każdego parametru do preferencji użytkowników – co najmniej 100 kolorów do wyboru. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlanej czcionki – wąskiej lub pogrubionej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru tła monitora- co najmniej 4 rodzaje. | TAK |  |
|  | PAMIĘC | TAK |  |
|  | Duża pojemność pamięci – minimum łącznie: 2000 godzin trendów, 10000 zapisów NIBP, 2000 zdarzeń desaturacji, 2000 zdarzeń alarmowych, 2000 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 120 godzin | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | OBLICZENIA HEMODYNAMICZNE | TAK |  |
|  | OBLICZENIA WENTYLACJI | TAK |  |
|  | OBLICZENIA UTLENOWANIA | TAK |  |
|  | OBLICZENIA CZYNNOŚCI NEREK | TAK |  |
|  | OKSYKARDIORESPIROGRAMY | TAK |  |
|  | WBUDOWANA 3-KANAŁOWA DRUKARKA TERMICZNA | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Wydruk wywoływany ręcznie za pomocą dedykowanego przycisku funkcyjnego, cykliczny oraz automatycznie aktywowany dla zdarzeń ARR. Możliwość wyboru krzywych dynamicznych do wydruku. Możliwość druku danych rzeczywistych oraz archiwalnych z pamięci monitora. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI I TRANSFER DANYCH | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Wyjścia USB- co najmniej 4. Eksport danych przez USB. Dostępne darmowe oprogramowanie w j. polskim lub angielskim dla komputerów PC do odczytu i archiwizacji danych z monitora. | TAK |  |
|  | Protokół HL7 | TAK |  |

Zadanie nr 23

Łóżko OIOM – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka max 2190 mm | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji | TAK |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |
|  | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Poręcze z systemem opuszczania odpowiadającym za ich ciche opadanie. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, | TAK |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka (na 4 szt.): - materac przeciwodleżynowy pasywny do 3 stopnia odleżyn, zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 4 szt. - wieszak kroplówki – 4 szt. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny – 4 szt. | TAK |  |
|  | Materac pasywny, przeciwodleżynowy | TAK |  |
|  | Stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP) | TAK |  |
|  | Materac dwuwarstwowy, zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach | TAK |  |
|  | Specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz pięty pacjenta, | TAK |  |
|  | Materac dostosowany do łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm | TAK |  |
|  | Grubość materaca min. 140 mm | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej | TAK |  |
|  | Pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. do 950C | TAK |  |
|  | Pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 4 szt. | TAK |  |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość blatu: 870 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 – 1000 mm (± 20 mm) | TAK |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. | TAK |  |
|  | Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. | TAK |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

Zadanie nr 24

Kardiomonitory – 4 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta z oprogramowaniem dla dorosłych, dzieci i noworodków. Monitor zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran min. 15” LCD TFT z podświetleniem LED o rozdzielczości minimum 1024x768 | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy, pokrętło oraz podświetlane klawisze funkcyjne minimum: ustawienia bieżącego widoku, resetowanie alarmu, zamrożenie krzywych, włączenie pomiaru NIBP, włączenie wydruku, przełączanie widoków. Możliwość wyłączenia podświetlania klawiszy funkcyjnych. Dostęp do ustawień parametru po naciśnięciu okna danego parametru. | TAK |  |
|  | Funkcja blokady przycisków funkcyjnych i ekranowych. | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2,5 godziny pracy. Wskaźnik zasilania - zasilanie z sieci/ zasilanie akumulatorowe. Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi z zabezpieczeniem przed jednoczesnym wyjęciem obu akumulatorów. | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 9 krzywych jednocześnie oraz 13 krzywych w wypadku opcji 12-odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Stan gotowości bez potrzeby wyłączania monitora z szybkim (jedno przyciśnięcie ekranu w dowolnym miejscu, dowolnego przycisku funkcyjnego lub pokrętła) przejściem do trybu monitorowania | TAK |  |
|  | Przycisk ekranowy przeglądu danych umożliwiający szybki dostęp do minimum: zdarzeń EKG, wykresów trendów, listy NIBP, krzywych EKG, zdarzeń alarmowych, zdarzeń SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia wypełnionej fali do pletyzmogramu | TAK |  |
|  | Widok godziny, daty, ikony naładowania akumulatorów/ładowania z sieci na ekranie głównym monitora w trakcie wyświetlania parametrów. Wskaźnik procentowy naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany głośności alarmów (minimum 10 poziomów) oraz głośności dźwięku płynącego z pomiaru (minimum 10 poziomów) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru zamrożenia fal – wszystkie lub tylko EKG. Dedykowany przycisk funkcyjny zamrażania fal. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową, minimum: ID, Dorosły/Dziecko/Noworodek, Imię, Nazwisko, Płeć, Nr łóżka, Wzrost, Waga, Data urodzenia. | TAK |  |
|  | Odporność min IPX1 | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca minimum: 15÷350 bpm. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii. – co najmniej 20 rodzajów. | TAK |  |
|  | Minimum 4 prędkości fali EKG | TAK |  |
|  | Minimum 6 opcji wzmocnienia krzywej EKG – X1/4, X1/2, X1, X2, X4, Auto | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia widoku kaskadowego EKG | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylatorem, odporność na zakłócenia ze strony urządzeń elektrochirurgicznych, wykrywanie i odrzucanie impulsów rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | Pamięć odcinków krzywych EKG ze wszystkich odprowadzeń z minimum 72 godzin | TAK |  |
|  | Odchylenie odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego pomiaru odcinka ST za pomocą kursorów | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu alarmu bezdechu w zakresie minimum 5-100 sek. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu – minimum 2 do wyboru | TAK |  |
|  | Minimum dwie prędkości fali oddechowej | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Wybór wzorca dźwiękowej sygnalizacji - co najmniej 2 rodzaje. Zmiana tonu sygnału dźwiękowego wraz ze zmianą zmierzonej wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 2000 zdarzeń desaturacji z ustawianym przez użytkownika progiem w zakresie minimum 1-12% | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i standardowy mankiet dla dorosłych | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: - AUTO w zakresie od 1 minuty do 8 godzin, - ręczny - na żądanie, - funkcja szybkiej ciągłej serii pomiarów przez okres pięciu minut, indywidualny cykl pomiarowy z możliwością zaprogramowania minimum 5 faz z różnymi odstępami pomiędzy pomiarami oraz ilościami powtórzeń. | TAK |  |
|  | Dedykowany ekran przeglądu pomiarów NIBP z pamięcią minimum 10000 grup zapisów NIBP z podaniem minimum daty, godziny SYS, DIA, MAP i PR | TAK |  |
|  | FUNKCJA OPASKI UCISKOWEJ | TAK |  |
|  | Funkcja opaski uciskowej z regulacją górnego progu ciśnienia mankietu podczas pompowania, czasu trwania w zakresie minimum 5-120 minut oraz czasu odliczania do upuszczenia powietrza. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury. Możliwość pomiaru dwóch temperatur jednocześnie. Jednoczesna prezentacja T1, T2 i różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 21÷50˚C. | TAK |  |
|  | W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do czterech torów pomiarowych | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu bocznym metodą małych przepływów - 50ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar stężenia CO2 w strumieniu głównym. | TAK |  |
|  | POMIAR 12 ODPROWADZEŃ EKG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji jednoczesny pomiar 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji pomiar gazów anestetycznych w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | RZUT MINUTOWY SERCA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany i sterowany z monitora w pełni funkcji rzut minutowy serca C.O. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk ekranowy umożliwiający szybki dostęp do ustawień progów alarmowych wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia oraz wyłączenia alarmów – zabezpieczone hasłem | TAK |  |
|  | WIDOKI – minimum 6 do wyboru | TAK |  |
|  | Widok ogólny z głównymi monitorowanymi parametrami z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika | TAK |  |
|  | Widok dużych liczb z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika. Możliwe wyświetlanie jednego dużego parametru. | TAK |  |
|  | Widok EKG z prezentacją wszystkich monitorowanych odprowadzeń EKG Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok OxyCRG z możliwością dostosowania do wymagań przez użytkownika z prezentacją, obok krzywych dynamicznych, co najmniej: - wykresu trendu HR, - wykresu trendu SpO2 - fali oddychania lub wykresu trendu RR (do wyboru przez użytkownika) w skali czasowej regulowanej w zakresie minimum 1-4 min | TAK |  |
|  | Widok wyświetlający krzywe monitorowanych parametrów wraz krótkimi trendami z minimum ostatnich dwóch godzin. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Widok z uwydatnionymi danymi NIBP. Możliwość dostosowania do wymagań przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany widoku dedykowanym przyciskiem funkcyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość dezaktywacji wybranych, nieużywanych widoków | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania koloru danych wraz z odpowiednimi krzywymi każdego parametru do preferencji użytkowników – co najmniej 100 kolorów do wyboru. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlanej czcionki – wąskiej lub pogrubionej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru tła monitora- co najmniej 4 rodzaje. | TAK |  |
|  | PAMIĘC | TAK |  |
|  | Duża pojemność pamięci – minimum łącznie: 2000 godzin trendów, 10000 zapisów NIBP, 2000 zdarzeń desaturacji, 2000 zdarzeń alarmowych, 2000 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 120 godzin | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | OBLICZENIA HEMODYNAMICZNE | TAK |  |
|  | OBLICZENIA WENTYLACJI | TAK |  |
|  | OBLICZENIA UTLENOWANIA | TAK |  |
|  | OBLICZENIA CZYNNOŚCI NEREK | TAK |  |
|  | OKSYKARDIORESPIROGRAMY | TAK |  |
|  | WBUDOWANA 3-KANAŁOWA DRUKARKA TERMICZNA | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Wydruk wywoływany ręcznie za pomocą dedykowanego przycisku funkcyjnego, cykliczny oraz automatycznie aktywowany dla zdarzeń ARR. Możliwość wyboru krzywych dynamicznych do wydruku. Możliwość druku danych rzeczywistych oraz archiwalnych z pamięci monitora. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI I TRANSFER DANYCH | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Wyjścia USB- co najmniej 4. Eksport danych przez USB. Dostępne darmowe oprogramowanie w j. polskim lub angielskim dla komputerów PC do odczytu i archiwizacji danych z monitora. | TAK |  |
|  | Protokół HL7 | TAK |  |

Zadanie nr 25

Defibrylator – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duży ekran TFT 7 cali Wbudowany wieloparametrowy monitor pacjenta EKG.SpO2.NIBP.RESP.PR.TEMP | TAK |  |
|  | Typ defibrylatora Ręczny Zsynchronizowany A Zsynchronizowany Kształt fali wyjściowej Technologia dwufazowa (opcjonalnie) | TAK |  |
|  | Dokładność energii ∠+1% | TAK |  |
|  | Wybór energii 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 dżuli (nominalnie przy rezystancji 50) | TAK |  |
|  | Czas ładowania Maksymalnie 8 sekund do 360 dżuli | TAK |  |
|  | Standardowe łyżki dla dorosłych/pediatryczne | TAK |  |
|  | Wielokrotnego użytku zewnętrzne łyżki dla dorosłych (zintegrowane łyżki pediatryczne) | TAK |  |
|  | Dwie baterie, aby uzyskać dłuższą pojemność Tryb AED (opcja) Funkcja AED: Automatyczna analiza i ładowanie x3 z programowalnymi podpowiedziami ekranu automatycznego wyboru poziomu energii i podpowiedziami głosowymi. | TAK |  |
|  | Rytmy wymagające wstrząsu: Migotanie komór o amplitudzie >=200uV | TAK |  |
|  | Częstoskurcz komorowy z częstością >=140bpm i czasem trwania załamka zespołu QRS >=140ms. | TAK |  |
|  | Sterowanie ładowaniem: Sterowanie na panelu przednim urządzenia naciśnij przycisk na łopatce. | TAK |  |
|  | Podpowiedzi: podpowiedzi głosowe i wizualne. | TAK |  |
|  | Rejestrator (drukarka) (opcja) | TAK |  |
|  | Papier: termiczny 50mm. | TAK |  |
|  | Prędkość: 12,5 mm/s 25 mm/s 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wybierane przez użytkownika 6-sekundowe opóźnienie. | TAK |  |
|  | Metoda drukowania: Termiczna głowica drukująca o wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Tryby wydruku: ręczny lub automatyczny, konfigurowany przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Sterowanie włączaniem/wyłączaniem: Funkcja automatyczna: 9-sekundowy zapis inicjowany przez aktywację alarmu lub ładowanie defibrylatora lub wyładowanie defibrylatora. | TAK |  |
|  | Tryb AED (opcja) Funkcja AED: Automatyczna analiza i ładowanie x3 z programowalnymi podpowiedziami ekranu automatycznego wyboru poziomu energii i podpowiedziami głosowymi. | TAK |  |

Zadanie nr 26

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE – 8 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych | TAK |  |
|  | dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Waga pompy gotowej do użycia 2,3 kg | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. IP34 | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | TAK |  |
|  | Praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus na żądanie | TAK |  |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Biblioteka zawiera min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | TAK |  |
|  | Każdy lek może występować w 10 stężeniach, oraz być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 11 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ponownego ładowania ok. 3 godz. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Pobór mocy w warunkach normalnego użytkowania <2W | TAK |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
|  | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu alarmu | TAK |  |
|  | Natężenie akustycznych sygnałów alarmowych regulowane na 9 poziomach w zakresie od 45 do 75 dB | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Pojemność strzykawek 2/3.5.10.20.30.50/60 ml | TAK |  |

Zadanie nr 27

Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny i Defibrylator z EKG. Łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci. Zintegrowana bateria i drukarka | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenie max 360 x 280 x 250 mm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia 6.5 kg z elektrodami jednorazowymi, baterią, stymulatorem i drukarką; 7.2 kg z elektrodami defibrylatora | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z akumulatora NiMH | TAK |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J do 2,7 s, do energii max 360J nie więcej niż 5 s. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% lub zewnętrznej ładowarki 230 V AC | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne z uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych: EKG | TAK |  |
|  | Możliwy odczyt 3, 5, 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, lub Auto | TAK |  |
|  | Defibrylacja | TAK |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 10 kpl. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |
|  | Zakres dostarczanej energii min. – 360 J | TAK |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 15 | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Kardiowersja | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | Ekran | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 7 cala | TAK |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. 58 mm, na wyposażeniu min 3 rolki papieru | TAK |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna z ekg 15 – 300 bpm | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji. Zapis min. 10 000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP32 | TAK |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP, CO2, SpO2 | TAK |  |
|  | Gwarancja : minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu wózek reanimacyjny, z blatem ABS/PC o wymiarach min. 1800x511zx513 mm, 5 półkami, z koszem, 3 koszykami siatkowymi oraz 2 półkami | TAK |  |

Zadanie nr 28

Respirator – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

| L.p. | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać (UWAGA! Zwracamy szczególną uwagę na minimalne parametry sprzętu określone w kolumnie 2 oraz kolumnie 3 – wskazanie parametru niespełniającego minimalne wymogi powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, Respirator z dotykowym ekranem oraz niezależnym źródłem zasilania w powietrze (turbina), Przeznaczony dla pacjentów od 5 kg. Wentylacja inwazyjna i nie inwazyjna. | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600hPa | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Jednoetapowa dźwignia do szybkiego demontażu respiratora z podstawy jezdnej. Podstawa wyposażona na uchwyt do min 2 butli i kosz na akcesoria. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 11 kg. Respirator wyposażony w składaną rączkę do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 140 minut Awaryjne zasilanie respiratora przy użyciu dwóch wewnętrznych akumulatorów min. 280 minut. Stan naładowania akumulatorów wyświetlany w % w zakresie 0-100%. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym pojemnościowym ekranem, dotykowym min. 12” zabezpieczonym przed przypadkową zmianą parametrów. Możliwość ustawienia jasności ekranu w trybie dziennym, nocnym i automatycznym. Ekran odchylany w zakresie min. 30°. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji inwazyjnej |  |  |
|  | V-A/C, P-A/C, DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, PRVC, PRVC-SIMV, VS | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji nieinwazyjnej |  |  |
|  | P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV, PSV-S/T | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów min. 1-100 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa min. 20-2200 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. 0-50 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E min. 1:10 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,1 do 10 sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem min. 0,5-15 l/min | TAK |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem min. 0,5 - 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu min. 5 – 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 80 cm H2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 50 cm H2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 30 sek. | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 30 sek. | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu, minimalny zakres od 10 do 85% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny ≥ 210 l/min | TAK |  |
|  | Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
|  | Automatyczna wentylacja bezdechu | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 30 sek., Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 30 sek. | TAK |  |
|  | Ustawianie automatycznej kompensacji oporu rurki intubacyjnej lub tracheotomijnej z możliwością wyłączenia lub włączenia. | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | TVe/IBW | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Wdechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Podatność statyczna i dynamiczna płuc | TAK |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp | TAK |  |
|  | Wydechowy opór przepływu Rexp | TAK |  |
|  | Wewnętrzne PEEP (PEEPi) | TAK |  |
|  | Wskaźnik szybkiego płytkiego oddechu RSBI | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P0.1 | TAK |  |
|  | Ujemna siła wdechowa NIF | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne monitorowanych parametrów min. 72 godzinne z odstępami czasowymi min. 5,10,15,30,60,120 minut | TAK |  |
|  | Przegląd zdarzeń alarmowych i wykonywanych operacji min. 8000 | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow | TAK |  |
|  | Zatrzymanie przebiegu fali w bieżącym czasie i przeglądanie danych za pomocą pokrętła. Po zatrzymaniu, min. 30 ostatnich historycznych przebiegów można przejrzeć przesuwając ekran lub obracając pokrętło. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie limity alarmowe dostępne w jednym wspólnym menu. Min. 10 poziomów głośności alarmów. Dostępny klawisz testowy ustawionej głośności alarmu | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej Wysokiej/niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Niskiego/wysokiego poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Niskiego/ wysokiego poziomu SPO2 | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niskiego poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziomu głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w technologię inteligentnej synchronizacji np. IntelliSync, która może dostosować wyzwalanie wydechu za pomocą adaptacyjnego algorytmu poprzez ekstrakcję i analizę charakterystyki fal | TAK |  |
|  | Respirator z funkcją widoku np. PulmoView służącą do odzwierciedlenia aktualnego stanu płuc z charakterystyką oporu płucnego, podatności i objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą płci, wzrostu oraz wagi pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja Autotestu aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik przepływu | TAK |  |
|  | Wbudowane gniazda SPO2 i CO2 do szybkiej rozbudowy o pomiar SPO2 i CO2. | TAK |  |
|  | Dwuramienny układ oddechowy, 2 szt. na respirator (jednorazowego użytku) | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy, możliwy montaż zarówno po prawej jak i lewej stronie respiratora. | TAK |  |

Pozostałe wymagania dla wszystkich powyższych urządzeń:

| L.p. | Wymagania | Wartość wymagana | Parametry oferowane – podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | TAK |  |
|  | Zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta lub serwisu równoważnego, pod warunkiem że korzystanie z serwisu równoważnego nie spowoduje utraty gwarancji producenta na oferowany sprzęt, co Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem lub dokumentem producenta. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii max. 4 dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii max. 7 dni roboczych, rozumianych jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji) | TAK |  |
|  | Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów (w tym podłączenie i konfiguracja wszystkich dostarczonych zgodnie z zamówieniem systemów komputerowych) | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |