Załącznik nr 4: Formularz techniczny sprzętu medycznego

Izolator farmaceutyczny – 1 szt.

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji: ……….

Nazwa: …………………………………

Typ/ Model: …………………………………

|  | Opis wymaganych funkcji/parametrów | Wartość wymagana | Parametry oferowane – wpisać TAK jeśli oferowany sprzęt spełnia wymóg lub NIE jeśli oferowany sprzęt nie spełnia wymogu W przypadku gdy w kolumnie nr 3 „Wartość wymagana” wskazano aby podać parametry należy wskazać parametry oferowanego sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izolator farmaceutyczny do pracy w warunkach aseptycznych znajdujący zastosowanie między innymi w sporządzaniu mieszanek farmaceutycznych, przenoszeniu materiałów aseptycznych oraz w innych zadaniach wymagających aseptycznych warunków. | Tak |  |
|  | Izolator wyposażony w system redukcji mikrobiologicznej oparty o technologię NCC. | Tak |  |
|  | Izolator do pracy w podciśnieniu, zaprojektowany do ochrony zarówno operatora, jak i produktu. | Tak |  |
|  | Zamknięty system, w którym ciśnienie w przestrzeni roboczej jest stale monitorowane i kontrolowane | Tak |  |
|  | Min. trzystopniowy poziom filtracji dzięki zastosowaniu łatwo wymiennych filtrów wstępnych i wysokowydajnych filtrów HEPA lub lepszych | Tak |  |
|  | Izolator składający się z 3 modułów: głównej komory procesowej i 2 komór transferowych. | Tak |  |
|  | Klasa czystości powietrza w komorze głównej nie gorsza niż ISO 5 zgodnie z ISO 14644-1 | Tak |  |
|  | Antybakteryjna powłoka szklanych powierzchni | Tak |  |
|  | Otwory na dłonie o średnicy 250, 275 lub 300 mm z wytrzymałymi rękawami i wymiennymi rękawicami bez konieczności otwierania Drzwi | Tak |  |
|  | Blat roboczy zdejmowany, ze stali nierdzewnej, matowy, zapobiegający ewentualnemu odblaskowi | Tak |  |
|  | Blat roboczy o zwiększonej odporności chemicznej i mechanicznej | Tak |  |
|  | Blat roboczy w kształcie tacy zapobiegający spływaniu rozlanych płynów | Tak |  |
|  | Wnętrze przestrzeni roboczej i komór wykonane ze stali nierdzewnej matowej | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia izolatora w tester szczelności zamontowanych rękawów | Tak |  |
|  | Komory transferowe wyposażone w wysuwane tace, diody LED oraz wskaźnik ich aktualnego stanu i elektroniczne zamykanie drzwi | Tak |  |
|  | Zintegrowany emiter UV-C z zaawansowanym czasem pracy umieszczony poza polem widzenia strefy roboczej i komór | Tak |  |
|  | Oświetlenie LED w barwie neutralnej białej imitującej światło dzienne | Tak |  |
|  | Z przodu izolatora duży 7” graficzny ekran dotykowy z lekkim nachyleniem | Tak |  |
|  | Wskaźnik stanu Urządzenia za pomocą diody LED : - Biały – stan czuwania - Zielony – prawidłowe działanie - czerwony – alarm | Tak |  |
|  | Izolator cichy dzięki zastosowaniu jednego wentylatora – głośność nie przekracza 60 dB | Tak |  |
|  | Duża szyba przednia z ergonomicznym nachyleniem zapewniająca dobry widok na miejsce pracy | Tak |  |
|  | Podstawa z mechaniczną regulacją wysokości i możliwością zablokowania w odpowiedniej pozycji | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : +/- 60 mm - szer. 2425 mm - gł. 770 mm - wys. 2200 – 2500 mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary przestrzeni roboczej : +/- 60 mm - szer. 1220 mm - gł. 605 mm - wys. 638 mm | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochrony : IP40 | Tak |  |
|  | Napięcie 230V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Oświetlenie obszaru roboczego min. 1200 lux | Tak |  |
|  | Średnia prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej 0,40 m/s ( +/- 30% ) | Tak |  |
|  | Ciśnienie w przestrzeni roboczej 120 Pa | Tak |  |
|  | Klasa czystości miejsca pracy ISO 14644 -1 ; klasa III; EC GMP Vol. 4 Aneks 1 – Klasa A | Tak |  |
|  | Klasa filtracji : EN 1822:2002 | Tak |  |
|  | Klasa bezp. Elektrycznego : EN 61010-1 | Tak |  |
|  | Cechy komory laminarnej i boksu aseptycznego | TAK |  |
|  | Stałe utrzymanie temperatury, wilgotności i czystości powietrza | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia izolatora w nieklasyfikowanym pod względem czystości pomieszczeniu i/lub w pomieszczeniu o klasie czystości D | TAK |  |

Pozostałe wymagania

| L.p. | Wymagania | Wartość wymagana | Parametry oferowane – wpisać TAK jeśli oferowany sprzęt spełnia wymóg lub NIE jeśli oferowany sprzęt nie spełnia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W okresie gwarancji wykonawca przeprowadzi przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | TAK |  |
|  | Zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta lub serwisu równoważnego, pod warunkiem że korzystanie z serwisu równoważnego nie spowoduje utraty gwarancji producenta na oferowany sprzęt, co Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem lub dokumentem producenta. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii max. 4 dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii max. 7 dni roboczych, rozumianych jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji) | TAK |  |
|  | Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |