OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat EKG  - 2 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | SYSTEM |  |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak, podać |  |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | Tak, podać |  |
|  | Min.24 bitowa akwizycja sygnału EKG | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual | Tak |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Tak |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 72 000Hz | Tak |  |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz | Tak |  |
|  | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia lub równoważne | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | Tak, podać |  |
|  | DRUKARKA termiczna A4 |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwością zapisu i analizy EKG oraz przesyłania danych do systemu informatycznego. | Tak |  |
|  | EKRAN |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550px | Tak, podać |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | Tak |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak, podać |  |
|  | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Export danych do poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej myszy lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: LAN i WIFi | Tak |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy zapis do pamięci badania Full Disclosure, opcje automatycznego EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy | Tak |  |
|  | Możliwością zapisu i analizy EKG oraz przesyłania danych do systemu informatycznego. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
| - 40 | Szkolenie personelu min 4 osoby 6 godzin | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min 48 miesięcy | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta