OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Holter EKG – 8 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego rejestratora EKG (typu Holter) przeznaczonego do długoterminowego, ambulatoryjnego monitorowania czynności elektrycznej serca pacjentów, wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym jego użytkowanie w warunkach podmiotu leczniczego. | Tak |  |
|  | Zamówienie obejmuje sprzęt nowy, fabrycznie nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | Tak |  |
|  | Systemu umożliwiający całodobowe (24–72 godziny lub dłuższe) oraz długoterminowe monitorowanie rytmu serca pacjentów, wraz z zaawansowaną analizą zapisów EKG, w celu: - diagnostyki zaburzeń rytmu serca, - oceny zmian niedokrwiennych (odcinek ST), - analizy zmienności rytmu serca (HRV), - oceny pracy rozrusznika serca, - poprawy skuteczności i bezpieczeństwa procesu diagnostycznego. | Tak, podać |  |
|  | Funkcje rejestracji: - możliwość długotrwałego, ciągłego zapisu EKG przez okres minimum 24–72 godzin, z możliwością wydłużenia zapisu do wielu dni, - możliwość zapisu minimum 3-kanałowego oraz 12-kanałowego, - zapis sygnału w jakości minimum 24-bitowej, - zapis danych na wymiennej karcie pamięci. | Tak, podać |  |
|  | Parametry pomiarowe: - pasmo przenoszenia: minimum 0,05 Hz – 240 Hz, - częstotliwość próbkowania: minimum 250 Hz, - możliwość regulacji częstotliwości archiwizacji danych, - zakres napięcia wejściowego: minimum ±20 mV, - wykrywanie utraty kontaktu elektrod oraz stanu baterii. | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo i komfort pacjenta: - zabezpieczenie przed skutkami defibrylacji, - wykrywanie impulsów stymulatora serca, - konstrukcja przystosowana do użytkowania ambulatoryjnego, - klasa ochrony przed wilgocią: minimum IPX6 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: - analizę zapisu EKG z rejestratorów Holter, - automatyczne wykrywanie i klasyfikację zaburzeń rytmu serca, w tym: * tachyarytmii, * bradyarytmii, * pauz, * bloków przedsionkowo-komorowych, - analizę odcinka ST, - analizę zmienności rytmu serca (HRV), - analizę pracy rozrusznika serca. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: - wizualizację zapisu EKG w postaci: * trendów, * histogramów, * wykresów czasowych, - ręczną korektę i weryfikację wyników analizy automatycznej, - generowanie szczegółowych raportów diagnostycznych, - personalizację raportów (np. wybór analizowanych parametrów). | Tak |  |
|  | Archiwizacja i eksport danych: - archiwizację zapisów EKG w formie elektronicznej, - eksport danych do popularnych formatów cyfrowych (np. PDF, CSV, XML lub równoważnych), - możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną. | Tak |  |
|  | Integracja i dostęp: - możliwość integracji z systemami Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz PACS (np. poprzez standardy wymiany danych lub interfejsy komunikacyjne), - możliwość zdalnego dostępu do wyników dla uprawnionych użytkowników (jeżeli funkcja jest dostępna). | Tak |  |
|  | Wymagania formalne i prawne: - system (rejestrator i oprogramowanie) musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i użytkowania na terenie UE, - oznakowanie CE zgodne z obowiązującymi przepisami, - klasyfikacja: wyrób medyczny klasy IIa, - instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta