OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Respirator z funkcją NIV – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Respirator stacjonarny do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej (NIV) | Tak |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą min. 1 z kół | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony we wbudowane źródło sprężonego powietrza medycznego (turbina lub rozwiązanie równoważne), umożliwiające pracę bez podłączenia do centrali instalacji powietrza medycznego | Tak |  |
|  | Praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji nie większy niż 45 dB | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie awaryjne (akumulator) respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum 3 godzin pracy niezależnej od sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | Tak, podać |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci | Tak, podać |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach typu CMV, AC, VC-SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybach obejmujących wentylację kontrolowaną i wspomaganą ciśnieniem min. PC-AC, BIPAP, BiLevel, DuoPAP | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PS | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna w trybach wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznych westchnień z możliwością regulacji poziomu PEEP | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | Tak |  |
|  | Wdech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji zapewniający obowiązkową objętościową wentylację minutową typu MMV | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji APRV | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja zwiększenia stężenia tlenu (FiO₂) przed i po odsysaniu lub procedurach pielęgniarskich | Tak |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami minimum 55 l/min | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej adaptacji przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością, umożliwiająca optymalizację ciśnienia wdechowego. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania poziomu wsparcia wentylacyjnego w trybach nieinwazyjnych, umożliwiająca adaptację parametrów do zmieniających się potrzeb pacjenta | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej | Tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów regulowana w zakresie co najmniej 2 - 80 oddechów/min | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min. 50 - 2000 ml | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | Tak |  |
|  | Przepływowe wyzwalanie wdechu, czułość przepływowa - minimalny zakres czułości wyzwalacza min. 1-10 l/min | Tak, podać |  |
|  | Kompensacja przecieku, przepływ wdechowy minimum 200 l/min | Tak, podać |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach ze wspomaganiem oddechu, minimalny zakres 10 – 60 % szczytowego przepływu | Tak, podać |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
|  | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość minutowa przecieku | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy plateau | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy plateau | Tak |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych obejmujący co najmniej alarmy techniczne i kliniczne, z możliwością regulacji progów alarmowych oraz ich wyciszenia zgodnie z obowiązującymi normami | Tak |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym z prezentacją parametrów i krzywej na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Sterowanie i monitorowanie na kolorowym, dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych. Minimum krzywe: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak, podać |  |
|  | Polski interfejs | Tak |  |
|  | Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez użytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW) | Tak |  |
|  | Trendy parametrów wentylacyjnych z minimum 10 dni | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
|  | W komplecie min. 25 szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Minimum 5 szt. czujników przepływu do dezynfekcji. | Tak, podać |  |
|  | Minimum 1szt. zastawka wydechowa do sterylizacji. | Tak, podać |  |
|  | Minimum 10 szt. zastawek wydechowych jednorazowych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia respiratora w mobilny system zaopatrzenia w tlen (butla) | Tak |  |
|  | W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia respiratora w elektroniczny kontroler utrzymania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej wraz z minimum 10 jednorazowymi drenami, możliwymi do stosowania z różnymi respiratorami i aparatami do znieczulenia | Tak, podać |  |
|  | Maska pełnotwarzowa NIV, zapewniającą wysoki komfort pacjenta oraz skuteczne uszczelnienie. Konstrukcja maski ograniczająca ucisk w okolicy nosa. Wyposażona w system mocowania zapewniający stabilność (minimum 5-punktowy lub równoważny). Rozwiązanie umożliwiające szybkie zdjęcie maski. Rozmiar M – min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Maska ustno-nosowa NIV wielorazowego użytku rozmiary L – min. 3 szt. Maska zapewniająca komfort i szczelność dzięki dopasowanej poduszeczce uszczelniającej (np. silikonowej, żelowej lub równoważnej konstrukcji) | Tak, podać |  |
|  | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, przestrzeń martwa min. 90 ml – min. 100 szt. | Tak, podać |  |
|  | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, przestrzeń martwa min. 55 ml – min. 100 szt. | Tak, podać |  |
|  | Płuco testowe min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Regulowany uchwyt do obwodów pacjenta min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 72 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji; obejmująca konserwację, aktualizację oprogramowania | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki: nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii bez części lub do 10 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych (w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostawca zobowiązuje się do instalacji w miejscu realizacji umowy urządzenia zastępczego, na czas naprawy urządzenia gdy czas naprawy przekracza 10 dni roboczych. Urządzenie zastępcze będzie odpowiadało parametrami technicznymi urządzeniu | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu na miejscu do 48 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w godzinach pracy serwisu | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, co najmniej takimi jak: - paszport techniczny, - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 5 osób przez min. 5 godzin. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta