OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Holter EKG min. 12 odprowadzeń – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie lekkie (maks. 70 gram), kompaktowe (tj. co najmniej o wymiarach ułatwiających przenoszenie), z możliwością zapisu wielokanałowego (min. 12 odprowadzeń) na karcie pamięci, z zapisem sygnału w wysokiej jakości 24-bitowej, co zapewnia precyzyjną rejestrację i analizę danych. | Tak, podać |  |
|  | Czas rejestracji: 24/48godz/7dni oraz wielodobowy. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie max 2 baterie. | Tak |  |
|  | Czas rejestracji ciągłej do 20 dni bez wymiany baterii. | Tak, podać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja wzmocnienia w każdym kanale. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie zapisu i rejestratora po odpięciu elektrod od ciała (w trybie 24/48 h). | Tak, podać |  |
|  | Tryb wielodobowy - możliwość zdejmowania i zakładania rejestratora przez pacjenta – AUTO STOP i START ZAPISU. | Tak |  |
|  | Ochrona nieodczytanego badania. Możliwość odczytania badania po wykonaniu kolejnego. | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej pamięci, zegarka, wyczerpanej baterii, braku kontaktu elektrod. | Tak |  |
|  | Sposób mocowania rejestratora w pokrowcu jednorazowym pod ubraniem. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na integrację z systemami EDM/PACS, możliwość eksportu danych oraz zdalny dostęp do wyników. | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające analizę zapisu EKG, w tym automatyczne wykrywanie i klasyfikację zaburzeń rytmu serca (co najmniej takich jak: tachyarytmie, pauzy, bloki), prezentację trendów i histogramów, a także generowanie raportów diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Intuicyjny interfejs i narzędzia do edycji ułatwiające pracę personelu medycznego, oparte na np. czytelnych ikonach, funkcjach umożliwiających szybkie uruchomienie badania i łatwy dostęp do kluczowych pod kątem badania parametrów. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi: min. 4 godz., dla min. 4 osób. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Holter EKG min. 3 odprowadzenia – 3 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie lekkie (maks. 30 gram), kompaktowe (tj. co najmniej o wymiarach ułatwiających przenoszenie), z możliwością zapisu wielokanałowego (min. 3 odprowadzeń) na karcie pamięci, z zapisem sygnału w wysokiej jakości 24-bitowej, co zapewnia precyzyjną rejestrację i analizę danych. | Tak, podać |  |
|  | Czas rejestracji: 24/48godz/7dni oraz wielodobowy. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii. | Tak |  |
|  | Czas rejestracji ciągłej do 20 dni bez wymiany baterii. | Tak, podać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja wzmocnienia w każdym kanale. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie zapisu i rejestratora po odpięciu elektrod od ciała (w trybie 24/48 h). | Tak |  |
|  | Tryb wielodobowy - możliwość zdejmowania i zakładania rejestratora przez pacjenta – AUTO STOP i START ZAPISU. | Tak |  |
|  | Ochrona nieodczytanego badania. Możliwość odczytania badania po wykonaniu kolejnego. | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej pamięci, zegarka, wyczerpanej baterii, braku kontaktu elektrod. | Tak |  |
|  | Sposób mocowania rejestratora w pokrowcu jednorazowym pod ubraniem. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na integrację z systemami EDM/PACS, możliwość eksportu danych oraz zdalny dostęp do wyników. | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające analizę zapisu EKG, w tym automatyczne wykrywanie i klasyfikację zaburzeń rytmu serca (co najmniej takich jak: tachyarytmie, pauzy, bloki), prezentację trendów i histogramów, a także generowanie szczegółowych raportów diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Intuicyjny interfejs i narzędzia do edycji ułatwiające pracę personelu medycznego, oparte na np. czytelnych ikonach, funkcjach umożliwiających szybkie uruchomienie badania i łatwy dostęp do kluczowych pod kątem badania parametrów. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi: min. 4 godz., dla min. 4 osób. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy. | Tak |  |