OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Głowica przezprzełykowa dla aparatu USG (TEE) – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Głowica USG typu TEE ((Transesophageal Echocardiography) kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego Aparatem USG Vivid S70 SN: 000615S70. | Tak |  |
|  | Głowica wielopłaszczyznowa - sonda przezprzełykowa (TEE) typu Phased Array, szerokopasmowa | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 3,0 do 8,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie fundamentalne i harmoniczne. | Tak |  |
|  | Częstotliwości 2D fundamentalne, min.: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość 2D harmoniczna, min. 2,9 MHz . | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych: min. 64 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie min. 0°-180° co min. 1°. | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia: min. 90°. | Tak, podać |  |
|  | Zasięg do min. 20 cm. | Tak, podać |  |
|  | Wyposażona w aplikacje, min.: kardiologia, naczynia wieńcowe | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilna z systemami obrazowania, min.: 2D, M-Mode, Doppler kolorowy, PW, CW, TDI oraz opcjonalnie 3D/4D | Tak |  |
|  | Głowica musi umożliwiać co najmniej: - precyzyjną ocenę zastawkową, - ocenę struktur przedsionków i komór, - wykrywanie ubytków, skrzeplin, patologii aorty - oraz monitorowanie zabiegów kardiochirurgicznych i przezskórnych interwencji. | Tak |  |
|  | Konstrukcja musi zapewniać ergonomiczny uchwyt, elastyczny przewód i bezpieczne tj. nie zagrażające życiu użytkowanie zgodne z normami medycznymi. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja: min. 48 miesięcy. | Tak, podać |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy: maks. 72 godziny w dni robocze, liczone od zgłoszenia konieczności naprawy. | Tak, podać |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy: maks. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie posiadane przez Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta