OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Materace przeciwodleżynowe – 9 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Aktywny materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn w stopniu I–IV. | Tak |  |
|  | Oferowany wyrób musi spełniać następujące punkty: - wyrób medyczny - fabrycznie nowy, - pochodzący z regularnej produkcji seryjnej (bez modyfikacji pod zamówienie) | Tak |  |
|  | Materac musi być wyposażony w system pneumatyczny (zmiennociśnieniowy) – nie dopuszcza się materacy piankowych ani hybrydowych bez aktywnej pracy zmiennociśnieniowej | Tak |  |
|  | Konstrukcja modułowa umożliwiająca wymianę: - pojedynczych komór, - zatyczek, - pompy, - pokrowca. | Tak |  |
|  | Materac składający się z min. 18 komór poprzecznych, wymiennych komór rurowych. | Tak, podać |  |
|  | Materiał wykonania komór: nylon z powłoką poliuretanową lub równoważny materiał o nie gorszych właściwościach, tj.: - szczelność powietrzna zapewniająca utrzymanie ciśnienia roboczego, - odporność na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przetarcia), - odporność na wielokrotne zginanie i zmęczenie materiału, - możliwość dezynfekcji środkami stosowanymi w placówkach medycznych, - odporność na działanie wilgoci i płynów ustrojowych, - elastyczność umożliwiająca pracę w systemie zmiennociśnieniowym, - brak zawartości substancji szkodliwych dla pacjenta (zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych). | Tak, podać |  |
|  | Wydzielona sekcja pięt: - min. 5 komór, - wykonana z poliuretanu lub materiału równoważnego, - dopuszcza się oznaczenie wizualne (np. kolorystyczne). | Tak, podać |  |
|  | Wysokość komór: min. 20 cm. Materac o wymiarach nominalnych 200 × 90 × 20 cm, z dopuszczalną tolerancją: - długość: +/- 10 cm, - szerokość: +/- 10 cm, - wysokość: nie mniej niż 20 cm. Waga materaca: max. 6 kg. | Tak, podać |  |
|  | Parametry pracy |  |  |
|  | Naprzemienne napełnianie i opróżnianie komór (co druga komora) | Tak |  |
|  | Czas cyklu pracy: min. 12 minut (dopuszcza się regulację cyklu) | Tak, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia: min. 20–30 mmHg (niskociśnieniowy) | Tak, podać |  |
|  | System zapewniający redukcję nacisku na poziomie max. 35 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalność i użytkowanie |  |  |
|  | - Możliwość transportu pacjenta bez zasilania - Możliwość szybkiej wymiany pojedynczych komór bez konieczności zdejmowania pacjenta Materac wyposażony w: - uchwyty montażowe, - uchwyty w narożach do mocowania prześcieradła. | Tak, podać |  |
|  | CPR i bezpieczeństwo |  |  |
|  | Funkcja CPR: - szybkie spuszczenie powietrza: - czas opróżnienia: max. 20sekund, - oznaczenie umożliwiające szybką identyfikację (np. kolorystyczne). | Tak, podać |  |
|  | System zgodny z normami niepalności: - PN-EN 597-1 lub równoważne, - PN-EN 597-2 lub równoważne. | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec |  |  |
|  | Odpinany pokrowiec: - wodoodporny, - paroprzepuszczalny, - rozciągliwy (preferowany 4-kierunkowy lub równoważny). - z antypoślizgowym spodem, - szwy zgrzewane lub równoważna technologia, - możliwość dezynfekcji, - możliwość prania w temp. min. 60°C. | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe elementy: - Min. 2 zatyczki do blokady powietrza. - Węże powietrzne zakończone szybkozłączami. - Min. 4 podpórki stabilizujące brzegi materaca (piankowe lub równoważne). | Tak, podać |  |
|  | Pompa sterowana mikroprocesorowo |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów pracy | Tak |  |
|  | Panel sterujący umożliwiający zmianę ustawień | Tak |  |
|  | Tryby pracy: dynamiczny oraz statyczny | Tak, podać |  |
|  | Funkcje: - regulacja ciśnienia, - maksymalne napełnienie (tryb pielęgnacyjny z auto-powrotem), - alarmy (spadek ciśnienia, zasilanie, serwis) - wyciszenie alarmu - blokada ustawień - wskaźnik gotowości pracy | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: - podwójny przewód powietrza - filtr przeciwpyłowy - uchwyty montażowe | Tak, podać |  |
|  | Wydajność: min. 8 litrów/minutę | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 3 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Stopień ochrony min. IP 24 lub równoważny | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia na łóżku | Tak |  |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów o masie ciała do co najmniej 150 kg, bez określonej dolnej granicy masy ciała (brak minimalnej wagi pacjenta). | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 24 miesiące | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta