OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa do kontrapulsacji – 4szt

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Mobilna pompa wspomagająca krążenie metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | Tak |  |
|  | Urządzenie z funkcją autopilota, przystosowane do współpracy z cewnikami | Tak |  |
|  | Automatyczne zerowanie czujnika | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie min. 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | Tak, podać |  |
|  | Modułowa budowa urządzenia: kolorowy ekran dotykowy, min. 12 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w języku polskim | Tak, podać Większe lub równe 12” – 10 pkt. Mniejsze od 12” – 0 pkt. |  |
|  | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową lub z możliwością odpięcia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanym zasilaniu akumulatorowym przez min. 90 min | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy pompy w trybie 1:1 do 200 bpm przy użyciu cewników | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Min. 5 odprowadzeniowy monitoring EKG umożliwiający automatyczny wybór optymalnego sygnału | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 4 zakresy 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | Tak, podać |  |
|  | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – max. 60 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego (MAP) pacjenta | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Brak konieczności rutynowej wymiany elementów pompy w określonych przedziałach czasowych lub czasu pracy pompy | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu dla min. 5 osób, min. 4 godzin | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta