Postępowanie niepubliczne pn.:

„Dostawa przepływomierzy, pyłomierzy i sondy tlenu

do układu rozliczeniowego emisji spalin

dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie”

nr POST/PEC/PEC/UZL/00207/2026

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

2.	MIEJSCE DOSTAWY	3

3.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY	3

3.1. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy przepływomierzy:	3

3.2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy pyłomierzy:	3

3.3. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy sondy tlenu:	4

3.4. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom	4

4.	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOGISTYKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

5.	GWARANCJA	5

6.	UBEZPIECZENIE	5

7.	ZAŁĄCZNIKI	5

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia  jest dostawa 2 sztuk przepływomierzy spalin, 2 sztuk pyłomierzy i 1 sondy tlenu  do układu rozliczeniowego emisji spalin AMS (Automatyczny System Pomiarowy (Automated Measuring System)  dla PGE Energia Ciepłą S.A. Oddział w Krakowie, zgodnie z poniższą specyfikacją.

MIEJSCE DOSTAWY

PGE Energia Ciepła  S.A Oddział w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

- Magazyn główny, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 14:00.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

## 3.1. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy przepływomierzy:

- Dostawa 2 sztuk niezależnych, kompaktowych przepływomierzy spalin wykorzystujących metodę spiętrzeniową

- Kanały spalin, w miejscu montażu, mają  rozmiar: wysokość: 4,8 m   szerokość: 2m. Montaż z boku/ poziomo

- Do zabudowy w kanale spalin (pomiar in- situ)

- Wymagana długość sondy 2m

- Wymagany certyfikat QAL1 zgodnie z normą DIN EN 15267-3

- Dla prędkości gazu  3-30 m/s

- Temperatura spalin: max. 250°C

- Temperatura otoczenia: - 20 ... +50°C

- Sonda wykonana ze stali nierdzewnej, dopuszczalna stal 1.4571.

- Wymagana dostawa wraz z króćcami zakończonymi kołnierzami montażowymi pasującymi do przepływomierzy. Stal krućców K18 (P265) lub 16Mo3.

- Wymagany przepływomierz zainstalowany w skrzynce chroniącej przed warunkami atmosferycznymi. Klasa szczelności min. IP 55 wym.

- Sygnały I/O:

-Jedno wyjście analogowe dla prędkości [m/s] 4...20 mA, izolowane potencjałowo;

-Wyjścia cyfrowe statusowe: awaria, wartość graniczna

## 3.2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy pyłomierzy:

- Dostawa 2 sztuk niezależnych, kompaktowych pyłomierzy spalin in- situ „dual-pass” wykorzystujących metodę prześwietleniową z dwiema głowicami pomiarowymi nadawczo-odbiorczymi

- Kanały spalin, w miejscu montażu, mają  rozmiar: wysokość: 4,8 m   szerokość: 2m. Montaż z boku/ poziomo

- Do zabudowy w kanale spalin (pomiar in- situ)

- Wymagany certyfikat QAL1 zgodnie z normą DIN EN 15267-3

- Dla prędkości gazu  3-30 m/s

- Temperatura spalin: max. 250°C

- Temperatura otoczenia: - 20 ... +50°C

- Wykonanie ze stali nierdzewnej, dopuszczalna stal 1.4571.

- Wymagana dostawa wraz z króćcami zakończonymi kołnierzami montażowymi pasującymi do  głowic pyłomierzy. Stal krućców K18 (P265) lub 16Mo3.

- Wymagana klasa szczelności  elementów zabudowanych na zewnątrz min. IP 55

- Sygnały I/O:

-Jedno wyjście analogowe dla prędkości [m/s] 4...20 mA, izolowane potencjałowo;

-Wyjścia cyfrowe statusowe: awaria, wartość graniczna

## 3.3. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dostawy sondy tlenu:

- Dostawa 1 sztuki kompaktowej cyrkonowej sondy tlenu

- Kanały spalin, w miejscu montażu, mają  rozmiar: wysokość: 4,8 m   szerokość: 2m. Montaż z boku/ poziomo

- Do zabudowy w kanale spalin (pomiar in- situ)

- Wymagana długość sondy 2m

- Wymagany certyfikat QAL1 zgodnie z normą DIN EN 15267-3

- Wymagana niepewność pomiaru (niepewność rozszerzona ze współczynnikiem k=2 co odpowiada przedziałowi ufności 95%) nie większą niż +/- 1,0 % obj. O2.

- Wymagana dokładność +/- 1% obj. O2

- Wymagany próg detekcji 0,5 % O2

- Dla prędkości gazu  3-30 m/s

- Temperatura spalin: max. 250°C

- Temperatura otoczenia: - 20 ... +50°C

- Sonda wykonana ze stali nierdzewnej, dopuszczalna stal 1.4571.

- Wymagana dostawa wraz z króćcem zakończonym kołnierzem montażowym pasującym do sondy O2. Stal krućcca K18 (P265) lub 16Mo3.

- Wymagana głowica sondy z przetwornikiem  w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi. Klasa szczelności min. IP 55 wym.

- Sygnały I/O:

-Jedno wyjście analogowe dla prędkości [m/s] 4...20 mA, izolowane potencjałowo;

-Wyjścia cyfrowe statusowe: awaria, wartość graniczna

## 3.4. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

3.4.1.  	Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zawierającej co najmniej: certyfikaty, parametry techniczne, opis montażu, zasady eksploatacji, zakres i częstotliwość remontów, zestawienie części zamiennych i rysunek złożeniowy.

Brak wymaganej dokumentacji stanowi podstawę do odmowy obioru dostawy.

3.4.2.	Dostarczone urządzenia  muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOGISTYKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. 	Termin Dostawy: Dostawa będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania Zamówienia przez Zamawiającego.

4.2.	Dokładny termin Dostawy Wykonawca umówi z Przedstawicielem Zamawiającego z minimum   jednodniowym wyprzedzeniem Dostawy drogą mailową ( za potwierdzeniem odbioru) lub telefonicznego.

4.3.	Za termin realizacji Dostawy uznaje się dzień dostarczenia materiałów do miejsca Dostawy wskazanego w punkcie 2.1 niniejszego OPZ oraz podpisania Protokołu Odbioru Przemotu Zamówienia.

4.4.  	Wykonawca zapewnia Dostawę Przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego na własny koszt i uwzględnia  wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując dostawy m.in. cło, ubezpieczenie, bezpieczne, bezzwrotne opakowania.

4.5.  Rozładunek i transport wewnątrz magazynu jest po stronie Wykonawcy.

4.6. Przedmiot Zamówienia musi być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo w trakcie     transportu, załadunku i rozładunku. Dostawa będzie zapakowana na europaletach. Urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem oraz wpływem warunków atmosferycznych.

4.7. 	Dostawa będzie zrealizowana jednorazowo, bez możliwości dostaw częściowych.

4.8. 	Własność Przedmiotu Zamówienia przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.

4.9. Obustronnie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

- GWARANCJA

5.1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony Przedmiot Zamówienia od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.

5.2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w trakcie prawidłowej eksploatacji.

- ZAŁĄCZNIKI

- Zał.1	Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w Przedmiocie Zamówienia

- Zał.2	Protokół potwierdzający usunięcie wady w Przedmiocie Zamówienia

- Zał.3	Protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w Przemiocie Zamówienia

| Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w Przedmiocie Zamówienia |  |  |  | Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

| Lp. | Opis wady | Uzgodniony termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w Przedmiocie Zamówienia

| Protokół potwierdzający usunięcie wady w Przedmiocie Zamówienia |  |  |  | Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

| Lp. | Opis wady | Rzeczywisty termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………

Załącznik nr 3 - Protokół potwierdzający odbiór Przedmiotu Zamówienia

| Protokół potwierdzający odbiór Przedmiotu Zamówienia |  | Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |
| Dostawca |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Przyjmujący | 2. |  |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:								Przyjmujący:

1……………..................………. 			                 2. ……………....................…….