Załącznik nr 2 do WT

- Wymagania oraz parametry techniczne rejestratora elektronicznego.

- wbudowany przetwornik nadciśnienia o zakresie pomiarowym 0 – 7 000 kPa z błędem pomiaru nie gorszym niż 0,5% zakresu wskazań;

- wbudowany przetwornik nadciśnienia o zakresie pomiarowym 0 – 600 kPa z błędem pomiaru nie gorszym niż 0,5% wartości mierzonej oraz opcją kalibracji i zerowania przetwornika;

- wbudowany przetwornik temperatury z wyprowadzonym zewnętrznym czujnikiem rezystancyjnym typu Pt100 (pt1000) o klasie pomiarowej A i zakresie pomiarowym od -30°C do 70°C z błędem pomiaru temperatury nie gorszym niż 0,2% wartości mierzonej. Długość czujnika: 5 metrów. Długość 140 mm (regulacja w zakresie 70-145 mm). Możliwość zablokowania czujnika na odpowiedniej głębokości.

- minimum dwa porty komunikacyjne COM1 i COM2 w standardzie iskrobezpieczny np. RS485 (RS-GAZ2);

- protokół transmisji danych np. Gaz-Modem2/3 lub równoważny i np. Modbus RTU lub równoważny;

- zdalne i lokalne programowanie rejestratora;

- czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości min. 320x240 pikseli;

- oprogramowanie umożliwiające wielostopniowe zabezpieczenie do danych (hasło dostępu);

- możliwość odczytu danych z przenośnego komputera (dodatkowy osprzęt/adaptery);

- zasilanie z wewnętrznej baterii litowej w przypadku braku zasilania;

- Wykonanie bez wbudowanego modemu oraz NFC

- zapewnienie minimum 3-letniego okresu pracy rejestratora na baterii bez konieczności jej wymiany;

- wykonanie rejestratora zgodnie z dyrektywą ATEX (np Ex II 2 G Ex ia IIA T3 lub równoważny);

- stopień ochrony – przynajmniej IP 65;

- zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C;

- menu w języku polskim;

- rejestracja danych i parametrów bieżących (chwilowych), archiwalnych oraz zdarzeń/stanów alarmowych odbywająca się w następujący sposób:

- dane chwilowe powinny być wykonywane i rejestrowane co 1 sekundę w urządzeniu;

- możliwość ustawienia progów alarmowych rejestrowanych wielkości;

- możliwość ustawiania okresu rejestracji od 1 do 60 minut (wymagany minimalny czas archiwizacji danych pomiarowych w rejestratorze – 365 dni);

- po zapełnieniu pamięci nadpisana aktualna próbka powinna skasować dane z rejestru po minimum 40 000 próbkach;

- możliwość generowania wykresów danych bieżących i archiwalnych z poziomu wyświetlacza;

- elektroniczny rejestrator powinien pracować w następujących wariantach zasilania:

–  praca normalna: zasilanie rejestratora z sieci energetyczne – zasilanie podstawowe;

–  praca awaryjna: praca z wewnętrznej baterii po utracie zasilania podstawowego;

- Rejestrator musi posiadać co najmniej 5 wejść stykowych bezpotencjałowych konfigurowalnych – DI1-DI5.

- Rejestrator musi zapewniać odczyt impulsów z gazomierza

- Rejestrator dostarczyć z dwoma interfejsami zasilająco-transmisyjnymi spełniającymi poniższe wymogi techniczne:

- funkcja: zasilanie urządzenia oraz separacja kanałów transmisyjnych i odczyt danych pomiarowych z urządzeń umieszczonych w strefie zagrożenia wybuchem z obsługą protokołu np. GAZ-MODEM 2/3 lub równoważnego;

- napięcie wyjściowe: przystosowane do zasilenia rejestratora elektronicznego;

- napięcie wejściowe: 12-24VDC;

- sygnał wejściowy: np. RS-GAZ2 lub równoważny;

- sygnał wyjściowy: np. RS485 lub równoważny;

- typ montażu: szyna DIN;

- min. stopień ochrony: min. IP40;

- warunki pracy: -25°C ÷ +55°C;

- wykonanie urządzenia zgodne z Dyrektywą ATEX.

- Wymagane dokumenty:

    - karta gwarancyjna,

    - DTR urządzenia,

    - świadectwo kalibracji fabrycznej producenta,

    - deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw  EMC, ATEX.

    - oprogramowanie diagnostyczno-serwisowe,

Uwaga: Brak ww. dokumentów będzie traktowany jako wada dostawy. Dostawa nie spełniająca tych wymagań nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.

Przykładowe wykonanie: A1 BM1G CM34 D422 E0 F1 G4 L2 TC.