…………………………………………………….                                            ……………………………………..

Wykonawca (nazwa, adres, numer kontaktowy	                                                   (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące

...............................................................................................................................................

składam ofertę następującej treści:

- oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za:

cenę brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

- Termin realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………

- Inne:

……………………………………………………………………………………

Nr r-ku bankowego: …………………………………………………………………………,

-  wskazany numer rachunku/rachunków musi być zgłoszony do ewidencji tzw. „białej listy” tj. numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Właściwym Naczelnikiem urzędu skarbowego dla Wykonawcy jest …………...…..(nazwa i adres)

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

- Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

……………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

Załączniki do oferty:

  - ……………………………….

  - ……………………………….

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Całość urządzeń fabrycznie nowa, nierekondycjonowana | Tak |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | Tak |  |  |
|  | Wirówka przystosowana do wirowania probówek o pojemności od 0,2/1,5/2,2 do 400 ml (standardowe okrągłodenne lub typu PCR, Eppendorf, Falcon, Vacutainer, RIA i inne), kapilar hematokrytowych i płytek mikrotitracyjnych z maksymalną siłą odśrodkową 22000x g ±500 | Tak |  |  |
|  | Zasilanie:230 V 50/60 Hz | Tak |  |  |
|  | Rotor horyzontalny 4 miejsca | Tak |  |  |
|  | Wkładki na probówki 5 ml (cytometryczne (5 ml) min, 4 sztuki, 15 ml typu Falcon min. 2 szt., 50 ml typu Falcon) – min 2 szt. każda. Wkładki umożliwiające wirowanie płytek 96/384 dołkowych min. 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwia równoczesny odczyt zaprogramowanej i aktualnej wartości temperatury, prędkości i siły odśrodkowej, czasu wirowania | Tak |  |  |
|  | Funkcję schładzania komory w pozycji spoczynkowej | Tak |  |  |
|  | system szybkiego schładzania komory wirowniczej tzw. „Rapid cool" | Tak |  |  |
|  | Funkcję magnetycznej identyfikacji rotora, czujnik niewyważenia rotora oraz system monitorowania całkowitej liczby obrotów dla używanych rotorów z powiadomieniem o fizycznym zużyciu rotora | Tak |  |  |
|  | Komora wirówki wykonana ze stali | Tak |  |  |
|  | Silnik bezszczotkowy | Tak |  |  |
|  | Pokrywa wirówki zamykana podwójnym zamkiem elektromagnetycznym | Tak |  |  |
|  | Minimalna szybkość: max. 100 min-1 | Tak |  |  |
|  | Maksymalna szybkość: min. 15300 min-1 | Tak |  |  |
|  | Rozmiar (wysokość/szerokość/długość): 35,65,60 +-5cm | Tak |  |  |
|  | Waga (bez rotora): 80 kg +-3kg | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości: <=67 dB | Tak |  |  |
|  | Regulację: temperatury (z dokładnością do 1°C) w zakresie min. od -10°C do + 40°C | Tak |  |  |
|  | Prędkość (z dokładnością do 100 obr./min.) w zakresie min. od 100 do 14500 | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywych hamowania – min. 10 | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywych rozpędzania – min. 10 | Tak |  |  |
|  | Funkcje - szybkiego zwirowania, - łagodnego startu - zatrzymania - odliczania czasu od momentu osiągnięcia wybranej wartości prędkości/siły odśrodkowej - automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania | Tak |  |  |
|  | Międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości (IEC 1010; ISO 9001) Dokumenty pozwalające na dystrybucję w Polsce, CE |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie instalacji urządzenia. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  | 36 miesięcy – 0 pkt. 42 miesięcy - 5 pkt. 48 miesięcy -10 pkt. 54 miesiące – 15pkt. 60 miesięcy – 20pkt. |