DZ.261.7.2026

Sygnatura / znak sprawy 																	Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia– zestawienie parametrów wymaganych

Dostawa generatora do termoablacji endoskopowej

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

Typ / model ………………………………………………………………………………………

Producent ……………………………. Kraj:……………………………………………………

Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji ( nie starszy niż  2025)…………………………………

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator częstotliwości radiowej do termoablacji endoskopowej: - termoablacji guzów trzustki za pomocą EUS - termoablacji zwężeń dróg żółciowych za pomocą ECPW | Tak |  |
|  | Zakres mocy wyjściowej min. 0-200 W | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy 480 kHz ( +/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie impedancji tkanek w czasie rzeczywistym, zakres monitorowania min. 10-800 Ω | Tak, podać |  |
|  | Zakres monitorowania temperatury tkanek min. 5-95 °C | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy z użyciem elektrod typu EUSRA (EUS guided RFA) (termoablacja guzów trzustki) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z użyciem elektrod typu ELRA ( Endoluminal Radiofrequency Ablation Electrode) (termoablacja zwężeń dróg żółciowych) | Tak |  |
|  | Pompa perystaltyczna do chłodzenia elektrod typu EUSRA | Tak |  |
|  | Wyposażenie niezbędne do pracy generatora i pompy perystaltycznej | Tak, opisać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenia min. 24 m-ce liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, opisać |  |
|  | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 48 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii. | TAK, opisać |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia, w zakresie obsługi, eksploatacji, zasad bezpieczeństwa oraz podstawowej konserwacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający jego ukończenie. | TAK |  |
|  | Przy dostawie urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych - instrukcje obsługi w języku polskim, - paszport techniczny, wypełniony z wpisem o uruchomieniu | TAK |  |

______________________________

Podpis osoby upoważnionej