Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 14

Wykonanie okresowego przegląd sprzętu medycznego

- Wykonywanie okresowego przeglądu sprzętu medycznego znajdującego się                  w użytkowaniu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego                    w Żurawicy w terminach określonych w informacji zawartej w instrukcji użytkowania sprzętu lub wynikającej z zaleceń producenta wg załączonego wykazu,

- Sporządzanie, po wykonanych przeglądach  dokumentacji serwisowej dla sprzętu  poddawanego przeglądowi. Dokumentacja ta musi zawierać informację dotyczącą wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu,  podmiocie wykonującym usługi, imię i nazwisko serwisanta, oraz pełną nazwę firmy. Uzupełnieniem dokumentacji musi być informacja o uzyskanych wynikach z przeprowadzonych testów i ewentualne uwagi dotyczące wyrobu,

- Wykonanie testów bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne - Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych):

- przed uruchomieniem

- po przeprowadzeniu naprawy

- w ramach przeglądów okresowych

- Zakres testów bezpieczeństwa:

1. Wyniki oględzin:

- przewód uziemiający

- bezpieczniki

- zanieczyszczenia

- złącza serwisowe

- tabliczki znamionowe oznaczenia

2. Pomiary bezpieczeństwa w klasach ochrony I, II,B,BF,CF

- Rezystancja przewodu ochronnego

- Rezystancja izolacji

- Prądy upływu pacjenta metodą:

- bezpośrednią,

-różnicową,

-zastępczą

- Maksymalny pobór mocy

- Maksymalny pobór prądu

3. Wynik badania drukowany bezpośrednio z urządzenia testującego

- Protokół z badania z archiwizacją danych badanego aparatu zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami

- Zastosowanie testera pomiarowego Secutest III + Medical z aktualną datą kalibracji

- Wykonawstwo testów przez osobę z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi do sprzętu i aparatury medycznej, SEP kategoria D

- Zakres testów medyczno-funkcjonalnych przeglądu okresowego:

- Sprawdzanie aparatów medycznych od strony parametrów eksploatacyjnych zgodnych z dokumentacją techniczną

- Bieżące naprawy i regulacje bez części zamiennych, kalibracje

- Testy parametrów medycznych wykonywane przy użyciu kalibrowanych testerów funkcyjnych, m.in.:

-saturacja SPO2
-ciśnienie nieinwazyjne NIBP
-ciśnienie inwazyjne IBP
-respiracja
-symulacja EKG w pełnym zakresie
-symulacja temperatury 24-42oC
-testy szczelności
-testy pomp infuzyjnych
-przepływ ml/min
-ciśnienie toru strzykawkowego
-bolus
-testy defibrylatorów
-pomiar energii wyjściowych (metoda dwufazowa) - kardiowersja
-opóźnienie czasowe
-symulacja arytmii EKG
-charakterystyki oscyloskopowe rozładowanie energii
-pomiar mocy diatermii chirurgicznych

-napięcia i prądy HF

-ciągłość obwodów
-parametry fizyczne: ciśnienie, objętość, promieniowanie UV, prędkość obrotowa itp

Wykaz sprzętu medycznego WPSP w Żurawicy:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr inwentarzowy Nr fabryczny | Konserwacje / przeglądy zalecane przez producenta lub konserwatora sprzętu | Data ważności przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komórka organizacyjna: Oddział Psychogeriatryczny |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor | nr 1059 SN DE694F5101 | roczny | 13.11.2025 |
| 2 | Waga elektroniczna | 8-809-1142 | roczny | 13.11.2025 |
| 3 | Ssak elektryczny z wózkiem | 8-802-0148 | roczny | 13.11.2025 |
| 4 | Defibrylator | 8-802-2209 | roczny | 13.11.2025 |
| 5 | EKG | 8-802-0149 | roczny | 13.11.2025 |
| 6 | Lampa bakteriobójcza | 8-809-1143 | roczny | 18.12.2025 |
| 7 | Koncentrator tlenu | 2120427 | roczny | 18.12.2025 |
| 8 | Koncentrator tlenu | 2121003 | roczny | 18.12.2025 |
| 9 | Lodówka na leki | 4-485-0394 | roczny | 18.12.2025 |
| 10 | Macerator | 8-802-6567 | roczny | 30.04.2025 |
| Komórka organizacyjna: Oddział Psychiatryczny Ogólny nr 1 |  |  |  |  |
| 1 | Lodówka LG-M1-0012/IV/1 | 4-486-0433 | roczny | 27.09.2025 |
| 2 | Lodówka | 4-486-0431 | roczny | 27.09.2025 |
| 3 | Lodówka Lebherr | 4-486-0079 | roczny | 27.09.2025 |
| 4 | EKG PUS-STRING | 8-802-0212 | roczny | 31.07.2025 |
| 5 | EKG FARUM E 600 G | 2011-09037 | roczny | 31.07.2025 |
| 6 | Lampa bakteriobójcza NBV2x30P | 8-809-2457 | roczny | 31.07.2025 |
| 7 | Lampa bakteriobójcza NBV60/30 | 8-809-2458 | roczny | 31.07.2025 |
| 8 | Lampa bakteriobójcza NBV60/30 | 8-809-2459 | roczny | 31.07.2025 |
| 9 | Ssak Super Vega Cowelletatio | nr 1127, 8-809-2577 | roczny | 31.07.2025 |
| 10 | Ssak SU1/M | 2397, 8-809-2578 | roczny | 31.07.2025 |
| 11 | Kardiomonitor Drager Vista120S | S1SNE 1081 | roczny | 31.07.2025 |
| 12 | Defibrylator AED M | 73946000980, 8-802-2210 | roczny | 31.07.2025 |
| 13 | Defibrylator AED CU-SP1 | G1U35L240 | roczny | 31.07.2025 |
| 14 | Alkomat X60 | 8-809-2336 | roczny | 31.07.2025 |
| Komórka organizacyjna: Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym |  |  |  |  |
| 1 | Waga elektroniczna | ODA-0058-VI | roczny | 30.04.2025 |
| 2 | Ciśnieniomierz Microlife | BP3BEO-4 | roczny | 30.04.2025 |
| 3 | Ciśnieniomierz Bocang | CE 0197 | roczny | 30.04.2025 |
| 4 | Termometr I | Yuwell YT-2 | roczny | 30.04.2025 |
| Komórka organizacyjna: Oddział Dzienny Psychiatryczny |  |  |  |  |
| 1 | Ciśnieniomierz 050186 TMA-6 OMEGA | SN 051800627 | roczny | 13.03.2025 |
| 2 | Ciśnieniomierz TMA-INTEL5 | 102009447 | roczny | 09.09.2025 |
| 3 | Glukometr ACCU-CHECK Active | GB 10569391 | roczny | 13.03.2025 |
| 4 | Glukometr ACCU-CHECK Active | GB 26440741 | roczny | 09.09.2025 |
| 5 | Bezdotykowy Termometr Thermo Flash | SN:2018032000554 | roczny | 13.03.2025 |
| 6 | Termometr IR Thermometer | SN 2020090068 | roczny | 09.09.2025 |
| 7 | Waga elektroniczna SECA | 22089 SN 10000000195012 | roczny | 13.03.2025 |
| Komórka organizacyjna: Poradnia Zdrowia Psychicznego |  |  |  |  |
| 1 | Ciśnieniomierz | BK 2001-3001 | roczny | 30.04.2025 |
| 2 | Ciśnieniomierz | BK 2001-3001 | roczny | 30.04.2025 |
| 3 | Ciśnieniomierz | BK 2001-3001 | roczny | 30.04.2025 |
| 4 | Ciśnieniomierz | BK 2001-3001 | roczny | 30.04.2025 |
| Komórka organizacyjna: Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor X3 | ZK 8-80-802-1088 | roczny | 11.2025 |
| 2 | Kardiomonitor X3 | ZK 8-80-802-1089 | roczny | 11.2025 |
| 3 | Koncentrator tlenu | 2120376 | roczny | 11.2025 |
| 4 | Koncentrator tlenu | 2120298 | roczny | 11.2025 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza ULTRAVIOL | SN 2021 21392 | roczny | 11.2025 |
| 6 | Lampa bakteriobójcza ULTRAVIOL | SN 2021 21310 | roczny | 11.2025 |
| 7 | Elektrokardiograf ASCARD Orang | 1722 | roczny | 11.2025 |
| 8 | Lampa bakteriobójcza sufitowa NBV 2x30 | 1576/1 | roczny | 11.2025 |
| 9 | Waga lekarska | M3-0083-VIII/2 | roczny | 11.2025 |
| 10 | Elektrokardiograf CARDIETTE ar 1200 adv | AENG 0076 | roczny | 11.2025 |
| 11 | Termometr bezdotykowy HUBDIC | Y298929 | roczny | 11.2025 |
| 12 | Termometr bezdotykowy HUBDIC | Y310032 | roczny | 11.2025 |
| 13 | Ssak Askir 20 | 5924 | roczny | 11.2025 |
| 14 | Alkometr A2.0/4L | 1752/10L | półroczny | 12.08.2025 |
| Komórka organizacyjna: Izba Przyjęć |  |  |  |  |
| 1 | Defibrylator LIFEPAK | 35953820 | roczny | 11.2025 |
| 2 | Waga lekarska SECA | 8-802-4672 | roczny | 11.2025 |
| 3 | Ssak OGARIT | 20171 | roczny | 11.2025 |
| 4 | Elektrokardiograf Opus Strig | ECGA 0002030 | roczny | 11.2025 |
| 5 | Alkometr A2.0/4L | 706/99 | półroczny | 10.08.2025 |
| Komórka organizacyjna: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych |  |  |  |  |
| 1 | Ssak SU1/M | 2498 | roczny | 13.11.2025 |
| 2 | Waga SECA 799 | 1E+13 | roczny | 13.11.2025 |
| 3 | Kardiomonitor Vista 120S | S1SNE 1066 | roczny | 13.11.2025 |
| 4 | Kardiomonitor Vista 120S | S1SNE 1065 | roczny | 13.11.2025 |
| 5 | Alkometr 2.0./04 | 01931/11 | półroczny | 07.04.2025 |
| 6 | EKG Opus Mini | ECGB2224850 | roczny | 13.06.2025 |
| 7 | Lodówka na leki FM050.4/VM501AW | 1,17042E+13 | roczny | 18.12.2025 |
| 8 | Koncentrator tlenu EVER FLO | SN 2120382 | roczny | 18.12.2025 |
| 9 | Lampa bakteriobójcza NBVE 110PL | 202 121 445 | roczny | 18.12.2025 |
| 10 | Oftalmoskop |  | roczny | 02.2025 |
| 11 | Otoskop |  | roczny | 02.2025 |

Termin realizacji usługi – wg terminu ważności przeglądu poszczególnych urządzeń  w roku 2025.