Załącznik nr 6  do SWZ

...................................................

Pieczęć Wykonawcy

..............................., dnia ..........................

Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego

Składając ofertę na dostawę analizatora do oznaczania hematologicznego podaję następujące dane aparatu:

| Producent/Firma: |  |
| --- | --- |
| Urządzenie typ/Model: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |
| Wersja konstrukcyjna z roku: |  |

| ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY 5 DIFF Z PODAJNIKIEM | TAK / NIE |
| --- | --- |
| Analizator hematologiczny maksymalnie 3-letni okres eksploatacyjny, z udokumentowanym zużyciem ( ilości wykonanych wcześniej badań), 5 DIFF, min 24 parametry raportowalne ,z podajnikiem próbek, z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z laserem półprzewodnikowym |  |
| Podajnik na minimum 20 próbek oczekujących na badania |  |
| Zewnętrzny UPS, stacja robocza- PC, monitor |  |
| Podłączenie analizatora do istniejącej sieci z systemem komputerowym CENTRUM f Marcel i przekazem graficznym wyników po stronie dostawcy |  |
| Min. liniowość dla wybranych parametrów (bez wstępnego rozcieńczania) WBC do min. 400tyś/ul., RBC do min. 8 mln/ul, PLT do min 5 mln/ul |  |
| Oznaczenie mikro i makrocytów jako parametrów diagnostycznych – raportowanych |  |
| Możliwość sprawdzenia wartości IG- niedojrzałych leukocytów ( metamielocyty, mielocyty, promielocyty) |  |
| Tryb próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów z możliwością wyboru trybu manualnego lub automatycznego |  |
| Możliwość wyłączenia trybu 5 diff wraz z oszczędnością odczynnika |  |
| Oznaczanie hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym niezależnym od kanału WBC |  |
| Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim |  |
| Zamknięty system próbkowy- przekłuwanie korka probówki |  |
| Możliwość pracy rutynowej z użyciem strzykawkoprobówek f KABE 1,4 ml |  |
| Możliwość wstawienia próbek pediatrycznych (mikro – 100 μl), max objętość pobieranego materiału do 25 ul. |  |
| Monitorowanie ilości zużywanych odczynników w czasie rzeczywistym: |  |
| - objętości i liczby testów |  |
| - ostrzeganie o niskim poziomie odczynnika |  |
| Wyposażenie w system detekcji skrzepów |  |
| Możliwość zdalnego serwisu bezpośrednio na komputerze sterującym analizatorem (bez potrzeby dokładania dodatkowego komputera). Analizator ma posiadać wbudowaną w oprogramowanie oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania poprzez automatyczne otwarcie przez aparat konkretne strony wbudowanej instrukcji obsługi, dotyczącej danego błędu, opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu), informacji dotyczącej czynności konserwacyjnych, bez konieczności manualnego wyszukiwania kodu lub opisu błędów w pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu. |  |
| Bezpłatny serwis i przeglądy w okresie obowiązywania umowy |  |
| Dostawa odczynników i części zamiennych na koszt dostawcy |  |
| Możliwość wpięcia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości producenta analizatora prowadzonej online w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Wyniki dostępne do 5 min po analizie, przesyłane automatycznie. Program kontroli ten ma posiadać certyfikat ISO 17043. |  |
| Praca w systemie „cito” bez przerywania rutynowej pracy |  |
| Wszystkie parametry techniczne potwierdzonej w dołączonej oryginalnej ulotce analizatora. |  |
| Wymóg przedstawienia w ofercie Deklaracji Zgodności EC dla analizatora i odczynników. |  |
| Bezpłatne wyposażenie stanowiska w mieszadło hematologiczne dostosowane do wspomnianych próbek |  |

Niespełnienie któregokolwiek z warunków TAK spowoduje odrzucenie oferty.