Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna Multisensorycznej maszyny pomiarowej

- Maszyna powinna posiadać zakres pomiarowy minimum 800x600x300 mm.

- Urządzenie powinno być wyposażone w trzy systemy: system optyczny, głowicę stykową oraz bezstykowy pomiar wysokości.

- Maksymalny błąd dopuszczalny dla systemu optycznego powinien mieścić się w granicach MPEEU≤±(2,2+L/250) μm dla całego zakresu pomiarowego maszyny.

- Głowica stykowa powinna być głowicą mierzącą o maksymalnym błędzie dopuszczalnym MPEE0≤±(2,5+L/250) μm dla całego zakresu pomiarowego maszyny.

- Maksymalny błąd dopuszczalny dla bezstykowego systemu do pomiaru wysokości powinien mieścić się w graniach MPEEUNI≤±(2+L/100) μm dla całego zakresu pomiarowego maszyny.

- Maszyna powinna być wyposażona w magazynek 6-slotowy, w pełni zapełniony końcówkami pomiarowymi.

- Wszystkie elementy oprogramowania powinny posiadać język polski lub angielski. Preferowany jest język polski.

- Wymagane jest aby licencja na wszystkie elementy oprogramowania była bezterminowa.

- Wymagane jest aby oprogramowanie umożliwiało pracę na modelach o rozszerzeniu .stp.

- Po stronie dostawcy znajduje się zapewnienie sprzętu komputerowego umożliwiającego bezproblemowe używanie maszyny pomiarowej (o odpowiednich parametrach i podzespołach). Wymagane jest aby:

- peryferia (mysz i klawiatura) były bezprzewodowe,

- zestaw komputerowy posiadał dwa monitory,

- zestaw komputerowy posiadał drukarkę laserową;

- Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia oraz oprogramowania.

- Oferent powinien zapewnić dostawę, posadowienie, montaż oraz uruchomienie urządzenia.

- Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna celem kontroli: dróg transportowych, pomieszczenia laboratoryjnego w zakresie przyłączy oraz dostępnego miejsca.

- Wymagana jest gwarancja na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

- Oferta powinna zawierać minimum roczne wsparcie techniczne w zakresie serwisowym oraz aplikacyjnym a także dwuletnią aktualizację oprogramowania.

Uwaga!

Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny. Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”