Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna Stanowiska do pomiaru chropowatości i konturu

- Stanowisko powinno umożliwiać zarówno pomiar konturu jak i chropowatości.

- Dopuszcza się dwa rozwiązania:

- Przyrząd z wymiennymi głowicami (jedna do pomiaru chropowatości i jedna do pomiaru konturu)

- Przyrząd z pomiarem chropowatości i konturu w jednym przejściu

- Minimalny zakres pomiarowy w osi Z, w przypadku przyrządu z pomiarem jednoczesnym wynosi 15 mm.

- W przypadku przyrządu w wymiennymi głowicami minimalny zakres pomiarowy  w osi Z wynosi

- 1000μm dla pomiaru chropowatości

- 60 mm dla pomiaru konturu

- Zakres pomiarowy w osi X (odcinek odwzorowania) powinien wynosić minimum 200 mm

- Prędkość pozycjonowania w osiach X i Z powinna wynosić minimum 20mm/s

- Oferta powinna zawierać wyposażenie dodatkowe w postaci wymiennych końcówek pomiarowych, pryzm oraz zacisków.

- Po stronie dostawcy znajduje się zapewnienie sprzętu komputerowego umożliwiającego bezproblemowe korzystanie z urządzenia (o odpowiednich parametrach i podzespołach). Dodatkowe peryferia (mysz, klawiatura) powinny być sprzętem bezprzewodowym.

- Wszystkie elementy oprogramowania powinny posiadać język polski lub angielski. Preferowany jest język polski.

- Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania.

- Oferent powinien zapewnić dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia.

- Wymagana jest gwarancja na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

- Oferta powinna zawierać minimum roczne wsparcie techniczne w zakresie aplikacyjnym oraz serwisowym.

Uwaga!

Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny. Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”