Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna Maszyny pomiarowej - optycznej

- Maszyna powinna posiadać zakres pomiarowy minimum 500x400x200 mm.

- Urządzenie powinno być wyposażone w trzy systemy: system optyczny, głowicę stykową oraz bezstykowy pomiar wysokości (laser).

- Urządzenie powinno być systemem nablatowym o  masie poniżej 90 kg

- Dopuszczalny błąd MPE:

- dla płaszczyzny XY wynosi ±(3+0,02L) μm

- dla osi Z wynosi ±(5+0,04L) μm

- Maszyna powinna być wyposażona w moduł obrotowy.

- Głowica powinna posiadać co najmniej dwa trzpienie pomiarowe.

- Urządzenie powinno umożliwiać pomiar wielu części jednocześnie.

- Wszystkie elementy oprogramowania powinny posiadać język polski lub angielski. Preferowany jest język polski.

- Po stronie dostawcy znajduje się zapewnienie sprzętu komputerowego umożliwiającego bezproblemowe używanie urządzenia (o odpowiednich parametrach i podzespołach). Dostarczone peryferia (mysz, klawiatura) powinny być sprzętem bezprzewodowym.

- Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia.

- Oferent powinien zapewnić dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia.

- Wymagana jest gwarancja na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

- Oferta powinna zawierać minimum roczne wsparcie techniczne w zakresie serwisowym.

Uwaga!

Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny. Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

Inne wymagania:

- Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce,

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji,

- Gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym oraz propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę,

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia

- danych technicznych i parametrów

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane)

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych

- podłączenia mediów

- transportu

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy

- Instrukcja – podręcznik obsługi - eksploatacji

- Instrukcja – podręcznik programowania

- Instrukcja konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu)

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP

- Instrukcja serwisowa

- procedury diagnostyczne i testowe

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja)

- wykaz parametrów

- wykaz kodów błędów i alarmów

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.)

- Deklaracja zgodności WE

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane)

- Informacje na temat emisji hałasu

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane)

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.)

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”