Na zakup 2-ch sztuk komór klimatycznych.

Pozycja 1. Komora klimatyczna MyDiscovery DM 1200C ES

| l.p. | Ilość szt. | Nazwa towaru/urządzenia | Nr katalogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Komora klimatyczna MyDiscovery DM 1200C ES | 51CES760 |  |
| 2 | 1 | Skraplacz chłodzony wodą | 18AX1342 |  |
| 3 | 1 | Kontakty ON/oFF 8 szt. | 18AX1418 |  |
| 4 | 2 | Dodatkowy przepust 150 mm | 18AX1363 |  |
| 5 | 2 | Dodatkowa półka do komory |  |  |
| 6 | 1 | Dostawa do klienta: zawiera transport do klienta, ubezpieczenie, uruchomienie i szkolenie dla personelu |  |  |

- Wymagana konfiguracja

- Komora klimatyczna MyDiscovery DM 1200C ES (nr kat. 51CES760)

- Skraplacz chłodzony wodą ( nr kat. 18AX1342)

- Kontakty ON/oFF 8 szt.  (nr kat. 18AX1418)

- • Podgrzewane okno wielowarstwowe mm 450 x 550
• Zamek blokujący drzwi (mechaniczny)
• Kółka i stopy pod komorą
• Trzy ( 3 ) półki
• Jeden przepust (80mm w ścianie bocznej)
• Jeden przepust (150mm w ścianie bocznej) + 2 dodatkowe 
• Oświetlenie wewnętrzne
• Skraplacz  chłodzony wodą
• Pomiar wilgotności za pomocą układu psychometrycznego (opcja sonda pojemnościowa)
• Port Ethernet,
• Dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury
• Jeden dodatkowy kontakt on/off
• Wbudowane WiFi

- Pojemność wewnętrzna: 1076 litrów

- Wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1000x1130x953 mm
- Wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1278x2222x2111 mm
- Pobór mocy: 20,9 kW
- Pobór prądu: 41 A
- Hałas: 68 dB (mierzony 1m od przodu urządzenia na wysokości 1,6m w komorze bezechowej wg EN ISO 11201)
- Ciężar: 1280 kg

- OSIĄGI:
(mierzone dla pustej komory umieszczonej w pomieszczeniu o temperaturze + 22°C)
- Zakres temperatury: [-75°C; +180°C]
- Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98% w zakresie temperatury [+10°C; +95°C]
- Zakres punktu rosy: od +4°C do +94°C dla testów ciągłych; do -3 ° C przez
ograniczony czas w oparciu o warunki początkowe i przewidywany czas badania

- Według IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6:
- Wahania temperatury: ±0,1°C... ±0,3°C
- Prędkości zmian temperatury (mierzone w miejscu czujnika sterującego):
Grzanie = 6°K/min. od -70°C do +180°C
Chłodzenie = 5°K/min. od +180°C do -70°C
- Maksymalne obciążenie cieplne w 25°C: 3000 W
- Wahania wilgotności względnej ±1%...±3%
- Maksymalne obciążenie cieplne w dla testów klimatycznych w temperaturze 25°C i wilgotności względnej do 90%:
500W

- System sterowania Weazy” - System sterowania oparty jest na sterowniku PLC i interfejsie Weazy z

10” ekranem dotykowym

- Dostawa do klienta: zawiera transport do klienta,
ubezpieczenie, uruchomienie i szkolenie dla personelu

Pozycja 2. Komora klimatyczna MyDiscovery  DM1000C 10 ESS

| l.p. | Ilość szt. | Nazwa towaru/urządzenia | Nr katalogowy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Komora klimatyczna MyDiscovery DM1000C 10 ESS | 51CES840 |  |
| 2 | 1 | Kontakty ON/oFF 8 szt. | 18AX1418 |  |
| 3 | 2 | Dodatkowy przepust 150 mm | 18AX1363 |  |
| 4 | 2 | Dodatkowa półka do komory |  |  |
| 5 | 1 | Dostawa do klienta: zawiera transport do klienta, ubezpieczenie, uruchomienie i szkolenie dla personelu |  |  |

Wymagana konfiguracja:

- Komora klimatyczna MyDiscovery  DM1000C 10 ESS ( nr kat. 51CES840)

- Kontakty ON/oFF 8 szt.  (nr kat. 18AX1418)

- Pojemność wewnętrzna: 1040

• Podgrzewane okno wielowarstwowe mm 450 x 550
• Zamek do blokowania drzwi (mechaniczny)
• Kółka i stopy pod komorą
• Trzy ( 3 ) półki
• Jeden przepust (80mm w ścianie bocznej)
• Jeden przepust (150mm w ścianie bocznej) + 2 dodatkowe
• Oświetlenie wewnętrzne
• Skraplacz chłodzony wodą; zapotrzebowanie na wodę 7m3/h dla wody o temp. +29°C i różnicy temp 5 °C
• Pomiar wilgotności za pomocą układu psychometrycznego (opcja sonda pojemnościowa)
• Port Ethernet,
• Dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury
• Jeden dodatkowy kontakt on/off
• MyKratos
• MyAngel124
• Wbudowane WiFi

- Wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1000x1020x1020 mm

- Wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1287x2512x2180 mm

- Pobór mocy: 45,3 kW

- Pobór prądu: 85 A
- Hałas: 76 dB (mierzony 1m od przodu urządzenia na wysokości 1,6m w komorze bezechowej wg EN ISO 11201)
- Ciężar: 1800 kg

- OSIĄGI:
(mierzone dla pustej komory umieszczonej w pomieszczeniu o temperaturze + 22°C)
- Zakres temperatury: [-75°C; +180°C]
- Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98% w zakresie temperatury [+10°C; +95°C]
- Zakres punktu rosy: od +4°C do +94°C dla testów ciągłych; do -3 ° C przez
ograniczony czas w oparciu o warunki początkowe i przewidywany czas badania
Według IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6:
- Wahania temperatury: ±0,5°C... ±1°C
- Prędkości zmian temperatury (mierzone w miejscu czujnika sterującego):
Grzanie = 10°K/min. od -70°C do +180°C
Chłodzenie = 10°K/min. od +180°C do -70°C
- Maksymalne obciążenie cieplne w 25°C: 8000 W
- Wahania wilgotności względnej ±3%...±5%
- Maksymalne obciążenie cieplne w dla testów klimatycznych w temperaturze 25°C i wilgotności względnej do 90%:
500W

- System sterowania  Weazy” - System sterowania oparty jest na sterowniku PLC i interfejsie Weazy z
10” ekranem dotykowym

- Dostawa do klienta: zawiera transport do klienta,
ubezpieczenie, uruchomienie i szkolenie dla personelu

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

- Gwarancja na przedmiot postępowania minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę, minimalne wymagania:

  - Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce przez min 12 miesięcy.

  - Cykliczne przeglądy przez producenta lub przedstawiciela w Polsce.

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji.

- Zestaw części zamiennych w zestawie z urządzeniem oraz gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym.

- Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie.

- Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie urządzenia.

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia – Data wydania Świadectwa wzorcownia nie starsze niż 3 miesiące od terminu dostawy i instalacji).

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia).

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), 
na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia,

- danych technicznych i parametrów,

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane).

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych,

- podłączenia mediów,

- transportu,

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy.

- Instrukcja – podręcznik obsługi – eksploatacji.

- Instrukcja – podręcznik programowania.

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji,

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się  (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu).

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP.

- Instrukcja serwisowa:

- procedury diagnostyczne i testowe,

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja),

- wykaz parametrów,

- wykaz kodów błędów i alarmów,

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne,

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne.

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.).

- Deklaracja zgodności WE.

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane).

- Informacje na temat emisji hałasu.

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące.

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane).

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.).

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja.

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego.

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Urządzenia muszą mieć zasilanie zgodne ze standardem europejskim, tj. powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności - deklarację zgodności CE.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.