Załącznik nr 1

Do postępowania na zakup

I  dostawę komór klimatycznych wraz z chilerem

Wszystkie urządzenia muszą dać możliwość przeniesienia i ponownej instalacji we wskazanej przez PIT-RADWAR S.A. lokalizacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Komora klimatyczna 1m3 –5st/min - 6 szt.

Parametry:

- Minimalna pojemność wewnętrzna: 1040

- Wymagane wymiary:

- Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1000x1000x950 mm

- Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1300x2300x2200 mm

- Podgrzewane okno wielowarstwowe mm 450 x 450

- Półki wewnętrzna do komory  - min 3 szt

- Minimum Jeden przepust (80mm w ścianie bocznej)

- Minimum trzy przepusty (150mm w ścianie bocznej)

- Oświetlenie wewnętrzne

- Skraplacz chłodzony wodą

- Komputer do sterowania komorą

- Wbudowana mała kolumna demineralizacyjna

- Pomiar wilgotności za pomocą układu psychometrycznego (opcja sonda pojemnościowa)

- Dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury

- Wbudowane WiFi

- Port Ethernet,

- Kółka i stopy umieszczone pod komorą

- Pobór mocy: 20,9 kW

- Pobór prądu: 41 A

- Hałas: 68 dB

- Ciężar: 1300 kg

OSIĄGI:

(mierzone dla pustej komory umieszczonej w pomieszczeniu o temperaturze + 22°C)

- Zakres temperatury: [-75°C; +180°C]

- Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98% w zakresie temperatury [+10°C; +95°C]

- Zakres punktu rosy: od +4°C do +94°C dla testów ciągłych; do -3 ° C przez ograniczony czas w oparciu o warunki początkowe i przewidywany czas badania wyznaczany przez IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6:

- Wahania temperatury: ±0,1°C... ±0,3°C

- Prędkości zmian temperatury (mierzone w miejscu czujnika sterującego):

  - Grzanie = 6°K/min. od -70°C do +180°C

  - Chłodzenie = 5°K/min. od +180°C do -70°C

- Maksymalne obciążenie cieplne w 25°C: 3000 W

- Wahania wilgotności względnej ±1%. - ±3%

- Maksymalne obciążenie cieplne w dla testów klimatycznych w temperaturze 25°C i wilgotności względnej do 90%: 500W

- Komora klimatyczna 1m3 –10st/min - 3 szt.

Parametry:

- Minimalna pojemność wewnętrzna: 1040

- Wymagane wymiary:

- Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1000x1000x950 mm

- Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1300x2300x2200 mm

- Podgrzewane okno wielowarstwowe mm 450 x 450

- Półki wewnętrzna do komory  - min 3 szt

- Minimum Jeden przepust (80mm w ścianie bocznej)

- Minimum trzy przepusty (150mm w ścianie bocznej)

- Oświetlenie wewnętrzne

- Skraplacz chłodzony wodą

- Komputer do sterowania komorą

- Wbudowana mała kolumna demineralizacyjna

- Pomiar wilgotności za pomocą układu psychometrycznego (opcja sonda pojemnościowa)

- Dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury

- Wbudowane WiFi

- Port Ethernet,

- Kółka i stopy umieszczone pod komorą

- Pobór mocy: 45,3 kW

- Pobór prądu: 85 A

- Hałas: 76 dB

- Ciężar: 1800 kg

OSIĄGI:

- Zakres temperatury: [-75°C; +180°C]

- Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98% w zakresie temperatury [+10°C; +95°C]

- Zakres punktu rosy: od +4°C do +94°C dla testów ciągłych; do -3 ° C przez ograniczony czas w oparciu o warunki początkowe i przewidywany czas badania wyznaczany przez IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6:

- Wahania temperatury: ±0,5°C... ±1°C

- Prędkości zmian temperatury (mierzone w miejscu czujnika sterującego):

  - Grzanie = 10°K/min. od -70°C do +180°C

  - Chłodzenie = 10°K/min. od +180°C do -70°C

- Maksymalne obciążenie cieplne w 25°C: 8000 W

- Wahania wilgotności względnej ±3%. - ±5%

- Maksymalne obciążenie cieplne w dla testów klimatycznych w temperaturze 25°C i wilgotności względnej do 90%: 500W

- Komora klimatyczna 30m3 –1 szt.

Parametry:

- Pojemność wewnętrzna: około 30 m3

- Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 3300 x 3600 x 2500 mm

- Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 2000 x 2000

- Wymagane jest aby w każdym skrzydle drzwi zainstalowane było  okno czterowarstwowe o minimalnych wymiarach 450 x 450 mm, powierzchnia zewnętrznej szyby oraz rama okna podgrzewana

- Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 3600 x 4000 x 2800 mm

- Maksymalne wymiary maszynowni (szer. x dług. x wys.): 2000 x 1300 x 2100 mm

- Maszynownia oraz wszystkie połączenia wykonane w technologii zapewniającej użytkownikowi możliwość przemieszczania maszynowni o minimum 70 cm we wszystkich kierunkach bez konieczności przerywania pracy komory.

- Wytrzymałość podłogi komory: 3000 kg/m2

OSIĄGI:

- Wymagany zakres temperatury pracy: [-70°C; +80°C]

- Wymagana dokładność regulacji temperatury w czasie: +/-1°C

- Wymagany zakres wilgotności względnej: od 10% do 95% w zakresie temperatury [+10°C; +80°C]

- Zakres punktu rosy: od +4°C do +78°C dla testów ciągłych;

- Wymagana dokładność regulacji wilgotności względnej w czasie:±1%-±5%

- Wahania temperatury w ustalonych warunkach:±1 °C (w czasie)

- Wymagane prędkości zmian temperatury (mierzone w miejscu czujnika sterującego):

(średnia wartość bez obciążenia cieplnego w zakresie temperatur -30°C; +80°C wg normy IEC 60 068-3-5 w temperaturze otoczenia 22 °C)

- Grzanie = 3,7°K/min.

- Chłodzenie = 1,9 °K/min.

- Zasilanie: 400 V +6%/-10%/50Hz/3ph + N + G

- Hałas: 80 dBA (mierzony 1 m od przodu urządzenia w komorze bezechowej wg EN ISO 11201)

- Oświetlenie wewnętrzne: 2 x100 W

- Wymagane jest chłodzenie  komory za pomocą skraplacza chłodzonego mieszaniną glikolową

- Wymagane jest sterownie komory z poziomu min. 10” ekranu dotykowego umieszczonego na komorze oraz za pomocą posiadanego centralnego systemu sterowania komorami w laboratorium

- System sterowania zdalnego komorami klimatycznymi musi być kompatybilny z posiadanym już w Laboratorium rozproszonym systemem komputerowym

- Funkcjonalność obu sposobów sterowania musi uwzględniać: sterowanie ręczne, sterowanie programowe, wizualizację danych na wykresie, akwizycję danych

- Sterowanie musi umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych na wybrane numery telefonów  o alarmach w przypadku ich zaistnienia na komorze.

- Przekazanie haseł serwisowych do układów sterowania po zakończonym okresie gwarancyjnym”

- Układ chłodzenia + agregaty wody lodowej

W  projektowanym Laboratorium Badań Mechano-Klimatycznych występuje konieczność wyposażenia go w  układ chłodzenia  wraz z agregatami wody lodowej o minimalnej wydajności 60 m3.

W pierwszym etapie lokalizacja układu chłodzenia wykonana będzie w istniejącym Laboratorium Badań Mechano-Klimatycznym w siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A. przy ulicy Poligonowej 30  i musi współdziałać z istniejącą instalacją układu chłodzenia pracującą na zewnątrz budynku Laboratorium. Projekt i zastosowane składniki układu muszą umożliwiać przeniesienie urządzeń i zainstalowanie ich wewnątrz pomieszczenia o wymiarach  5m x4,92 m i umieszczenie wentylatorów chłodzących na zewnątrz. Projekt przewiduje instalację co najmniej dwóch modułów wskazanych na poniższym rysunku pracujących razem.

Rys . 1 Schemat projektowanego systemu układu chłodzenia

Parametry jednego modułu:

| Wydajność |  |
| --- | --- |
| Moc chłodnicza | 296 kW |
| Całkowity pobór mocy | 95,3 kW |
| Pobór mocy przez sprężarki | 92,1 kW |
| Moc grzewcza | 389 kW |
| Skraplacz ( obieg wodny ) |  |
| Medium | Glikol etylowy |
| Stężenie | 35,0 % |
| Wsp. oporu cieplnego | 0,000 m2K/kW |
| Temp medium – wej/wyj | 45,0/50,0 st C |
| Przepływ medium | 74,08 m3/h |
| Spadek ciśnienia na obiegu | 76,3 kPa |
| Parowacz 9 obieg wodny) |  |
| Medium | Glikol etylowy |
| Stężenie | 35,0 % |
| Wsp. oporu cieplnego | 0,000 m2K/kW |
| Temp medium – wej/wyj | 20,0/12,0 st C |
| Przepływ medium | 35,86 m3/h |
| Spadek ciśnienia na obiegu | 34,5 kPa |
| Dane akustyczne |  |
| Moc akustyczna | 84 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne [10,0m] | 52 dB(A) |

Dane konstrukcyjne

| Główne informacje |  |
| --- | --- |
| Typ sprężarek | Scroll |
| Ilość sprężarek | 4 |
| Ilość obiegów | 2 |
| Stopnie wydajności | 6 |
| Minimalna wydajność | 18,8 % |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| GWP 2088 |  |
| Ilość czynnika chłodniczego | 26 kg |
| Ekwiwalent CO2 | 5475 kg |
| Wymiary |  |
| Długość | 3000 mm |
| Szerokość | 850mm |
| Wysokość | 2030 mm |
| Waga | 1240 kg |
| Praca układu w temperaturze zewnętrznej otoczenia | -30oC ÷ 40 oC |

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

- Możliwość przeprowadzenia testów zaoferowanego urządzenia przed dokonaniem zakupu.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot postępowania minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę, minimalne wymagania:

  - Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce przez min 12 miesięcy.

  - Cykliczne przeglądy przez producenta lub przedstawiciela w Polsce.

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji.

- Zestaw części zamiennych w zestawie z urządzeniem oraz gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym.

- Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie.

- Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie urządzenia.

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia – Data wydania Świadectwa wzorcownia nie starsze niż 3 miesiące od terminu dostawy i instalacji).

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia).

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), 
na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia,

- danych technicznych i parametrów,

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane).

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych,

- podłączenia mediów,

- transportu,

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy.

- Instrukcja – podręcznik obsługi – eksploatacji.

- Instrukcja – podręcznik programowania.

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji,

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się  (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu).

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP.

- Instrukcja serwisowa:

- procedury diagnostyczne i testowe,

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja),

- wykaz parametrów,

- wykaz kodów błędów i alarmów,

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne,

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne.

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.).

- Deklaracja zgodności WE.

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane).

- Informacje na temat emisji hałasu.

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące.

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane).

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.).

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja.

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego.

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Urządzenia muszą mieć zasilanie zgodne ze standardem europejskim, tj. powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności - deklarację zgodności CE.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.