Załącznik nr 1

Do postępowania na zakup

I  dostawę systemu wibracyjno - udarowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System wibracyjno - udarowy:

- Wzbudnik drgań wraz z systemem zawieszenia zawierającym poduszki powietrzne między ramą systemu a wzbudnikiem

Parametry techniczne wzbudnika

- Siła dla przebiegu sinus max: 70000 N

- Siła dla przebiegu random max: 67000 N

- Siła dla szoków: 210000 * N

- Zakres częstotliwości : 5– 2500Hz

- Główna częstotliwość rezonansowa:> 2100Hz

- Średnica armatury: 480 mm

- Rzeczywista masa elementu ruchomego: 70 kg

- Max. prędkość (sinus,random, szok): 2,0 m/s, 2,0 m/s, 5,0 m/s

- Max. przemieszczenie stołu(armatury)pk-pk: 63,5/63,5/101,6mm (sin/rand/shock)

- Sztywność zawieszenia: 250 kN/m

- Masa wzbudnika: około 4800 kg (bez stołu ślizgowego)

- Nośność zawieszenia stołu pionowego min 900kg (dzięki pneumatycznej kompensacji obciążenia)

- Dmuchawa chłodząca z regulacją prędkości obrotowej w funkcji temperatury wzbudnika wykorzystywana do chłodzenia systemu wibracyjnego

  - Przepływ powierza: 6000 m3/H

  - Pobór mocy: 25kW

  - Wytwarzany hałas max 105 dB (A)

  - Wymiary: 672 x 760 x 730 mm

  - Średnica rury ssącej: 175mm

  - Długość rury ssącej: min 5 m

  - Falownik do dmuchawy (szafka na kółkach)

- Wzmacniacz

  - Cyfrowy wzmacniacz z pełną diagnostyką błędów i zabezpieczeniami prawidłowej pracy systemu wibracyjnego. Ciekłokrystaliczny dotykowy ekran zapewnia wygodną eksploatację, wyświetla niezbędne parametry pracy systemu wibracyjnego.

  - Zakres częstotliwości: DC-5 kHz

  - Moc wyjściowa: 90 000 VA

  - Rezystancja obciążenia: 1 Ohm

  - Wymiary: 2000 x 1000 x 2200H

  - Długość okablowania między systemem wibracyjnym a wzbudnikiem: minimum 5 m

  - Zewnętrzny ekran sterujący do wzmacniacza

    - ekran min 10 calowy

    - wyłącznik bezpieczeństwa

    - przewód łączący do 20m

- Stół pionowy

minimalne wymiary stołu: 800 mm x 800 mm

wysokość: 250mm

masa stołu: do 100kg

- Stół ślizgowy

  - minimalne wymiary stołu: 1200 x 1200 mm

  - masa stołu ślizgowego: do 150 kg

  - masa łącznika: max 20 kg

  - maksymalna masa badanego elementu: 2400 kg

  - limit przemieszczenia: 62 mm

  - grubość stołu: 50 mm

  - max wymiary zewnętrzne: 3000 x 2000 x 2000 dł .x szer. x wys. [mm]

  - max. moment skręcający Mβ: 19500 Nm

  - max. moment zginający Mα: 19500 Nm

  - max. moment wybaczający Mψ: 250 Nm

- Obudowa dźwiękochłonna (redukująca hałas o około 5-23 dB(A) zależne od częstotliwości)

- Tłumik powietrza wylotowego

- Instalacja wyciągowa do systemu wibracyjnego.

- System sterowania ( minimum osiem wejść) zawierający:

  - czujnik przyspieszenia ICP 100mV/g, +/-50g ze świadectwem kalibracji – min 4 szt

  - czujnik przyspieszenia ICP 10mv /g, +/-500g ze świadectwem kalibracji – min 4 szt

  - przewody 6m – min 8 szt

- Komputer do sterowania systemem wibracyjnym

- Sterownik VENZO 880 + oprogramowanie

Parametry techniczne

  - Elastyczność i możliwości rozbudowy:

    - Min 8 kanałów wejściowych

    - port Ethernet do podłączenia komputera

    - Dokładność i wydajność

      - przetwarzanie 450MHz DSP

      - Konstrukcja bez wentylatora w celu zmniejszenia hałasu tła 160 dB / oktawę Filtr Anti-aliasing

      - 24-bitowy przetwornik ADC / DAC, 130dB zakres dynamiki 204.8KHz Max. Częstotliwość próbkowania, zakres częstotliwości 80kHz

  - Wewnętrzna pamięć flash  o pojemności min 1GB przechowująca konfigurację testową

  - Pływający system uziemienia

  - Przerwanie zatrzymania awaryjnego

- Zewnętrzny ekran sterujący do wzmacniaczy

- Oprogramowanie kalibracyjne

- Oprogramowanie DIO

- Oprogramowanie

Funkcje sterowania:

  - Sinus

  - Random

  - Classical Shock

  - Calibration pack

  - Konieczność wykonywania testu : Shock Test wg MIL-STD-810m Metoda 516 i Transpotratoin shock o parametrach trwania impulsu:18G, 30 ms

Wykonywanie analiz:

- Wykrywanie THD

- Analiza FFT

- Analiza SRS

- Sygnały FRF

- Kursory

- Widok kaskadowy

- Obliczanie sygnału

- Dodatkowe funkcje:

- Zapis danych

- Generowanie raportu

- Raport E-mail

- Widok off-line

- Edytor sygnałów

- System sterowania systemu wibracyjno - udarowego musi być kompatybilny z posiadanym już w Laboratorium rozproszonym systemem komputerowym

- Funkcjonalność sposobów sterowania musi uwzględniać: sterowanie ręczne, sterowanie programowe, wizualizację danych na wykresie, akwizycję danych

- Szkolenie dla personelu -  minimum 2 dni

- W  projektowanym Laboratorium Badań Mechano-Klimatycznych

- Planowany system wibracyjno – udarowy  musi umożliwoać unstalację w istniejącym Laboratorium Badań Mechano-Klimatycznym w siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A. przy ulicy Poligonowej 30  i musi współdziałać z istniejącą instalacją wentylacyjną pracującą w budynku Laboratorium. Projekt i zastosowane składniki układu muszą umożliwiać przeniesienie urządzeń i zainstalowanie ich wewnątrz pomieszczenia w innej wskazanej przez PIT-RADWAR S.A. lokalizacji.

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

- Możliwość przeprowadzenia testów zaoferowanego urządzenia przed dokonaniem zakupu.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot postępowania minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę, minimalne wymagania:

  - Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce przez min 12 miesięcy.

  - Cykliczne przeglądy przez producenta lub przedstawiciela w Polsce.

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji.

- Zestaw części zamiennych w zestawie z urządzeniem oraz gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym.

- Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie.

- Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie urządzenia.

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia – Data wydania Świadectwa wzorcownia nie starsze niż 3 miesiące od terminu dostawy i instalacji).

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia).

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), 
na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia,

- danych technicznych i parametrów,

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane).

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych,

- podłączenia mediów,

- transportu,

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy.

- Instrukcja – podręcznik obsługi – eksploatacji.

- Instrukcja – podręcznik programowania.

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji,

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się  (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu).

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP.

- Instrukcja serwisowa:

- procedury diagnostyczne i testowe,

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja),

- wykaz parametrów,

- wykaz kodów błędów i alarmów,

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne,

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne.

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.).

- Deklaracja zgodności WE.

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane).

- Informacje na temat emisji hałasu.

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące.

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane).

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.).

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja.

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego.

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Urządzenia muszą mieć zasilanie zgodne ze standardem europejskim, tj. powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności - deklarację zgodności CE.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.