PARAMETRY TECHNICZNE, SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

- Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Zadanie nr 1 – Aparat USG dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

CZ.I PARAMETRY TECHNICZNE

| lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać | Producent_________ Kraj_______________ | bez punktacji |
|  | Model/typ | TAK, podać | Model_____________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)__________ | bez punktacji |
|  | Aparat klasy Premium fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 z najnowszym oprogramowaniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK |  | bez punktacji |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zintegrowany printer B/W z regulacją jaskości i kontrastu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany, kolorowy monitor WLED lub OLED full HD, bez przeplotu, z możliwością regulacji w 3 kierunkach. Przekątna ekranu min. 24 cala. Rozdzielczość min. 1920x1080 | TAK, podać |  | wartość 24 cale - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy ≥ 12 cali | TAK, podać |  | wartość 12 cale - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dodatkowa klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora, z podświetleniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 18cm – mechaniczna bądź elektryczna | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Panel sterowania ruchomy we wszystkich kierunkach z możliwością obrotu min. 30° | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Panel sterowania w formie „pływającego blatu” z możliwością ruchu względem pionowej części aparatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Elektromechaniczna blokada pozycji panelu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury | TAK/NIE podać |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym w min. 8 zakresach | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcja zapamiętywania kilku preferowanych ustawień regulacji TGC | TAK/NIE podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość edytowania oraz zapamiętywania ustawień użytkownika (presetów) - min. 50 | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej ≥ 4 000 000 kanałów procesowych | TAK, podać |  | wartość 4 000 000 - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dynamika systemu - min. 310 dB | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Minimalny zakres pracy dostępnych głowic obrazowych 1-22 MHz | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Min. 4 gniazda aktywne dla głowic | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Min. 1 gniazdo parkingowe dla głowicy | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 2 000 | TAK, podać |  | wartość 2 000 - 0 pkt wartość największa - 1 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” - min. 360 sek. | TAK, podać |  | wartość 360 sek. - 0 pkt wartość największa - 1 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 1TB | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po określonym czasie, możliwa do wyboru | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Gniazdo USB min 2.0 w pulpicie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Odtwarzacz/nagrywarka DVD | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana drukarka do zdjęć USG | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wyjście HDMI na tor audio i video lub DisplayPort wraz z przejściówką z DisplayPort na HDMI | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet RJ45 | TAK |  | bez punktacji |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku wewnętrznym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja zapisu obrazu na dysku wew., serwerze AGFA VNA oraz wydruku jednym klawiszem | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zapis obrazów na serwerze AGFA VNA w kolorze | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dicom Modality Worklist - integracja z obecnie posiadanym przez zamawiającego systemem Agfa EI wraz z możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych (Zamawiający informuje, że w systemie Agfa EI posiada nieograniczona licencję Dicom Modality Worklist na podpięcie nowych urządzeń) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem AGFA VNA (Zamawiający posiada nieograniczoną licencję na dodawanie nowych urządzeń do systemu VNA Agfa) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  | bez punktacji |
|  | DICOM Q/R | TAK |  | bez punktacji |
|  | DICOM Modality Work List | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja anonimizowania badań | TAK |  | bez punktacji |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dolna granica zakresu głębokości obrazowania systemu max. 2cm | TAK, podać |  | wartość 2cm - 0 pkt wartość najmniejsza - 4 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu głębokości obrazowania systemu min. 39 cm | TAK, podać |  | wartość 39cm - 0 pkt wartość największa - 4 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 fps | TAK, podać |  | wartość 1900 fps - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK/NIE podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość obrócenia obrazu prawo/lewo, góra/dół | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie w technologii 3-ciej harmonicznej | TAK/NIE podać |  | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły | TAK |  | bez punktacji |
|  | Tryb M | TAK |  | bez punktacji |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Anatomiczny tryb M | TAK |  | bez punktacji |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dolna granica zakresu PRF dla dopplera kolorowego max. 150Hz | TAK, podać |  | wartość 150Hz - 0 pkt wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu PRF dla dopplera kolorowego min. 18kHz | TAK, podać |  | wartość 18kHz - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki kolorowego dopplera ≥ +/- 20° | TAK, podać |  | wartość +/- 20° - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki, realizowane po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie B+B/CD w czasie rzeczywistym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu w opcji B+CD –min. 175 fps | TAK, podać |  | wartość 175 fps - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD ≥1000 fps | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Dolna granica zakresu PRF dla dopplera pulsacyjnego max. 1kHz | TAK, podać |  | wartość 1kHz - 0 pkt wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu PRF dla dopplera pulsacyjnego min. 23kHz | TAK, podać |  | wartość 23kHz - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym≥0,5-20 mm | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK/NIE podać |  | bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum PWD | TAK |  | bez punktacji |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex - min. 7 wiązek | TAK, podać |  | wartość 7 - 0 pkt wartość największa - 4 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów | TAK/NIE podać |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacja wspomagająca wizualizację igły biopsyjnej na obrazie 2D, mająca zastosowanie w procedurach biopsji tarczycy, piersi oraz innych tkanek podskórnych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań, minimum: - brzusznych - ginekologicznych - położniczych - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości - kąta | TAK |  | bez punktacji |
|  | Min. 8 pomiarów na jednym obrazie | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | TAK/NIE podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania | TAK/NIE podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych prezentowane na mapach kolorowych w trybie B+B/elasto | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi | TAK/NIE podać |  | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacja oparta na technologii głębokiego uczenia, która w sposób automatyczny wyświetla lokalizację zmian w czasie rzeczywistym podczas badania ultrasonograficznego piersi | TAK/NIE podać |  | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio | TAK |  | bez punktacji |
|  | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aplikacja służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne wyliczenie współczynnika jakości wykonanego obrysu IMT | TAK |  | bez punktacji |
|  | Opcja obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wykonanie pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, działająca na głowicach: liniowej i convex. Wynik podany w m/s lub kPa wraz ze współczynnikiem jakości wykonanego pomiaru (w polu wyniku). | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania małych naczyń. Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia (subtrakcja). Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyce, jama brzuszna, ramię, kolano Głowice, z którymi współpracuje min. convex, linia, microconvex, | TAK |  | bez punktacji |
|  | Elastografia akustyczna typu Shearwave ze skalą jakości pomiaru, umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI, działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aplikacja dedykowana do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aplikacja wspomagana technologią uczenia głębokiego opartą o sieci neuronowe do analizowania danych w czasie rzeczywistym do wykrywania patologicznych obszarów podczas skanowania wątroby i wyświetlania lokalizacji zmian chorobowych | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja trójwymiarowej wizualizacji przepływu , tzw. Pseudo 3D | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aplikacja wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia, do detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym w czasie rzeczywistym a także do segmentacji tego obrazu (pokazuje położenie nerwu, naczyń krwionośnych, mięśni, kości i więzadeł) | TAK/NIE podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | GŁOWICE | TAK |  | bez punktacji |
|  | Głowica convex |  |  |  |
|  | Głowica CONVEX wykonana w technologii Single Cristal | TAK |  | bez punktacji |
|  | Model/typ | TAK, podać | Model_____________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)__________ | bez punktacji |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 1MHz | TAK, podać |  | wartość 1MHz - 0 pkt wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 5MHz | TAK, podać |  | wartość 5MHz - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość elementów min. 190 | TAK, podać |  | wartość 190 - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Kąt obrazowania min. 66° | TAK, podać |  | wartość 66° - 0 pkt wartość największa - 4 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Głowica liniowa 1 |  |  |  |
|  | Głowica LINIOWA wykonana w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Model/typ | TAK, podać | Model_____________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)__________ | bez punktacji |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 2 MHz | TAK, podać |  | wartość 2MHz - 0 pkt wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 18 MHz | TAK, podać |  | wartość 18MHz - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK, podać |  | wartość 1000 - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szerokość pola obrazowania 50-52mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Głowica liniowa 2 |  |  |  |
|  | Głowica LINIOWA do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | TAK |  | bez punktacji |
|  | Model/typ | TAK, podać | Model_____________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)__________ | bez punktacji |
|  | Głowica LINIOWA wykonana w technologii Single Cristal | TAK/NIE podać |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 5MHz | TAK, podać |  | wartość 5MHz - 0 pkt wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 12MHz | TAK, podać |  | wartość 12MHz - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość elementów min. 250 | TAK, podać |  | wartość 250 - 0 pkt wartość największa - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szerokość pola obrazowania 50-52mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy (w dniu składania oferty) systemu o moduł do fuzji obrazu USG/TK, USG/MR. Opcja dostępna na głowicach: linia oraz convex, endokawitarna. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia 3-przyciskowego pedału nożnego | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o badanie ultroasonograficzne mikroprzepływów z podaniem środka kontrastowego (MV-CEUS lub równoważne) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczona wraz z urządzeniem) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja na cały system min. 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania umowy, jednak nie krótszy od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia. | TAK, podać |  | bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis na terenie UE | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji aparatu dla personelu medycznego min. 2 dni robocze. Czas trwania każdego szkolenia powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie dla personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, właściwej obsługi, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji aparatu . Czas trwania powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta. | TAK |  | bez punktacji |
|  | W cenie zakupu przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd 1 miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: _________ | bez punktacji |

Dane w poz. 1, 2, 106, 112, 118 są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego produktu (muszą umożliwiać jego identyfikację)

Formuła obliczania punktacji:

– wartość punktów za parametr najwyżej oceniony

– wartość parametru najwyżej ocenionego

- wartość parametru granicznego

X – wartość parametru ocenianego

2. Gdy maksymalna punktacja jest otrzymywana za wartość najmniejszą oferowanego parametru:

– wartość punktów za parametr najwyżej oceniony

– wartość parametru najwyżej ocenionego

- wartość parametru granicznego

X – wartość parametru ocenianego

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi.

Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

CZ. II – SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa 1 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa 2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Głowica convex | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli w ramach jednej pozycji zastosowanie ma więcej niż jedna stawka podatku VAT, wymaga się wyceny osobno dla każdego elementu przedmiotu zamówienia objętego daną stawką  podatku VAT.

Uzyskaną w tabeli powyżej wartość netto oraz brutto należy przenieść do formularza „Oferty” w stosunku 1:1.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.