PARAMETRY TECHNICZNE, SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

- Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Zadanie nr 2 – Aparat UKG dla Przychodni Przyklinicznej

CZ.I PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_________________ Kraj______________________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)___________________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Mobilny aparat na czterech kołach jezdnych skrętnych z możliwością ich blokowania do pozycji parkingowej oraz jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 80 kg | TAK, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD lub LED ,min. 21” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 FULL HD | TAK, podać |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku z możliwością regulacji w 3 kierunkach | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 16.000.000 | TAK, podać |  |
|  | Panel dotykowy LCD min. 12” wspomagający obsługę aparatu | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania/pulpit umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację wysokości i obrotu | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 60 000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode min. 800 sekund | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 500 GB | TAK, podać |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, MPEG, JPG, RAW DATA | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy ultrasonografu od 2.0 MHz do 18.0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały, wbudowany w aparat | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 46 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2500 obr/s | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | TAK/NIE |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne ( przy zerowym kącie bramki) min. od - 10 m/s do 0 oraz od 0 do +10m/s | TAK, podać |  |
|  | Color Doppler (CD) -rejestrowane prędkości maksymalne min. -450 cm/s do 0 oraz 0 do +450 cm/s | TAK, podać |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów bez użycia funkcji Dopplera | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0-15 mm | TAK, podać |  |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 12m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD+PWD) na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD +CWD) na wszystkich oferowanych głowicach sektorowych | TAK |  |
|  | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” z zatrzymanej pętli B-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „on line” z zatrzymanej pętli B-mode, pętli B-mode z archiwum | TAK |  |
|  | Anatomiczny krzywoliniowy M-Mode +Color Doppler (krzywoliniowy M-Mode prowadzony swobodną linią przez badającego) | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych | TAK, podać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań naczyniowych osób dorosłych | TAK, podać |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, min. 8x | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym oraz pochodzącym z archiwum obrazie Color Dopplera i PWD | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK, podać |  |
|  | Pomiar odległości – min. 8 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej oraz obliczania parametru globalnego odkształcenia podłużnego lewej komory serca. Podsumowanie w postaci wykresu kołowego uwzględniającego min. 17 segmentów serca | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory | TAK |  |
|  | Procedura programowalnych badań wysiłkowych min 10 poziomów dla 6 projekcji wraz z raportem. Podsumowanie w postaci wykresu kołowego uwzględniającego min. 17 segmentów serca | TAK |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain, Free Wall Strain oraz TAPSE | TAK |  |
|  | Automatyczne odcinkowe pomiary 2D wielkości lewej komory serca, ściany tylnej oraz przegrody w przymostkowych projekcjach serca w osi długiej | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca na obrazie 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain oraz Emptying Fraction | TAK, podać |  |
|  | Możliowośc zmiany parametrów obrazowania na zapisanych obrazach znajdujących się w archiwum wewnętrznym systemu, minimum: 2D - (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Automatyczna optymalizacja obrazu tkankowego - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja 5. Format wyświetlania 6. Szybkość obrazowania (skala czasu CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) 1. Wzmocnienie 2. Korekcja kąta 3. Inwersja spektrum | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 gniazda głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| Głowica sektorowa |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 2D szerokopasmowa | TAK, Model_____________ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)____ |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 1.5 MHz - 4.5MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 120° | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne , TRIPLEX B+CD+PWD, TRIPLEX B+CD+CWD) | TAK |  |
| Głowica convex |  |  |  |
|  | Głowica convex szerokopasmowa do badań narządów jamy brzusznej i naczyniowych | TAK, Model______ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)____ |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 2.0-6.0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie TR1PLEX B+CD+PWD | TAK |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Głowica liniowa 2D szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów | TAK, Model______ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada)____ |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 4.5-12.0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy (FOV) max. 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
|  | Min. 3 gniazda aktywne głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Funkcja zapisu obrazu na dysku wew., serwerze AGFA VNA oraz wydruku jednym klawiszem | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na serwerze AGFA VNA w kolorze | TAK |  |
|  | Dicom Modality Worklist - integracja z obecnie posiadanym przez Zamawiającego systemem Agfa El wraz z możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych (Zamawiający informuje, że w systemie Agfa El posiada nieograniczoną licencję Dicom Modality Worklist na podpięcie nowych urządzeń) | TAK |  |
|  | Integracja aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem AGFA VNA (Zamawiający posiada nieograniczoną licencję na dodawanie nowych urządzeń do systemu VNA Agfa) | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |
|  | DICOM Modality Work List | TAK |  |
|  | Funkcja anonimizowania badań | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy aparatu w przyszłości |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową 3D do badań kardiologicznych osób dorosłych, elektroniczną wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3 -7 MHz (+/- 1 MHz), liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°, zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta od 0° do 180° co 1° Tryb Triplex (B+CD +PWD) Triplex (B+CD +CWD). Obrazowanie wielopłaszczyznowe minimum 3 płaszczyzny jednocześnie w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru objętości RV i EF na podstawie danych wolumetrycznych 3D z sondy przezprzełykowej, przy minimalnym wsparciu użytkownika - automatyczna identyfikacja widoków standardowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru w sposób automatyczny lub półautomatyczny parametrów zastawki mitralnej na podstawie danych wolumetrycznych 3D z sondy przezprzełykowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice sektorową pediatryczna 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 3-8 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt obrazowania min. 110°, TRIPLEX B+CD+PWD, TRIPLEX B+CD+CWD | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex 2D szerokopasmową, o zakresie częstotliwości min. 3 - 10MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 190, kąt obrazowania min. 90°, TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 2D szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.5 MHz - 4.4MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 6000, kąt obrazowania min. 90°, TRIPLEX B+CD+PWD, TRIPLEX B+CD+CWD | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową matrycową 2D szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5-15. MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 1000, szerokość pola widzenia głowicy (FOV) min. 49 mm, TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową śródoperacyjną 2D szerokopasmowa do badań małych narządów o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5-18 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów piezoelektrycznych min. 160, szerokość pola widzenia głowicy (FOV) min. 25 mm, TRIPLEX B+CD+PWD | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kompatybilny z archiwum systemem zewnętrzny, komputerową stację roboczą do analizy i obliczeń parametrów kardiologicznych min. - Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory serca oraz obliczania parametru Global Longitudinal Strain. Podsumowanie w postaci prezentacji Bull-Eye „byczego oka” 18 lub 17 segmentów serca do wyboru - Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain oraz TAPSE - Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca na obrazie 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction. - Indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie/ odkształcenie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie ustawialny asystent, prowadzący użytkownika przez kolejne zaprogramowane etapy badania, który pomaga ujednolicać pracę i zmniejszyć ilość operacji | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu na rok, przy czym ostatni przegląd ma zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: _________ |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji aparatu. Czas trwania każdego szkolenia powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta. | TAK |  |
|  | Szkolenie dla personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, właściwej obsługi, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji aparatu . Czas trwania powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta. | TAK |  |
|  | Dostawa montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | TAK |  |

Dane w poz. 1, 2, 54, 59, 63 są wymagane w celu zidentyfikowania zaoferowanego produktu (muszą umożliwiać jego identyfikację)

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi.

Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

CZ. II – SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat UKG | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Głowica convex | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli w ramach jednej pozycji zastosowanie ma więcej niż jedna stawka podatku VAT, 
wymaga się wyceny osobno dla każdego elementu przedmiotu zamówienia objętego daną stawką  podatku VAT.

Uzyskaną w tabeli powyżej wartość netto oraz brutto należy przenieść do formularza „Oferty” w stosunku 1:1.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.