## Cz 1 Pakiet 1 proteza ścięgna
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 1 - Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza ścięgana
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Proteza ścięgna, silikonowa, tymczasowa w rozmaiarach: 5x2,5x120, 5x2,5x180, 5x2,5x220, 6x3x120, 6x3x180, 6x3x220. Sterylna. | szt. | 30
2 | Endoproteza stawu śródstopno- paliczkowego dużego palca stopy Totalna. Składająca się z komponentu śródstopnego bezcementowanego, tytanowego pokrytego Hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach i wysokościach 13mm, 14mm, 15,5 mm, 16,5mm. Głowa śródstopia CoCrMo, w 3 romiarach 15mm, 16mm, 17 mm. Wkładka paliczkowa Total UHMWPE w 3 rozmiarach, 11mm, 13mm, 14mm, Komponent paliczkowy tytanowy pokryty Hydroskyapatytem, w 4 rozmiarach i wysokościach 11 mm, 12 mm, 12,5 mm, 14,5 mm . | szt. | 20
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 2 Pakiet 2 Impl traumat
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 2 - Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2
Implanty traumatologiczne
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 10
2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 10
3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt | 10
4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 10
5 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 10
6 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 10
7 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, płyta prawa/lewa. Długość płyty: od 86 do 306 mm, ilość otworów od 3 do 20. W czesci nasadowej plyty 7 otworów z podwójnym gwintem ułatawiającym wprowadzenie śruby o ustalonym kątowo kierunku, mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory z podwójnym gwintem okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm o lejkowatym kształcie łuba oraz okrągłym gwintem zmniejszającym ryzyko tzw. zimnego spawu i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt | 10
8 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 10
9 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 10
10 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97 0 w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty; 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6.0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Wszystkie śruby obługiwane jednym śrubokrętem typu T20. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. | szt | 10
11 | Plyty proste , wąskie i szeroki , tytan, 5.0 mm | szt | 10
12 | Zaślepka z przelotką do kabla, tytan, 5.0 mm | szt | 10
13 | kabel z zaciskiem i oliwką Vitallium | szt | 10
14 | Tytanowa śruba blokująca Ø 5.0 mm , dł 14-95 mm | szt | 10
15 | Tytanowa śruba korowa Ø 4,5 mm, dł 14-95 mm; Tytanowa śruba gąbczasta Ø 6.0 mm, częściowo i całkowicie gwintowana, dł 30-95 mm | szt | 10
16 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt | 10
17 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-48 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości co 5mm. | szt | 10
18 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-48 mm ze skokiem długości o 2 mm.Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości o 5 mm. | szt | 10
19 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 10
20 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm; Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 10
21 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm; Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 10
22 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 10
23 | Długie płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej | szt | 10
24 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-40 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 40-50 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt | 10
25 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-40 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 40-50 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt | 10
26 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 10
27 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
28 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
29 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
30 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
31 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 10
32 | plyty hakowe | szt | 10
33 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
34 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
35 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
36 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt | 10
37 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | szt | 10
38 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 10
39 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 10
40 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 10
41 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 10
42 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt | 10
43 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
44 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm | szt | 10
45 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm | szt | 10
46 | Śruba kondylarna wraz z nakrętką (komplet) | szt | 10
47 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt | 10
48 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
49 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt | 10
50 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt | 10
51 | Tibia SPI prowadnica | szt | 10
52 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | szt | 10
53 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
54 | Zaślepka tytanowa sterylna do gwozdzia ramiennego | szt | 10
55 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny rekonstrukcyjny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | szt | 10
56 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
57 | Zaślepka tytanowa sterylna do gwozdzia ramiennego | szt | 10
58 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny, lewy/prawy w przypadku gwoździa długiego. Długość gwoździa krótkiego 170 lub 180mm. Gwóźdź długi w rozmiarach 240-480mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa krótkiego i długiego 15.5mm, średnica części dalszej gwoździa 10, 11mm (krótki i długi), 13, 15mm (tylko długi). Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa długiego w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień krzywizny gwoździa 1500mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8mm o długości 17.5mm. Przezierny celownik do antyrotacji połączony z węglowym celownikiem do gwoździa. Możliwość wprowadzenia dwóch Kirchnerów do antyrotacji poprzez celownik węglowy. Możliwość użycia celownika dystalnego z maksymalnym odchyleniem 14mm od naturlanej pozycji. Możliwość użycia celownika węglowego do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Dwa otwory w części dystalnej w gwoździach długich. Okrągły oraz owalny z możliwością uzyskania dynamizacji. Otwór statyczny 48.7mm od końca gwoździa. Od końca gwoździa do otworu pod dynamizajcę - 23.7 mm. W gwoździu krótkim (170 lub 180mm) otwór pod dynamizację oddalony od końca gwoździa - 24.4mm | szt | 10
59 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm rosnąco co 5 mm. z 4 podłużnymi zagłebieniami wzdłuż śruby, częściowo gwintowana w celu łatwiejszego wprowadzenia | szt | 10
60 | Śruba blokująca tytanowa sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm rosnąco co 2,5 mm od 25-45 mm, a także co 5 mm od 45-90 mm, gwintowanych na całej długości, w części dystalnej śruby krótka końcówka samogwintującaw celu lepszego wprowadzenia w kość | szt | 10
61 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm, zaslepka blokująca śrubę doszyjkową ø 8 mm i dł. 17,5 mm | szt | 10
62 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 170 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa Ø 9-13 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm, kaniulowana, wstępnie umieszczona w gwoździu. Blokowanie dystalne z celownika. | szt | 10
63 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy pośredni do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 9-13 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus oraz 3° w płaszczyźnie AP. Promień wygięcia trzonu gwoździa 750 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm, kaniulowana, wstępnie umieszczona w gwoździu. Gwoździe prawe i lewe. W części dystalnej gwoździa dwa otwory. Blokowanie dystalne z celownika. | szt | 10
64 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 9-13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus oraz 3° w płaszczyźnie AP. Promień wygięcia trzonu gwoździ postępujący od 750 mm do 1350 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm, kaniulowana, wstępnie umieszczona w gwoździu. Gwoździe prawe i lewe. W części dystalnej gwoździa 3 otwory. Możliwość dystalnego blokowania z celownika. | szt | 10
65 | Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-130 mm, skok co 5 mm | szt | 10
66 | Śruba doszyjkowa tytanowa rozporowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-130 mm, skok co 5 mm, składająca się z trzech części: śruby doszyjkowej, ostrza U oraz zaślepki. Średnica końca ostrza U po zamontowaniu 12.5 mm | szt | 10
67 | Drut doszyjkowy zwężany ø 3.2/3.9 mm, dł. 450 mm, z ostrzem wiercącym, sterylny | szt | 10
68 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø5 mm, dł. 25-120 mm, 25-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
69 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz późniejszą ekstrakcję, z 3 różnymi średnicami trzonu, dł. śruby 30-100 mm, 30-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-100 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
70 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-15 mm | szt | 10
71 | wiertla sterylne 4,2x180 ; 4,2x340 mm | szt | 10
72 | Drut doszyjkowy zwężany ø 3.2/3.9 mm, dł. 450 mm, z ostrzem wiercącym, sterylny | szt | 10
73 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Trzy otwory pod śruby blokowane w częsci bliższej gwoździa , pierwszy otwór okrągły na wysokości 7,5mm. Dwa otwory pod śruby blokowane w częsci dystalnej gwoździa, w tym jeden owalny. Gwoździe prawe/lewe. Średnica gwoździa w częsci prowadzącej 12mm dla wszystkich gwoździ. Wszystkie implanty systemu sterylne.Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.Termin ważności sterylności minimum 12 m-cy. | szt | 10
74 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
75 | Śruba kompresyjna tytanowa, kaniulowana, sterylna, ø 8 mm o długości 14,5mm | szt | 10
76 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm o długości 4 mm (w pełni gwintowana), ø 12mm o długości 5mm,10mm,15 mm. | szt | 10
77 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa: Krótki :170 mm i 200mm . Długi : od 240-440 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-14 mm. Gwóźdź odkolanowy , do leczenia złamań w obrębie nasady dalszej kości udowej .W części dystalnej możliwość zastosowania dwóch śrub kondylarnych na wysokości 6 mm i 32mm od początku gwożdzia i dwóch blokowanych , na wysokości 14mm, 21mm od początku gwożdzia. W cześci proksymalnej możliwość zastosowania dwóch śrub blokowanych : 40 mm od końca gwozdzia oraz otwór owalny na wysokości 20-15mm od końca gwozdzia . Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 10
78 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
79 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt | 10
80 | Zaślepka tytanowa sterylna, standard | szt | 10
81 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 10
82 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt | 10
83 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 10
84 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt | 10
85 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | szt | 10
86 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm. | szt | 10
87 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm. | szt | 10
88 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm. | szt | 10
89 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm. | szt | 10
90 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt | 10
91 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt | 10
92 | Podkładka pod śrubę | szt | 20
93 | Klamra multifunkcyjna do ramy standardowej dwustronnej na podudzie/udona 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) | szt | 4
94 | Klamra do ramy standardowej dwustronnej na podudzie/udo łącząca pręt-pręt | szt | 20
95 | Klamra do ramy standardowej dwustronnej na podudzie/udo łącząca pret-grot | szt | 20
96 | Łącznik do ramy standardowej dwustronnej na podudzie/udo prosty odgięty 30° lub 90° (ø11 mm) | szt | 10
97 | Pręt węglowy prosty do ramy standardowej dwustronnej na podudzie/udo pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie badania MRI (ø8 mm, dł. 65-500 mm) | szt | 20
98 | klucz "T" do wkręcania grotowkrętów w rozmiarze 5,6mm oraz ściskania klamr stabilizatora | szt | 1
99 | klucz płaski rozmiar 7 do ściskania klamr stabilizatora | szt | 1
100 | Grotowkręty kostne, ø5 mm, dł. całkowita 120-250 mm, dł. gwintu 30-70mm | szt | 20
101 | Grotowkręty kostne, ø6 mm, dł. całkowita 100-250 mm, dł. gwintu 40-80mm | szt | 20
102 | Grotowkręty kostne, Transfix | szt | 10
103 | Klamra multifunkcyjna do ramy na dalszą nasadę kości promieniowej na 4 groty (ø3 lub ø4) | szt | 4
104 | Klamra pręt-pręt do ramy na dalszą nasadę kości promieniowej (ø5 mm/ø5 mm) | szt | 10
105 | Klamra pręt-grot do ramy na dalszą nasadę kości promieniowej (ø5 mm/ø3/4 mm) | szt | 10
106 | Łącznik do ramy na dalszą nasadę kości promieniowej prosty, odgięty 30° (ø5 mm) | szt | 10
107 | Pręt węglowy prosty do ramy na dalszą nasadę kości promieniowej pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie badania MRI (ø5 mm, dł. 65-300 mm) | szt | 20
108 | Grotowkręty kostne ( ø3 mm, dł. 60-110 mm) | szt | 20
109 | klucz do wkręcania grotowkrętów w rozmiarze 3,4mm | szt | 1
110 | klucz płaski rozmiar 5 do ściskania klamr stabilizatora | szt | 1
111 | Grotowkręty kostne ( ø4 mm, dł. 90-180 mm) | szt | 20
112 | Komplet rozwiertaków śródszpikowych, giętkich, kaniulowanych, czołowych, Wykonane ze spiralnej płaskiej sprężyny, w przekroju frezu rozwiertaka min 59% wolnej powierzchni tnącej, końcówka Modified Trinkle lub duże AO - do wyboru, średnica 6, 6.5, 7 - dł 400mm - kompatybilne z prowadnicą ø2.2mm i 2.5mm, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15mm - dł 480mm - kompatybilne z prowadnicą ø3.0mm | szt | 15
113 | Kontener sterylizacyjny | szt | 1
114 | Kontener sterylizacyjny | szt | 1
115 | CONICAL EXTRACTOR, FEMALE, LEFT HAND Ø3 MM | szt | 1
116 | CONICAL EXTRACTOR, FEMALE, LEFT HAND Ø4 MM | szt | 1
117 | CONICAL EXTRACTOR, FEMALE, LEFT HAND Ø5 MM | szt | 1
118 | CONICAL EXTRACTOR, FEMALE, LEFT HAND Ø6.3 MM | szt | 1
119 | CONICAL EXTRACTOR, MALE, LEFT HAND 2.5 MM | szt | 1
120 | CONICAL EXTRACTOR, MALE, LEFT HAND 3.5 MM | szt | 1
121 | CONICAL EXTRACTOR, MALE, LEFT HAND 4 MM | szt | 1
122 | CONICAL EXTRACTOR, MALE, LEFT HAND 5 MM | szt | 1
123 | CONICAL EXTRACTOR, MALE, LEFT HAND SMALL | szt | 1
124 | CROWN DRILL Ø10 MM | szt | 1
125 | CROWN DRILL Ø12 MM | szt | 1
126 | CROWN DRILL Ø3 MM | szt | 1
127 | CROWN DRILL Ø4 MM | szt | 1
128 | CROWN DRILL Ø5 MM | szt | 1
129 | CROWN DRILL Ø6.5 MM | szt | 1
130 | CROWN DRILL Ø8 MM | szt | 1
131 | EXTRACTION HOOK, LARGE | szt | 1
132 | EXTRACTION HOOK, SMALL | szt | 1
133 | conical extraxtion rod for nails 6mm | szt | 1
134 | conical extraxtion rod for nails 8 mm | szt | 1
135 | conical extraxtion rod for nails 10 mm | szt | 1
136 | conical extraxtion rod 13 mm | szt | 1
137 | Anatatomiczna endoproteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie pressfit, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego dł. winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38-58 mm. Ich wysokość winna się zawierać w zakresie 13-27 mm.
138 | Głowa pyrokarbonowa | szt | 1
139 | Głowa | szt | 1
140 | Panewka cementowana wykonana z PE wysoce usieciowanego, formowanego cisnieniowo, dostępne wersje zarówno z trzema kolkami obwodowymi i jedynym centralnym lub centralnym kilem. Dostępna w min. 9 rozmiarach. | szt | 1
141 | Endoproteza odwrócona proteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie press-fit,porowatym,napylonym w częsci bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego dł. winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Część panewkowana prowata i napylona. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby z czterema śrubami obowdowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Część ramienna dająca możliwość regulacji offsetu w płaszczyźnie przednio-tylnej i przyśrodkowo-bocznej. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka części ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
142 | Polietylenowy wkład ramienny | szt | 1
143 | Płytka bazowa w min. dwóch rozmiarach | szt | 1
144 | Sferyczna panewka w min. dwóch średnicach | szt | 1
145 | Śruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | szt | 1
146 | Śruba kompresyjna | szt | 1
147 | Opcjonalnie przy trzpieniu cementowym korek | szt | 1
148 | Endoproteza urazowa. Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej. Ogranicznik cementu.
149 | głowa | szt | 1
150 | Endoproteza barku odwrócona urazowa: Trzpień monoblok cementowany w części dalszej z otworem w części bliższej umożliwiającym włożenie przeszczepu uzyskanego przy użyciu dedykowanego narzędzia, dostępny w min. 5 średnicach od 7 do 15mm. W części bliższej pokryty hydroksyapatytem. Lateralizujący polietylenowy wkład ramienny dostępny w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, - element panewkowy pokryty hydroksyapatytem mocowany 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18-45mm), - sferyczna panewka dostępna w 2 średnicach odpowiednio 36 i 42mm, Możliwość długich trzpieni min. 170 mm oraz płyty bazowej z długim pegiem.
151 | Płytka bazowa w dwóch rozmiarach | szt | 1
152 | Sferyczna panewka | szt | 1
153 | Śruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | szt | 1
154 | Śruba kompresyjna | szt | 1
155 | Korek | szt | 1
156 | Opcjonalnie do trzpienia urazowego odwróconego adapter do lateralizacji o wysokości 9mm | szt | 1
157 | Opcjonalnie długi trzpień cementowany | szt | 1
158 | Endoproteza 2 częściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu zakończonym potrójną płetwą. Kołnierz dostępny w min. 3 rozmiarach i głowa w min. 9. Kołnierz płaski nisko-profilowy ze specjalnymi otworami pod dedykowany instrument do minimalnego wycięcia kości przy późniejszej rewizji. Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatowaści umożliwiające szybki przerost kości. Możliwość zastosowania komponentu panewkowego.
159 | Proteza stawu skokowego bezcementowa, modularna. Komponent piszczelowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi, dostępny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana do części piszczelowej, dostępna w czterech grubościach od 6-7mm do 12-13mm dla każdego rozmiaru. Komponent skokowy o porowatej powierzchni z bolcami mocującymi zastępujący powierzchnię stawową, minimalizujący resekcję kości i jednocześnie nieograniczający wizualizacji M-L śródoperacyjnie i pooperacynie. Element skokowy dostępny w 5 rozmiarach. Alternatywny element skokowy dostępny w 5 rozmiarach, stosowany przy znacznych ubytkach w kości skokowej do wyboru śródoperacyjnie. System protezy zapweniający dostępność w pełni kompatybilnej rewizyjnej protezy stawu skokowego. W skład wchodzi:
160 | Komponent piszczelowy | szt | 1
161 | Komponent skokowy | szt | 1
162 | Wkładka polietylenowa | szt | 1
163 | Komponent piszczelowy rewizyjny - opcjonalnie | szt | 1
164 | Ostrze do piły | szt. | 1
165 | Druty prowadzące | szt. | 1
166 | Wkładka polietylenowa rewizyjna - opcjonalnie | szt | 1
167 | Trzpień piszczelowy rewizyjny - opcjonalnie | szt | 1
168 | Komponent skokowy stosowany do znacznych ubytków - rewizyjny - opcjonalnie | szt. | 1
169 | Trzpień do komponentu skokowego do znacznych ubytków - rewizyjny - opcjonalnie | szt | 1
170 | PROPHECY INFINITY - dopasowany do pacjenta na podstawie skanu CT przymiar do przycięcia kościs piszczelowej i skokowej - opcjonalnie | szt | 1
171 | 5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
172 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
173 | Obturator do kaniuli 5.8mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
174 | Trokar do kaniuli 5.8mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
175 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego firmy Stryker, średnica ostrza 3,5mm - 5,5mm, kodowane kolorem, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu. opadkowania po 5 szt | op | 20
176 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do małych stawów do shavera artroskopowego firmy Stryker, średnica ostrza 2.0mm – 3,5 mm, kodowane kolorem, typ końcówki roboczej Small joint Full radius , Small Joint Aggressive Plus, Small Joint Tomcat do wyboru z katalogu. opakowania po 5 szt | op | 1
177 | 2.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe do optyki 1.9mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
178 | Obturator ołówkowy do kaniuli 2.8mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
179 | Obturator do kaniuli 2.8mm, zgody do systemu na bloku operacyjnym | szt | 2
180 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm lub 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
181 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, wygięty w ostatnich 40mm pod kątem 30°, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm lub 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
182 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, końcówka robocza wygięta do góry pod kątem 15°, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm lub 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
183 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz prosty, w ostatnich 30mm wygięty do góry, wyposażony w 5 zębów, średnica 2.7mm lub 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 6mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
184 | Narzędzia artroskopowe do kolana typu odgryzacz lewy/prawy, wyposażony w 4 zęby, końcówka robocza wygięta pod kątem 45°, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
185 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu wycinak łąkotkowy półkolisty, lewy lub prawy, wyposażony w 7 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 11mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
186 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu wycinak łąkotkowy półkolisty, lewy lub prawy, w ostatnich 40mm wygięty pod kątem 30°, wyposażony w 7 zębów, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 5mm w ostatnich 7mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 11mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
187 | Narzędzia artroskopowe do kolana typu chwytak do tkanek miękkich, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 125mm, długość ruchomej końcówki roboczej 14mm i szerokości 3mm ,wyposażona w 9 zębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, wysokość otwarcia szczęk 11mm, narzędzie z mechanizmem blokującym szczęki lub bez | szt | 1
188 | Narzędzia artroskopowe do kolana typu chwytak do tkanek miękkich, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej końcówki roboczej 12mm i szerokości 3mm ,wyposażona w 7 zębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, wysokość otwarcia szczęk 8mm, narzędzie z mechanizmem blokującym szczęki lub bez | szt | 1
189 | Narzędzie artroskopowe typu haczyk artroskopowy (3mm lub 5mm, długość narzędzia 235mm, wyposażony w chropowatą rączkę o długości 80mm, średnica końcówki roboczej 1mm, w ostatnich 30mm narzędzia znajduję się 11 znaczników oddalonych od siebie o 4mm) | szt | 1
190 | Narzędzie artroskopowe do kolana typu odgryzacz boczny, prawy lub lewy, końcówka robocza wygięta pod katem 90°, wyposażony w 4 zęby, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, szerokość końcówki roboczej 12mm w ostatnich 5mm narzędzia, wysokość otwarcia szczęk 5mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
191 | Mikronożyczki artroskopowe, średnica 2.7mm lub 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wyposażona w 5 zębów, wysokość otwarcia narzędzia 7mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
192 | Nożyczki artroskopowe, haczykowate, proste/prawe/lewe, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wysokość otwarcia narzędzia 8mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
193 | Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz wsteczny, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), długość robocza 120mm, dolna bransza ruchoma wyposażona w 6 zębów, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm | szt | 1
194 | Narzędzie artroskopowe typu obcinak szwów, dwu-częściowe, wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym obcięciem szwu/nitki oraz spust, autoklawowalne, długość części roboczej 158mm (zamknięte narzędzie) / 167mm (otwarte narzędzie), cześć tnąca w ostatnich 12mm narzędzia, wyposażone średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 28mm, ze znacznikiem w kolorze żółtym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
195 | Narzędzie artroskopowe typu manipulator szwów, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 164mm, końcówka robocza w ostatnich 12mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 8mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
196 | Narzędzie artroskopowe typu chwytak do tkanek, z mechanizmem zatrzaskowym, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 166mm, końcówka robocza w ostatnich 13mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 9mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia, ze znacznikiem w kolorze zielonym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
197 | Narzędzie artroskopowe typu chwytak szwów, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 173mm, końcówka robocza w ostatnich 20mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 12mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze zielonym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
198 | Narzędzie artroskopowe typu przeszywacz prosty, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 165mm, końcówka robocza wygięta do góry w ostatnich 15mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 4mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia, ze znacznikiem w kolorze fioletowym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
199 | Narzędzie artroskopowe typu przeszywacz lewy/prawy, dedykowany to napraw w obrębie stożka rotatorów, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 165mm, końcówka robocza zlokalizowana na spodzie narzędzia, max wysokość po otwarciu narzędzia 5mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia, ze znacznikiem w kolorze czarnym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
200 | Narzędzie artroskopowe typu przeszywacz lewy/prawy, dedykowany to napraw obrąbka stawu barkowego (niestabilności), jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 165mm, końcówka robocza zlokalizowana po prawej/lewej stronie narzędzia, max wysokość po otwarciu narzędzia 5mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze czerwonym zlokalizowanym na górze narzędzia | szt | 1
201 | Narzędzia artroskopowe typu spychacz do węzłów, średnica 3.17mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, średnica zewnętrzna uchwytu 33mm | szt | 1
202 | Narzędzia artroskopowe typu łyżeczka, umożliwiająca oddzielenie tkanek miękkich od kości, w ostatnich 13mm wygięta wygięta do góry lub w dół pod kątem 20°, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość robocza 165mm, szerokość rękojeści 14.8mm, ze znacznikiem w kolorze niebieskim zlokalizowanym na uchwycie narzędzia | szt | 1
203 | Narzędzia artroskopowe typu raszpla do kości, w ostatnich 10mm wygięta wygięta do góry lub w dół pod kątem 20°, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość robocza 165mm, szerokość rękojeści 14.8mm, ze znacznikiem w kolorze pomarańczowym zlokalizowanym na uchwycie narzędzia | szt | 1
204 | Narzędzie artroskopowe typu haczyk artroskopowy (3mm lub 5mm, długość narzędzia 235mm, wyposażony w chropowatą rączkę o długości 80mm, średnica końcówki roboczej 1mm, w ostatnich 30mm narzędzia znajduję się 11 znaczników oddalonych od siebie o 4mm) | szt | 1
205 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy (10 szt - 1 op) | szt | 1
| Żródło światłą LED moc 240 V | Dzierżawa miesięczna netto zł | VAT % | miesięczna brutto zł | Ilość sztuk | Opłata za 24 miesiące netto | Wartość VAT | Opłata za 24 miesiące brutto
|  |  | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Łączna wartość Częśći 2 /Pakiet 2 (Materiały + koszt dzierżawyźródła światłą za 24 miesiące | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (należy wpisać do Formularza ofertowego)
|  | 0 |  | 8% | 0 | 0
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 3 Pakiet 3 Mat do lecz zak
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 3 - Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2
Materiały do leczenia zakażeń
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Cement kostny z Gentamycyną 40 g proszek, 20 ml płyn Stosowany do mocowania endoprotez stawowych, nie zawiera aglomeratów, z możliwością stosowania w różnych mieszalniach. Wysoka lepkość. | szt. | 15
2 | Cement kostny bez antybiotyku 40 g proszek, 20 ml płyn Stosowany do mocowania endoprotez stawowych, nie zawiera aglomeratów, z możliwością stosowania w różnych mieszalniach. Wysoka lepkość. | szt. | 15
3 | Zamknięty zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do kanału kości udowej. W skład zestawu wchodzi: mieszadło, pokrywa mieszadła z drążkiem mieszającym, rurka lejek, zatyczka, złącze do rurek. | szt. | 15
4 | System do płukania pulsacyjnego i szczotkowania - do kolana i biodra z odsysaniem i własnym oświetleniem. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie. Zestaw winien zawierać rękojeść (zasilana bateriami (7 szt.) dostarczanymi bezpłatnie wraz z zestawem) oraz końcówki: krótka z osłoną do płukania powierzchni i długa do płukania kanału kości. Parametry techniczne: możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej prędkości, zakres prędkości pompowania min.700 - 1400 ml/min., długość przewodu nie krótsza niż 3m, wyrób nie może zawierać lateksu. | szt. | 15
5 | Tymczasowe, cementowe endoprotezy stawu kolanowego ( spacery) wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem; składające się z 2 komponentów: udowego i piszczelowego. Dostępne w co najmniej 3 rozmiarach (58, 65, 79). Z rozróżnieniem strony: prawa, lewa. | szt. | 5
6 | Tymczasowa, cementowa endoproteza stawu biodrowego dostępna w co najmniej 6 rozmiarach, wysycone gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Implant na całej długości wzmocniony stalą nierdzewną klasy 316L). | szt. | 5
7 | Tymczasowa, cementowa endoproteza ramienia dostępna w co najmniej 2 rozmiarach (średnica głowy 40, 48 mm). Wysycona gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Implant na całej długości wzmocniony stalą nierdzewną klasy 316L). | szt. | 5
8 | Tymczasowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy pokryty nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich cementem kostnym (PMMA) (siaczan baru) z dodatkiem antybiotyku gentamycyny, posiadający rdzeń ze stali chirurgicznej (stal 316 LVM ISO5832-1). Produkt sterylny, gotowy do użytku z możliwością wszczepu do 6 miesięcy. | szt. | 5
9 | Tymczasowy gwóźdź śródszpikowy udowy pokryty nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich cementem kostnym (PMMA) (siaczan baru) z dodatkiem antybiotyku gentamycyny, posiadający rdzeń ze stali chirurgicznej (stal 316 LVM ISO5832-1). Produkt sterylny, gotowy do użytku z możliwością wszczepu do 6 miesięcy | szt. | 5
10 | Pasta ortopedyczna z bioaktywnego szkła syntetycznego typu 45S5 stosowana przy przeszczepach kostnych. Produkt przeznaczony do regeneracji tkanki kostnej. Zastępuje brakującą tkankę kostną i wspomaga proces regeneracji kości. Wyrób medyczny klasy III. Pojemność pasty: 1cc Nr kat. XAK-IP1.0 | szt. | 5
11 | Granulat ortopedyczny z bioaktywnego szkła syntetycznego typu 45S5 stosowany przy przeszczepach kostnych. Produkt przeznaczony do regeneracji tkanki kostnej. Zastępuje brakującą tkankę kostną i wspomaga proces regeneracji kości. Wyrób medyczny klasy III. Granulat od 1,0 mm do 3,0 mm 5,0 cc, nr kat. XAK-GL5 | szt. | 5
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 4 Pakiet 4 Proteza skoku
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 4 - Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza skoku
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Taca piszczelowa, uniwersalna, wykonana z tytanu w pięciu rozmiarach pokryta spryskiwanym tytanem. Taca posiada 7 bolców kotwiczących i nie wymaga wycięcia klina w kości piszczelowej, ani nie posiada otworów. Taca piszczelowa zakładana z dojścia anterior. Taca piszczelowa wymagająca użycia łukowato wygiętego ostrza do przygotowania odpowiedniej przestrzeni w kości. | szt | 10
2 | Element skokowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w pięciu rozmiarach 1,2,3,4 i 5 dla każdej ze stron. Implant szerszy w części przedniej niż w części tylnej. | szt | 10
3 | Wkładka polietylenowa, nieruchoma, anatomiczna w siedmiu rozmiarach dla każdej ze stron. Dla każdego rozmiaru 3 grubości:4,6 i 8 mm. | szt | 10
4 | Element udowy jednoosiowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCr,w każdej części implantu grubości 8mm, występujący w min. 7- miu rozmiarach dla każdej ze stron, instrumentarium umożliwiające założenie komponentu udowego przy zewnętrznej rotacji od 0 do 11 stopni. Dostępne instrumentarium umożliwiające wykonanie 5 ciu cięć na kości udowej z jednego bloku. Element udowy w wersji CR i PS | szt | 10
5 | Element piszczelowy, cementowany, występujący w min. 7- miu rozmiarach w wersji fixed bearing i mobile bearing,wykonany ze stopu CoCr. | szt | 10
6 | Wkładka polietylenowa UHMWPE zatrzaskiwana w tacy w grubościach od 10 do 16 mm , a w wersji PS od 10 do 18 mm rosnąco co 2mm | szt | 10
7 | Rzepka polietylenowa występująca w wersji onlay 30,34 i 38mm oraz inlay w średnicach 22 i 25 mm. | szt | 10
8 | Trzpień dokręcany do tacy piszczelowej w długościach 70 i 110 mm oraz średnicy 10 i 14mm | szt | 10
9 | Trzpień bezcementowy o konusie 12/14, występujący w min 10 ciu rozmiarach. W wersji o kącie CCD 130 stopni ,wykonany z tytanu, poktyty spryskiwanycm tytanem T40 i hydroksyapatytem, umożliwia zastosowanie głów ceramicznych ,stalowych i kobaltowo- chromowych. | szt | 10
10 | Głowy ze stali nierdzewnej o średnicy 22,2 mm, 28 mm i w długościach -3,5 , 0 i + 3,5 , +5 | szt | 10
11 | Komponent Bipolarny , min.9 rozmiarów od 41 do 59. Pierścień antyzwichnięciowy z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości .Średnica wewnętrzna 28 mm. | szt | 10
12 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź uniwersalny czyli ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Waga gwoździa nie przekraczająca 6,2g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Opcjonalnie śruby od 45 do 80 mm rosnąco co 5 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby | kpl | 5
13 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, o kształcie rurki posiadający 3 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Gwóźdź posiada niegwintowane otwory na śruby, grubość ściany 1 mm i maksymalną wagę gwoździa z zaślepką 12,8 g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: lub 1 gwóźdź+ 3 śruby | kpl | 5
14 | Taśma wykonana z PET o długości 600 mm, dedykowana do złamań okołoprotezowych kości długich. Na końcu taśmy zakrzywiona igła. W zestawie do każdej taśmy 2 stalowe klamry zaciskane szczypcami. W zestawie narzędziowym napinacz. Każde opakowanie zawiera 2 taśmy z igłami i cztery klamry stalowe. | kpl | 5
15 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, pięć średnic i sześć długości trzpienia. | szt | 10
16 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości. | szt | 10
17 | Panewka bezcementowa, w rozmiarach - od 44 do 48 mm (S,M i L), pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z długim bolcem kotwiczącym. | szt | 10
18 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 | szt | 10
19 | Głowa ramienna-wykonana ze stali 316 L dostępna w różnych wysokościach i średnicach. | szt | 10
20 | GLENOSFERA o rozmiarze 36,39 i 42- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby. | szt | 10
21 | Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 ,Ø 39mm i Ø 42 mm.- wysokość 00, 05,10- wykonany z polietylenu o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wciskany do trzpienia. | szt | 10
22 | Śruby gąbczaste Ø 5,5 długość- 24,28,32, 36, 40 | szt | 10
23 | Śruby korowe Ø 4,5 długość- 32, 34, 36,38,40 | szt | 10
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach realizacji przedmiotu umowy, na cały okres jej obowiązywania, bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu szafę przeznaczoną do przechowywania i ekspozycji asortymentu określonego w niniejszym OPZ. Koszt dostarczenia, montażu oraz ewentualnego serwisu szafy leży po stronie Wykonawcy. Wymiary szafy do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 5 Pakiet 5 Impl do rekonstr
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 5 - Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2
Implanty do rekonstrukcji więzadeł
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Optyka artroskopowa, kąt 30 stopni, średnica 2,4 mm x długość 72 mm | szt | 1
2 | Kaniula do optyki 2,4mm, dwa zawory | szt | 1
3 | Obturator stożkowy do płaszcza 2.4 mm | szt | 1
4 | Światłowód szary• W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych,• Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo.Wymiary:• Średnica 3,5 mm,• Długość 274 cm. | szt | 1
5 | Adapter do światłowodu ACMI | szt | 1
6 | Kaseta do sterylizacji dwóch optyk artroskopowych | szt | 1
7 | Optyka do endokopowych zabiegów zespołu cieśni nadgarstka, kąt 30 stopni, średnica 2,9 mm x długość 93 mm | szt | 1
8 | Kaseta sterylizacyjna do optyki endoskopowej. | szt | 1
9 | Kaseta sterylizacyjna narzędzi do endoskopowego uwalniania zespołu cieśni nadgarstka. | szt | 1
10 | Rozszerzacz, mały | szt | 1
11 | Rozszerzacz, duży | szt | 1
12 | Podważka stawowa | szt | 1
13 | Haczyk artroskopowy z miarką, długość 71 mm, końcówka dystalna 3.4 mm | szt | 1
14 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm. | szt | 1
15 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm. | szt | 1
16 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm - typ do wyboru z katalogu | szt | 1
17 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm. | szt | 1
18 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta do góry 15°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | szt | 1
19 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta w prawo 45°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | szt | 1
20 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta w lewo 45°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | szt | 1
21 | Ręczne narzędzie artroskopowe typu punch, koniec wygięty w prawo pod katem 90 stopni. Średnica 2.75 mm, długość robocza 65 mm, wyposażony w dodatkowy port do przepłukiwania. | szt | 1
22 | Ręczne narzędzie artroskopowe typu punch, koniec wygięty w lewo pod katem, 90 stopni. Średnica 2.75 mm, długość robocza 65 mm, wyposażony w dodatkowy port do przeplukiwania. | szt | 1
23 | Jednorazowy zestaw do endoskopowej operacji zespołu cieśni nadgarstka z użyciem wielorazowej optyki endoskopowej 2,9mm i dylatatorów 4,8mm, 6,8mm. | szt | 1
24 | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki | szt | 1
25 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | szt | 1
26 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 13,5mm, - kotwica 4,75mm x 16,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),- prowadnica do wiertła do kości skokowej (celownik),- prowadnica do wiertła (celownik),- wiertło 2,7mm,- wiertło kaniulowane 2,7mm,- wiertło 3.4mm,- wiertło kaniulowane 3.4mm,- gwintownik kaniulowany do kotwicy 3,5mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 4,75mm,- drut prowadzący,- igła,- pętla nitinolowa długość 200mm. | szt | 1
27 | Wielorazowa prowadnica do kotwic, możliwość użycia z kotwicami o średnicy 1,35mm, 1,6mm, 1,8mm. | szt | 1
28 | Wiertło do kotwic, średnica 1,35mm, 1,6mm | szt | 1
29 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm | szt | 5
30 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm | szt | 5
31 | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK i BioComposite | szt | 5
32 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12
33 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12
34 | Zestaw sterylny instrumentów do kotwic wbijanych 2,5mm x 8mm zawierający: celownik, wiertło 1,8mm, wiertło 2mm, nakłuwacz | szt | 5
35 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm- kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),- prowadnica do wiertła (celownik),- wiertło 2,7mm,- wiertło kaniulowane 2,7mm,- wiertło 3.4mm,- gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm,- drut Kirschnera 1,35mm,- igła – 2 szt.- pętla nitinolowa długość 200mm. | szt | 5
36 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm),- średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt | 5
37 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm),- średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt | 5
38 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | szt | 5
39 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem | szt | 5
40 | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm), implant sterylny | szt | 5
41 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo. | szt | 5
42 | Tytanowe implant do osteotomii przypodstawnej pierwszej kości śródstopia, płyta w kształcie litery T z klinem od 2mm do 7mm (skok co 0,5mm), płyta bez klina (płaska). Możliwość zastosowania ze śrubami blokowanymi o średnicy 3,0mm. | szt | 5
43 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm- płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe),- płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe),- płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe), | szt | 5
44 | Tytanowe płyty H, płaskie, do artrodezy stawu piętowo – sześciennego, oraz do osteotomii kości piętowej Evansa z klinem 6mm, 8mm, 10mm, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.5 mm, prawe/lewe | szt | 5
45 | Tytanowe płyty typu Dorsal Midfoot Fusion, do artrodezy stawów TMT 1 i 2 lub TMT 2 i 3, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby korowe i blokowane 3.0 mm, prawe/lewe | szt | 5
46 | Tytanowe płyty do artrodezy stawu Lisfranca, w kształcie rombu, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 3.5 mm, prawe/lewe | szt | 5
47 | Tytanowe płyty, w kształcie X, do artrodez w obrębie przodostopia i śródstopia, w trzech rozmiarach, mocowane na śruby blokowane lub korowe 2.4mm lub 3.0mm | szt | 5
48 | Tytanowa płyta podeszwowa do operacji Lapidusa, anatomiczna(prawa, lewa), niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub, śruby blokowane 3,5mm, śruba kompresyjna średnica 4,0mm | szt | 5
49 | Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm | szt | 5
50 | Tytanowa płyta 4 otworowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm, 10 mm, otwory pod śruby blokowane, średnica 3,5mm, śrubę kompresyjną średnica 4mm | szt | 5
51 | Tytanowa płyta do złamań piątej kości śródstopia lub kości łokciowej, hakowa, mocowana na śruby 2,4mm korowe lub blokowane, zmiennokątowe, sterylna lub niesterylna | szt | 5
52 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt | 5
53 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 5
54 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 5
55 | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm). | szt | 5
56 | Tytanowa śruba do złamań piątej kości śródstopia, średnic 4,5mm, 5,5mm lub 6,0mm, tępo zakończona, sterylna lub niesterylna | szt | 5
57 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylny, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt | 5
58 | Drut prowadzący, niesterylny, 0,86mm x 80mm, 0,86mm x 120mm, 1mm x 80mm, 1mm x 120mm, 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm | szt | 5
59 | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm | szt | 5
60 | Drut prowadzący 1,6mm, sterylny | szt | 5
61 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt | 5
62 | Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt | 5
63 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt | 5
64 | Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt | 5
65 | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | szt | 5
66 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | szt | 5
67 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | szt | 5
68 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1mm | szt | 5
69 | Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm | szt | 5
70 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej | szt | 5
71 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej. | szt | 5
72 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie | szt | 5
73 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie | szt | 5
74 | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 8,5mm, otwarte oczko do przeciągania ścięgna i taśmy | szt | 5
75 | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3 mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki | szt | 5
76 | Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm , zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony. | szt | 12
77 | Płytka anatomiczna, górna, do złamań trzonu obojczyka. Mocowana śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Sterylna lub niesterylna, stal. | szt | 5
78 | Płytka anatomiczna, górna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach w części trzonowej śrubami 3.5mm blokowanymi/korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Sterylna lub niesterylna, stal. | szt | 5
79 | Śruba 2.7mm, stalowa, blokowana korowa, zakres długości 8mm - 60mm | szt | 5
80 | Śruba stalowa 3.5mm, blokowana korowa, gwintowana na całej długości, zakres długości 8mm do 50mm | szt | 5
81 | Śruba stalowa 3.5mm, korowa, gwintowana na calej długości, nieblokowana, zakres długości 8mm - 80mm | szt | 5
82 | Śruba stalowa 4.0mm, do kości gąbczastej, gwintowana na całęj długości, nieblokowana, zakres długości 10mm do 60mm | szt | 5
83 | Śruba stalowa 3.0mm, do kości gąbczastej, z gwintem na całej długości, nieblokowana, zakres długości 10mm - 30mm | szt | 5
84 | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Guzik dopasowany do otworu w płycie obojczykowej. Implant na jednorazowym podajniku. | szt | 5
85 | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | szt | 5
86 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 3 ml. | szt | 5
87 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml. | szt | 5
88 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny.Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml. | szt | 5
89 | Anatomiczna płyta do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu Arrow lub STaR, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna, dostępna w rozmiarach S, M, L | szt | 5
90 | Anatomiczna płyta hakowa do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu STaR Pole, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna dostępna w rozmiarach S, M, L. | szt | 5
91 | Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu).Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt. | szt | 5
92 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | szt | 1
93 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Płyty sterylne | szt | 1
94 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. | szt | 1
95 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. | szt | 1
96
97 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa | szt | 1
98 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa | szt | 1
99 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa | szt | 1
100 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | szt | 1
101 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | szt | 1
102 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne. | szt | 1
103 | Tytanowa płyta typu posterolateral, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej. Otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W części dystalnej płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. prawa/lewa. Sterylne. | szt | 1
104 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -4 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne. | szt | 1
105 | Tytanowa płyta tylno przyśrodkowa, -6 otworowa, przeznaczona do zaopatrywania złamań dalszej kości piszczelowej, mocowana w części dystalnej na śruby o średnicy 3.0mm, w części proksymalnej 3.5mm, prawa/lewa. Sterylne. | szt | 1
106 | Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,6- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa, w wersji sterylnej i niesterylnej | szt | 1
107 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 1
108 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 1
109 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt | 1
110 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | szt | 1
111 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | szt | 1
112 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, sterylne- średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt | 1
113 | Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne | szt | 1
114 | Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne | szt | 1
115 | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | szt | 1
116 | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyty sterylne | szt | 1
117 | Płyta typu L, tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej lub kości łokciowej, mocowana na śruby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm | szt | 1
118 | Płyta typu L, tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej lub kości łokciowej, mocowana na śruby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, płyta sterylna | szt | 1
119 | Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej - wyrostka rylcowatego, mocowna na śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5mm, płyta sterylna lub niesterylna | szt | 1
120 | Tytanowa płyta do złamań piątej kości śródstopia lub kości łokciowej, hakowa, mocowana na śruby 2,4mm korowe lub blokowane, zmiennokątowe, sterylna lub niesterylna | szt | 1
121 | Płyta hakowa, dłoniowa, do złamań dalszego odcinka kości promieniowe, mocowana na śuby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, sterylna lub niesterylna, 4- otworowa | szt | 1
122 | Płyta hakowa, dłoniowa, do złamań dalszego odcinka kości promieniowe, mocowana na śuby korowe lub blokowane o średnicy 3.5mm, 6- otworowa | szt | 1
123 | Płyta grzbietowa typu T, tytanowa, do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, wąska/standardowa, prawa/lewa, w części trzonowej 4- otworowa | szt | 1
124 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
125 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
126 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
127 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5-, 7- otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
128 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
129 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
130 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
131 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5-, 7-, 9- otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
132 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
133 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3-otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
134 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5- otworowa, prawa/lewa | szt | 1
135 | Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 5-, 7- otworowa, prawa/lewa, sterylna | szt | 1
136 | Śruba blokowana, zmiennokątowa, tytanowa, krótki gwint, 2.4mm x 8 - 34 mm, skok co 2 mm | szt | 1
137 | Śruba blokowana, zmiennokątowa, tytanowa, krótki gwint, 2.4mm x 8 - 34 mm, skok co 2 mm, sterylna | szt | 1
138 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 1
139 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | szt | 1
140 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt | 1
141 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | szt | 1
142 | Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm | szt | 1
143 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 4,5mm (długość 18-75mm), korowa, średnica 4,5mm (długość 18-100mm) | szt | 1
144 | Śruba tytanowa, gąbczasta, średnica 5,5mm (długość 20-100mm) | szt | 1
145 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,5 mm, częściowo gwintowane, gwint na całej długości (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | szt | 1
146 | Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anterior Minimally Invasive Tibiotalar, materiał tytan | szt | 1
147 | Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm | szt | 1
148 | Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm, implant sterylny | szt | 1
149 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 4,5mm (długość 18-75mm), korowa, średnica 4,5mm (długość 18-100mm), implant sterylny | szt | 1
150 | Śruba tytanowa, gąbczasta, średnica 5,5mm (długość 20-100mm), implant sterylny | szt | 1
151 | Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anterior Minimally Invasive Tibiotalar, materiał tytan, implant sterylny | szt | 1
152 | Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm, implant sterylny | szt | 1
153 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implant sterylny, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | szt | 1
154 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-120mm), | szt | 1
155 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implanty sterylne, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-140mm), | szt | 1
156 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm) | szt | 1
157 | Podkładka tytanowa, średnica 6mm, 6,5mm, 7mm | szt | 1
158 | Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza | szt | 1
159 | Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm, tytanowy guzik o szerokości 2.6 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki | szt | 1
160 | Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0 FiberStick™, pętla SutureLasso™ | szt | 1
161 | Kaseta sterylizacyjna do celownika | szt | 1
162 | Celownik do artroskopowych operacji chrząstki trójkątnej | szt | 1
163 | Tuleja celownika, jeden otwór 1,6 mm | szt | 1
164 | Tuleja celownika, dwa otwory 1,6 mm | szt | 1
165 | Tuleja celownika, jeden otwór 1,1 mm | szt | 1
166 | Kotwica biowchłanialna 2,4 mm x 6,5 mm, wzmocniony szew #2-0 zakończony igłami, materiał BioComposite | szt | 1
167 | Kotwica biowchłanialna, wymiary 2,4 mm × 8,5 mm, wzmocniony szew # 2-0 zakończony igłami, materiał BioComposite. | szt | 1
168 | Kotwica biowchłanialna, wymiary 3,0 mm × 14 mm, wzmocniony szew #1 zakończony igłami, materiał BioComposite. | szt | 1
169 | Zestaw do kotwic zawierający wiertło 1,8mm, wiertło 2,0mm, punktak, prowadnicę do wiertła. | szt | 5
170 | Zestaw instrumentów do kotwic wbijanych 3,0 mm x 14 mm zawierający: celownik, wiertło 2,4 mm, wiertło 2,5 mm. | szt | 5
171 | Instrument jednorazowy typu Micro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, zagięte 70 stopni, zagięte | szt | 5
172 | Uchwyt palca - rozmiar mały, średni, duży, bardzo duży (opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk) | szt | 5
173 | Pozycjoner na nadgarstek TRIMANO to radioprzezierna fiksacja palca Weinberga urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć RTG idealny do artroskopii nadgarstka, złamania dystalne kości promieniowej i inne otwarte procedury nadgarstka. | szt | 1
174 | Uchwyt do mocowania kończyny | szt | 1
175 | Piankowa wkładka do uchwytu na kończynę, opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk | szt | 5
176 | Pas odwodzący do stawu skokowego. | szt | 1
177 | Pas odwodzący do artroskopii stawu skokowego | szt | 5
178 | System do rekonstrukcji CMC przy usunięciu kości czworobocznej większej z wykorzystaniem graftu. W skład zestawu wchodzą: drut prowadzący o średnicy 2.4 mm, wiertło kaniulowane o średnicy 4.0 mm, przeciągacz do ścięgna mały, śruba biokompozytowa do tenodezy w rozmiarze 4.0 mm x 10 mm, drut z oczkiem do przeciągania ścięgna. | szt | 1
179 | Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty | szt | 1
180 | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm, sterylny | szt | 1
181 | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm, sterylny | szt | 1
182 | Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: - typ Shannon 2mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 19,5mm, - 4,3mm x 13mm, - 2,9mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 8mm, - typ Shannon 2,2mm x 12mm, - typ Shannon 3,1mm x 20mm | szt | 1
183 |  | szt
184 | Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu).Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt. | szt | 5
185 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim oraz biało-czarnym. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12
186 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #1 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12
187 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | szt | 12
188 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt | 6
189 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt | 6
190 | Igły z nicią dedykowane do szycia łąkotki metodą inside out. Stalowe igły połączone na stałe z nicią 2-0 o dwurdzeniowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych i długości 97cm. Igły dostępne w dwóch długościach. Pakowane po 10 lub pojedynczo, sterylne | szt | 10
191 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt | 5
192 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt | 5
193 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt | 5
194 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5
195 | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5
196 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt | 5
197 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 5
198 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 5
199 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), | szt | 5
200 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | szt | 5
201 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 5
202 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt | 5
203 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 12,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt | 5
204 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt | 5
205 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt | 5
206 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt | 5
207 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt | 5
208 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 3,5mm i długości 12,1mm. Wkręt z nicią niewchłanialną o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt | 5
209 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt | 5
210 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 6,5mm i długości 14,7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt | 5
211 | Implant sterylny niewchłanialny wykonany z PEEK, wbijany, o średnicy 3mm i długości 12,2mm. Implant z wieloma wypustkami na całym obwodzie i po całej długości implantu do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2, Biało-niebieska i biało-czarną | szt | 5
212 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. | szt | 5
213 | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Opakowanie 5 sztuk lub 1 sztuka. Dostępność w rozmiarach:- o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm- o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm- o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm | szt | 5
214 | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. | szt | 1
215 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 1
216 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt | 1
217 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylnie z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów. | szt | 5
218 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt | 5
219 | Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna | szt | 5
220 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach wraz z dodatkami. Jednorazowy system sterylny składający się z:Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.), zestaw jednorazowych dodatków do autologicznego systemu regeneracji chrząstki składający się ze strzykawek o różnej pojemności, łaczników oraz wacików do przygotowania i osuszenia stawu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo (1szt.)Wymagane instrumentarium:Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt | 1
221 | Instrument jednorazowy typu Micro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, zagięte 70 stopni, zagięte | szt | 5
222 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt | 1
223 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne | szt | 1
224 | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne | szt | 1
225 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 1
226 | Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt | 1
227 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt | 1
228 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt | 5
229 | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. | szt | 1
230 | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm | szt | 1
231 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 1
232 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 1
233 | Jednorazowe noże do pobierania przeszczepu z rozcięgna mięśnia czworogłowego uda. Ostrza dostępne w szerokości 9mm, 10mm oraz 11mm. Ostrze pozwala na małoinwazyjne pobranie przeszczepu o żądanej długości i szerokości. Pakowane sterylne | szt | 5
234 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 1
235 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | szt | 1
236 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt | 1
237 | Sterylny zestaw do szycia łękotki rogu tylnego metodą all inside. Zestaw zawiera przeszywacz przeładowany mocną nicią #2-0 wraz z igłą, której zadaniem jest przeszycie łękotki, złapanie nici po zewnętrznej stronie i przeciągnięcie jej do środka. W skład sterylnego kompletu wchodzi elastyczny popychacz do zawiązania węzła. Produkt w wersji standardowej oraz małej. | szt | 1
238 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 1
239 | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. | szt | 5
240 | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny | szt | 5
241 | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. | szt | 1
242 | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kanału. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. | szt | 1
243 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. | szt | 1
244 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 5
245 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz Peek do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 5
246 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 5,5 mm x 24,5 mm tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 5
247 | Implant kaniulowany, wkręcany wykonany z materiału biokompozytowego. Implant typu self punching, implantacja nie wymagająca wcześniejszego wykonywania otworu pod kotwicę. Tytanowy początek do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Implant przeładowany taśmą biało niebieską zakończoną jedną wspólną nicią #2 Wymiary: Średnica 5,5 mm; Długość 24,5 mm. | szt | 5
248 | Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach:- o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm- o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm- o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm- o średnicy 7 mm i długości 70 mm | szt | 5
249 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt | 5
250 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach 1,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. | szt | 1
251 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | szt | 5
252 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną w rozmiarze #2.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt | 5
253 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt | 5
254 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt | 5
255 | Sterylny system do naprawy bicepsa. Kotwica wykonana z Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej przeładowana dwiema przesuwnymi taśmami 1,3mm zakończonymi czterema stożkowymi igłami.Kotwica pozwala na minimalne usunięcie kości. Wielkość otworu pod kotwice 1,9mm przy głębokości 18mm | szt | 1
256 | Sterylny set złożony z wiertła i prowadnika pod miękka kotwicę do blokowania bicepsa. Prowadnik z nacięciem po całej długości w celu łatwej manipulacji taśmami zaimplantowanej kotwicy. Wiertło z ogranicznikiem głębokości wiercenia. Średnica wiertła 1,9mm, głębokość wiercenia 18mm | szt | 1
257 | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12
258 | Mocna nić niewchłanialma o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia, zakończona pętlą 1,5". | szt | 12
259 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | szt | 12
260 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt | 5
261 | System do małoinwazyjnego podawania preparatu kościozastępczego/macierzy kostnej z koncentratem szpiku kostnego do zmian wewnątrzkostnych. | szt | 1
262 | Wiertło kaniulowane tulejowe do wiercenia kanałów w kości o średnicy od 7mm do 14mm z podziałką długości. Wiertło w komplecie z wypychaczem kołka kostnego powstałego po wierceniu. | szt | 1
263 | Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm , zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony. | szt | 12
264 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 20 stopni | szt | 1
265 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 40 stopni | szt | 1
266 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 60 stopni | szt | 1
267 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 25 stopni. | szt | 1
268 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 35 stopni. | szt | 1
269 | Instrument do obcinania szwów 2-0, prosty, średnica 2,75mm, wyposażony w port umożliwiający mycie narzędzia | szt | 1
270 | Otwarta łyżeczka do chrząstki tnąca obustronnie o średnicy 5,4mm. | szt | 1
271 | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne, otwarta łyżeczka pierścieniowa, cięcie obustronne, średnica 3,4 mm długość 220 mm, z uchwytem. | szt | 1
272 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w czterech średnicach 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Zestaw składa się z:- podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu w zakresie 0-20mm, skok co 1mm, podłużne nacięcie pozwalające na sprawdzenie jakości i kontrolę pobranego kołka,- wiertła oraz narzędzi do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia,- przezroczystej tulei do kontrolowanej implantacji przeszczepu. | szt | 1
273 | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową.Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | szt | 1
274 | Narzędzie manualne artroskopowe. Nożyczki artroskopowe zagięte w prawo. Sztanca o średnicy 3,4 mm. Narzędzie z portem wzdłuż sztancy do mycia. | szt | 1
275 | Narzędzie manualne artroskopowe. Nożyczki artroskopowe zagięte w lewo. Sztanca o średnicy 3,4 mm. Narzędzie z portem wzdłuż sztancy do mycia. | szt | 1
276 | Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: - typ Shannon 2mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 19,5mm, - 4,3mm x 13mm, - 2,9mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 8mm, - typ Shannon 2,2mm x 12mm, - typ Shannon 3,1mm x 20mm | szt | 1
277 | Kosz ażurowy do przechowywania i sterylizacji optyk artroskopowych | szt | 1
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 6. Pakiet 6 Impl tarumat
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 6 - Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2
Implanty traumatologiczne bark
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 180
2 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 40
3 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm.. Śruby w długościach od 52 mm do 74 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10
4 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 70
5 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 30
6 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 52 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10
7 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11,13 plus dwa lub cztery owalne, długość 100, 116, 142, 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10
8 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny, długość 61,5, 73,4, 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10
9 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 5 lub 9 plus dwa lub cztery owalne, długość 68, 84, 124 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 2,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. H2 Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10
10 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 104, 120, 168 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. H4 Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10
11 | Płytka prosta tubularna, ilość otworów 4 -12 otworów, długość od 42 do 122 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, płytka pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 10
12 | Płytka do kości obojczykowej górna pod śruby ø 3.5 mm , strona lewa i prawa, ilość otworów 7, 9, 11 plus 2 owalne kompresyjne, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 92, 110, 127 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 10
13 | Płytka do kości obojczykowej górna pod śruby ø 3.5 mm, ekstensywna, strona lewa i prawa, ilość otworów 5, 7, 9 plus 2 owalne kompresyjne, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 89, 107, 125 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 10
14 | Płytka do kości obojczykowej górno boczna, strona lewa i prawa, 9 otworów w części głowowej pod śruby ø 3.0 mm, 3, 4, 5, 7, 9 otworów w trzonie płytki pod śruby ø 3.5 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 70, 79, 88, 106, 124 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 10
15 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, 10 w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 15 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, wysokość haka 11, 14, 17 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 10
16 | Płytki anatomiczne do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczne krótkie. Płytki prawe i lewe, tytanowe. W długościach od 88mm do 175 mm, grubość 2.0mm - 4,0 mm. 8 otworów w części nasadowej - w tym 4 umiejscowione w wypustkach dystalnych pod śruby 3.0mm . Od 5 do 11 otworów w części trzonowej w tym minimum jeden owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. Szerokość płyty 49 mm , Kompatybilne ze śrubami 3.0mm , 3.5mm i 4.5mm | szt | 5
17 | Płytki anatomiczne do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczne długie. Płytki prawe i lewe, tytanowe, długość 242mm, grubość 2.0mm - 4,0 mm. 8 otworów w części nasadowej - w tym 4 umiejscowione w wypustkach dystalnych pod śruby 3.0mm . 16 otworów w części trzonowej w tym minimum jeden owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. Szerokość płyty 49 mm w części dystalnej, kompatybilne ze śrubami 3.0mm , 3.5mm i 4.5mm . | szt | 4
18 | Płytki anatomiczne do nasady dalszej kości piszczelowej, przyśrodkowe krótkie. Płytki prawe i lewe, tytanowe, pod śruby 3.0, 3.5, 4.5 mm zarówno korowe jak i blokowane , 3 rozmiary o długościach 104 do 190mm , grubość 3.0mm - 4,0 mm. 10 otworów w części nasadowej - w tym 2 umiejscowione w wypustkach dystalnych pod śruby 3.0mm . od 3 do 9 otworów w części trzonowej w tym minimum jeden owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. Szerokość płyty 25 mm w części dystalnej, | szt | 5
19 | Płytki anatomiczne do nasady dalszej kości piszczelowej, przyśrodkowe długie. Płytki prawe i lewe, tytanowe pod śruby 3.0, 3.5, 4.5 mm zarówno korowe jak i blokowane. 2 rozmiary w długościach od 233 i 257 mm, grubość 3.0mm- 4.0 mm. 10 otworów w części nasadowej - w tym 2 umiejscowione w wypustkach dystalnych pod śruby 3.0mm . Od 12 do 14 otworów w części trzonowej w tym minimum jeden owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. Szerokość płyty w części dystalnej 25mm | szt | 5
20 | Płytki anatomiczne do nasady dalszej kości piszczelowej, tylne. Płytki prawe i lewe, tytanowe pod śruby 3,5 mm zarówno korowe jak i blokowane. 2 rozmiary w długościach 69 mm i 158 mm, grubość 4,0 mm. 3 otwory w części nasadowej. Od 4 do 11 otworów w części trzonowej w tym minimum jeden owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki. 3 otwory na druty Kirschnera. | szt | 5
21 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej wąskie, strona lewa i prawa, od 3 do 13 otworów w części trzonowej i 9 otworów w części głowowej, tytanowe, blokowane wielokątowo, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,0 mm, długość od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilne ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 15
22 | Płytka do kości piętowej M3-3.5 (z oczkiem i bez oczka) wielk. S, M, L, tytanowa, strona: lewa/prawa. Blokowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub - maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 2,5 mm, długość 63 mm, dodatkowe małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami Ø 3,5 mm. | szt. | 5
23 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 3, 5 ,7, 9, 11 otworów w części trzonowej, długość: 89, 114, 130, 146, 161 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm. | szt. | 5
24 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 6, 8, 10, 12, 14 otworów w części trzonowej, długość 89, 114, 130, 146, 161 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm, wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | szt. | 5
25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 135 mm, ilości otworów- od 10 do 17 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 5
26 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm, ilości otworów- od 5 do 11 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5
27 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej ekstensywna (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 128 mm, ilości otworów- od 6 do 12 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5
28 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 88 do 153 mm, ilości otworów- od 7 do 13 plus 1 lub dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5
29 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej ekstensywna (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 94 do 159 mm, ilości otworów- od 8 do 14 plus dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5
30 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100,122,163, 204, 235, 265 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 10
31 | Płytki proste (rewizyjne) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm. | szt. | 10
32 | Płytki proste tubularne, od 4 do 12 otworów, długości od 34 do 98 mm, tytanowa, blokowane wielokątowo -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek. Płytki pod śruby 3,0 mm. | szt. | 10
33 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5,6, 8, 10, 12, długość: 46, 54, 70, 86, 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, trzy szpony w części głowowej dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | szt. | 6
34 | Płytka do wyrostka łokciowego; ilość otworów 6, 8, 10, 12 długość 79, 95, 111, 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa kolce stabilizujące. | szt. | 6
35 | Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka strona prawa i lewa, ilość otworów 11, blokowana wielokątowo- maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość 102 mm. | Szt. | 3
36 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej, dłoniowa , tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 mm. 6 otworów umożliwiających pozycjonowanie płytki drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. | Szt. | 20
37 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 71 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | Szt. | 20
38 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 9 do 18 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,5 mm proxymalnie i 3,75 mm dystalnie. Długość od 111 do 183 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. | Szt. | 8
39 | Płytka do dalszejgo końca kości promieniowej tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, 7 otworów w części trzonowej i jeden otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,5 mm proxymalnie. Długość 104 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. | Szt. | 8
40 | Płytka tytanowa do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery Y (prawa, lewa) , system blokowania wielokierunkowego, 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 w części trzonowej w tym owalny w do pozycjonowaniapłytki, grubość płytki 1,5 mm, długość od 67mm do 87mm. Małe otwory służące pozycjonowania płytkiza pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ześrubami o średnicy 3.0mm | Szt. | 5
41 | Płytka tytanowa do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery Y (prawa, lewa) , system blokowania wielokierunkowego, 4 otwory w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej w tym owalny w do pozycjonowania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość od 66mm. Małe otwory służące pozycjonowania płytkiza pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ześrubami o średnicy 3.0mm | szt. | 5
42 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworów w części głowowej, od 2 do 6 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5mm i 3,0 mm. | szt. | 10
43 | Płytka do kości piętowej kompatybilna ze śrubami 2.5mm i 3.0mm tytanowa, strona: lewa/prawa. Blokowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub - maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 1.5 mm, długość 52 mm, dodatkowe małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Płytka 17 otworowa. | szt. | 5
44 | Płytka do kości piętowej kompatybilna ze śrubami 2.5mm i 3.0mm tytanowa, strona: lewa/prawa. Blokowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub - maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 1.5 mm, długość 70 mm, dodatkowe małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Płytka 10 otworowa | szt. | 5
45 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 100
46 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 20
47 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,5 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 50
48 | Śruba standardowa samotnąca, tytanowa, wielokierunkowa i kątowo stabilna, średnica śruby 1.5mm, średnica rdzenia 1,1mm , średnica głowy 2.8mm, długości od 8 mm do 14mm ze skokiem co dwa 2mm | Szt. | 10
49 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworów w części głowowej, od 2 do 6 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość od 38 do 75 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 6
50 | Płytka do wyrostka dziobiastego, tytanowa (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego, 3 otwory w części głowowej, trzy otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 38 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 3
51 | Płytka pierścieniowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 6 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 37 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 3
52 | Płytka podporowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 5 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 30 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 3
53 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery H, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworow w części głowowej, 6 otworów w części trzonowej w tym dwa owalne do ustawiania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość 50 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 4
54 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa prosta, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworow w tym jeden owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,5 mm, długość 57 mm. Małe otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Płytka wyprofilowana do anatomii kości. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 4
55 | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. boczna, w kształcie litery T, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 3 otwory w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Płytka prawa i lewa | szt. | 4
56 | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. przyśrodkowa, w kształcie litery L, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 2 otwory w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 4
57 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja standardowa i szersza. | szt. | 5
58 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo lub z nadanym kierunkiem wprawadzania. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | szt. | 10
59 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Π (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 8 otworów w części głowowej, 5 otworów w częściach trzonowych w tym otwory owalne do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 53 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja standardowa i szersza | szt. | 2
60 | Płytka do osteotomii kości promieniowej dłoniowa, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 65 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja standardowa i szersza. | szt. | 3
61 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 11 do 20 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytek od 112 do 182 mm, grubość płytki 3,2 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 3
62 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa rewizyjna, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, 11 w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytki 107 mm, grubość płytki 2,0 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 3
63 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), Watershed Line z cieńszą krawędzią dłoniową. 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo lub z nadanym kierunkiem wprawadzania. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | Szt. | 6
64 | Płytka zmiennokątowa do dalszego końca kości promieniowej, dłoniowa, do zagłębienia kości księżycowatej. 4 otwory w części głowowej, 2 otwory w części trzonowej + otwór owalny do pozycjonowiania płytki. Grubość płytki 2,0 mm, długość 54 mm. Dodatkowo 4 otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Na krawędzi płytki 2 haki do uchwycenia powierzchni stawowej. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja prawa i lewa. | Szt. | 10
65 | Płytka do krawędzi dłoniowej dalszego końca kości promieniowej w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), wyposażona w 4 wypustki na śruby 1,5 mm. 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo lub z nadanym kierunkiem wprawadzania. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | Szt. | 6
66 | Śruby kompresyjne 2.8 mm, kaniulowane z gwintowaną główką , samowiercące, samogwintujące, samotnące. Materiał tytan, gwint na główce nacinany dwukątowo ze skokiem 0,7 mm, średnica główki z gwintem 3,7 mm, średnica trzpienia 2,5mm, średnica gwintu 2,8 mm, śrdnica rdzenia 1,9 mm, skok gwintu śruby 1,0 mm nacinany dwukątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 12 do 34mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50
67 | Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 24 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50
68 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. Materiał tytan, średnica zawnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 5 mm | szt. | 25
69 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm. | szt. | 20
70 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | szt. | 20
71 | Gwóźdź ślizgowy do zespolenia śródszpikowego ESIN, tytanowy, ø1,5; ø1,8; ø2,0; ø2,2; ø2,5; ø3,0; ø3,5; ø4,0; mm, długość 400 mm,. Przód gwoździa spłaszczony, zaokrąglony i wygięty pod odpowiednim kątem. Oznaczenie kolorystycznie ułatwiające identyfikację implantu. | szt. | 40
72 | Nakładka blokująca do gwoździ ślizgowych ø1,5/2,0 mm; ø2,5/3,0 mm; ø3,5/4,0 mm, materiał - tytan. Przykręcana do kości śrubą korową. | szt. | 10
73 | Śruba korowa blokująca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 4 mm dłuższa, długość śrub od 20 mm do 40 mm | szt. | 10
74 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 2
75 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 8
76 | Śruby 1,5 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm | szt. | 30
77 | Śruby 1,5 mm konikalne, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 15
78 | Śruby 1.7 mm standardowe ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 30
79 | Śruby 1.7 mm konikalne ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 15
80 | Śruby 2,0 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 30
81 | Śruby 2,0 mm konikalne, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 15
82 | Śruby 2,2mm standardowe ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 30
83 | Śruby 2,2mm konikalne ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 15
84 | Płytki proste 10 otworowe - (łancuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 2
85 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
86 | Płytki dwurzędowa 6, 8, 10, 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
87 | Płytki T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
88 | Płytki Y 7 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
89 | Płytki Z. 9 i 13 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 5
90 | Płytki X. 4 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 5
91 | Podkładki do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowe, grubość podkładek 0,8 i 1,0 mm | szt. | 10
92 | Wiertło kaniulowane śr. 2,2 mm, kaniul. 1,2 mm, L=120 mm | szt. | 1
93 | Wiertło kaniulowane AO-SK, śr. zewn. 3,2wewn. 1,8, L=175 mm | szt. | 1
94 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | szt. | 3
95 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | szt. | 3
96 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 3
97 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | szt. | 3
98 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 3
99 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | szt. | 3
100 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm | szt. | 3
101 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.175 mm | szt. | 3
102 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 3,2 mm dł.195 mm | szt. | 3
103 | Trzpień bezcementowy krótki, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 9 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 13 mm. Długość od 19,1 mm do 20,9 mm. Implant konikalny. Konus 4°. | szt. | 7
104 | Trzpień cementowy długi, wykonany z tytanu, o gładkiej powierzchni z trzema antyrotacyjnymi rowkami, w trzech proporcjonalnie rosnącyh średnicach 7mm, 8mm, 9mm, długość trzpienia 30mm- 35mm. Cylindryczna budowa trzpienia w części bliższej, dystalna 1/3 trzpienia wykonana ze stożkiem 4°, aby zapewnić grubszy płaszcz cementowy | szt. | 1
105 | Trzpień bezcementowy długi, rewizyjny, wykonany z tytanu w technologii Ti-Por® 3D. Trzpień o wysokiej porowatości dostępny w 5 rozmiarach. Średnica od 7 mm do 9 mm. Długość od 30 mm do 35 mm. Implant konikalny. Konus 4°. | szt. | 2
106 | Szyjka wykonana ze stopu tytanu pokryta azotkiem tytanu-niobu TiNbN. Dostępna w 4 rozmiarach z offsetem 1 mm; 2,5.mm; 5 mm oraz 8 mm. Mocowanie z trzpieniem za pomocą stożka Morsa. | szt. | 10
107 | Głowa z wysoce usieciowanego polietylenu pokryta częściowo azotkiem tytanu-niobu TiNbN. W części niepokrytej przezierna dla promieni RTG. Powierchnia stawowa ukształtowana anatomicznie. Głowa umożliwiająca ruchomość na szyjce 10° w każdą stronę. Dostępna w 5 średnicach od 17,5 mm do 23,5 mm ze skokiem co 1,5 mm. | szt. | 10
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 7 Pakiet 7 Proteza ręki
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 7 - Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza ręki
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | szt | 12
2 | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | szt | 12
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: trapezoidalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. | szt | 12
4 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | szt | 12
5 | Szyjka ze stopu tytanu, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | szt | 12
6 | Panewka ze stopu tytanu pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: trapezoidalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9 mm oraz 10 mm. | szt | 12
7 | Silikonowe protezy stawów MCP w 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm. | szt | 12
8 | Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych PIP w 6 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 11,5 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 8,5 mm do 16,5 mm. | szt | 12
9 | KeriFix® - kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi KeriFiber (UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. | szt | 12
10 | Śródszpikowe implanty do artrodezy stawów międzypaliczkowych dalszych oraz stawu międzypaliczkowego kciuka. Implanty wykonane z nitinolu, dostępne w 4 rozmiarach: S, M, L, XL z kątem ugięcia 0°, 15° i 25° w każdym z rozmiarów. W części dystalnej 2 ramiona tworzące literę M, w części proksymalnej 3 ramiona położone w dwóch płaszczyznach. Implanty z otworem na drut Kirschnera zapobiegajacym migracji implantu podczas jego wprowadzania. | szt | 12
11 | Kleszcze Manotte do wyginania i cięcia drutów Kirschnera o średnicy do 1,6 mm. Kleszcze zaprojektowane tak, aby nie przenosić naprężeń mechanicznych z wyginanego drutu na kość. Cięcie drutów poprzez ścinanie, bez zadziorów. Dwa wgłębienia do zaciskania zaślepek na druty Kirschnera. | szt | 12
12 | Jednorazowy, dynamiczny stabilizator zewnętrzny kości palców z możliwością regulowanej dystrakcji. Zestaw złożony z: 1. dwóch sprężyn dystrakcyjnych, 2. dwóch drutów Kirschnera ∅ 1,2 mm, 3. jednego drutu Kirschnera ∅ 1,5 mm, 4. dwóch plastikowych prowadnic do sprężyn 5. jednorazowego celownika do drutów Kirschnera 6. czterech zaślepek drutów Kirschnera | szt | 12
13 | Jednorazowy, sterylny zestaw do uwolnienia cieśni kanału nadgarstka złożony z noża, prowadnicy oraz manipulatora. Zestaw przystosowany do zabiegów z użyciem USG, dostępny w wersji do prawej lub do lewej ręki. Prowadnica z funkcją osłony nerwu pośrodkowego oraz łuku dłoniowego. Noż zakończony ostrzem w kształcie trójkąta wklęsłego. Opakowanie zbiorcze 5 kompletów. | szt | 12
14 | Jednorazowy, sterylny nóż do plastyki pochewki włóknistej ścięgna palca trzaskającego przystosowany do zabiegów z użyciem USG,uniwersalny do prawej i do lewej ręki. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk. | szt | 12
15 | Operacyjny stabilizator dłoni, wykonany z biokompozytu przeziernego dla promieni RTG, pokryty silikonem medycznym. Stabilizator wyposażony w 5 wypustek odpowiadających palcom dłoni oraz 2 wypustki do unieruchomienia na wysokości nadgarstka. Stabilizator duży o wadze 0,53 kg, kolor niebieski. Rozmiar całkowity 370x335 mm | szt | 12
16 | Operacyjny stabilizator dłoni, wykonany z biokompozytu przeziernego dla promieni RTG, pokryty silikonem medycznym. Stabilizator wyposażony w 6 wypustek do unieruchomienia palców dłoni oraz opaskę do unieruchomienia na wysokości nadgarstka. Stabilizator średni o wadze 0,27 kg, kolor niebieski. Rozmiar całkowity 305x300 mm. W komplecie 5 opasek silikonowych do stabilizacji palców. | szt | 12
17 | Operacyjny stabilizator dłoni, wykonany z biokompozytu przeziernego dla promieni RTG, pokryty silikonem. Stabilizator wyposażony w 5 wypustek odpowiadających palcom dłoni oraz 2 wypustki do unieruchomienia na wysokości nadgarstka. Stabilizator mały o wadze 0,18 kg, kolor zielony. Rozmiar całkowity 248x217 mm | szt | 12
18 | Silikonowa opaska uciskowa na palce, wyposażona w 2 otwory do przewleczenia końcówek opaski oraz 2 kulki blokujące ruch końcówek. Opaska wielorazowego użytku. Dostępna w kolorze żółtym lub granatowym w opakowaniach po 10 szt. | szt | 12
19 | Metalowa płyta balastowa o wadze 0,725 kg do stabilizatora Chirobloc. | szt | 12
20 | Silikonowa endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego z tytanowymi pierścieniami poprawiającymi stabilność rotacyjną i ograniczającymi zużycie silikonu. Proteza dostępna w 4 rozmiarach w długościach od 33,3 mm do 40 mm i szerokości przegubu od 16 mm do 20,8 mm. Trzpień śródstopny z anatomicznym kątem deklinacji. Przegub protezy z wcięciami grzbietowym i podeszwowym. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium do implantacji endoprotezy składające się z: przymiaru wielkości implantu, frezu, implantów próbnych, celownika z drutem prowadzącym, podajnika do pierścieni i dobijaka. | szt | 12
21 | Silikonowa endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego 2 - 5. Implanty dostępne w 3 rozmiarach w długościach: 24 mm 30,5 mm, oraz 37 mm. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium do implantacji endoprotezy składające się z: implantów przymiarowych i wiertła. | szt | 12
22 | Wbijany implant do zatoki stępu wykonany z PEEK-u, obustronnie spłaszczony, wyposażony w 2 markery RTG. Implant kaniulowany z frezowaniem na całej długości poprawiającym stabilność pierwotną oraz zapobiegającym przemieszczaniu. Dostępny w średnicach od 10 mm do 15 mm ze skokiem co 1 mm oraz 17 mm. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
23 | Tytanowe, kaniulowane śruby kompresyjne dostępne w średnicach: 2,0 mm w długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 1 mm 2,5 mm w długościach od 10 mm do 28 mm ze skokiem co 2 mm 3,0 mm w długościach od 12 mm do 34 mm ze skokiem co 2 mm 3,5 mm w długościach od 18 mm do 40 mm ze skokiem co 2 mm Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
24 | Tytanowe, kaniulowane śruby neutralizujące dostępne w średnicach: 2,5 mm w długościach od 12 mm do 28 mm ze skokiem co 2 mm 3,0 mm w długościach od 12 mm do 34 mm ze skokiem co 2 mm 3,5 mm w długościach od 18 mm do 40 mm ze skokiem co 2 mm Śruby samowiercące i samogwintujące.Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
25 | Tytanowe śruby typu Snap Off dostępne w średnicach: 2,2 mm w długościach od 09 mm do 14 mm ze skokiem co 1 mm 2,7 mm w długościach od 11 mm do 14 mm ze skokiem co 1 mm oraz 2,7 mm w długościach od 16 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm. Śruby samowiercące. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
26 | Mini inwazyjny, jednorazowy zestaw do szycia ścięgna Achillesa wyposażony w uchwyt, prowadnice wsuwane w pochewkę ścięgna, dwie igły ø 1,6 mm, długość 150 mm do przeprowadzenia szwów oraz popychacz do igieł. Zestaw umożliwiający przeprowadzenie szwów pod wieloma kierunkami. Zestaw pakowany sterylnie. | szt | 12
27 | Sterylny zestaw do pobierania przeszczepów kostnych. Średnica 6 mm lub 8 mm. Zestaw złożony z tulei zewnętrznej z uchwytem oraz ostrza wewnętrznego w kształcie rynny z uchwytem szybkomocującym na wiertarkę chirurgiczną. | szt | 12
28 | Śródszpikowy implant do artrodezy stawów międzypaliczkowych stopy, wykonany z materiału PEEK. Implanty dostępne w 4 rozmiarach i 3 kątach: 0°, 10° i 17°. Implanty 0° kaniulowane. Część proksymalna implantu konikalna, w części dystalnej 3 wypustki mocujące. Rozmiary 1 i 2 dostępne w rozmiarach przedłużonych. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
29 | Jednorazowe, sterylne instrumentarium do implantów śródszpikowych do artrodezy stawów międzypaliczkowych. Zestaw złożony z: raszpli proksymalnej, raszpli dystalnej, trzech podajników - 0°, 10° i 17°, drutu kirschnera Ø1,0 mm dł 100 mm oraz uchwytu. | szt | 12
30 | Tytanowe, kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 4,5 mm dostępne w długościach od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm oraz od 50 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T15. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
31 | Tytanowe, kaniulowane śruby neutralizujące o średnicy 4,5 mm, dostępne w długościach od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm oraz od 50 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące gwintowane na całej długości. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T15. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
32 | Tytanowe, kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 6,5 mm dostępne w długościach od 20 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Długość gwintu dystalego 15 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T25. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
33 | Tytanowe, kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 6,5 mm dostępne w długościach od 60 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Długość gwintu dystalego 30 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T25. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
34 | Tytanowe, kaniulowane śruby neutralizujące o średnicy 6,5 mm dostępne w długościach od 20 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące gwintowane na całej długości. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T25. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
35 | Tytanowe, kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 8,0 mm dostępne w długościach od 40 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T30. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
36 | Tytanowe, kaniulowane śruby neutralizujące o średnicy 8,0 mm dostępne w długościach 40 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T30. Implanty pakowane sterylnie. | szt | 12
37 | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny, nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Możliwość mieszania z antybiotykami. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm w długościach: Długość 1 cm | szt | 12
38 | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny, nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Możliwość mieszania z antybiotykami. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm w długościach: Długość 3 cm | szt | 12
39 | Kompozyt kościozastępczy syntetyczny, nieorganiczno-organiczny, w skład którego wchodzi hydroksyapatyt i polimer cukrowy. Wysokoporowaty, wchłaniający płyny, formowalny, sprężysty. Możliwość zastosowania jako samodzielnego preparatu lub współpracującego z innymi materiałami do odbudowy kości. Możliwość mieszania z antybiotykami. Sterylne opakowanie zawierające 1 jałową kształtkę biomateriału. Dostępny w postaci walców o średnicy 1,3 cm w długościach: Długość 5 cm | szt | 12
40 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego, lity z 7° ugięciem tylnym, zapewniający wielopłaszczyznowe blokowanie z możliwością wprowadzenia ukośnej śruby blokującej przez staw podskokowy. Gwóźdź dostępny w wersji prawej i lewej, w średnicach 10, 11 i 12 mm oraz długościach 160, 200 i 250 mm. Pięć otworów na śruby blokujące w tym jeden otwór podłużny, kompresyjny. | szt | 12
41 | Śruby blokujące do gwoździa, lite, bez głowy, gwintowane na obu końcach z możliwością wprowadzenia całych śrub pod warstwę korową kości. Średnica 5 mm w długościach od 25 mm do 90 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt | 12
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 8 Pakiet 8 Mat kościozast
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 8 - Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2
Materiały kościozastępcze
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51,5% do 48,5%.Nanokrystaliczny substytut kostny przy infekcjach i zakażeniach. Kompozycja 51.5 % nanocrystalline hydroxyapatite + 48.5 % bioaktywnej formy siarczanu wapnia. Pojemność opakowania: 6 pellets, 1.5 cm3. | szt | 10
2 | syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51,5% do 48,5%.Nanokrystaliczny substytut kostny przy infekcjach i zakażeniach. Kompozycja 51.5 % nanocrystalline hydroxyapatite + 48.5 % bioaktywnej formy siarczanu wapnia. Pojemność opakowania: 2x 6 pellets, 3 cm3. | szt | 10
3 | syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51,5% do 48,5%.Nanokrystaliczny substytut kostny przy infekcjach i zakażeniach. Kompozycja 51.5 % nanocrystalline hydroxyapatite + 48.5 % bioaktywnej formy siarczanu wapnia. Pojemność opakowania: 2x 6 pellets, 3 cm3. | szt | 10
4 | Granulki jako porowaty substytut przeszczepów kostnych na bazie beta-fosforanu trójwapniowego (β-TCP), zawierającymi cząsteczki ZrO2 (tlenek cyrkonu (IV)) (0,1 %) o działaniu przeciwbakteryjnym, woda destylowana, dwutlenek krzemu (1%). Granulka jest wchłanianym materiałem do tymczasowego wypełniania przestrzeni kostnych. Granulki (Crunch) wspomagające tworzenie nowej kości w obszarze ubytku. Pojemność opakowania : 20 cm3 | szt | 10
5 | Granulki jako porowaty substytut przeszczepów kostnych na bazie beta-fosforanu trójwapniowego (β-TCP), zawierającymi cząsteczki ZrO2 (tlenek cyrkonu (IV)) (0,1 %) o działaniu przeciwbakteryjnym, woda destylowana, dwutlenek krzemu (1%). Granulka jest wchłanianym materiałem do tymczasowego wypełniania przestrzeni kostnych. Granulki (Crunch) wspomagające tworzenie nowej kości w obszarze ubytku. Pojemność opakowania : 30 cm3 | szt | 5
6 | Gotowa pasta kościozastępcza, jako substytut przeszczepów kostnych na bazie beta-fosforanu trójwapniowego (β-TCP), zawierająca cząsteczki ZrO2 (tlenek cyrkonu (IV)) (0,1 %) o działaniu przeciwbakteryjnym, woda destylowana, dwutlenek krzemu (1%). Biomateriał kościozastępczy dostępny w ampułkostrzykawkach o pojemności 5 cm3, wspomagający tworzenie nowej kości w obszarze ubytku. Polimeryzacja pasty następująca w kilka minut (3 – 5 min.) | szt | 15
7 | Bloki (Sticki) biodegradowalne z pełną resorpcją, o porowatej strukturze zoptymalizowane pod kątem gojenia kości. Biomateriał kościozastępczy z absorbowanym krzemianem. Substytut przeszczepów kostnych zastępowalny kością natywną w ciągu 4-6 miesięcy, na bazie beta-fosforanu trójwapniowego (β-TCP), zawierający cząsteczki ZrO2 (tlenek cyrkonu (IV)) (0,1 %) o działaniu przeciwbakteryjnym, woda destylowana, dwutlenek krzemu (1%). Materiał do tymczasowego wypełniania przestrzeni kostnych o objętości 16,50 cm3 w formacie 10x10x20 mm. | szt | 1
8 | Bloki (Sticki) biodegradowalne z pełną resorpcją, o porowatej strukturze zoptymalizowane pod kątem gojenia kości. Biomateriał kościozastępczy z absorbowanym krzemianem. Substytut przeszczepów kostnych zastępowalny kością natywną w ciągu 4-6 miesięcy, na bazie beta-fosforanu trójwapniowego (β-TCP), zawierający cząsteczki ZrO2 (tlenek cyrkonu (IV)) (0,1 %) o działaniu przeciwbakteryjnym, woda destylowana, dwutlenek krzemu (1%). Materiał do tymczasowego wypełniania przestrzeni kostnych o objętości 24,5 cm3 w formacie 15x15x20 mm. | szt | 1
9 | Jednoetapowy, hydrofilowy, w pełni sterylny, bezkomórkowy implant bioresorbowalny, stosowanym w leczeniu ubytków chrząstki stawowej w stawie kolanowym, skokowym lub biodrowym. Składający się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, o wsparciu strukturalnym 1-2 miesięcznym (91,3%) oraz hialuronianu sodu (8,7%) o wymiarach 20-20-1,1mm | szt | 1
10 | Jednoetapowy, hydrofilowy, w pełni sterylny, bezkomórkowy implant bioresorbowalny, stosowanym w leczeniu ubytków chrząstki stawowej w stawie kolanowym, skokowym lub biodrowym. Składający się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, o wsparciu strukturalnym 1-2 miesięcznym (91,3%) oraz hialuronianu sodu (8,7%) o wymiarach 20-20-1,1mm | szt | 1
11 | Jednoetapowy, hydrofilowy, w pełni sterylny, bezkomórkowy implant bioresorbowalny, stosowanym w leczeniu ubytków chrząstki stawowej w stawie kolanowym, skokowym lub biodrowym. Składający się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, o wsparciu strukturalnym 1-2 miesięcznym (91,3%) oraz hialuronianu sodu (8,7%) o wymiarach 20-20-1,1mm | szt | 1
12 | Bioresorbowalny Pin 2.0mm x 20 mm - składający się z 70% Poli L-laktyd-ko-DL-laktyd 30% PLDLA kopolimer DL-laktyd. | szt | 1
13 | Bioresorbowalny Pin 2.0mm x 30 mm - składający się z 70% Poli L-laktyd-ko-DL-laktyd 30% PLDLA kopolimer DL-laktyd. | szt | 1
14 | Bioresorbowalny Pin 2.0mm x 30 mm - składający się z 70% Poli L-laktyd-ko-DL-laktyd 30% PLDLA kopolimer DL-laktyd. | szt | 1
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 9 Pakiet 9 Impl do rek ręki
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 9 - Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2
Implanty do rekonstrukcji ręki
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | szt | 3
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt | 3
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt | 3
4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt | 3
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt | 3
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. | szt | 3
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt | 3
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, 1 oraz 2 otworowe. | szt | 3
9 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, 2 otworowe. | szt | 3
10 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, 5 otworowe. | szt | 3
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem, 11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem,11,12 otworowe. | szt | 3
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt | 3
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | szt | 3
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery Y, 10 otworowe, blokowane. | szt | 3
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, rotacyjne i trapezoidalne 6 otworowe, blokowane. | szt | 3
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 10 otworowe, trapezoidalne, 8 otworowe, blokowane. | szt | 3
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, do kości łódeczkowatej, 6 otworowe, małe, średnie i duże, blokowane. | szt | 3
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt | 3
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, trapezoidalne, 14 otworowe, blokowane. | szt | 3
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, 20 otworowe, blokowane. | szt | 3
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, 6 otworów pod śruby 1.2/1.5 mm, oraz 5 otworów pod śruby 2.0/2.3 mm, blokowane. | szt | 3
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt | 3
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt | 3
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, rotacyjne, 7 otworowe, w kształcie litery T, 10 otworowe, blokowane. | szt | 3
25 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt | 3
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery Y 8 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, rotacyjne, 7 otworowe, blokowane. | szt | 3
27 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. | szt | 3
28 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt | 3
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe, blokowane. | szt | 3
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | szt | 3
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6,8 otworowe, blokowane. | szt | 3
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | szt | 3
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | szt | 3
34 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt | 3
35 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
36 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
37 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.2 mm dł. 4-14 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
38 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
39 | Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
40 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
41 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
42 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. | szt | 3
43 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. | szt | 3
44 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt | 3
45 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt | 3
46 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane. | szt | 3
47 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt | 3
48 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt | 3
49 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt | 3
50 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt | 3
51 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt | 3
52 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
53 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
54 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
55 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
56 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
57 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
58 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
59 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
60 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
61 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
62 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
63 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
64 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
65 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
66 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
67 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
68 | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 195 mm, proste, obejmujące drugą kość śródręcza, blokowane, sterylne. | szt | 3
69 | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 196 mm, prawe i lewe, obejmujące trzecią kość śródręcza, blokowane, sterylne. | szt | 3
70 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 3
71 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 3
72 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
73 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
74 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt | 3
75 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt | 3
76 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt | 3
77 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt | 3
78 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. | szt | 3
79 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. | szt | 3
80 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. | szt | 3
81 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
82 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
83 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
84 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
85 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 3
86 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 3
87 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 3
88 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 3
89 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
90 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
91 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
92 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
93 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
94 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
95 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
96 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt | 3
97 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt | 3
98 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt | 3
99 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt | 3
100 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
101 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
102 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
103 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
104 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt | 3
105 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt | 3
106 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt | 3
107 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
108 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
109 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
110 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
111 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
112 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
113 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
114 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 3
115 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
116 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
117 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery C, 5 otworowe, 16x19 mm oraz 16x22 mm, blokowane. | szt | 3
118 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery L, 9 (3/6) otworowe, 47x15 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
119 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, dwurzędowe, 6 otworowe, 25x12 mm, 32x12 mm oraz 43x12 mm, blokowane. | szt | 3
120 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 9 (3/6) otworowe, długość 63 mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt | 3
121 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm i 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt | 3
122 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt | 3
123 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm i 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt | 3
124 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, do kości pięty LCL, profil 1.6 mm, 5 otworowe, 17x29 mm oraz 17x34 mm oraz pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, 5 otworowe, 19x34 mm oraz 19x39 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
125 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 6,8,10 mm, blokowane. | szt | 3
126 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 12,14 mm, blokowane. | szt | 3
127 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, motylkowe, 4 otworowe, 19x29 mm, 19x33 mm, 19x37 mm, blokowane oraz do zespoleń skokowo-łódkowych, 6 otworowe, 28x25 mm oraz 28x29 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
128 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNC, 9 otworowe, 28x43 mm, 28x48 mm, 28x54 mm oraz do zespoleń NCM, 9 otworowe, 26x60 mm, 26x68 mm, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
129 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNCM, 12 otworowe, 28x75 mm, 28x84 mm, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
130 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej bliższej, 9 otworowe, 28x54 mm oraz do zespoleń kolumny przyśrodkowej dalszej, 9 otworowe, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
131 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej, 12 otworowe, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
132 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 11 otworowe, blokowane. | szt | 3
133 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 15 otworowe, blokowane. | szt | 3
134 | Kliny tytanowe, do płyt pod śruby 2.8 oraz 3.5 mm, szerokość 4x7, 5x7, 6x7, 7x7 mm, wysokość 7 mm oraz 6x10, 8x10, 10x10, 12x10 mm, wysokość 10 mm. | szt | 3
135 | Śruby do klinów, do płyt pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. | szt | 3
136 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
137 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
138 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
139 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
140 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
141 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
142 | Śruby tytanowe, gąbczaste, średnica 4.0 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
143 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 3
144 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
145 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
146 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
147 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
148 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt | 3
149 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane,profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt | 3
150 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.4 mm, proste, 2 otworowe, długość 32 mm, 3 otworowe, długość 44 mm, 4 otworowe, długość 56 mm, blokowane. | szt | 3
151 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 5 otworowe, długość 68 mm, 6 otworowe, długość 80 mm, 7 otworowe, długość 92 mm, blokowane. | szt | 3
152 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 8 otworowe, długość 104 mm, 10 otworowe, długość 128 mm, 12 otworowe, długość 152 mm, blokowane. | szt | 3
153 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 14 otworowe, długość 176 mm, 16 otworowe, długość 200 mm, blokowane. | szt | 3
154 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt | 3
155 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt | 3
156 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
157 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
158 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowan,e profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
159 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
160 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
161 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długosć 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
162 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
163 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
164 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
165 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
166 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
167 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
168 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
169 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworow w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
170 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
171 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
172 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
173 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
174 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
175 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
176 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
177 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
178 | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt | 3
179 | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt | 3
180 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
181 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
182 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane. | szt | 3
183 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
184 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
185 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 3+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 84 mm oraz 3+6 otworowe, długość 102 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
186 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 8+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 131 mm oraz 5+7 otworowe, długość 109 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
187 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 11+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 161 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
188 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 13+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 182 mm oraz 11+7 otworowe, długość 167 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
189 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 17+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 214 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
190 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 3+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 101 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
191 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 8+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 147mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
192 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 13+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 199 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 3
193 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
194 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
195 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3
196 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
197 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
198 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
199 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
200 | Podkładka pod śruby 2.8mm. | szt | 3
201 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
202 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
203 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt | 3
204 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
205 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
206 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
207 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
208 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
209 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
210 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
211 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
212 | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt | 3
213 | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
214 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
215 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
216 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
217 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt | 3
218 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 3
219 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
220 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
221 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
222 | Podkładka pod śruby 5.0 mm | szt | 3
223 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
224 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
225 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
226 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
227 | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt | 3
228 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 3
229 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
230 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
231 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 3
232 | Staplery, wykonane ze stali, pakowane pojedynczo wraz z instrumentarium. Profil 1.0 mm, szerokość 8 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º) oraz szerokość 10 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º), sterylne. | szt | 3
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 10 Pakiet 10 Prot nadgarstka
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 10 - Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza nadgarstka
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6 mm rozmiar 2cm x 3cm x 0,6 cm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 1
2 | Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm rozmiar 3cm x 4cm x 0,6cm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg r | szt | 1
3 | Dwuwarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4 mm, warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg w rozmiarze 2 cm x 3 cm x 0,4 cm | szt | 1
4 | Dwuwarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4 mm, warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg w rozmiarze 3 cm x 4 cm x 0,4 cm | szt | 1
5 | Dwuwarstwowa membrana do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym o grubości 2mm, warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg w rozmiarze 2 cm x 3 cm x 0,2 cm. | szt | 1
6 | Dwuwarstwowa membrana do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym o grubości 2mm, warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg w rozmiarze 3 cm x 4 cm x 0,2 cm | szt | 1
7 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6 mm , średnica 12 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 1
8 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6 mm , średnica 15 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 1
9 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6 mm , średnica 18mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 5
10 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4 mm , średnica 12 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg. | szt | 5
11 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4 mm , średnica 15 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 5
12 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4 mm , średnica 18mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 5
13 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 2 mm , średnica 12 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 5
14 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 2 mm , średnica 15 mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg | szt | 5
15 | Membrana 3 warstwowa okrągła do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 2 mm , średnica 18mm. Membrana powinna składać się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia powinna składać się w 100% z kolagenu typu I, warstwa środkowa powinna składać się w 60% z kolagenu typu II i w 40% z HA i Mg, warstwa dolna powinna składać się w 30% z kolagenu typu II i w 70% z HA i Mg. | szt | 5
16 | Materiał do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym i w tkankach miękkich na bazie uwodnionego siarczanu wapnia, biodegradowalny, biokompatybilny, może być używany w miejscach zainfekowanych, wielkość opakowania 5CC | szt | 5
17 | Materiał do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym i w tkankach miękkich na bazie uwodnionego siarczanu wapnia wielkość opakowania do 10 cc | szt | 5
18 | Materiał do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym i w tkankach miękkich na bazie uwodnionego siarczanu wapnia wielkość opakowania 20cc | szt | 5
19 | Płynny kolagen do leczenia ubytków chrząstki. Ampułko-strzykawka ( kpl składa się z 2 x1ml) | szt | 5
20 | Endoproteza nadgarstka. Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. Panewka o średnicy 15mm | szt | 5
21 | Endoproteza nadgarstka. Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. Głowa metalowa w co najmniej 3 rozmiarach | szt | 5
22 | Endoproteza nadgarstka. Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. śruba promieniowa 32-50mm | szt | 5
23 | Endoproteza nadgarstka. Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. śruba śródręczna 45-70mm | szt | 5
24 | Implant do artroskopii małych stawów dłoni i stóp śr. 12x4,0mm | szt | 5
25 | Implant do artroskopii małych stawów dłoni i stóp śr. 14x4,5mm | szt | 5
26 | Implant do artroskopii małych stawów dłoni i stóp śr. 16x4,5mm | szt | 5
27 | Implant do artroskopii małych stawów dłoni i stóp śr. 18x4,5mm | szt | 5
28 | Implant do artroskopii małych stawów dłoni i stóp śr. 20x4,5mm | szt | 5
29 | Suplement tkankowy oparty na kolagenie, który wspomaga regenerację chrząstki stawowej. Aplikowany przezskórnie metodą artroskopową. Opakowanie 2x 1ml. | szt | 5
30 | Kość końska z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej, trwała przy obróbce, bez zmiany właściwości po namoczeniu, powinna nadawać się do obciążania po implantacji. Bloczek w rozmiarach 10x10x20mm. | szt | 5
31 | Kość końska z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej, trwała przy obróbce, bez zmiany właściwości po namoczeniu, powinna nadawać się do obciążania po implantacji. Bloczek w rozmiarach 20x20x10mm. | szt | 5
32 | Wiórki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej, trwała przy obróbce, bez zmiany właściwości po namoczeniu, powinna nadawać się do obciążania po implantacji. Wiórki op.5cc rozmiar 4-6mm | szt | 5
33 | Wiórki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej, trwała przy obróbce, bez zmiany właściwości po namoczeniu, powinna nadawać się do obciążania po implantacji. Wiórki op.10cc rozmiar 2-4mm | szt | 5
34 | Wypełniacz kości w formie pasty, 5 cc | szt | 5
35 | Wypełniacz kości w formie pasty, 10 cc | szt | 5
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 11 Pakiet 11 Proteza biodra
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 11 - Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza biodra
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 12 rozmiarach. Lub Trzpień - ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem(w części bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 130°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. | szt. | 10
2 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami. Panewka o średnicy od 44mm do 70mm, w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | szt. | 30
3 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | szt. | 30
4 | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | szt. | 30
5 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | szt. | 30
6 | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | szt. | 30
7 | Trzpień rewizyjny - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135°, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm. | szt. | 30
8 | Panewka eliptyczna bezcementowa ze stopu tytanu (Ti6Al4V), wykonana w technologii druku 3D. Wyróżnia się obecnością porowatej struktury przestrzennej 3BioTi polepszającej osteintegrację oraz unikalnej powłoki węglowo-krzemowej Si-DLC. Dostępna w rozmiarach w zakresie od 44 do 70 mm (skok 2mm), posiadająca press-fit 1,6mm przy zastosowaniu nominalnego freza. Panewka posiada otwory na wkręty wraz z zaślepkami. Do stosowania z wkładkami polietylenowymi, ceramicznymi lub metalowymi. | szt. | 10
9 | Dual mobility (wkładka pozwalająca na zastosowanie systemu Dual Mobility w połączeniu ze standardową panewką oraz głowa polietylenowa wykonana z polietylenu z dodatkiem witaminy E). | szt. | 10
10 | Głowa metalowa – ze stopu CoCrMo, o średnicy 22,2mm dostępna w 3 rozmiarach (M, L, XL). | szt. | 10
11 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, cementowany, zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, wysokopolerowany, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień dostępny w 11 rozmiarach o długościach od 128mm do 165mm. | szt. | 10
12 | Głowa bipolarna –Komplet składający się z czaszy wykonanej ze stali implantacyjnej lub ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego oraz wkładu i pierścienia z polietylenu z witaminą E, dostępny w 17 rozmiarach od 44 do 60 (co 1) na głowę 28. | szt. | 10
13 | System implantów służących do endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej składający się z: 1)Trzpień bipolarny, cementowy prosty o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 20 do 25mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu. Dostępny również trzpień bipolarny, cementowy kątowy 15° o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 40 do 45mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu 2) Głowa lita o średnicy 20-24mm (co 2mm) w trzech wersjach offsetu (0, +2mm, +4mm) wykonana z UHMWPE z witaminą E | szt. | 30
14 | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 30
15 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 30
16 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10
17 | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. | szt. | 10
18 | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | szt. | 10
19 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10
20 | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 5,0 i korowych 4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10
21 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,0mm, 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm, 5,0 mm. | szt. | 30
22 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,0mm, 2,4mm, 2,7mm. | szt. | 30
23 | Wkręty korowe średnica 1,5mm, 2,0mm, 2,7mm, 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | szt. | 30
24 | Drut Kirschnera średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 mm, 210 mm, 310 mm, materiał: stal/tytan | szt. | 30
25 | Grotowkręty Schanza o średnic od 2,5 do 7,0 mm i długości 40 – 300 mm, materiał: stal/tytan | szt. | 30
26 | Grotowkręty Schanza samowiercącu o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał: stal/tytan | szt. | 30
27 | Drut do cerklarzu o średnicy 0,2 – 1,5 mm, dł. 5 m | szt. | 30
28 | Groty Steimanna o średnicy 4 do 5 mm i długości 80 – 300 mm, materiał: stal/tytan | szt. | 10
29 | Drut KIRSCHNERA z ogranicznikiem stal/tytan - Ø 1,5mm ÷ Ø 2,5mm L=330 i 380mm ostrze B | szt. | 10
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach realizacji przedmiotu umowy, na cały okres jej obowiązywania, bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu szafę przeznaczoną do przechowywania i ekspozycji asortymentu określonego w niniejszym OPZ. Koszt dostarczenia, montażu oraz ewentualnego serwisu szafy leży po stronie Wykonawcy. Wymiary szafy do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 12 Pakiet 12 Artrosk kolana
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 12 - Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2
Artroskopia kolana
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
5 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
6 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
7 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
8 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
9 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
10 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
11 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
12 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
13 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
14 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
15 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
16 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
17 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
18 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
19 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
20 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
21 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
22 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
23 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
24 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
25 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
26 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
27 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
28 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
29 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
30 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
31 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
32 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
33 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
34 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
35 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
36 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
37 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
38 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
39 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
40 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
41 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
42 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
43 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
44 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
45 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
46 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
47 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
48 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
49 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
50 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
51 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
52 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
53 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
54 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
55 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
56 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
57 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
58 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
59 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
60 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
61 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
62 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
63 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
64 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
65 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
66 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
67 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
68 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
69 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
70 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
71 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
72 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
73 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
74 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 5
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 13 Pakiet 13 Koagulacje
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 13 - Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2
Koagulacje
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste długość 195mm +/- 2mm, końcówka 2mm | szt. | 5
2 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste długość 195mm +/- 2mm, końcówka 1mm | szt. | 5
3 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste długość 195mm +/- 2mm, końcówka profil 2mm | szt. | 5
4 | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.100mm, uchwyt 4mm | szt. | 5
5 | Elektrody monopolarne wielorazowego użytku typu nóż prosty dł. 25 mm +/- 2 mm, kompatybilne z uchwytem 4mm | szt. | 5
6 | Elektrody monopolarne wielorazowego użytku typu lancet prosty, kompatybilne z uchwytem 4mm | szt. | 5
7 | Elektrody monopolarne wielorazowego użytku typu nóż prosty dł. 25 mm x 3,5 mm +/- 1 mm, kompatybilne z uchwytem 4mm | szt. | 10
8 | Elektrody monopolarne wielorazowego użytku typu kulka prosta, średnica 4 mm, kompatybilne z uchwytem 4mm | szt. | 5
9 | Elektrody monopolarne wielorazowego użytku typu lancet prosty owalny dł. 25 mm x 3,5 mm +/- 1 mm, kompatybilne z uchwytem 4mm | szt. | 5
10 | Elektroda bipolarna do waporyzacji wypukła, zagięcie 70 stopni, średnica kulki 2,4mm, dł. 170 mm +/- 5mm z kablem przeznaczonym do systemu rozpoznawania narzędzi aparatów EMED | szt. | 5
11 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi aparatów EMED | szt. | 20
12 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16 cm, przeznaczone do sterylizacji | szt. | 6
13 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 28 cm, przeznaczone do sterylizacji | szt. | 6
14 | Kabel do klemów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatów EMED | szt. | 10
15 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowego użytku, dł. 5 m | szt. | 20
16 | Kabel do szczypiec bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi | szt. | 20
17 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste długość 110 mm, końcówka 0,5mm | szt. | 5
18 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, kątowe długość 110 mm, końcówka igła | szt. | 5
19 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 5m, wtyk ERBE lub EMED | szt. | 1
20 | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.150mm, uchwyt 4mm | szt. | 1
21 | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.100mm, uchwyt 4mm | szt. | 1
22 | Przedłużacz do elektrod standardowych 2,4mm, dł.100mm, uchwyt 2,4mm | szt. | 1
23 | Przedłużacz do elektrod standardowych 2,4mm, dł.150mm, uchwyt 2,4mm | szt. | 1
24 | Elektroda HF laparoskopowa (hak J) | szt. | 1
25 | Elektroda HF laparoskopowa (hak L) | szt. | 1
26 | Uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt. | 1
27 | Włącznik nożny 3-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy | szt. | 1
28 | Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, bezprzewodowy | szt. | 1
29 | Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, kabel 5m, wtyk 6-pinowy | szt. | 1
30 | Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy | szt. | 1
31 | Włącznik nożny 1-przyciskowy, do KOAGULACJI, bezprzewodowy | szt. | 1
32 | Włącznik nożny 1-przyciskowy, do KOAGULACJI, kabel 5m, wtyk 6-pinowy | szt. | 1
33 | MINI-OFFICE "S", Płaszcz wewnętrzny resektoskopu 17 Charr., z izolacją ceramiczną, obrotowy | szt. | 1
34 | MINI-OFFICE "S", Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 17,5 Charr., perforowany, 2 zawory obrotowe | szt. | 1
35 | Bipolarny element roboczy do soli fizjologicznej, pasywny do cięcia, pojedynczy trzonek, 17 Charr. | szt. | 1
36 | Bipolarny element roboczy do soli fizjologicznej, aktywny do cięcia, pojedynczy trzonek, 17 Charr. | szt. | 1
37 | Optyka Histeroskopu Premium HD 300mm/0°/2,9mm | szt. | 1
38 | Optyka Histeroskopu Premium HD 300mm/12°/2,9mm | szt. | 1
39 | Optyka Histeroskopu Premium HD 300mm/30°/2,9mm | szt. | 1
40 | Bipolarna elektroda pętlowa, kątowa 30°, 17 Charr. | szt. | 1
41 | Bipolarna elektroda pętlowa, kątowa 30°, 17 Charr.,"SHARP-CUT"/0,3MM | szt. | 1
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 14 Pakiet 14 Prot stawu STT
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –35/2025
Nazwa Wykonawca:
Część 14 - Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza stawu STT
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Bezcementowa proteza stawu łódeczkowato-czworobocznego INCA /INCA + - 2 rozmiary podstawowe (/- 2 rozmiary INCA +), stop COCR, pokryta powłoką tytanową i hydroksyapatytem | szt | 10
2 | Półzwiązany implant międzypaliczkowy bezcementowy , składający się z uniwersalnego łącznika (zawiasu) wykonanego z chromo-molibdenu i dwóch śrubowych tytanowych trzpieni dopaliczkowych, pokrytych powłoką mikroporowatego tytanu plasma spray,. Dostepny w 6 rozmiarach, średnice od 3.5 do 8 mm długości od 14 do 25 mm . | szt | 10
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III

## Cz 15 Pakiet 15 Prot stawu pip
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –24/2023
Nazwa Wykonawca:
Część 15 - Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 2
Proteza stawu PIP
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Podatek VAT | wartość brutto | nr ref | producent
1 | Płyty dłoniowe anatomiczne wykonane z pojedynczego bloku stopu tytanu grubości 2.0 do 2.2 mm, zapewniające ograniczony kontakt z kościa, do złamań przez i poza stawowych, wąskie i szerokie, prawe i lewe z otworami pod druty Kirschnera w części dalszej oraz trzonowej do wstępnej stabilizacji płyty. Płyty o długościach 43, 52 i 95 mm, szerokościach 23 i 27 mm, posiadają w części trzonowej podłużny otwór pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty, a w części trzonowej wersji najdłuższej naprzemienne rozmieszczenie otworów umożliwiające optymalną dystrybucję sił. | szt | 5
2 | Płyty dłoniowe anatomiczne wykonane z pojedynczego bloku stopu tytanu. Płyty o grubości 2.0 do 2.2 mm, zapewniające ograniczony kontakt z kością, do złamań przez i poza stawowych, wąskie i szerokie, prawe i lewe z otworami pod druty kirschnera w części dalszej oraz trzonowej służącymi do wstępnej stabilizacji. Płyty o długościach 35,43,46,52,95 i 136 mm, szerokościach od 19 do 27 mm, posiadają w części trzonowej podłużny otwór pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty. | szt | 5
3 | Płyty dłoniowe anatomiczne wykonane z pojedynczego bloku stopu tytanu. Płyty o grubości 2.2 mm, zapewniające ograniczony kontakt z kością, do złamań przezstawowych zlokalizowanych m.in w okolicach wyrosta rylcowatego dalszej nasady kości promieniowej, wąskie i szerokie, prawe i lewe z otworami pod druty Kirschnera w części dalszej oraz trzonowej służącymi do wstępnej stabilizacji. Płyty o długościach 52 mm i szerokościach 23 i 27 mm, posiadają w części okołostawowej trzy haki do stabilizacji odseparowanych małych fragmentów kostnych, a w części trzonowej podłużny otwór pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty | szt | 5
4 | Płyty dłoniowe anatomiczne długie do złamań dalszej nasady kości promieniowej wraz ze współistniejącymi złamaniami trzonów tych kości. Płyty domodelowane anatomicznie część trzonowa dopasowana w trzech płaszczyznach do kształtu kości. Płyta o długości 182 mm i szerokości 23 mm, posiada w części trzonowej minimum 23 otwory, w tym cztery podłużne pod śruby korowe. | szt | 5
5 | Płyta grzbietowa anatomiczna, dwukolumnowa do dalszej nasady kości promieniowej o grubości 1,7 mm, długości 60 mm i szerokościach 30 i 32 mm. Płyta posiada 16 otworów, w tym dwa podłużne pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty, a także 6 otworów do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera. | szt | 5
6 | Płyta grzbietowa anatomiczna, prosta (o bocznym wygięciu) do dalszej nasady kości promieniowej o grubości 1,7 mm, długości 52mm i szerokości 7,5 mm. Płyta posiada sześć otworów, w tym jeden podłużny pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty, a także dwa otwory do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera. | szt | 5
7 | Płyta grzbietowa w kształcie litery „L” do dalszej nasady kości promieniowej o grubości 1,7 mm, długości 43 mm i szerokości 15 mm. Płyta posiada sześć otworów,w tym jeden podłużny pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty a także dwa otwory do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera. | szt | 5
8 | Płyta w kształcie litery „Y” do dalszej nasady kości łokciowej o grubości 1,7mm i długości 52 mm i szerokości 16 mm. Płyta posiada osiem otworów, w tym jeden podłużny pod śrubę korową do osiowego pozycjonowania płyty, a także dwa otwory do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera | szt | 5
9 | Mini hak do mocowania małych fragmentów kostnych | szt | 5
10 | Śruby korowe z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania, o średnicy 2,5 mm, w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30 mmco 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. | szt | 5
11 | Śruby korowe z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 3,0 mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. | szt | 5
12 | Śruby blokowane z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 2,5mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby blokowane w zakresie stożka o promieniu 15˚. | szt | 5
13 | Śruby blokowane z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 3.0mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby blokowane w zakresie stożka o promieniu 15˚. | szt | 5
14 | Piny blokowane fi 2.0mm o dł.14-20 co 1 mm oraz 20-30 co 2mm. | szt | 5
15 | Śruby samowiercące 1,5mm w długościach od 8 do 16mm | szt | 5
16 | Płyty proste o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające od 4 do 7 otworów kompatybilnych ze śrubami blokowanymi i korowymi o średnicach1,5/2,0 i 2,3mm posiadające zależnie od długości od 2 do 4 otworów do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera. | szt | 5
17 | Z-Plate – płyty w kształcie połączonych liter „Z” o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające od 9 i 13 otworów kompatybilnych ze śrubami blokowanymi i korowymi o średnicach 1,5/2,0 i 2,3 oraz adekwatnie do długości odpowiednio 4 i 6 otworów do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera. | szt | 5
18 | Płytky siatkowate typu „grid-plate” z podwójnym rzędem otworów o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające od 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 otworów kompatybilnych ze śrubami blokowanymi i korowymi o średnicach 1,5/2,0 i 2,3 oraz adekwatnie do długości od 2 do 6 otworów do wstępnej stabilizacji za pomocą drutów Kirschnera | szt | 5
19 | Płyta korekcyjna o grubości 0,8 i/lub 1,2mm posiadająca trzy otwory w części trzonowej oraz rozmieszczone poprzecznie w stosunku do nich trzy otwory w dwóch rzędach. Jeden z otworów podłużny, przeznaczony pod śrubę korową, służący do pozycjonowania płyty w płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej i powyżej niego dwa otwory pod śruby korowe lub blokowane. Wszystkie okrągłe otwory z możliwościa wymiennego stosowania śrub o średnicach 1,5/2,0/2,3mm. | szt | 5
20 | Płyty w kształcie litery „T” o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające od trzech do minimum pięciu otworów w części trzonowej płty oraz od dwóch do trzech otworów w części poprzecznej a także otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Wszystkie otwory dostosowane do wymiennego stosowania śrub blokowanych lub korowych o średnicach 1,5/2,0/2,3mm. | szt | 5
21 | Płyty w kształcie litery „Y” o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające od trzech do pięciu otworów w części trzonowej płty (6i 7 otworów w przypadku płyty 1,2mm)oraz dwa otwory w części górnej płyty rozmieszczone symetrycznie na końcu płyty a także otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Wszystkie otwory dostosowane do wymiennego stosowania śrub blokowanych lub korowych o średnicach 1,5/2,0/2,3mm. | szt | 5
22 | Płyty w kształcie litery „L” o grubości 0,8 lub 1,2mm posiadające pięć otworów w części trzonowej płyty (w przypadku płyty 1,2mm 6 otworów) oraz jeden otwór bocznie po prawej i lewej stronie w dolnej części płyty a także otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Wszystkie otwory dostosowane do wymiennego stosowania śrub blokowanych lub korowych o średnicach 1,5/2,0/2,3mm. | szt | 5
23 | Płyta haczykowa o grubości 0,8 mm jednootworowa zakończona dwoma haczykami. Płyta pod śrubę korową lub blokowaną o średnicy 1,5/2,0/2,3mm. | szt | 5
24 | Podkładka pod śrubę1,5/2,0/2,3mm o grubości 0,8 lub 1,2mm. | szt | 5
25 | Śruby korowe o średnicy 1,5mm z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania) w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
26 | Śruby korowe o średnicy 2,0mm z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania) w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
27 | Śruby korowe o średnicy 2,3mm z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
28 | Śruby o średnicy 1,5mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
29 | Śruby o średnicy 2,0mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
30 | Śruby o średnicy 2,3mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 6 do 20mm co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
31 | Sterylne śruby korowe o średnicy 1,2mm z gniazdem T5 do zastosowania poza płytą. | szt | 5
32 | Płyty proste do skrócenia kości łokciowej. Płyty siedmiootworowe o długościach 80 i 90mm i szerokości 10mm z wkręconymi jednorazowymi prowadnicami wierteł. | szt | 5
33 | Płyty proste mostujące do skrócenia kości łokciowej. Płyty siedmiootworowe o długościach 80 i 90mm i szerokości 10mm z wkręconymi jednorazowymi prowadnicami wierteł. | szt | 5
34 | Płyty rekonstrukcyjne anatomiczne do osteotomi w obrębie dalszego końca kości promieniowej, wąskie 3/2otwory (szer 21mm) oraz szerokie 4/3 otwory (szer 24mm) | szt | 5
35 | Śruby korowe z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 2,5mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. | szt | 5
36 | Śruby korowe z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 3,0 mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. | szt | 5
37 | Śruby blokowane z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 2,5mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby blokowane w zakresie stożka o promieniu 15˚. | szt | 5
38 | Śruby blokowane z podwójnym gwintem redukującym o 50% czas wkręcania o średnicy 3.0mm w długościach od 8 do 20mm co jeden mm oraz od 20 do 30mm co 2mm, z gniazdem samotrzymającym T8 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby blokowane w zakresie stożka o promieniu 15˚. | szt | 5
39 | Śruby Herberta o średnicy 2,5 mm z krótkim gwintem w długościachod 10 do 30mm co 1 mm wykonane ze stopu tytanu kaniulowane, samotnące, samogwintujące, gniazdo śruby typu T7. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 0,9mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Dodatkowa tuleja zamykająca stosowana w przypadku kompresji o zwiększonym dystansie odłamów kostnych. | szt | 5
40 | Śruby Herberta o średnicy 2,5 mm z długim gwintem w długościachod 20 do 40mm co 2 mm wykonane ze stopu tytanu kaniulowane, samotnące, samogwintujące, gniazdo śruby typu T7. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 0,9mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Dodatkowa tuleja zamykająca stosowana w przypadku kompresji o zwiększonym dystansie odłamów kostnych. | szt | 5
41 | Śruby Herberta o średnicy 3,0 mm z krótkim gwintem w długościachod 10 do 30mm co 1 mm i 30-40mm co 2 mm, wykonane ze stopu tytanu kaniulowane, samotnące, samogwintujące, gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,0mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Dodatkowa tuleja zamykająca stosowana w przypadku kompresji o zwiększonym dystansie odłamów kostnych. | szt | 5
42 | Śruby Herberta o średnicy 3,0 mm z długim gwintem w długościachod 20-40mm co 2 mm, wykonane ze stopu tytanu kaniulowane, samotnące, samogwintujące, gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,0mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Dodatkowa tuleja zamykająca stosowana w przypadku kompresji o zwiększonym dystansie odłamów kostnych. | szt | 5
43 | Śruby Herberta o średnicy 2,5 mm z krótkim gwintem w długościachod 10 do 30mm co 1 mm wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T7. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 0,9mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
44 | Śruby Herberta o średnicy 2,5 mm z długim gwintem w długościachod 20 do 40mm co 2 mm wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T7. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 0,9mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta.Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
45 | Śruby Herberta o średnicy 3,0 mm z krótkim gwintem w długościachod 10 do 30mm co 1 mm i 30-40mm co 2 mm, wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,0mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
46 | Śruby Herberta o średnicy 3,0 mm z długim gwintem w długościachod 20-40mm co 2 mm, wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,0mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
47 | Śruby Herberta o średnicy 3,8 mm w długościachod 10 do 34mm co 2mm, wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,0mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
48 | Śruby Herberta o średnicy 4,0 mm w długościachod 10 do 40mm co 2mm, wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,1mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
49 | Śruby Herberta o średnicy 5,0 mm w długościachod 30 do 50mm co 2mm i 50 do 60mm co 5 mm, wykonane z bio resorbowalnego magnezu GmbH, samogwintujące; gniazdo śruby typu T8. Specjalna konstrukcja śruby pozwala na 20% większą kaniulacje – 1,6mm co z kolei wpływa na zwiększenie grubości drutu prowadzącego i poprawia sztwność i stabilizację odłamów. Poszczególne elementy instrumentarium ułożone w/g sekwencji użycia; wyposażone w wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz wiertło stopniowane stosowane przy głębokich artrodezach w kościach o zwiekszonej twardości (osteosklerotycznych). Czas absorbcji to od 24-36 miesięcy zależnie od okolicy anatomicznej i indywidualnych cech pacjenta. Śruby w wersji sterylnej. | szt | 5
50 | Komponent dalszy w rozmiarach S – o wysokościach 2,1mm oraz 3,0mm; M – o wysokościach 2,1mm/ 3,0mm oraz 4,4mm, oraz L – o wysokościach 2,1mm/ 3,0mm oraz 4,4mm pakowanych pojedynczo, sterylnych. | szt | 5
51 | Komponent bliższy w rozmiarach S pakowanych pojedynczo, sterylnych. | szt | 5
52 | Komponent bliższy w rozmiarach M, pakowanych pojedynczo, sterylnych. | szt | 5
53 | Komponent bliższy w rozmiarach L pakowanych pojedynczo, sterylnych. | szt | 5
54 | Płyta w nieregularnym owalnym kształcie do artrodezy kości śródręcza: FCF, STT, SLC, CMC, SC. Płyta o niskim profilu 3,7mm pozwalająca na minimalną resekcję tkanki kostno-chrzęstnej i optymalnego posadowienia płyty poniżej poziomu kości redukując tym samym ryzyko inpingementu. Płyta posiada 7 otworów wymiennie akceptujących śruby korowe i blokowane o średnicach 2,0 oraz 2,3mm. Zmiennokątowość w zakresie stożka o promieniu 20 stopni pozwala na optymalne rozmieszczenie śrub blokujących a centralny otwór w płycie zapewnia możliwość aplikacji przeszczepu kostnego. | szt | 5
55 | Śruby korowe o średnicy 2,0mm z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania) w długościach od 8 do 20mm co 2 mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
56 | Śruby korowe o średnicy 2,3mm z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 8 do 20mm co 2 mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
57 | Śruby o średnicy 2,0mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 8 do 20mm co 2 mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
58 | Śruby o średnicy 2,3mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania)w długościach od 8 do 20mm co 2 mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR | szt | 5
59 | Jednorazowy zestaw celowniczy ułatwiający pozycjonowanie płyty oraz rozmieszczenie dwóch pierwszych śrub w przypadku artrodezy FCF | szt | 5
60 | Wewnętrzny dystraktor do wydłużania kości śródręcza i śródstopia w zakresie do 18 oraz do 23 mm. Wersja prawa i lewa pod śruby blokowane 2,0 oraz 2,3 mm. Dystraktor umieszczany bezpośrednio na kości z wystającym poza tkanki miękkie trzonem przegubu kardanowego z heksagonalnym zakończeniem do zewnętrzenej codziennej obsługi mechanizmu dystrakcyjnego przez pacjenta. | szt | 5
61 | Śruby o średnicy 2,0 mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania), w długościach od 6 do 20 mm, co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
62 | Śruby o średnicy 2,3 mm, blokowane zmienno-kątowo w zakresie stożka o promieniu 15˚ z podwójnym gwintem (redukującym o 50% czas wkręcania) w długościach od 6 do 20 mm, co jeden mm, z gniazdem samotrzymającym T6 i atraumatycznym samogwintującym końcem. Śruby dla łatwiejszej identyfikacji i sprawnego ewidencjonowania umieszczone w pojedynczych klipsach oznaczonych kodem QR. | szt | 5
Szkolenia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi oraz procesów sterylizacji dostarczonego asortymentu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w liczbie i terminach zapewniających pełną oraz prawidłową eksploatację przedmiotu zamówienia. Dokumentacja: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą: pełną dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu, instrukcje producenta w języku polskim, zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące procesów dekontaminacji i sterylizacji. Kontenery: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z asortymentem dedykowane kontenery sterylizacyjne, wyposażone w filtry lub konstrukcję umożliwiającą ich stosowanie, zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą jednostką wyrobu medycznego do implantacji karty implantu, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Art. 18 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Karta implantu musi spełniać następujące wymogi merytoryczne i techniczne: 1. Zawartość danych: Karta musi umożliwiać identyfikację wyrobu, w tym zawierać nazwę wyrobu, numer seryjny, numer partii, kod UDI (UDI-DI oraz UDI-PI), a także nazwę, adres i adres strony internetowej producenta. 2. Standard wykonania: Projekt i treść karty powinny uwzględniać zalecenia zawarte w wytycznych MDCG 2019-8 V2 (Guidance document – Implant Card), w szczególności w zakresie stosowania ujednoliconych symboli. 3. Język i dostępność: Karta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i zrozumiały dla pacjenta, oraz posiadać puste pola umożliwiające wpisanie danych pacjenta oraz daty implantacji przez placówkę medyczną. 4. Forma dostarczenia: Wykonawca dostarczy karty w formie fizycznej (dołączonej do opakowania wyrobu) lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym, zapewniającej realizację ustawowego obowiązku wydania karty pacjentowi.”
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ podpisywany zgodnie z SWZ Rozdział III