## Arkusz2
postępowanie nr 2026.PN.5
załącznik nr 2
Parametry techniczne urządzenia
nazwa zaoferowanego urządzenia
producent urządzenia
rok produkcji
Tabela parametrów technicznych
lp | wymaganie Zamawiającego | wymagane (TAK), nie wymagane (NIE) | ilość przyznanych podpunktów dla parametru ocenianego | parametr oferowany przez Wykonawcę
a | b | c | d | e
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie | TAK | bez oceny | tak/nie
2 | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampy | TAK | bez oceny | podać:
3 | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy | TAK | bez oceny | podać:
4 | Liczba warstw submilimetrowych możliwych do zrekonstruowania dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, z maksymalną szybkością obrotu, dla jednej energii promieniowania. | TAK | 256 i powyżej – 10 ppkt poniżej 256 – 0 ppkt | podać:
II. | GANTRY I STÓŁ
5 | Średnica otworu gantry ≥ 80 cm | TAK | powyżej 80 – 20 ppkt 80 i poniżej – 0 ppkt | podać:
6 | Maksymalna, dopuszczalna masa pacjenta ≥ 300 kg | TAK | 300 kg i powyżej – 10 ppkt poniżej 300 kg – 0 ppkt | podać:
7 | Zakres pochylania gantry ±25 stopni | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | tak/nie
8 | Dwa panele umożliwiające min. sterowanie ruchami stołu znajdujące się po obu stronach gantry, z ekranem dotykowym umożliwiającym min. wybór protokołu badania, rejestrację pacjenta i podgląd rekonstrukcji (panel sterujący wbudowany w gantry lub panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet). | TAK | bez oceny | tak/nie
9 | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | TAK | bez oceny | tak/nie
10 | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym | TAK | bez oceny | tak/nie
11 | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | TAK | bez oceny | tak/nie
12 | Kamera do obserwacji pacjenta, zintegrowana z gantry, z możliwością podglądu bezpośrednio z konsoli operatora | TAK | bez oceny | tak/nie
13 | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | TAK | bez oceny | tak/nie
14 | Wyposażenie stołu: - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | TAK | bez oceny | tak/nie
III. | GENERATOR I LAMPA
15 | Maksymalna, rzeczywista moc generatora ≥ 100 kW | TAK | powyżej 101 – 10 ppkt 101 i poniżej – 0 ppkt | podać:
16 | Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 70 kV | TAK | bez oceny | podać:
17 | Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | TAK | 150 i powyżej 10 ppkt poniżej 150 – 0 ppkt | podać:
18 | Maksymalny prąd lampy używany w protokołach klinicznych ≥ 1000 mA | TAK | 1200 i powyżej – 10 ppkt poniżej 1200 – 0 ppkt | podać:
19 | Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
20 | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1000 mA | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
21 | Pojemność cieplna anody lampy ≥ 4,2 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | TAK | 30 i powyżej – 10 ppkt poniżej 30 – 0 ppkt | podać:
22 | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,7 MHU/min | TAK | 2,5 i powyżej – 10 ppkt poniżej 2,5 – 0 ppkt | podać:
IV. | SYSTEM SKANOWANIA
23 | Minimalny czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor dostępny do wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego ≤ 0,30 sek | TAK | bez oceny | podać:
24 | Szybkość badania z zachowaniem rozdzielczości izotropowej nie większej niż 0,33 mm, ≥ 210 mm/sek | TAK | bez oceny | podać:
25 | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 180 cm | TAK | 200 cm i powyżej – 10 ppkt poniżej 200 cm - 0 ppkt | podać:
26 | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 180 cm | TAK | 200 cm i powyżej – 10 ppkt poniżej 200 cm – 0 ppkt | podać:
27 | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania ≥ 50 cm | TAK | bez oceny | podać:
28 | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 80 cm | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
29 | Maksymalna wartość współczynnika pitch min. 1,5 | TAK | 1.7 i powyżej – 10 ppkt poniżej 1.7 – 0 ppkt | podać:
30 | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | tak/nie
31 | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | tak/nie
32 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlania obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | TAK | bez oceny | tak/nie
33 | Matryca rekonstrukcyjna min. 512x512 | TAK | bez oceny | podać:
34 | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | TAK | bez oceny | podać:
35 | Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
36 | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
37 | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiające automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | TAK | bez oceny | podać:
38 | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzony klinicznie | TAK | bez oceny | podać:
39 | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | TAK | bez oceny | podać:
40 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rekonstruktora iteracyjnego ≥ 40 obrazów/s | TAK | 80 i powyżej – 10 ppkt poniżej 80 – 0 ppkt | podać:
41 | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
V. | PARAMETRY JAKOŚCIOWE
42 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,6 mm | TAK | powyżej 0,5 mm – 0 ppkt 0,5 mm i poniżej – 10 ppkt | podać:
43 | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm | TAK | bez oceny | podać:
44 | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm | TAK | bez oceny | podać:
45 | Dodatkowy filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach ze złota lub cyny do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
46 | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | ≤ 11,0 mGy | 11,0 i poniżej – 0 ppkt 6,0 i poniżej – 10 ppkt | podać:
47 | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 2 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia maks. 100 kV [mGy] w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | TAK / NIE | NIE - 0 ppkt TAK: 15,0 i poniżej – 0 ppkt 12,0 i poniżej – 10 ppkt | podać:
VI. | KONSOLA OPERATORSKA
48 | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej nie mniejszej niż 24” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | TAK | bez oceny | podać:
49 | Pojemność dysku twardego dla obrazów 512x 512 bez kompresji ≥ 1 000 000 obrazów | TAK | 5 000 000 i powyżej – 10 ppkt poniżej 5 000 000 – 0 ppkt | podać:
50 | Możliwość wykorzystania do akwizycji badań tabletu jako drugiego monitora | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
51 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Raport | TAK | bez oceny | tak/nie
VII. | OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ
52 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | bez oceny | tak/nie
53 | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | TAK | bez oceny | tak/nie
54 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | TAK | bez oceny | tak/nie
55 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK | bez oceny | tak/nie
56 | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | TAK | bez oceny | podać:
57 | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | TAK | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
58 | Automatyczne bez udziału operatora ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii | TAK | bez oceny | podać:
59 | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | TAK | bez oceny | podać:
60 | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | TAK | bez oceny | podać:
61 | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | tak/nie
62 | Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu oraz wymuszenie podania przyczyny w przypadku kontynuacji takiego badania. | TAK | bez oceny | tak/nie
63 | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta | TAK | bez oceny | tak/nie
64 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | TAK | bez oceny | tak/nie
65 | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego, możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej | TAK | bez oceny | tak/nie
66 | Oprogramowanie do zdalnego dostępu do konsoli operatorskiej, umożliwiające zdalne przejęcie konsoli operatorskiej | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
VIII. | WIELOMODALNY SERWER APLIKACYJNY tabelę w zakresie ustępu VIII należy wypełnić tylko w przypadku zaoferowania dostawy nowego oprogramowania
67 | Dostawa serwera aplikacyjnego o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient-serwer. Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Serwer aplikacyjny z możliwością: •pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, •ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, •dostępu do serwera dla użytkowników z sali zabiegowych (np. użytkowników ramienia C), •zdalnej pracy dla użytkowników z zewnątrz szpitala, z natychmiastowym i pełnym dostępem do badania i aplikacji, bez konieczności wysyłania badań na zewnątrz. Serwer w wersji rockowej do umieszczenia w szafie serwerowni szpitala | TAK | bez oceny | tak/nie
68 | Producent , nazwa i wersja oprogramowania opisowego | TAK | --- | podać:
69 | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: min. 1 procesor, min. 2,7 GHz, min. 10-rdzeniowy, pamięć RAM: min. 96 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 1,8 TB, obsługa minimum 3 jednoczesnych użytkowników. W przypadku wyboru rozbudowy istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji | TAK | bez oceny | podać:
70 | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | TAK | bez oceny | tak/nie
71 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK | bez oceny | tak/nie
72 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: • ilość poprzednich badań, • typ/modalność poprzednich badań, • zakres daty poprzednich badań. | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
73 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania) | TAK | bez oceny | tak/nie
IX. | APLIKACJE PODSTAWOWE – dotyczy wszystkich Oferentów
74 | Jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników (licencje) W przypadku wyboru rozbudowy istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do wymaganych (opisanych) ilości licencji | TAK | bez oceny | podać:
75 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 3 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań | TAK | bez oceny | tak/nie
76 | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) | TAK | bez oceny | tak/nie
77 | Prezentacje Cine | TAK | bez oceny | tak/nie
78 | Rekonstrukcje MIP, MinIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK | bez oceny | tak/nie
79 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | bez oceny | tak/nie
80 | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badań niezależnie od grubości warstw, synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badań | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
81 | Automatyczne tworzenie zorientowanych anatomicznie ortopedycznych rekonstrukcji MPR (równoległych i radialnych), w tym: - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa, - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR w obszarze min. żeber, obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, możliwość automatycznego ustawienia wstępnego zakresu (rozmiaru i ilości warstw) oraz orientacji rekonstrukcji w zależności od anatomii - możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego (np. ramienia C) | TAK | Bez oceny | podać:
82 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: • oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, • rozpraszanie/pochłanianie fotonów, • algorytmy numeryczne Monte Carlo | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
83 | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG | TAK | bez oceny | tak/nie
84 | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | TAK | bez oceny | tak/nie
85 | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczną/naczyniową/onkologiczną z możliwością: • szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2, 3, 4 punkty czasowe), wielofazowe itp. • możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. • automatycznym dopasowaniem układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, • automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
86 | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | TAK | bez oceny | tak/nie
87 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT. | TAK | bez oceny | tak/nie
88 | Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
89 | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
90 | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
91 | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
92 | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: • wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), • wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), • wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), • automatyczną segmentację płuc, serca, aorty | TAK | bez oceny | tak/nie
93 | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta) | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
94 | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania | TAK | bez oceny | tak/nie
X. | APLIKACJE ZAAWANSOWANE– dotyczy wszystkich Oferentów
95 | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT umożliwiające: • automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, • automatyczne wyznaczanie linii centralnej i etykietowanie głównych naczyń, • rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, • włączanie/wyłączanie zwapnień, • pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, • pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, • rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, • automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | TAK | bez oceny | tak/nie
96 | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego oraz eksportu wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich | TAK/NIE podać | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
97 | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: • segmentację zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, • automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | TAK | bez oceny | tak/nie
98 | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: • automatyczne załadowanie, wyświetlenie i zarejestrowanie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, • automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w gęstości płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, • możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK / NIE | TAK - 10 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
99 | Aplikacja oparta na algorytmach AI zapewniająca przetwarzanie z max. jednej pojedynczej serii wejściowej CT automatyczne przetwarzanie obrazów, obejmująca minimum następujące etapy dla różnych typów wyników: • Automatyczne wyszukiwanie zmian w płucach (min. guzki) o Płaty płuca są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji (AI). o Algorytmy wykrywają min. podejrzane struktury wewnątrz struktur anatomicznych i wyodrębniają je z otoczenia. W uzyskanych konturach określane są minimum następujące parametry: o maksymalna średnica w kierunku osiowym (max. 2D ∅ (maks. średnica w 2D), oś długa), o maksymalna średnica w kierunku osiowym (oś krótka), o wartość średnia osi długiej i krótkiej (mean. 2D ∅ (średnia średnica w 2D)), o maksymalna średnica (max. 3D ∅ (maks. średnica w 3D)), o objętość (volume). • Automatyczna analiza miąższu płuc (min. wolumetria) o Oba płuca i płaty płuc są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji. Wynikowe kontury są wyświetlane jako nakładka graficzna. o Dla min. obu płuc i dla min. każdego płata rozszerzenie algorytmu zlicza woksele obrazu o wartościach niższych niż -950 HU i oblicza odsetki tych wokseli względem łącznej liczby wokseli. o Wszystkie wyniki segmentacji są przypisywane do określonego zakresu. Domyślnie zdefiniowane są min. cztery zakresy bazujące na wartości niskiego tłumienia (LAV — Low Attenuation Value). Można zmodyfikować etykiety i progi. • Automatyczna analiza gęstości płuc i wyszukiwanie ognisk zapalnych (minimum dla oceny badań Covid-19, zapalenia płuc) o Oba płuca i płaty płuc są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji. Wynikowe kontury są wyświetlane jako nakładka graficzna. o Algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji segmentuje regiony nieprzezroczystości wewnątrz płuca. Aplikacja zlicza woksele obrazu w regionach nieprzezroczystości i oblicza procent tych wokseli względem łącznej liczby wokseli na płat, płuco oraz łącznie. o Wszystkie wyniki segmentacji nieprzezroczystości są przypisywane do określonego zakresu. W zależności od względnej objętości nieprzezroczystości w odniesieniu do objętości płata płuca zdefiniowanych jest minimum. pięć zakresów (ocena nieprzezroczystości od 0 do 4). W przypadku obu płuc sumowane są oceny nieprzezroczystości dla każdego z ich płatów. Ponadto łączne oceny dla obu płuc — oceny dla lewego i prawego płuca — są sumowane do oceny nieprzezroczystości wynoszącej od 0 do 20. Ponadto regiony o wysokiej nieprzezroczystości (≥ -200 HU) w regionach nieprzezroczystości są opcjonalnie podświetlone. • Automatyczna analiza kręgosłupa o algorytm automatycznie identyfikuje kręgi widoczne na obrazach CT i oznacza je etykietami. Etykiety te są dodawane do serii obrazów jako adnotacje, o na podstawie maski trzonu każdego z kręgów algorytm mierzy i wyświetla następujące wartości: o wysokość w pozycji przedniej, o wysokość w pozycji przyśrodkowej, o wysokość w pozycji tylnej, o średnią liczbę jednostek Hounsfielda w części wewnętrznej, o wysokości trzonów są porównywane z wysokościami sąsiadujących kręgów. Licencja oprogramowania na min. 5000 badań rocznie. | TAK | bez oceny | opisać:
100 | Aplikacja oparta na algorytmach AI zapewniająca przetwarzanie z max. jednej pojedynczej serii wejściowej CT automatyczne przetwarzanie obrazów, obejmująca minimum następujące etapy dla różnych typów wyników: • Automatyczna analiza min. zwapnień serca i tętnic wieńcowych o Aplikacja segmentuje serce, korzystając z algorytmu opartego na sztucznej inteligencji, i mierzy jego objętość. o Algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji automatycznie wykrywa struktury z wysokimi wartościami Hounsfielda, które odpowiadają uwapnionej blaszce miażdżycowej. Oprogramowanie oblicza objętości pojedynczych struktur, sumuje je i przypisuje do kategorii. o Zdefiniowane są zakresy domyślne. Można zmodyfikować etykiety i progi. o Segmentacja serca i wykrywanie wapnia działa tylko względem zestawów danych bez środka kontrastowego. • Automatyczna analiza aorty o Oprogramowanie segmentuje min. aortę i wyznacza jej linię środkową. o Algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji wykrywa anatomiczne punkty charakterystyczne zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA — American Heart Association). o Obliczane są przekrojowe obrazy MPR, zorientowane ortogonalnie do linii środkowej w punktach charakterystycznych. W rezultacie obliczane są maksymalne średnice aorty, wyświetlane następnie w tabeli wyników. Wyniki są oznaczone kolorami w przypadku przekroczenia predefiniowanych progów. o Zdefiniowane są zakresy domyślne. Można zmodyfikować etykiety i progi. Licencja oprogramowania na min. 1000 badań rocznie | TAK / NIE | TAK - 20 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
101 | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: • raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, • raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR,predefiniowane szablony | TAK / NIE | TAK - 5 ppkt NIE - 0 ppkt | podać:
XI. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
102 | A- Automatyczny dwutłokowy wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425 | TAK | bez oceny | tak/nie
| B- Automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów | TAK | bez oceny | tak/nie
| C- Przechowywanie w pamięci i wywoływanie min. 250 protokołów | TAK | bez oceny | podać:
| D- Iniekcje wielofazowe (do min.6 faz) | TAK | bez oceny | podać:
| E- Zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej | TAK | bez oceny | tak/nie
| F- Głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności –12 godzin | TAK | bez oceny | tak/nie
| G- Równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora | TAK | bez oceny | tak/nie
| H- Obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego- jako opcja . | TAK | bez oceny | tak/nie
| I- Generowane ciśnienie do 325 PSI | TAK | bez oceny | tak/nie
| J- Prędkość wymuszonego przepływu w zakresie 0,1–10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s | TAK | bez oceny | tak/nie
| K- Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej | TAK | bez oceny | tak/nie
| L- Stałe zasilanie sieciowe | TAK | bez oceny | tak/nie
| M- Wymagane sprzężenia z oferowanym tomografem w klasie CAN IV | TAK | bez oceny | tak/nie
| N- Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze internetowe | TAK | bez oceny | tak/nie
103 | Zestaw ochron osobistych : fartuch ochronny 1,5mmmPb-1 szt., osłona tarczycy -1szt. | TAK | bez oceny | tak/nie
104 | Dostawa i instalacja oprogramowania do automatycznego monitorowania, raportowanie dawek promieniowania stosowanych w diagnostyce obrazowej zgodnie z najnowszymi wymogami Ministerstwa Zdrowia oraz KCOR. System należy skonfigurować z aparatem TK jak również z e stacjonarnym aparatem RTG | TAK | bez oceny | tak/nie
105 | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK | bez oceny | tak/nie
Instrukcja wypełniania:
1 | w tabeli należy uzupełnić wszystkie wiersze w kolumnie "e", z zastrzeżeniem ustępu nr VIII
2 | w wierszach oznaczonych TAK lub TAK/NIE, bez adnotacji PODAĆ należy wpisać odpowiednio TAK (jeśli zaoferowany został aparat posiadajacy określoną funkcję lub parametr) lub NIE ((jeśli zaoferowany został aparat nieposiadajacy określonej funkcji lub parametru)
3 | w wierszach oznaczonych PODAĆ lub OPISAĆ należy dokładnie opisać lub podać oferowany parametr, zakresy oferowane itp., chyba, że zaznaczono dopuszczoną możliwość wpisania NIE
4 | Zamawiający informuje, że brak podania odpowiedzi/informacji w kolumnie "e" skutkować będzie niezgodnością z dokumentami zamówienia
5 | Zamawiający informuje, że brak potwierdzenia spełniania wymaganego warunku/parametru wskazanego w kolumnie "b" lub zaoferowanie odmiennie stanowić będzie niezgodność oferty z dokumentami zamówienia
6 | Zamawiający informuje, że zaoferowanie w kolumnie "e" odmiennie niż w dołączonych dokumentach przedmiotowych stanowić będzie niezgodność oferty z dokumentami zamówienia