Załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

„Formularz ofertowy - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’ – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup i dostawa aparatu Rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________
Rok produkcji: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magnes |  |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0≥ 1,5 T; | Tak |  |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  |  |  |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak |  |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y ≤ 2,5 metra | Tak |  |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z ≤ 4,0 metra | Tak |  |  |  |
|  | Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) - nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu nie więcej niż 0,01 litra/godzinę | Tak |  |  |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla minimum 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 10 centymetrów ≤ 0,02 ppm; | Tak |  |  |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla minimum 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 30 centymetrów ≤0,3 ppm; | Tak | > 0,15 ppm – 0 punktów ≤ 0,15 ppm – 2 punkty |  |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla minimum 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume) o średnicy 40 cm≤ 0,75 ppm; | Tak | > 0,50 ppm – 0 punktów ≤ 0,50 ppm – 2 punkty |  |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla minimum 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume) o średnicy 50 centymetrów nie więcej niż 3,3 ppm; | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowo- programowa, konieczna i wystarczająca dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | Tak |  |  |  |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz sprzętowe | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów wzdłuż jednej osi ≥ 45 mT/m; | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) wzdłuż jednej osi ≥ 200 T/m/s; | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy≥48 | Tak | ≤ 64 – 0 punktów > 64 – 10 punktów |  |  |
|  | Maksymalna liczba kanałów – liczba elementów obrazujących cewek podłączonych do skanera (badania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 200 | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika≥ 32 bit; | Tak |  |  |  |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik≥ 16 kW | Tak | ≥ 25 kW – 5 punktów < 25 kW – 0 punktów |  |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika≥ 1 MHz; | Tak |  |  |  |
|  | System minimalizacji SAR | Tak |  |  |  |
|  | Cyfrowa filtracja RF. | Tak |  |  |  |
|  | Kontrola częstotliwości. | Tak |  |  |  |
|  | Kontrola fazy. | Tak |  |  |  |
|  | Kontrola amplitudy. | Tak |  |  |  |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej - światłowodowej (niegalwanicznej), cyfrowej, zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. | Tak |  |  |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany z optycznej technologii cyfrowej | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Cewki |  |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze minimum 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia cewki do badania głowy i szyi (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | Tak |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca minimum 52 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe | Tak |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) nakładana na pacjenta, przeznaczona do badań w obszarze tułowia w zakresie co najmniej maxykalnie FOV to jest: minimum 50 centymetrów w osi x i minimum 50 centymetrów w osi z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca minimum 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe.Cewka, lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki flex lub loop. | Tak |  |  |  |
|  | Zaoferowana cewka w punkcie wyżej wykonana w technologii wysokiej elastyczności, o zakresie pokrycia minimum 50 centymetrów w osi x i minimum 50 centymetrów w osi z (AIR lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem | Nie | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze minimum 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa cewka sztywna lub sztywna z elastycznym(i) elementem(ami) lub elastyczna do badań barku, posiadająca w badanym obszarze minimum 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak |  |  |  |
|  | Zaoferowana cewka w punktów. wyżej wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, (AIR, Contour lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem, o minimum 20 elementach obrazujących | Nie | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna typu „but” lub „komin” lub elastyczna do badań stawu skokowego lub stopy, posiadająca w badanym obszarze minimum 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak |  |  |  |
|  | Zaoferowana cewka w punkcie wyżej wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, (AIR, Contour lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem, o minimum 21 elementach obrazujących | Nie | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna przeznaczona do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze minimum 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak | Cewka nadawczo-odbiorcza – 5 punktów Cewka odbiorcza – 0 punktów |  |  |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych, każda w różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze minimum 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe. | Tak | 2 cewki – 0 punktów ≥ 3 cewki w różnych rozmiarach – 10 punktów |  |  |
|  | Stabilizator dla cewek elastycznych z punktów. wyżej pozwalający unieruchomić badany staw (np. staw skokowy, staw kolanowy) | Tak |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |  |  |  |
|  | Obciążenie płyty stołu pacjenta, łącznie z ruchem pionowym≥ 220 kg; | Tak |  |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta≥ 180 cm; | Tak |  |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy system monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm | Tak |  |  |  |
|  | Marker (centrator) laserowy lub świetlny. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu markera laserowego lub świetlnego. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu. | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy co najmniej jeden wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dokonywania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | Tak, |  |  |  |
|  | Słuchawki (2 sztuki) tłumiące hałas dla pacjenta (jedne nauszne, drugie douszne) z podłączeniem do systemu muzycznego np. muzyki i komunikacji z pacjentem, wraz z mikro wieżą/odtwarzaczem muzyki | Tak |  |  |  |
|  | System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących wbudowany bezpośrednio w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa lub inne rozwiązanie do detekcji oddechu bez konieczności stosowania czujników oddechu | Tak, |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Badania neurologiczne |  |  |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wybranie 10 lub więcej scenariuszy pozycjonowania warstw (Head references), działające w oparciu algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) z wykorzystaniem algorytmów Deep Learning (DL) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’) z możliwością zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego (SWAN lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | Tak; |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tak zwany badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach | Tak; |  |  |  |
|  | Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 5 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silenz, Petra lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI ≥ 10 000 s/mm2; | Tak |  |  |  |
|  | Minimalna wartość współczynnika b w DWI = 20 s/mm2 | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) na przykład: 20centymetrów x 10 centymetrów, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak; |  |  |  |
|  | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | Nie | Tak – 2 punkty. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE, TSE lub równoważne, umożliwiająca obliczenie wartości CBF (Celebral Blood Flow) i podania jej w postaci liczbowej | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Tensor dyfuzji (DTI) |  |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  |  |  |
|  | Pomiary DTI z różnymi kierunkami≥ 150 kierunków, | Tak | ≤ 250 – 0 punktów > 250 – 5 punktów |  |  |
|  | Traktografia Tensora Dyfuzji | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Angiografia (MRA) |  |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |  |
|  | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak |  |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała |  |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – to znaczy w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Technika umożliwiająca przeprowadzanie dynamicznych badań jamy brzusznej, ze wzmocnieniem kontrastowym, podczas swobodnego oddychania, oparta o akwizycję wykonywaną w sposób ciągły, z radialnym schematem wypełniania przestrzeni k, zapewniającym odporność na ruch oraz o rekonstrukcję przeprowadzaną przy użyciu iteracyjnego algorytmu przyspieszającego (Compressed Sensing GRASP VIBE, CS GRASP VIBE lub odpowiedni do nazewnictwa producenta. | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Urografia i enterografia MR | Tak |  |  |  |
|  | Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia otłuszczenia wątroby (IDEAL IQ, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 2 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sekundy/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, trzustki, (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) na przykład: 20 cm x 10 cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym (StarMap lub odpowiedni do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE, LAVA STAR lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne:Badania stawów |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |  |
|  | Badania barku | Tak |  |  |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |  |
|  | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | Tak |  |  |  |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano). | Tak |  |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości ( typu SPACE,BRAVO,CUBE lub równoważne) | Tak; |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań stawu kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner(AutoAlign, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Pakiet do obrazowania kości (oZTEo, BlackBone lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z parametrem TE ≤ 20 µs, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Nie | Tak – 2 punkty. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Badania serca (CMR) | Tak |  |  |  |
|  | Cardiac Morphology (morfologia serca) | Tak |  |  |  |
|  | Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną) | Tak |  |  |  |
|  | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) | Tak |  |  |  |
|  | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | Tak |  |  |  |
|  | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak |  |  |  |
|  | Delayed Enhancement 2D i 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D) | Tak |  |  |  |
|  | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak |  |  |  |
|  | Badania typu „tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym) | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie map parametrycznych T1 i T2 w mięśniu sercowym - MyoMaps, CardioMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej prędkości krwi | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacja do szybkich akwizycji 3D CINE umożliwiająca badanie wielu faz całego mięśnia sercowego podczas jednokrotnego wstrzymania oddechu (ViosWorks, CS-Cine cardiac, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Akwizycja objętościowa do kwantyfikacji przepływów (4D flow) możliwa do zastosowania na swobodnym oddechu z możliwością kwantyfikacji przepływu w mięśniu sercowym i naczyniach (ViosWorks lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Metoda obrazowania zwiększająca szybkość sekwencji do badania serca, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach typu 2D CINE, zintegrowana z konsolą operatorską – akwizycja badań kardiologicznych z mniejszą ilością próbkowanych danych, oparta o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tak zwany głębokiego uczenia (Deep Learning) (Sonic DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Obrazowanie równoległe |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 8; | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Metody przyspieszenia obrazowania |  |  |  |  |
|  | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) co najmniej typu T1,T2, STIR w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1, T2, FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Automatyczna modyfikacja sekwencji skanowania dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR na podstawie cech (specyfikacji) implantu (HyperMAVRIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i częstotliwości. | Tak |  |  |  |
|  | Kompensacja przepływu krwi. | Tak |  |  |  |
|  | Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca). | Tak |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne). | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Techniki spektralnej saturacji |  |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Spektroskopia (MRS) |  |  |  |  |
|  | Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS)z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak; |  |  |  |
|  | Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel na konsoli operatora | Tak; |  |  |  |
|  | Aplikacje kliniczne: Nowoczesne metody rekonstrukcji obrazów |  |  |  |  |
|  | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską (DeepResolve Gain i DeepResolve Sharp, AIR Recon lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tak zwany głębokiego uczenia (Deep Learning) (DeepResolve Boost, AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 2 punkty. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Metoda: - działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania - wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego - likwidująca artefakty Gibbs’a tak zwany truncation artifacts - umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów, dla wszystkich anatomii - kompatybilna z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) i z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - współpracująca z sekwencją Spin Echo (SE), Fast Spin Echo (FSE). | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Metoda: - działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania - wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego - likwidująca artefakty Gibbs’a tak zwany truncation artifacts - umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów, dla wszystkich anatomii - kompatybilna z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) i z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - współpracująca z sekwencją Single Shot Fast Spin Echo (lub odpowiednik). | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Metoda: - działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania - wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego - likwidująca artefakty Gibbs’a tak zwany truncation artifacts - umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów, dla wszystkich anatomii - kompatybilna z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) i z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) -współpracująca z sekwencją Gradient Echo (GRE), Fast Gradient Echo. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Metoda: - działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania - wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego - likwidująca artefakty Gibbs’a tak zwany truncation artifacts - umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów, dla wszystkich anatomii - kompatybilna z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) i z obrazowaniem równoległym w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - współpracująca z sekwencją DWI. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Posiadana wyżej opisana metoda (minimum jedna z punktów. 148 – 151) możliwa do zastosowania w badaniach wolumetrycznych (3D) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Posiadana wyżej opisana metoda (minimum jedna z punktów. 148 – 151) metoda możliwa do zastosowania razem z techniką redukcji artefaktów ruchowych | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Metoda akceleracji zwiększająca szybkość sekwencji, do zastosowania co najmniej w badaniach typu 3D, zintegrowana z konsolą operatorską, pozwalająca na wybór do 12 krotnego przyspieszenia – akwizycja z mniejszą ilością próbkowanych danych, oparta o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tak zwany głębokiego uczenia (Deep Learning) (Sonic DL 3D lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Nie | Tak – 5 punktów. Nie – 0 punktów. |  |  |
|  | Sekwencje Obrazujące |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE). | Tak |  |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |  |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |  |  |
|  | Multi-Shot | Tak |  |  |  |
|  | Single-Shot | Tak |  |  |  |
|  | Turbo IR | Tak |  |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; |  |  |  |
|  | Parametry obrazowania: |  |  |  |  |
|  | Maksimum FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y≥ 50 cm; | Tak; |  |  |  |
|  | Maksimum FoV w osi podłużnej z (statycznie) ≥ 50 cm; | Tak; |  |  |  |
|  | Maksimum FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 180 cm; | Tak; |  |  |  |
|  | Minimum FoV≤ 1,0 cm; | Tak; |  |  |  |
|  | Parametry akwizycyjne: |  |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; |  |  |  |
|  | Minimum grubość warstwy dla skanów 2D≤ 0,5 mm; | Tak; |  |  |  |
|  | Minimum grubość warstwy dla skanów 3D≤ 0,1 mm; | Tak; |  |  |  |
|  | Parametry sekwencji |  |  |  |  |
|  | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 10 ms; | Tak; | > 5,0 ms – 0 punktów ≤ 5,0 ms – 5 punktów |  |  |
|  | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256≤ 2,7 ms; | Tak; | >1,6 ms – 0 punktów ≤1,6 ms – 5 punktów |  |  |
|  | EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256≤ 0,72 ms; | Tak; | > 0,58 ms – 0 punktów ≤ 0,58 ms – 5 punktów |  |  |
|  | EPI: maksimum współczynnik ETL≥ 255; | Tak; |  |  |  |
|  | Konsola akwizycyjna |  |  |  |  |
|  | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak |  |  |  |
|  | Liczba obrazów archiwizowanych na HD w matrycy 256x256 bez kompresji ≥ 1 000 000 | Tak | < 3 000 000 – 0 punktów ≥ 3 000 000 – 5 punktów |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |  |
|  | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024; | Tak |  |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 40 000 obrazów/s; | Tak; | < 60 000 – 0 punktów ≥ 60 000 – 2 punkty |  |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak; |  |  |  |
|  | Monitor (co najmniej jeden) | Tak |  |  |  |
|  | Technologia LCD lub TFT | Tak |  |  |  |
|  | Przekątna ≥ 21”; | Tak |  |  |  |
|  | Matryca monitora≥ 1280x1024; | tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kliniczne | - |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje MPR | Tak |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP | Tak |  |  |  |
|  | Mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)). | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu badań spektroskopowych SVS | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu badań tensora dyfuzji oraz traktografii tensora dyfuzji | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu badań perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak; |  |  |  |
|  | Praca w sieci | - |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |  |  |
|  | Stanowisko opisowe - serwer aplikacyjny |  |  |  |  |
|  | Dostawa stanowiska opisowego - nowego serwera aplikacyjnego | Tak |  |  |  |
|  | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego : - obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 - liczba procesorów: minimum 2 - pamięć RAM: minimum 380 GB - wbudowana macierz w architekturze RAID - pojemność macierzy dla danych obrazowych: minimum 10 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug - możliwość jednoczesnego przetwarzania minimum 80 000 warstw. - 6 użytkowników podłączonych jednocześnie. - Możliwość podłączenia online dla minimum 2 użytkowników z zewnątrz. | Tak |  |  |  |
|  | Konsola kliencka – 6 sztuk o parametrach minimalnych: - pojemność HDD / SDD komputera stacji klienckiej ≥ 250 GB; - pojemność RAM komputera stacji klienckiej ≥ 16 GB; - napęd optyczny: CD, DVD RW - klawiatura, mysz - dwa monitory diagnostyczne o przekątnej ≥ 24” oraz rozdzielczości ≥ 1920x1200; - jeden monitor opisowy o przekątnej ≥ 24” oraz rozdzielczości ≥ 1920x1200; | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kliniczne |  |  |  |  |
|  | Narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR, jednoczesny dostęp na minimum 6 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla badania MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym (Volume Illumination, Cinematic VRT, lub odpowiednio do nomenklatury producenta). jednoczesny dostęp na minimum 6 stanowiskach; | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS - dostęp jednoczasowy na minimum 2 stanowiskach; | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników TTP, MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL, jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Analiza dyfuzji, mapy ADC -jednoczesny dostęp na wszystkich stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji - jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych MR umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, wyznaczaniem stopnia stenozy - jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowisku; | Tak, |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR - jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analiz onkologicznych zawierające m.in. analizę badań kontrolnych, oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST oraz WHO-jednoczesny dostęp na minimum 6 stanowiskach; | Tak, |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow, umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - automatyczne zaznaczenie prostaty wraz z pomiarem objętości - automatyczne umiejscowienie zmian na mapie prostaty - Ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 - -jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach | Tak; |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy unaczynienia guzów -jednoczesny dostęp na minimum 2 stanowiskach | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI - jednoczesny dostęp na minimum2 stanowiskach | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania minimum: - Ilość poprzednich badań - Typ / modalność poprzednich badań, - Zakres daty poprzednich badań. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update / hotfix) i modernizację oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępne na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlenie każdego piksela wieloma źródłami światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie i pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - Automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - Ekspert konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty d aparatów USG z możliwością fuzji Jednoczesny dostęp dla minimum 2 użytkowników. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań serca MR |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie bez ograniczeń czasowych do zaawansowanej analizy badań serca - cmr 42 Circle Cardiovascular Imaging lub równoważne - dostępne w ramach serwera aplikacyjnego z dostępem z dowolnego stanowiska klienckiego również spoza szpitala, oprogramowanie musi dawać możliwość analizy: objętości i budowy komór serca, oceny ilościowej przepływów krwi, oceny ilościowej map T1 i T2 z ECV, perfuzji ilościowej oraz angiografii dużych naczyń. | Tak |  |  |  |
|  | Załączenie w w/w oprogramowaniu oceny strain | Nie | Tak – 2 punkty Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Załączenie w w/w oprogramowaniu oceny 4dFlow | Nie | Tak – 5 punkty Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Opisane w punkcie 231 oprogramowanie zainstalowane w obrębie zaoferowanego serwera aplikacyjnego aparatu MR (pełna integracja) pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją (rozwiązanie 1) Lub Oddzielne stanowisko dedykowane do zaawansowanej analizy badań serca zgodnie z wymaganiami opisanymi w puntach 231 – 233 o n/w parametrach - Konsola kliencka o parametrach minimalnych: - pojemność HDD komputera stacji klienckiej ≥ 1TB; - pojemność RAM komputera stacji klienckiej ≥ 32 GB; - karta graficzna Ge Force series 10 lub Radeon R9 370x lub o równoważnych lub lepszych parametrach - procesor minimum Intel Core i7 lub równoważny - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - • monitor diagnostyczny o przekątnej ≥ 21” oraz rozdzielczości ≥ 1920x1080 (rozwiązanie 2) | Tak |  |  |  |
|  | Bezterminowa licencja (bez konieczności odpłatnego odnawiania) wraz z zapewnieniem aktualizacji oraz wsparcia serwisowego | Tak |  |  |  |
|  | praca w sieci (dotyczy wszystkich stanowisk) |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  |
|  | Bezterminowa integracja dostarczonego aparatu RM wraz z konsolą akwizycyjną oraz serwera aplikacyjnego i stacji opisowych z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS producenta Pixel Technology potwierdzona protokołem podpisanym przez przedstawiciela Pixel Technology. Koszty integracji (prace konfiguracyjne) oraz bezterminowej licencji po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Czujnik (monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu MR | Tak |  |  |  |
|  | Ręczny, przenośny detektor metalu | Tak |  |  |  |
|  | Biurko i krzesło operatora | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania | Tak |  |  |  |
|  | Duplikator automatyczny do wydawania wyników na płytce CD/DVD wraz z komputerem sterującym oraz integracją z systemem PACS/RIS producenta Pixel Technology potwierdzoną protokołem podpisanym przez przedstawiciela Pixel Technology. Koszty integracji (prace konfiguracyjne) oraz bezterminowej licencji po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | Dwutłokowy wstrzykiwacz kontrastu do pracy w wysokim polu magnetycznym | Tak |  |  |  |
|  | Niemagnetyczny wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej, niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej, stolik do sprzętu anestezjologicznego | Tak |  |  |  |
|  | Kardiomonitor (EKG, SpO2, NIBP) oraz pompa infuzyjna strzykawkowa (na statywie jezdnym) działające w środowisku MR, z możliwością obserwacji parametrów poza pomieszczeniem badań | Tak |  |  |  |
|  | Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z magnesem | Tak |  |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw do obserwacji pacjenta z kamerą | Tak |  |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  |
|  | Zestaw do monitorowania oddechu oraz pracy serca pacjenta w czasie badania serca i możliwością obserwacji poza pomieszczeniem badań | Tak |  |  |  |
|  | UPS do podtrzymania pracy konsoli operatorskiej systemu przez czas minimum 5 minut konieczny do zamknięcia konsoli, w przypadku zaniku zasilania | Tak |  |  |  |
|  | UPS do podtrzymania pracy serwera aplikacyjnego/systemu serwerów aplikacyjnych przez czas minimum 5 minut, w przypadku zaniku zasilania | Tak |  |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |  |  |
|  | Paszporty techniczne do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem | Tak |  |  |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego. Wykonawca dokona wymaganych pomiarów i dostarczy Zamawiającemu plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | Tak |  |  |  |
|  | Przedmiot oferty kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów (w tym podłączenie i konfiguracja wszystkich dostarczonych zgodnie z zamówieniem systemów komputerowych) | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie dostarczone licencje ważne na czas nieokreślony | Tak |  |  |  |
|  | Stałe wparcie aplikacyjne online w początkowym okresie pracy urządzenia (do 6 miesięcy od podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego), w okresie gwarancji minimum 2 wizyty aplikanta w każdym kolejnym roku gwarancji. | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych. | Tak |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu rezonansu magnetycznego oraz wyposażenia minimum 2025 | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej z dostawą | Tak |  |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dostarczyć najpóźniej z dostawą | Tak |  |  |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu rezonansu magnetycznego za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji na aparat rezonansu magnetycznego i wyposażenia Wykonawca przeprowadzi z własnej inicjatywy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym bezpłatne przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji na aparat rezonansu magnetycznego i wyposażenia Wykonawca zapewni z własnej inicjatywy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym bezpłatne testy specjalistyczne dostarczonych monitorów potwierdzone przekazaniem sprawozdań zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |  |
|  | Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych na terenie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię, wymaganych przy dostawie i instalacji aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowni RM – zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotowego postępowania należy przygotowanie wszystkich pomieszczeń oraz instalacji niezbędnych do właściwego montażu, instalacji i funkcjonowania aparatu rezonansu magnetycznego w obiekcie stanowiącym przedmiot zamówienia. | Tak |  |  |  |
|  | Dostawa aparatu rezonansu magnetycznego powinna zostać zrealizowana z wykorzystaniem środków transportu oraz urządzeń dźwigowych, których gabaryty i parametry techniczne umożliwią wprowadzenie aparatu rezonansu magnetycznego zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem drogi transportowej. Koszt przygotowania drogi transportowej leży po stronie Wykonawcy. Ewentualne otwory technologiczne wykonane na potrzeby wprowadzenia aparatu rezonansu magnetycznego do pomieszczenia docelowego zostaną zamknięte na koszt Wykonawcy a elewacja budynku zostanie odtworzona. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |  |

W przypadku parametru, który podlega ocenie podać wartość/opis oferowanego parametru tak, by Zamawiający mógł określić ilość przysługujących punktów za zaoferowany parametr, jeżeli nie wynika to z potwierdzenia parametru. Jeżeli z treści oferty nie będzie wynikało, jaki parametr Wykonawca oferuje, zamawiający przyzna 0 punktów jako ocena danego parametru.

_______________________/data, nazwa wykonawcy/