Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu,
62-800 Kalisz,
ulica Poznańska 79

Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca postępowania: Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Identyfikator postępowania na platformie E-Zamowienia: ocds-148610-c50888d1-8f1d-4a37-be25-f0d30d5a7945

Specyfikację zatwierdzono: 5.02.2026 roku
Mariusz Pawlaczyk
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Spis treści

A.	Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania	4

B.	Przedmiot zamówienia	7

C.	Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.	10

D.	Podmiotowe środki dowodowe.	14

E.	Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.	17

F.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny	19

G.	Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.	22

H.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	24

I.	Termin związania ofertą.	25

J.	Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.	26

K.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.	26

L.	Wymagania dotyczące wadium	27

M.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	28

N.	Tryb otwarcia i oceny ofert	28

O.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.	29

P.	Ogłoszenie o wynikach postępowania	29

Q.	Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy	30

R.	Podwykonawstwo – podwykonawcy	30

S.	Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający	31

T.	Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.	31

Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularz Ofertowy	32

Załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Formularz Ofertowy – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych	37

Załącznik numer 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularze Cenowe	112

Załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	123

Załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby	126

Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu	128

Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia-Projekt umowy	130

# Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
Adres: ulica Poznańska 79, 62-800 Kalisz
Godziny pracy administracji: 700–1435
NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego:(link do poczty elektronicznej zamawiającego) zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

adres strony internetowej zamawiającego: (link do adresu strony internetowej zamawiającego) https://www.szpital.kalisz.pl

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: (link do adresu strony internetowej prowadzonego postępowania) https://ezamowienia.gov.pl/

- dostęp do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: (link do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) https://espd.uzp.gov.pl/

- Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 4/26. Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 132 ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający, zgodnie z artykułem 139 ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, to jest: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, strona 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykuł 6 ustęp 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o artykuł 18 oraz artykuł 74 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019roku. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z artykuł 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do artykuł 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie artykuł 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie artykuł 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie artykuł 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykuł 18 ustęp 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z artykuł 17 ustęp 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w artykuł 20 RODO,

- na podstawie artykuł 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO.

- Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” numer FEWP.05.03-IZ.00-0010/24-00 w ramach: Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.03 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021”.

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – na każde zadanie osobno.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w artykuł 214, ustęp 1, punkt 7 ustawy

- Zgodnie z artykułem 310, punkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Załącznikami do Specyfikacji Warunków Zamówienia są następujące dokumenty:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik numer 1,

  - Formularz Ofertowy - Załącznik numer 2a,

  - Formularze Ofertowe (1) -(11) - Załącznik numer 2b,

  - Formularze Cenowe (1) -(11) -Załącznik numer 3,

  - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik numer 4,

  - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik numer 5

  - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik numer 6,

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Główny kod CPV: urządzenia medyczne-33100000-1.

- Dodatkowe kody CPV: -

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, to jest: spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,

- poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykuł 101, ustęp 1 punkt 2 oraz ustęp 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiot zamówienia składa się z 11 niepodzielnych zadań:

| Numer zadania | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| Zadanie 1: | Zakup ultrasonografu dla Poradni Chirurgicznej Chorób Naczyń wraz z integracją z systemem PACS/RIS |
| Zadanie 2: | Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci |
| Zadanie 3: | Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej |
| Zadanie 4: | Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej |
| Zadanie 5: | Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią |
| Zadanie 6: | Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią |
| Zadanie 7: | Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej |
| Zadanie 8: | Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej |
| Zadanie 9: | Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej |
| Zadanie 10: | Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej |
| Zadanie 11: | Zakup lamp zabiegowych mobilnych |

  - Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski i Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

  - Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie urządzeń służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  - Wymagania podstawowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

- Rok produkcji minimum 2025.

- Pełna gwarancja na oferowany aparat i wyposażenie minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych.

- Obsługa w języku polskim.

- Posiada: aktualną Deklarację Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych.

- Posiada: wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej.

- Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  - Przestrzeganie zasady„nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH – Do No Significant Harm), na etapie produkcji, dostawy, instalacji urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, w tym:

- realizacja przedmiotu zamówienia nie będzie naruszać zasady „nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH – Do No Significant Harm), zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku, to znaczy.: Przedmiot zamówienia oraz sposób jego realizacji nie będą powodować poważnych szkód dla żadnego z sześciu celów środowiskowych Unii Europejskiej:

- łagodzenie zmian klimatu,

- adaptacja do zmian klimatu,

- zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

- przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

- zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

- ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

- oferowany przedmiot umowy oraz proces jego dostawy będą zgodne z obowiązującymi normami środowiskowymi, a ich realizacja nie przyczyni się do istotnych negatywnych skutków środowiskowych;

- wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz instytucjami kontrolującymi w zakresie potwierdzenia zgodności zamówienia z zasadą DNSH, w szczególności poprzez przekazanie wymaganych informacji, wyjaśnień i dokumentów.

  - Szczegółowy opis/warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz: szczegółowe wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych lub środowiskowych przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: w Formularzach Ofertowych (1) -(11) –„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’ – odpowiednio dla każdego zadania. Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „Tak” celem potwierdzenia zgodności ze Specyfikacją Warunków Zamówienia”.

# Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem artykułu 110 ustęp 2 ustawy, wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w artykuł 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w artykuł 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w artykuł 228–230a, artykuł 250a Kodeksu karnego, w artykuł 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 roku pozycja 1133 oraz z 2021 roku pozycja 2054) lub w artykuł 54 ustęp 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 roku pozycja 523, 1292, 1559 i 2054),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w artykuł 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w artykule 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w artykule 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w artykuł 9 ustęp 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. pozycja 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w artykuł 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w artykuł 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w artykule 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w artykuł 9 ustęp 1 i 3 lub artykuł 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkt 1.1.

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w artykuł 85 ustęp 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

  - Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. pozycja 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

  - Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu artykuł 3 ustęp 1 punkty 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku pozycja 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w artykuł 1 punkty 3 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w artykuł 5k ustęp 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz jeżeli, którykolwiek z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega - w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia - nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w artykuł 108 ustęp 1 punkty 3 ustawy chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- W przypadkach, o których mowa w ustęp 4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Udostępnienie zasobów:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne i konsorcja):

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2 i 9.3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

  - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferta winny być podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty.

  - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Podmiotowe środki dowodowe.

  - Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego:

  - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

  - artykuł 108 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 11września 2019 roku – ustawy;

  - artykuł 108 ustęp1 punkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie artykuł 108 ustęp 1 punkty 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. pozycja 275 tekst jednolity) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie artykuł 109 ustęp1 punkty 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie artykuł 109 ustęp 1 punkty 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

    - Oświadczenie/a wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, których/którego treść odpowiada oświadczeniom stanowiącym załącznik numer 4 i 5 do Specyfikacji warunków Zamówienia.

    - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

  - W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

  - W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach artykuł 118 ustawy, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

  - Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże w ofercie te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zamiast dokumentów, o których mowa w punkty 1.1.1 składa - informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie artykuł 108 ustęp 1 punkty 1 i 2 ustawy oraz artykuł 108 ustęp1 punkt 4 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

- zamiast zaświadczenia, o którym mowa w punkty 1.1.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkty 1.1.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkty 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w artykuł 108 ustęp 1 punkty 1, 2 i 4, artykuł 109 ustęp 1 punkt 1, 2 litera a) i b) oraz punkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć; wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

  - Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach artykuł 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia punkty 7, 8 stosuje się odpowiednio

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie artykuł 70 ustawy.

  - Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 05.01.2016 roku. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument t Zamówienia składa każdy z wykonawców;

  - Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;

  - Formularze Ofertowe (1) -(11), stanowiące załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia – dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę.

  - Formularze Cenowe (1) -(11), stanowiące Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia; dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę.

  - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

  - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - dotyczy zadania numer 1, 3, 4, 9: dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna). Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi być załączony do oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wydania dokumentu

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik numer 5 do SWZ

  - następujące przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zdania poprzedniego się nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryterium I - cena brutto - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty: waga kryterium: 60%.

- Kryterium II – termin udzielonej gwarancji - ocenie podlegać będzie termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę zaoferowany w formularzu ofertowym (załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia) stosownie do danego zadania na zasadach określonych w tabeli w punkcie 5 poniżej - waga kryterium II:

- dla zadania 1: 20%

- dla zadania 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11: 30%

- dla zadania 6,7: 35%

Brak podania informacji o oferowanym terminie gwarancji w formularzu ofertowym oznaczać będzie, ze wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego oferowanego terminu gwarancji, zamawiający w tym przypadku przyzna wykonawcy 0 punkty i uzna, że wykonawca oferuje minimalny wymagany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia termin gwarancji

- Kryterium III – parametry techniczno-użytkowe lub środowiskowe - ocenie podlegać będą parametry techniczno-użytkowe lub środowiskowe zaoferowane/wpisane przez Wykonawcę w tabeli w formularzu ofertowym (1) -(11) stanowiących załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia na zasadach tam określonych – waga kryterium III:

- dla zadania 1: 20%

- dla zadania 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11: 10%

- dla zadania 6,7: 5%

Brak podania informacji o parametrze, który podlega ocenie - oznaczać będzie, ze wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego kryterium oceny ofert, zamawiający w tym przypadku przyzna wykonawcy 0 punkty

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie!

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji:

- Kryterium I cena brutto: ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) X waga kryterium X 100.

- Kryterium II termin udzielonej gwarancji:

    - ocena wyliczona będzie według następującego wzoru: (suma punktów przyznana badanej ofercie/ najwyższa suma punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium) X waga kryterium X 100

    - sposób przyznania punktów za oferowany termin gwarancji w tabeli poniżej:

| Pełny termin gwarancji na oferowany sprzęt i wyposażenie (w pełnych miesiącach) liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagane minimum 24 miesiące) | Ilość punktów |
| --- | --- |
| 24 miesiące | 0 punktów |
| 25 miesięcy | 1 punkt |
| 26 miesięcy | 2 punkty |
| 27 miesięcy | 3 punkty |
| 28 miesięcy | 4 punkty |
| 29 miesięcy | 5 punktów |
| 30 miesięcy | 6 punktów |
| 31 miesięcy | 7 punktów |
| 32 miesięcy | 8 punktów |
| 33 miesięcy | 9 punktów |
| 34 miesięcy | 10 punktów |
| 35 miesięcy | 11 punktów |
| 36 miesięcy | 12 punktów |
| 37 miesięcy | 13 punktów |
| 38 miesięcy | 14 punktów |
| 39 miesięcy | 15 punktów |
| 40 miesięcy | 16 punktów |
| 41 miesięcy | 17 punktów |
| 42 miesięcy | 18 punktów |
| 43 miesięcy | 19 punktów |
| 44 miesięcy | 20 punktów |
| 45 miesięcy | 21 punktów |
| 46 miesięcy | 22 punkty |
| 47 miesięcy | 23 punkty |
| 48 miesięcy | 24 punkty |
| 49 miesięcy | 25 punkty |
| 50 miesięcy | 26 punkty |
| 51 miesięcy | 27 punkty |
| 52 miesięcy | 28 punkty |
| 53 miesięcy | 29 punkty |
| 54 miesięcy | 30 punkty |
| 55 miesięcy | 31 punkty |
| 56 miesięcy | 32 punkty |
| 57 miesięcy | 33 punkty |
| 58 miesięcy | 34 punkty |
| 59 miesięcy | 35 punkty |
| ≥ 60 miesięcy | 36 punkty |

- Kryterium III parametry techniczno-użytkowe lub środowiskowe: ocena wyliczona będzie według następującego wzoru:(suma punktów przyznana badanej ofercie/najwyższa suma punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium dla zadania) X waga kryterium X 100.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustęp 8, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨ do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ustęp poprzednim oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona chyba, że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

# Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych doc, .docx, .pdf, rtf, xps, .odt,.txt,.Xls, xlsx, zip,.rar.i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oferta oraz Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia muszą być złożone w oryginale.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia winien być złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem na przykład aktualnej przeglądarki, i tym podobne.

- Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) numer 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem numer 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (to znaczy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

- Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do artykuł 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- zgodnie z artykułem2 punkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Numer 2a do Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie artykułu 226 ustęp 1 punkt 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 223 ustęp 2 punkt 310 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca

# Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ z uwzględnieniem zdania kolejnego. Uwaga: Zamawiający nie korzysta z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę e-zamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Formularz Ofertowy Zamawiającego). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamowienia.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamowienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w artykuł 125 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-zamowienia.

- Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na Platformie e-zamówienia.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 5.06.2026 roku.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ustęp2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie na platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/, z uwzględnieniem zapisów części H Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2026 roku do godziny 10:00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2026 roku do godziny 10:30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

# Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium (dotyczy zadania numer 1, 3, 4, 9) w wysokości jak w tabeli poniżej:

| Numer zadania | Nazwa zadania | Wysokość wymaganego wadium |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 1: | Zakup ultrasonografu dla Poradni Chirurgicznej Chorób Naczyń wraz z integracją z systemem PACS/RIS | 7 000,00 zł |
| Zadanie 2: | Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 3: | Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej | 17 000,00 zł |
| Zadanie 4: | Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej | 17 000,00 zł |
| Zadanie 5: | Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 6: | Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 7: | Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 8: | Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 9: | Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej | 4 000,00 zł |
| Zadanie 10: | Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |
| Zadanie 11: | Zakup lamp zabiegowych mobilnych | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie J.2 niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w artykuł 97 ustęp 7 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. Numer 42 1020 2212 0000 5802 0431 5966 z dopiskiem „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”

- Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.

- W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w artykuł 98 ustęp 1 i 2 ustawy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w artykuł 97 ustęp 7 punkty 2–4 ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w artykuł 98 ustęp 6.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ustęp 2 i artykuł 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w punkty 5 ustęp 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynnoścí zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w artykuł 519 ustęp 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

# Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa punkty 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem artykułu 577 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ustęp 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.

# Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w artykule 118 ustęp 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

# Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Zamawiający przewiduje zmiany umowy – zmiany zostały określone w projekcie umowy.

# Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

# Załącznik numer 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres e-mail Wykonawcy: _______________________________________

Osoba podpisująca umowę po stronie Wykonawcy, jeżeli jest znana na etapie składania oferty: _______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko, sposób reprezentacji–w przypadku osoby niewidniejącej w KRS, Zamawiający zwraca się z prośbą o załączenie pełnomocnictwa).

- Oświadczenia dotyczące warunków/postanowień zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postepowania pod nazwą „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom _______________________________________

- zgodnie artykułem 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.(niewłaściwe skreślić).

- Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

- W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ______________ oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: _____________ PLN.

- zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ____________________________________

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w artykuł 13 lub artykuł 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem.

- Kryterium I – cena brutto

| Numer zadania | Nazwa zadania | Stawka VAT (%) | Wartość brutto* PLN (wartość wynikająca z formularza cenowego) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1: | Zakup ultrasonografu dla Poradni Chirurgicznej Chorób Naczyń wraz z integracją z systemem PACS/RIS |  |  |
| Zadanie 2: | Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci |  |  |
| Zadanie 3: | Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej |  |  |
| Zadanie 4: | Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej |  |  |
| Zadanie 5: | Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią |  |  |
| Zadanie 6: | Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią |  |  |
| Zadanie 7: | Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej |  |  |
| Zadanie 8: | Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej |  |  |
| Zadanie 9: | Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej |  |  |
| Zadanie 10: | Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej |  |  |
| Zadanie 11: | Zakup lamp zabiegowych mobilnych |  |  |

*Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto”.

- Kryterium II – Termin udzielonej gwarancji

| Numer zadania: | Nazwa zadania: | Oferuję termin gwarancji na oferowany sprzęt i wyposażenie (w pełnych miesiącach)liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagane minimum 24 miesiące) |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 1: | Zakup ultrasonografu dla Poradni Chirurgicznej Chorób Naczyń wraz z integracją z systemem PACS/RIS | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 2: | Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 3: | Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 4: | Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 5: | Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 6: | Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 7: | Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 8: | Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 9: | Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 10: | Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej | _____________miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |
| Zadanie 11: | Zakup lamp zabiegowych mobilnych | _____________ miesięcy (podać w pełnych miesiącach) |

_______________________

/data/ Nazwa wykonawcy/

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do artykuł 13 ustęp 4 lub artykuł 14 ustęp 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)/

# Załącznik numer 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Formularz Ofertowy – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

FORMULARZ OFERTOWY (1)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 1: Zakup ultrasonografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Chirurgii Naczyniowej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 1,0 MHz - 18,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Dynamika systemu minimum 340 Db | Tak |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: minimum 36 500 000 | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych minimum 4 | Tak |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, minimum 21” o rozdzielczości minimum 1920 pixeli x1080 pixeli | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej minimum 12” | Tak |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania minimum 20 centymetrów | Tak |  |  |
|  | Regulacji panelu sterowania lewo / prawo minimum 160 stopni z pozycji środkowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tak zwany: Cine loop) – minimum 2 100 obrazów | Tak |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | Tak |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu minimum 500 GB | Tak |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały, wbudowany w aparat | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pendrive) – minimum 5 portów | Tak |  |  |
|  | Cyfrowe wyjście zewnętrznego sygnału video DisplayPort (DP) z możliwością podłączenia urządzeń w standardzie DP/ HDMI/DVI oraz analogowe wyjście S-Video | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych maksymalnie 85 kg | Tak |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – minimum 30 centymetrów | Tak | 30 centymetrów – 0 punktów, Maksymalna wartość ze wszystkich złożonych ofert– 5 punktów, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość regulacji TGC minimum po 8 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji LGC minimum po 4 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
|  | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) – minimum 1800 Hz | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany formatu wyświetlania to jest: rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD | Nie | Tak – 5 punktów, Nie – 0 punktów |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z minimum 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak | 9 i więcej kątów – 5 punktów, 8 kątów – 0 punktów |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej i zmiany skali na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego minimum 19 m/s dla zerowego kąta, - tkankowy Doppler spektralny, - kolorowy Doppler tkankowy, - obrazowanie anatomiczne M-mode. | Tak |  |  |
|  | Tryb dual (wyświetlanie dwóch obrazów na jednym ekranie) | Tak |  |  |
|  | Pomiar odległości, minimum 8 pomiarów | Tak |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości minimum 9 metrów/sekundę dla zerowego kąta | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie minimum: 0,5 mm - 20,0 mm | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – minimum 20 stopni | Tak |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85 stopni | Tak |  |  |
|  | Ilość map kolorów minimum 5 | Tak |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów PWD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej) | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media | Tak |  |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości minimum 3.0 MHz – 12.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów minimum 300 - Szerokość pola widzenia głowicy MAKSYMALNIE 40 milimetrów | Tak |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Crystal, Pure Wave lub analogicznej o zakresie częstotliwości emitowanych minimum 1.0 MHz – 5.0 MHz; - Ilość elementów minimum 310 - Obrazowanie harmoniczne - Szerokość pola widzenia głowicy minimum 110 stopni - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |
|  | możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o pakiet kardiologiczny | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową wykonaną w technologii Single Crystal, Pure Wave lub analogicznej o zakresie częstotliwości emitowanych minimum 1.0 MHz – 5.0 MHz; - obrazowanie harmoniczne, - liczba elementów minimum 80 Szerokość pola widzenia głowicy minimum 90 stopni | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie dokonujące automatycznie pomiaru krzywych efektu Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego oraz pomiaru Auto 2D na potrzeby pomiarów długości, w tym IVSD, LVID, LVPW, LVOT, | Nie | Tak – 5 punktów, Nie – 0 punktów |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię ShearWave oraz Strain | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę:Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości minimum 2.0 MHz – 7.0 MHz - Kąt pola widzenia głowicy minimum 90° - Liczba elementów minimum 2500 | Nie | Tak – 5 punktów, Nie – 0 punktów |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań nie diagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu | Tak |  |  |
|  | Integracja ultrasonografu z systemem PACS/RIS i pozostałe |  |  |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych minimum klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona na własny koszt bezterminowej integracji dostarczonego aparatu z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS producenta Pixel Technology oraz dostarczy dokument potwierdzający wykonanie integracji urządzenia z systemem PACS/RIS. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

* W przypadku parametru, który podlega ocenie podać wartość/opis oferowanego parametru

_______________________/data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (2)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 2: Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry |  |  | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG |  |  | Tak |  |  |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB |  |  | Tak |  |  |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG |  |  | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku raportu zbiorczego z tryby arytmii w formie tabeli jak i epizodu. |  |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: Asysttolia, Para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy. |  |  | Tak |  |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk |  |  | Tak |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji |  |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych |  |  | Tak |  |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych |  |  | Tak |  |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. |  |  | Tak |  |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący |  |  | Tak |  |  |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz |  |  | Tak |  |  |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz |  |  | Tak |  |  |
|  | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: - Standard - Cabrera - NEHB - SEQ4 |  |  | Tak |  |  |
|  |  | Drukarka: |  |  |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu |  |  | Tak |  |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A5 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia prędkości druku oraz wzmocnienia |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji wydruku 12 kanałowego EKG w formacie 2 x A5 do formatu A4/12 kanałów |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu |  |  | Tak |  |  |
|  |  | Ekran: |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG |  |  | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550pixeli |  |  | Tak |  |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny |  |  | Tak |  |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci |  |  | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) |  |  | Tak |  |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia |  |  | Tak |  |  |
|  |  | Wyposażenie: |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut |  |  | Tak |  |  |
|  | Pamięć minimum 300 pomiarów |  |  | Tak |  |  |
|  | Export danych do formatu PDF |  |  | Tak |  |  |
|  | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu |  |  | Tak |  |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) maksymalnie 5 kg |  |  | Tak |  |  |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 150x350x300 milimetrów |  |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych |  |  | Tak |  |  |
|  | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive |  |  | Tak |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: LAN |  |  | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający podłączenie do szpitalnych systemów zarządzania danymi takich jak HIS oraz PACS |  |  | Tak |  |  |
|  | Obsługa aparatu w języku polskim |  |  | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria |  |  | Tak |  |  |
|  | Komplet akcesoriów dostarczony z aparatem: - kabel EKG standardowy, końcówka typu banan; - papier rejestracyjny format A5 (10 sztuk); - elektrody kończynowe typu klips (4 sztuk) – 1 komplet - elektrody przedsercowe typu „gruszka” (6 sztuk) – 1 komplet - elektrody kończynowe typu klips pediatryczne (4 sztuk) – 1 komplet, - elektrody przedsercowe typu „gruszka” pediatryczne (6 sztuk) – 1 komplet |  |  | Tak |  |  |
|  |  |  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą |  |  | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą |  |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych |  |  | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów |  |  | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) |  |  | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  |  | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. |  |  | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. |  |  | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu |  |  | Tak |  |  |

_______________________ /data/ Nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (3)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 3: Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej

| Lp. |  | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontroler Kamery 4k – 1 Sztuk |  |  | ______________(podać typ i producenta) |
|  |  | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów minimum Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (minimum 30) | Tak |  |  |
|  |  | Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840x2160 lub 4096x2160 | Tak |  |  |
|  |  | Sterownik kamery współpracujący z min. 6 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG, 1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS oraz głowicą pendualną PDD 1x 1/3” CMOS. | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi | Tak |  |  |
|  |  | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2TB. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG/TIFF i filmów MPEG4 - rozdzielczość archiwizacji wideo minimum 1920x1080 Full HD. Minimum 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru | Tak |  |  |
|  |  | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość sterowania minimum czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie i długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | Tak |  |  |
|  |  | Ekran dotykowy wielkości minimum 6,5” menu głównego kontrolera kamery z możliwością wykonania następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików.pdf | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja zoom cyfrowy minimum x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5) | Tak |  |  |
|  |  | Kamera medyczna wyposażona w specjalne tryby pracy, umożliwiające cyfrowe procesy przetwarzania obrazu, służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych, oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych trybów z możliwością korzystania z nich w świetle białym t.j. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery, w tym tryb zalecany do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych) | Tak |  |  |
|  |  | Tryb HDR z możliwością korzystania w świetle białym, włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery | Tak |  |  |
|  |  | Wyjścia video minimum: 2x HDMI (3840x2160), 2x 3G-SDI (1920x1080), 2x HDMI (1920x1080) | Tak |  |  |
|  |  | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | Tak |  |  |
|  |  | Minimum 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie minimum klawiatury, pilota | Tak |  |  |
|  |  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w minimum 4-stopniowej skali (0-3) | Tak |  |  |
|  |  | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w minimum 5-stopniowej skali | Tak |  |  |
|  |  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali | Tak |  |  |
|  |  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość obrazowania fotodynamicznego PDD poprzez doposażenie kontrolera kamery w odpowiednie źródło światła, dedykowaną głowicę kamery, optykę oraz światłowód, w dwóch specjalistycznych trybach: - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna w kolorze czerwonym, - tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka wzbogacona przez fotouczulacz jest widoczna we wzmocnionym kolorze intensywnie różowym („magenta”). | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość obrazowania 4K poprzez doposażenie kontrolera kamery w odpowiednią, kompatybilną głowicę kamery 4K | Tak |  |  |
|  |  | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery | Tak |  |  |
|  |  | Moduł PIP (Picture in Picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania obrazu z drugiego źródła cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDI). | Tak |  |  |
|  |  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej minimum CF | Tak |  |  |
|  |  | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie | Tak |  |  |
|  |  | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale minimum 2300K do 7000K | Tak |  |  |
|  |  | W skład zestawu poza kontrolerem 4K znajduje się: pilot przewodowy zdalnego sterowania, pamięć USB 32 GB, Kabel HDMI długość minimum 3m, przewód zasilający | Tak |  |  |
|  |  | Głowica Kamery – 1 SZTUK |  |  | ______________(podać typ i producenta) |
|  |  | Głowica kamery typ Pendualny, wyposażona w technologie min. 1-chip (1x 1/3” CMOS) | Tak |  |  |
|  |  | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo | Tak |  |  |
|  |  | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 170 gram | Tak |  |  |
|  |  | Głowica kamery ze zintegrowanym obiektywem z obrotowym zamknięciem snap-on o ogniskowej 14 milimetrów | Tak |  |  |
|  |  | Długość kabla głowicy minimum 3 metry | Tak |  |  |
|  |  | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPIXELI7 | Tak |  |  |
|  |  | Głowica kamery z możliwością wychylenia pod dowolnym kątem w zakresie od 0⁰ do 90⁰ lub inne rozwiązanie zapewniające funkcjonalność kąta 0⁰ i 90⁰ | Tak |  |  |
|  |  | Ustawianie ostrości obrazu za pomocą dźwigni na głowicy kamery | Tak |  |  |
|  |  | Głowica z możliwością blokady swobodnego obracania zamontowanego endoskopu za pomocą dźwigni mocującej | Tak |  |  |
|  |  | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  |  |
|  |  | Dostosowana do sterylizacji niskotemperaturowej | Tak |  |  |
|  |  | Ochrona przed porażeniem elektrycznym minimum CF | Tak |  |  |
|  |  | Źródło Światła Led – 1 Sztuk |  |  | ______________(podać typ i producenta) |
|  |  | Żywotność lampy LED minimum 30000 godzin | Tak |  |  |
|  |  | Temperatura barwowa 6500 K | Tak |  |  |
|  |  | Moc LED minimum 76W – równoważne źródło światła ksenonowego 180W | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu | Tak |  |  |
|  |  | Jasność nie gorsza niż 1000 lm | Tak |  |  |
|  |  | Pobór mocy nie więcej niż 120 VA | Tak |  |  |
|  |  | Poziom hałasu nie większy niż 25 dB(A) | Tak |  |  |
|  |  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej minimum CF | Tak |  |  |
|  |  | Zintegrowane pokrętło wybierające gniazdo światłowodowe dla różnych producentów, w tym: Wolf, storz, olympus, ACMI (wbudowany adapter światłowodu) | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia poniżej 5 sekund w czasie pracy automatycznie przywracane są zapamiętane ustawienia oraz włącza się ponownie dioda LED. | Tak |  |  |
|  |  | Współpraca z oferowanym sterownikiem kamery – możliwość włączania/wyłączania światła LED z poziomu głowicy kamery | Tak |  |  |
|  |  | Monitor Medyczny 4k – 1 Sztuk |  |  | ______________(podać typ i producenta) |
|  |  | Monitor medyczny 4K – 1 szt. Rozdzielczość nie gorsza, niż UHD 3840 x 2160 | Tak |  |  |
|  |  | Rozmiar nie mniejszy niż 27” | Tak |  |  |
|  |  | Wózek Endoskopowy – 1 Sztuk |  |  |  |
|  |  | Wózek endoskopowy z listwą elektryczną, minimum 3 półki, minimum 4 koła jezdne – w tym minimum 2 z blokadą, z dwuczęściowym ramieniem obrotowym, uchwytem do kamery, zawieszka do światłowodów, uchwyt do butli, wysięgnik na płyny infuzyjne, uchwyt do pilota, szuflada do klawiatury i myszki, klawiatura USB | Tak |  |  |
|  |  | Instrumentarium Endourologiczne |  |  |  |
|  |  | Cystoskop modułowy 19,5 CH / 17,5 CH zgodnie z poniżej opisanymi wymaganiami (6 zestawów) | Tak |  |  |
|  |  | Optyka endoskopowa z uniwersalnym okularem do dedykowanego cystoskopu – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Ø zewnętrzna optyki 4 milimetrów | Tak |  |  |
|  |  | Długość robocza optyki 300 milimetry ± 2 milimetry | Tak |  |  |
|  |  | Kierunek patrzenia optyki 30⁰ | Tak |  |  |
|  |  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu | Tak |  |  |
|  |  | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce | Tak |  |  |
|  |  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 milimetry | Tak |  |  |
|  |  | Długość światłowodu minimum 2,0 metry | Tak |  |  |
|  |  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką | Tak |  |  |
|  |  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | Tak |  |  |
|  |  | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Wymiary zewnętrzne kosza: 481-484 x 54-58 x 58-60 milimetry | Tak |  |  |
|  |  | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu | Tak |  |  |
|  |  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów cystoskopu – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566-570 x 77-80 x 266-270 milimetry | Tak |  |  |
|  |  | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty | Tak |  |  |
|  |  | Płaszcz cystoskopowy 19,5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Średnica płaszcza 19,5 Charr | Tak |  |  |
|  |  | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu | Tak |  |  |
|  |  | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły | Tak |  |  |
|  |  | Przepust do instrumentów 1x6-7 charr lub 2x4-5 charr | Tak |  |  |
|  |  | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | Tak |  |  |
|  |  | Długość płaszcza 231-234 mm | Tak |  |  |
|  |  | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego | Tak |  |  |
|  |  | Obturator dla płaszczy cysto-uretroskopowych 19,5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym | Tak |  |  |
|  |  | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony | Tak |  |  |
|  |  | Płaszcz cystoskopowy 17,5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Średnica płaszcza 17,5 Charr | Tak |  |  |
|  |  | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu | Tak |  |  |
|  |  | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły | Tak |  |  |
|  |  | Przepust do instrumentów 1x5-6 charr lub 2x4-5 charr | Tak |  |  |
|  |  | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | Tak |  |  |
|  |  | Długość płaszcza 231-234 milimetrów | Tak |  |  |
|  |  | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego | Tak |  |  |
|  |  | Obturator dla płaszczy cysto-uretroskopowych 17,5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym | Tak |  |  |
|  |  | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony | Tak |  |  |
|  |  | Adapter do cystoskopu – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Adapter z dwoma zaworami wprowadzającymi oraz zamknięciem bagnetowym | Tak |  |  |
|  |  | Adapter wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | Tak |  |  |
|  |  | Wielorazowe szczypczyki biopsyjne, giętkie 5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Długość użytkowa 315-320 milmetrów | Tak |  |  |
|  |  | Średnica 5 charr | Tak |  |  |
|  |  | Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku, obie bransze ruchome | Tak |  |  |
|  |  | Wielorazowe szczypczyki do usuwania ciał obcych, elastyczne kleszczyki chwytające 5 CH – 6 sztuk | Tak |  |  |
|  |  | Długość użytkowa 315-320 mm | Tak |  |  |
|  |  | Średnica 5 charr | Tak |  |  |
|  |  | Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku, obie bransze ruchome, bransze drobno ząbkowane | Tak |  |  |
|  |  | Na wyposażeniu uszczelki gumowe do wprowadzania narzędzi, zapobiegające cofaniu płynu irygacyjnego – minimum 20 sztuk | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |
|  |  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  |  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  |  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  |  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  |  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  |  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  |  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  |  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_______________________________/data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (4)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 4: Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat mobilny, na minimum 4 skrętnych kołach z możliwością blokady | Tak |  |  |
|  | Aparat o całkowitej wadze (bez głowic) nie przekraczającej 75 kilogramów | Tak |  |  |
|  | Aparat o zakresie częstotliwości pracy min 2,0-16,0 MHz oraz o dynamice systemu minimum 185 dB | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony, w co najmniej 4 niezależne gniazda | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy monitor na wychylnym ramieniu o przekątnej minimum 19 cali | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w panel sterowania - o zmiennej wysokości w zakresie minimum 20 centymetrów - regulowany w prawo/lewo w zakresie minimum 300° - wykonany z silikonu zapewniający szczelność i odporność na dezynfekcję oraz czyszczenie - wyposażony w podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną | Tak |  |  |
|  | Aparaty wyposażony w dysk twardy minimum 400 GB. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w port USB zapewniający archiwizację obrazu na zewnętrznych nośnikach USB | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno biały | Tak |  |  |
|  | Długość filmu CINE LOOP min 28 s | Tak |  |  |
|  | Głębokość skanowania min 0,5 centymetrów - 28 centymetrów | Tak |  |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę, - nerki, - pęcherz, - jądra. | Tak |  |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 milimetrów | Tak |  |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym minimum 0,2 centymetrów/sekundę - 490 centymetrów/sekundę | Tak |  |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym minimum 0,2 centymetrów/sekundę - 800 centymetrów/sekundę | Tak |  |  |
|  | System fuzji obrazów: |  |  |  |
|  | System fuzji obrazów MRI/USG zintegrowany z ultrasonografem | Tak |  |  |
|  | System fuzji obrazów MRI/USG składający się z oprogramowania do biopsji przezkroczowej | Tak |  |  |
|  | Stepper do głowicy rektalnej składający się z uchwytu montowanego do szyn bocznych łóżka zabiegowego, stabilizatora oraz steppera, który podłączony jest z aparatem USG poprzez gniazdo USB | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów MRI/USG zintegrowane, wgrane w USG i w pełni kompatybilne z oferowanym ultrasonografem | Tak |  |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez panel USG | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu oraz jego korekty w trakcie biopsji | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego otwarcia i analizy czterech serii zdjęć z rezonansu | Tak |  |  |
|  | Weryfikacja dokonanych konturów względem obrazów MRI oraz dopasowanie obrazów MRI do konturów | Tak |  |  |
|  | Trójwymiarowa rekonstrukcja prostaty i zmian podejrzanych oraz możliwość wyboru różnych kolorów do oznaczenia biopsji pobranych z różnych zmian i stref prostaty | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany głębokości obrazowania podczas zabiegu bez konieczności ponownej kalibracji konturów z obrazem USG | Tak |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF zawierającego między innymi informacje o ilości pobranych próbek, miejsc z których zostały pobrane zarówno w formie opisowej, graficznej oraz zdjęć usg | Tak |  |  |
|  | Zestaw wielorazowych siatek do biopsji TP (grid) – 4 sztuki | Tak |  |  |
|  | Pozostałe: |  |  |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz - Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 - Minimum 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od minimum 2,5 MHz do minimum 5 MHz, wymienić (MHz] - Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od minimum 2,0 MHz do minimum 3,0 MHz, wymienić [MHz] - Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od minimum 3,5 MHz do minimum 4,5 MHz, wymienić [MHz] - Kąt pola skanowania (widzenia) minimum 60°. - Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu - przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji - w zestawie 2 sztuki | Tak |  |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz - Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 - Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od minimum 6 MHz do min 12 MHz, wymienić [MHz] - Minimum 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od minimum 5,0 MHz do minimum 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Szerokość matrycy minimum 50 milimetrów - Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu - Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową, przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe dla igieł o średnicy 0,9 milimetrów (20 G), 1,3 milimetrów (18 G) lub 2,1milimetrów (14 G) | Tak |  |  |
|  | Głowica rektalna umożliwiającą jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex – liniowa: - Długość czoła płaszczyzny liniowej minimum 60 milimetrów - Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania - Częstotliwość pracy głowicy minimum 6-12 MHz - Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy minimum 300 | Tak |  |  |
|  | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy minimum 6,0 – 12,0 MHz - Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 - Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od minimum 6,0 MHz do minimum 12,0 MHz, wymienić [MHz] - Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od minimum 6,0 MHz do minimum 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Minimum 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od minimum 8,0 MHz do minimum 10,0 MHz, wymienić [MHz] - Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym - W zestawie wielorazowa przystawka biopsyjna - 3 sztuki | Tak |  |  |
|  | Do dyspozycji Zamawiającego 3 szkolenia personelu medycznego wg potrzeb Zamawiającego do wykorzystania w okresie gwarancyjnym w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu | Tak |  |  |
|  | Możliwości Rozbudowy Systemu Dostępne Na Dzień Składania Ofert: Możliwość rozbudowy aparatu do wersji chirurgicznej wraz z aplikacją do chirurgii laparoskopowej i robotycznej | Tak |  |  |
|  | Możliwości Rozbudowy Systemu Dostępne Na Dzień Składania Ofert: Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu Drop-In do zabiegów śródoperacyjnych: - Częstotliwość pracy głowicy minimum od 5,0MHz do 12MHz - Liczba elementów obrazowania minimum 90 - Wymiary płaszczyzny obrazowania 9 x33,2 milimetrów - Możliwość wprowadzenia głowicy do pacjenta poprzez trokar - Możliwość sterylizacji głowicy - Długość kabla minimum 3,5metrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie - zintegrowane z aparatem – do biopsji fuzyjnej prostaty w dostępie przezodbytniczym oraz przezkroczowym z wolnej ręki. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł DICOM umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM (minimum worklist, send, print, raporty strukturalne) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona na własny koszt bezterminowej integracji dostarczonego aparatu z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS produkcji Pixel Technology oraz dostarczy dokument potwierdzający wykonanie integracji urządzenia z systemem PACS/RIS. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne) | Nie | Tak – 1 punkt nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (5)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 5: Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Refrakcja |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery minimum: -30D do +25D | Tak |  |  |
|  | Krok pomiaru sfery minimum: 0,01D; 0,12D; 0,25D | Tak |  |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D | Tak |  |  |
|  | Oś: od 0⁰ do 180⁰ | Tak |  |  |
|  | Rozstaw źrenic minimum: 30 milimetrów do 85 milimetrów | Tak |  |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 milimetrów | Tak |  |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | Tak |  |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD-superluminescencyjna) | Tak |  |  |
|  | Keratometria |  |  |  |
|  | Promień krzywizny rogówki minimum 5,0 milimetrów do 13,00 milimetrów | Tak |  |  |
|  | Moc rogówki minimum 25,96D do 67,50D | Tak |  |  |
|  | Oś: od 0⁰ do 180⁰ | Tak |  |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | Tak |  |  |
|  | Tonometria |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru minimum 1-60 mmHg | Tak |  |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych minimum: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | Tak |  |  |
|  | Pachymetria |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 300-800 µm | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | Tak |  |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | Tak |  |  |
|  | Pozostałe: |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna | Tak |  |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD minimum 7” | Tak |  |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | Tak |  |  |
|  | Pomiar refrakcji i keratometrii centralnej i peryferyjnej | Tak |  |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | Tak |  |  |
|  | Pomiar akomodacji | Tak |  |  |
|  | Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i grubości rogówki | Tak |  |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | Tak |  |  |
|  | W zestawie stolik elektryczny | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (6)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 6: Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczny tonometr indukcyjny | Tak |  |  |
|  | Tonometr ręczny, przenośny | Tak |  |  |
|  | Szybki i dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego bez stosowania znieczulenia | Tak |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |  |
|  | Jednostka pomiarowa: mmHg | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru minimum 7 mmHg – 50 mmHg | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiarowa min: < 20 mmHg ± 1,2 mmHg > 20 mmHg ± 2,2 mmHg | Tak |  |  |
|  | Wyraźny wyświetlacz | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w każdej pozycji | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik poprawnego ustawienia | Tak |  |  |
|  | Sterylne jednorazowe końcówki do tonometru minimum 100 sztuk | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (7)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 7: Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dermatoskop hybrydowy z systemem zmiennej polaryzacji | Tak |  |  |
|  | Duża, achromatyczna soczewka | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie UV 365 nm | Tak |  |  |
|  | Możliwość przełączania między trybem światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego - oświetlenie niespolaryzowane, spolaryzowane krzyżowo i spolaryzowane równolegle | Tak |  |  |
|  | Możliwość badania głębokości zmian skórnych | Tak |  |  |
|  | Optyka z powiększeniem minimum 10x | Tak |  |  |
|  | Wbudowane linijka i latarka diagnostyczna | Tak |  |  |
|  | Optymalne oświetlenie dzięki wydajnym diodom LED | Tak |  |  |
|  | Regulacja jasności i polaryzacji | Tak |  |  |
|  | Akumulator z możliwością wielokrotnego ładowania z podstawką (stacją) ładującą w zestawie | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu minimum: futerał/pokrowiec, adapter do telefonu, kabel USB, | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 5 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (8)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 8: Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do miejscowego zamrażania chorej tkanki za pomocą ciekłego azotu, do zastosowań w dermatologii | Tak |  |  |
|  | Urządzenie mobilne, wyposażone w podstawę jezdną | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego (pomiar ilości azotu w zbiorniku) | Tak |  |  |
|  | Temperatura zimnego strumienia -196 stopni C | Tak |  |  |
|  | Wersja grzałkowa, zapewniająca duże oszczędności czynnika kriogenicznego | Tak |  |  |
|  | W zestawie butla na czynnik roboczy o pojemności min. 20 litrów | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu elastyczna linia przesyłowa ciekłego azotu | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 6 aplikatorów kontaktowych oraz 1 aplikator typu spray. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak |  |  |
|  | Masa urządzenia maksymalnie 30 kg | Tak |  |  |
|  | Wymiary maksymalnie (szerokość x długość x wysokość): 450 x 500 x 900 [mm] | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (9)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 9: Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej | Tak |  |  |
|  | Zwalidowany proces mycia i dezynfekcji sond przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Zgodność z normą EN PN 15883-1 lub równoważną | Tak |  |  |
|  | Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji – maksymalnie 20 minut | Tak |  |  |
|  | Załadunek sond od góry | Tak |  |  |
|  | Temperatura cyklu – maksymalnie 40 stopni C | Tak |  |  |
|  | Test upływu elektrycznego (izolacji elektrycznej) | Tak |  |  |
|  | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel kontrolny LCD minimum 7-calowy | Tak |  |  |
|  | Cykl autodezynfekcji obejmujący końcowy filtr wody | Tak |  |  |
|  | Cykl inaktywacji prionów | Tak |  |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 1µm i 0,2µm | Tak |  |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | Tak |  |  |
|  | Zasilanie myjni wodą wodociągową | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | Tak |  |  |
|  | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych, całkowity brak kontaktu personelu z środkami chemicznymi | Tak |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | Tak |  |  |
|  | Myjnia przeznaczona do wszystkich rodzajów sond przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Konektor dedykowany dla sond produkcji GE (General Electric Company) posiadanych przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Mobilne i kompaktowe urządzenie | Tak |  |  |
|  | Maksymalne wymiary: Szerokość 40 centymetrów Głębokość 90 centymetrów Wysokość 120 centymetrów | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych umożliwiający rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji: preparaty myjące, dezynfekujące, zestaw filtrów, papier do drukarki. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (10)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 10: Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa dedykowana do przechowywania głowic przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Szafa zamykana na klucz. | Tak |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa. | Tak |  |  |
|  | Ilość przechowywanych endoskopów (głowic przezprzełykowych) w szafie – minimum 2 sztuk | Tak |  |  |
|  | Wykonana ze stali malowanej proszkowo (do wyboru minimum 10 kolorów) | Tak |  |  |
|  | Wymiary: Wysokość 190 centymetrów ± 10 centymetrów Szerokość 850 centymetrów ± 5 centymetrów Głębokość 40 centymetrów ± 5 centymetrów | Tak |  |  |
|  | Wymuszony system wentylacji wnętrza szafy - wyposażona w wentylator mechaniczny. | Tak |  |  |
|  | Szafa posiadająca system stałych wieszaków dedykowanych do danej głowicy przezprzełykowej uniemożliwiających zetknięcie się końcówki sondy endoskopu z podłożem szafy. Ergonomiczne ułożenie fiberoskopu. | Tak |  |  |
|  | Szafa wyposażona w koszyki do przechowywania akcesoriów. | Tak |  |  |
|  | Wyposażona w tace ociekowe | Tak |  |  |
|  | Filtr powietrza. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw gromadzeniu się drobnoustrojów. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY (11)

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

Dotyczy zadania numer 11: Zakup lamp zabiegowych mobilnych

Nazwa/typ/model urządzenia: ____________________________

Producent:_____________________________

| Lp. | Parametry | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane, produkowane seryjnie | Tak |  |  |
|  | Lampa zabiegowa ze źródłem światła LED jednokopułowa | Tak |  |  |
|  | Lampa na stabilnej podstawie jezdnej wyposażonej w 4 koła w tym 2 koła z blokadą. | Tak |  |  |
|  | Kopuła zawieszona na pionowej osi z podwójnym przegubem o zasięgu zapewniającym ergonomiczne pozycjonowanie i obrót powyżej 360 stopni wokół osi zawieszenia oraz przegubów. | Tak |  |  |
|  | Lampa łatwa do dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Kopuła monolityczna, gładka, korpus wykonany z lekkich stopów aluminium dla optymalnego chłodzenia matrycy | Tak |  |  |
|  | Nie dopuszcza się kopuły wielosegmentowej | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia kopuły oraz elementy zawieszenia (rura, przeguby) pokryte warstwą zabezpieczającą przed mikroorganizmami | Tak |  |  |
|  | Obok kopuły uchwyt do łatwego pozycjonowania wyposażony w sterylizowalne nakładki wymienne | Tak |  |  |
|  | Matryca zbudowana z wymiennych modułów z diodami LED rozlokowanymi centrycznie | Tak |  |  |
|  | Matryca zawierająca minimum15 a maksymalnie 20 diod LED | Tak |  |  |
|  | Wymienne moduły LED zbudowane z minimum 3 a maksymalnie 4 pojedynczych diod LED | Tak |  |  |
|  | Matryca zabezpieczona jednoczęściową osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego odpornego na zarysowania i matowienie. Nie dopuszcza się osłony matrycy wykonanej z tworzywa. | Tak |  |  |
|  | Diody LED wyłącznie białe eliminujące efekt mieszania barw | Tak |  |  |
|  | Diody LED emitujące strumień homogenicznego światła w kolorze białym o stałej temperaturze barwowej w zakresie 4300 - 4500K | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie światła Ra>96 | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie barwy czerwonej R9>96 | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia minimum150 centymetrów | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterujący parametrami lampy zlokalizowany na boku lub bezpośrednio przy czaszy. | Tak |  |  |
|  | Natężenie światła emitowane z matrycy minimum60klux z regulacją płynną lub skokową w zakresie minimum 25-100% | Tak |  |  |
|  | Pole operacyjne kopuły regulowane w zakresie minimum 20centymetrów +/-5centymetrów stałe lub zmienne w podanym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Łączny pobór prądu dla czaszy maksymalnie 30W | Tak |  |  |
|  | Żywotność źródeł światła LED minimum 50 000h | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych – dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dostarczyć najpóźniej wraz z dostawą | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dla personelu zamawiającego 3 godziny szkolenia, w terminie uzgodnionym przez strony, w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które obejmą zasady postępowania z towarem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów | Tak |  |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (na przykład: tryb czuwania, energooszczędny, eco, i tym podobne.) | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |  |
|  | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, na przykład: baterie, akumulatory, lub podobne. | Nie | Tak – 0 punktów Nie – 1 punkt |  |
|  | Przy produkcji sprzętu stosowane materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej* *Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów. | Nie | Tak – 1 punkt Nie – 0 punktów |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

_____________________ /data/ nazwa wykonawcy

# Załącznik numer 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia –Formularze Cenowe

Formularz Cenowy (1)

Zadanie numer 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup ultrasonografu dla Poradni Chirurgicznej Chorób Naczyń | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
| - 2 | Integracja ultrasonografu z systemem PACS/RIS - licencja | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  | Integracja ultrasonografu z systemem PACS/RIS - prace konfiguracyjne | sztuk | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8%, 23% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (2)

Zadanie numer 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup elektrokardiografu dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (3)

Zadanie numer 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup toru wizyjnego z cystoskopami dla Poradni Urologicznej | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (4)

Zadanie numer 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup USG do biopsji fuzyjnej wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Poradni Urologicznej | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
| - 2 | Integracja ultrasonografu z systemem PACS/RIS - licencja | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  | Integracja ultrasonografu z systemem PACS/RIS - prace konfiguracyjne | sztuk | 1 |  |  | 23% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8%, 23% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (5)

Zadanie numer 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup autokeratorefraktometru dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (6)

Zadanie numer 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup tonometru mobilnego dla Poradni Okulistycznej z Laseroterapią | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (7)

Zadanie numer 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup dermatoskopu da Poradni Dermatologicznej | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (8)

Zadanie numer 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup aparatu do krioterapii (ciekły azot) dla Poradni Dermatologicznej | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (9)

Zadanie numer 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) - dot. przedmiotu zamówienia objętego stawką vat 8% | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN - dot. przedmiotu zamówienia objętego stawką vat 8% (kolumna 5 x kolumna 6) | Cena jednostkowa netto (PLN) - dot. przedmiotu zamówienia objętego stawką vat 23%* | Podatek VAT %* | Podatek VAT wartość PLN - dot. przedmiotu zamówienia objętego stawką vat 23% (kolumna 8 x kolumna 9)* | Wartość brutto pozycji asortymentowej (PLN) (kolumna 5 + kolumna 7 + kolumna 8 + kolumna 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Zakup myjni do głowic dla Poradni Kardiologicznej | sztuk | 1 |  | 8% |  |  | 23%* |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*jeżeli dotyczy

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (10)

Zadanie numer 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup szafy endoskopowej dla Poradni Kardiologicznej | sztuk | 1 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

Formularz Cenowy (11)

Zadanie numer 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 4 x kolumna 5) | Podatek VAT % | Podatek VAT wartość PLN | Wartość brutto pozycji asortymentowej PLN (kolumna 6 + kolumna 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Zakup lamp zabiegowych mobilnych | sztuk | 5 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość zadania: |  | 8% |  |  |

________________/data/nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
ulica Poznańska 79
62-800 Kalisz

Wykonawca:
_______________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
______________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Dotyczące przesłanek wykluczenia z artykułu 5k rozporządzenia 833/2014 oraz artykułu 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie artykułu 125 ustęp 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny, oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 5k rozporządzenia Rady (UE) numer 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 229 z 31.7.2014, strona 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) numer 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 111 z 8.4.2022, strona 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pozycja 835).

Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części C.6 specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: _____________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: _____________________ (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

______________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

[Uwaga: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

_______________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________/miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu
ulica Poznańska 79
62-800 Kalisz

Podmiot udostępniający zasoby
_______________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
______________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Dotyczące przesłanek wykluczenia z artykuł 5k rozporządzenia 833/2014 oraz artykuł 7 ustęp 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie artykuł 125 ustęp 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu, oświadczam, co następuje:

Oświadczenia dotyczące podmiotu udostepniającego zasoby:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 5k rozporządzenia Rady (UE) numer 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) numer 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE numer L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pozycja 835).

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_______________ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

# Załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony imieniem Ludwika Perzyny w Kaliszu

ulica Poznańska 79

62-800 Kalisz

Wykonawca*:

_______________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

______________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wyłączeniu

składane na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w artykuł 125 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, odnoszące się do podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia pozostają aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________/miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

Uwaga! Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, powyższe oświadczenie oprócz Wykonawcy składa również Podmiot udostępniający zasoby.

*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców

# Załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia-Projekt umowy

Projekt umowy

Zawarta w dniu ____________roku pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:
Wojciecha Michalika – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
______________ reprezentowaną przez:_________________________________

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich „Stroną”.

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” numer FEWP.05.03-IZ.00-0010/24-00 w ramach: Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR) „ Działania 05.03 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa numer 4/26) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu:____________ /nazwa, typ, model, producent, rok produkcji/ (zadanie numer __________) zwanego dalej „przedmiotem umowy” szczegółowo określonego w załączniku numer 3 i 2b do specyfikacji warunków zamówienia, której wizualizacje załączonych do oferty formularzy stanowią Załącznik numer 1 i 2 i stanowią integralną część umowy oraz do dokonania czynności określonych w umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w §1 ustęp 2, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu niniejszej umowy do stosowania zasady DNSH to jest: zasady „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu artykułu 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tak zwana: taksonomia, a weryfikacja realizacji ww. obowiązku nastąpi na zasadach opisanych poniżej:

- Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, najpóźniej wraz z protokołem odbioru, okoliczności dotyczące spełnienia zasady DNSH w odniesieniu do przedmiotu umowy w formie oświadczenia własnego. Oświadczenie winno uwzględniać sposób realizacji zamówienia zgodnie z krajowymi normami środowiskowymi oraz wymogami taksonomii UE i zasady DNSH;

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu sprawozdania informujące o realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH, w odniesieniu do celów środowiskowych UE;

- Oświadczenie, wraz z innymi przekazanymi przez Wykonawcę dokumentami, będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru, a których brak uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

- Oświadczenie składać będzie osoba umocowana do działania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem odbioru przedstawi Zamawiającemu umocowanie dla osoby składającej ww. oświadczenie w drodze korespondencji elektronicznej, chyba, że umocowanie to wynika wprost z treści powszechnie dostępnych rejestrów przedsiębiorców – wówczas Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tej okoliczności, w terminie wskazanym powyżej.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w miejscu jego użytkowania wskazanym przez Zamawiającego (w terminie określonym w paragrafie 5 niniejszej umowy) i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi - jeżeli nie określono inaczej w załączniku numer 2 do niniejszej umowy), co zostanie potwierdzone podpisaniem pisemnego „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez personel Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania w/w protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej.

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy (w tym mycia/dezynfekcji/sterylizacji – jeżeli dotyczy). Personel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy potwierdzą fakt odbycia szkolenia poprzez podpisanie pisemnego „Protokołu z przeprowadzenia szkoleń”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania w/w protokołu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego wyżej.

- powiadomić Zamawiającego drogą e-mailową na adres: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (Zamawiający zastrzega, że dostawa powinna się odbyć w godzinach 7:00-14:35, za wyjątkiem odrębnych uzgodnień z Zamawiającym),

- przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej; zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz zakres czynności wymaganych przez producenta do wykonania podczas przeglądu wraz z wykazem koniecznych do wymiany części, (jeżeli dotyczy); wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych; materiały informacyjne z parametrami technicznymi; paszport techniczny urządzenia w formie papierowej; - wyżej wymienione Wykonawca dostarczy przy dostawie.

- do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli w formularzu cenowym nie określono inaczej).

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

§3

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania, przeszkolenie osób, o których mowa w paragrafie 2, ustęp 1, litera b) niniejszej umowy.

- Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu nastąpi poprzez podpisanie „protokołu zdawczo-odbiorczego” z przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz „protokołu z przeprowadzenia szkoleń”, o których mowa w paragrafie 2, ustęp 1, litera b).

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ustęp 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresu gwarancji, o którym mowa w §7 niniejszej umowy.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMOTU UMOWY

Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto ________ PLN (słownie: _______), brutto _______ PLN (słownie:___________), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

§ 5

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie ________

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w §4 umowy.

- Cena określona w §4 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, montażu, zainstalowania oraz realizację obowiązków określonych w §2 umowy oraz opłat celnych, itp.

- Cena określona w §4 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §9.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fakturę do jego siedziby. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany „Protokół zdawczo-odbiorczy” sporządzony i zgodny z postanowieniami §3 umowy oraz protokół wskazany w §2, ustęp 1, litera b), które to protokoły muszą stanowić załącznik do dostarczonej Zamawiającemu faktury. Brak załącznika lub nieprawidłowo sporządzony załącznik do faktury upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury, odesłania jej Wykonawcy i wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faktury@szpital.kalisz.pl lub pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura powinna być dostarczona wyłącznie przy użyciu KSeFu.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z artykułem 54, ustęp 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej.

§ 7

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi …........... miesiące od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych i serwisowania przedmiotu umowy za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

- Jeżeli w okresie określonym w ustęp 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje autoryzowany serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy naprawy dokona w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W okresie gwarancji, w przypadku konieczności wykonania naprawy/przeglądu urządzenia będącego przedmiotem umowy w siedzibie serwisu, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje transport urządzenia po uprzednim dostarczeniu sprzętu zastępczego (o tożsamych lub lepszych parametrach) do dyspozycji Zamawiającego na czas przeglądu/ naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek i pełnieniem serwisu gwarancyjnego.

- Wszelkie czynności w zakresie gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej - zgłoszenia awarii przedmiotu umowy dokonywane będą na adres e-mail: ______________, a w przypadku spraw pilnych dopuszcza się komunikację telefoniczną.

- W przypadku, gdy usunięcie awarii trwa dłużej niż w terminie określonym w ustęp 6 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt na czas naprawy gwarancyjnej urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, niż urządzenie skierowane do naprawy oraz do odbioru urządzenia, a następnie dostawy go do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, jednak nie dłużej niż na 2 miesiące od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku braku naprawy w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowego urządzenia, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) – trzecia awaria skutkuje wymianą elementu na fabrycznie nowy wolny od wad na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej awarii w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego niezależnie od rodzaju naprawy (za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z niewłaściwej obsługi, winy użytkownika).

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ustęp 9, 10, 11 oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (to jest: wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy nowego przedmiotu umowy/podzespołu według warunków niniejszej umowy.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przy braku urządzenia zastępczego lub niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji z wymianą części według zaleceń producenta przedmiotu umowy, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania odpowiednich czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji. Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy w formie pisemnej do należytego wykonania obowiązków umowy

- Każda awaria powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji i odpowiednio wydłuża okres rękojmi – liczone od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać aktualizacje oprogramowania zainstalowanego w dostarczonym przedmiocie umowy do najnowszych wersji w okresie trwania gwarancji (jeżeli dotyczy). Wyżej wymienione zrealizowane zostanie każdorazowo za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania wymaganych przez producenta przeglądów technicznych w okresie gwarancji z własnej inicjatywy (bez obowiązku wzywania przez Zamawiajacego), z wymianą wszystkich zalecanych przez producenta podzespołów. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek terminowej realizacji usługi. W przypadku przeglądów realizowanych w siedzibie serwisu Wykonawca pokryje koszty transportu urządzenia w obie strony oraz zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu. Urządzenie zostanie wydane do przeglądu w siedzibie serwisu po uprzednim dostarczeniu urządzenia zastępczego. Za nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy naliczane będą kary umowne określone w § 9 niniejszej umowy.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- działania siły wyższej;

- szkód wynikłych wyłącznie z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z przepisami lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim przez Wykonawcę, bądź osoby za pomocą, których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy powstałe podczas i/lub w związku z dostawą, instalacją, a następnie uruchomieniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zawinione przez siebie szkody, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem usterek przedmiotu umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w realizacji dostawy, instalacji, a następnie uruchomienia przedmiotu umowy i przeszkolenia z obsługi pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 2% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

  - zwłoki w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

  - zwłoki w udostępnieniu haseł, kodów serwisowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości netto przedmiotu umowy określonej w formularzu cenowym stanowiącym załacznik numer 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej/przeglądu urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do naprawy/przeglądu, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w ustęp 1 punkty b, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia awarii/od dnia upływu ważności przeglądu.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w §4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ustęp 1 lit. a), lit. b) i lit. c) oraz ustęp 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekraczać 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wartości netto przedmiotu umowy określonej w paragrafie 4.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w zakresie:

- zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu)

- zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, jeżeli w wyniku sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający, na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych pacjentów, w zakresie określonym w Umowie, w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz założeń Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie w celu i w zakresie określonym w umowie. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

- Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień to jest: tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem artykułu 454 i artykułu 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie artykułu 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
W przypadku, o którym mowa w ustęp 2.2 punkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_____________________					______________________
(Wykonawca) 								(Zamawiający)

Warunki wymagające określenia (linia ciągła) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowania