Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż 2 szt. aparatu ultrasonograficznego

z 3 sondami/głowicami dla Poradni urologicznych

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

| Pełna nazwa ultrasonografu |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość szt. aparatów – 2 szt. |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis parametrów |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  | Punktacja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem brak konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat nieużywany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2025 |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny na 4 skrętnych kołach, z możliwością hamowania i blokady do jazdy na wprost |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1920x1080 pixeli) o przekątnej minimum 23,5” |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu i zmiany wysokości monitora względem klawiatury. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości konsoli o minimum 30 cm |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 380.000 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 15,5” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji, konfiguracji wyglądu i posiadający funkcję rozpoznawania, programowanych przez użytkownika gestów. |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania > 48 cm, |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 1700 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 270 dB |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji dynamiki obrazu obejmujący przedział 40 – 95 dB |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) ≥ 8x |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna dostępna na ekranie dotykowym |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna dostępna na konsoli lub wysuwana spod niej |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowane w aparacie oprogramowanie do samodzielnego sprawdzenia jakości głowic aparatu przez użytkownika |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogólne: pomiar odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obliczanie objętości z trzech pomiarów liniowych |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany pomiar objętości pęcherza moczowego z 3 wymiarów liniowych na dwóch projekcjach |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany pomiar objętości prostaty z 3 wymiarów liniowych na dwóch projekcjach |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Raport z badania z możliwością załączenia obrazów do raportu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥5000 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku SSD o pojemności min. 500 GB. Wielkość partycji dysku przeznaczona na archiwum > 350 GB |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpg i avi. |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| OBRAZOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B (2D) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 8 różnych kątów |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC, minimum 8 punktowa |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Strefowa (pionowa) regulacja wzmocnienia obrazu (LGC) |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja HPRF |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie > 6,5 m/s |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum ±88° |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta w zakresie minimum ±88° na obrazach w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z archiwum |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki 1-15 mm |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Kolor doppler |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego o minimum ±20° |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci aparatu |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Power doppler |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Power doppler z detekcją kierunku przepływu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica convex elektroniczna ze zmienną częstotliwością pracy |  |  |  | Tak podać model |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział 2.5 -5.0 MHz |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Liczba kryształów piezoelektrycznych min. 192 |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Kąt pola skanowania w trybie B min. 68° |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne – min. 3 pary częstotliwości do wyboru |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 4,5 – 12 MHz |  |  |  | Tak podać model i parametry |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość pola obrazowania z zakresu 37-40 mm |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 4 parach częstotliwości |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Ilość elementów min. 192 kryształy |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Głowica endorektalna dwupłaszczyznowa typu mikroconvex/mikroconvex |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,5-9,5 MHz |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne, symultaniczne obrazowanie w czasie rzeczywistym, na podzielonym ekranie, obu płaszczyzn |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Ilość elementów min. 2x 92 kryształy |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania minimum 2 x 132 stopnie |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica igieł biopsyjnych wielokrotnego użytku min. 4 szt. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową typu mikroconvex/linia o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział od 6,0 do 10 MHz, kącie obrazowania mikroconvex min. 135º i szerokości pola głowicy liniowej ponad 50 mm. |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w technice 3D/4D oraz obrazowanie tomograficzne (wielowarstwowe) z volumetrycznej głowicy endocavitarnej min. 4,0 - 9,0 MHz, min. 192 elementów, kąt pola obrazu min. 145° |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, wykonaną w technologii pojedynczego, solaryzowanego kryształu (np. Pure Crystal, Single Crystal) o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 20,0 MHz, z minimum 4 przyciskami do sterowania aparatu, min. 250 kryształów |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „kij hokejowy” o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 8,5 – 17,5 MHz, szerokość pola obrazowania max. 28 mm, min. 160 kryształów, Obrazowanie trapezowe |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową elektroniczną typu ”phased array” o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 2,5 do 4,0 MHz i kącie obrazowania min. 115º |  |  |  | Tak (podać model i parametry) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o niedopplerowskie obrazowanie wolnych przepływów oparte na technice śledzenia punktów (speckle tracking) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię uciskową z oferowanej głowicy liniowej i convex |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania IMT w naczyniach z min. 200 punktów pomiarowych |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne, długość skanu min. 130 cm |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące |  |  |  | Tak (podać) |  |  | Gwarancja 36 m. – 0 pkt. 37 m. ≤ 48 m. – 10 pkt. > 49 m. – 20 pkt. |  |  |
|  | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta |  |  |  | Tak (podać) |  |  |  |  |  |
|  | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (własny Wykonawcy lub umowa z autoryzowanym serwisem) |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. do 72 godz. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po podwójnej nieskutecznej próbie jego naprawy |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia i prowadzenia badań w dniu dostawy sprzętu, a w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Instrukcje działania, obsługi, konserwacji i postępowań w przypadkach awaryjnych w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Licencja ZSM ArPACS Oprogramowanie Systemu Archiwizacji ArPACS SRV/WEB – 1 szt. -1 bezterminowa licencja modułu DICOM W/L dla systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS, ArPACS SRV (1 aparat USG) – dedykowane dla celów medycznych; - Instalacja oprogramowania w środowisku Zamawiającego. - możliwość generowania EDM; - integracja z programem HIS (Optimed NXT) w zakresie możliwości wysyłania zlecenia, które zostanie zarejestrowane na aparacie oraz zwróci wynik badania po jego zakończeniu do systemu HIS. Uwaga: aparat USG ma być zintegrowany z systemami PACS oraz systemem EDM - Optimed NXT działającym w poradni urologicznej, celem zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w palcówce. Koszt integracji pokrywa Wykonawca. Wszelkie uzgodnienia Wykonawca winien ustalić z firmą Synektik SA oraz Comarch SA |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie min. 5 rolek papieru do videoprintera |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie min. 2 szt żelu do USG |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

Podpis Wykonawcy