## Pakiet 1 - Defibrylator
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 1
Przedmiot zamówienia: Defibrylator- 2 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Defibrylator działający w trybie ręcznym oraz półautomatycznym AED przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | TAK
2 | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli. Prezentacja na ekranie 3 krzywych. | TAK
3 | Prędkość kreślenia krzywych dla EKG i SpO2 min. 25 mm/s | TAK
4 | Czas obserwacji krzywej na ekranie min. 6,5s | TAK
5 | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. | TAK
6 | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund, czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. | TAK
7 | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. | TAK
8 | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów, dla defibrylacji wewnętrznej 15-250 Ohmów. | TAK
9 | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych (na otwartym sercu) i elektrod jednorazowych. | TAK
10 | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany w języku polskim. | TAK
11 | Przycisk ładowania oraz wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK
12 | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. | TAK
13 | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. | TAK
14 | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). | TAK
15 | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym w formie wyświetlacza, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | TAK
16 | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. | TAK
17 | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. | TAK
18 | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów.
19 | Zakres głośności sygnałów dźwiękowych i alarmowych min. od 45dB(A) do max. 85dB(A). | TAK
20 | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie | TAK
21 | Kardiowersja | TAK
22 | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora, - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. | TAK
23 | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. | TAK
24 | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. | TAK
25 | Tryb AED | TAK
26 | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK
27 | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | TAK
28 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej oraz 50J dla dzieci i niemowląt. | TAK
29 | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. | TAK
30 | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. Kontrola w formie komunikatów dźwiękowych jakości przylegania elektrod do pacjenta. | TAK
31 | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej lub krzywej EtCO2. Monitorowanie SpO2 oraz AwRR. | TAK
32 | W trybie AED wyświetlanie wartości oraz progów alarmowych dla min. HR, SpO2, Tętna, EtCO2, AwRR. | TAK
33 | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. | TAK
34 | Tryb EKG i arytmii | TAK
35 | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń. Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy. | TAK
36 | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | TAK
37 | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. | TAK
38 | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | TAK
39 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | TAK
40 | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. | TAK
41 | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | TAK
42 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z kardiomonitora. | TAK
43 | Możliwość rozbudowy o stymulację | TAK
44 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji pacjenta – SpO2 | TAK
45 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP | TAK
46 | Możlitość rozbudowy o monitorowanie dwutlenku węgla – EtCO2 | TAK
47 | Drukarka | TAK
48 | Rejestrator termiczny z boku urządzenia – szerokość zapisu min. 50 mm. Prędkość 25 mm/s. | TAK
49 | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. Automatyczny wydruk w przypadku wykonania defibrylacji lub kardiowersji.
50 | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | TAK
51 | Możliwość wydrukowania raportów min.: podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | TAK
52 | Zasilanie | TAK
53 | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | TAK
54 | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na akumulatorze. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | TAK
55 | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy o napięciu co najmniej 14,3V. Akumulator łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi.
56 | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min.100 wyładowań z energią 200J | TAK
57 | Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin | TAK
58 | Temperatura pracy: min od 0 do + 45ºC | TAK
59 | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC. | TAK
60 | Przejściowe warunki pracy umożliwiają pracę defibrylatora przez 20 min. w temperaturach od -20 ºC do +50 ºC. | TAK
61 | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK
62 | Defibrylator odporny na upadek. | TAK
63 | Możliwość zainstalowania defibrylatora na podstawie jezdnej.
64 | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | TAK
65 | Ciężar urządzenia max. 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | TAK
66 | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. | TAK
67 | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. | TAK
68 | Historia testów automatycznych oraz ręcznych dostępna z zakresu roku wstecz. | TAK
69 | Wewnętrzna pamięć urządzenia z możliwością przechowywania do 50 podsumowań zdarzeń. Pojedyncze zdarzenie może przechowywać zapis 2 krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, zdarzeń, i danych trendów. | TAK
70 | Dane w urządzeniu można zabezpieczyć hasłem oraz usunąć dane demograficzne pacjenta. Szyfrowanie metodą AES-256. | TAK
71 | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia oraz za pomocą dysku USB. | TAK
72 | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | TAK
73 | Możliwość doposażenia o zewnętrzną ładowarkę do akumulatorów. | TAK
74 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2 - Podgrzewacz do płyn
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 2
Przedmiot zamówienia: Podgrzewacz do płynów infuzyjnych - 4 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych; mocowanie do statywu / stojaka do wlewów kroplowych | TAK
2 | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz; kabel zasilający 3 m | TAK
3 | Długość ogrzewanego drenu 1500mm | TAK
4 | Fabryczne ustawienie temperatury 39 st. C | TAK
5 | Posiada gładkie powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK
6 | Elektronicznie podgrzewany dren posiada szczelinę dostosowaną do standardowych zestawów do infuzji | TAK
7 | Całkowicie okrywa zestaw infuzyjny i zapewnia jego optymalne ogrzewanie | TAK
8 | Nie wymaga dodatkowych materiałów jednorazowego użytku | TAK
9 | Posiada zintegrowane czujniki temperatury | TAK
10 | Posiada wyświetlacz aktualnej temperatury w drenie | TAK
11 | Wykonany z wyjątkowo biokompatybilnych materiałów | TAK
12 | Posiada optyczny i akustyczny alarm w przypadku błędu | TAK
13 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3 -Pompy infuzyjne
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 3
Przedmiot zamówienia: Pompy infuzyjne ze stacja dokującą - 4 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK
1.1 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK
1.2 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK
1.3 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK
1.4 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK
1.5 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK
1.6 | Masa pompy max.2,5 kg | TAK - podać
1.7 | Wymiary max. 370 x 120 x 210 mm | TAK - podać
1.8 | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | TAK
1.9 | Podświetlany ekran | TAK
1.10 | Regulacja głośności na min. 6 poziomach | TAK - podać
1.11 | Regulacja jasności na min. 6 poziomach | TAK - podać
1.12 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h. | TAK - podać
1.13 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika | TAK
1.14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK
1.15 | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK
1.16 | Prędkości bolusa min: | TAK
a | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK
b | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK
c | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK
d | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK
e | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK
f | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK
1.17 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK
1.18 | Biblioteka Leków zawierająca min.1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK
1.19 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | TAK
1.20 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | TAK
1.21 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | TAK
1.22 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | TAK
1.23 | Pompy wyposażone w tryb przejęcia (uruchomiony dla 24 szt. pomp) - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | TAK
1.24 | Podjęcie infuzji przez pompę przejmującą bez konieczności naciskania przycisku START ani jakiegokolwiek innego. | TAK
1.25 | Pompy podczas pracy w trybie przejęcia są czytelnie opisane symbolami jednoznacznie wskazującymi która pompa prowadzi infuzję a która oczekuje na podjęcie pracy | TAK
1.26 | Programowanie pracy w trybie przejęcie odbywa się z pozycji klawiatury pompy, wykluczając ryzyko pomyłki zaprogramowania niewłaściwej pompy. | TAK
1.27 | Możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK
1.28 | Protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru) | TAK
1.29 | Możliwość dostosowania treści wyświetlanych na ekranie pompy do wymagań użytkownika. | TAK
1.30 | Parametry podaży bolusa wstępnego mogą być zdefiniowane dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | TAK
1.31 | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. | TAK
1.32 | Wyświetlanie czasu do końca blokady | TAK
1.33 | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na min. 9 poziomach. | TAK
1.34 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK
1.35 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK
1.36 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK
1.37 | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | TAK
1.38 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK
1.39 | Menu w języku polskim | TAK
1.40 | Historia pracy obejmująca min. 2500 wpisów. | TAK
2.0 | Stacja dokująca
2.1 | Stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne strzykawkowe lub objętościowe opisane powyżej bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. | TAK
2.2 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK
2.3 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK
2.4 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej | TAK
2.5 | Uchwyt do przenoszenia modułu | TAK
3.0 | Pozostałe wymagania związane z przedmiotem zamówienia
3.1 | Dostawa niezbędnych do przeprowadzania przeglądów kodów serwisowych, instrukcji oraz oprogramowania | TAK - podać
3.2 | Szkolenia dla pracowników Działu Informatyki i Aparatury Medycznej (max. 4 osoby) zakończonego wydanym certyfikatem potwierdzającym możliwość przeprowadzania wymaganych przepisami prawa przeglądów przedmiotu zamówienia. W ramach szkolenia m. in. ocena stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego oraz technicznego. | TAK
3.3 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4 -Ssak elektryczny
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 4
Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny z pojemnikiem 2 x 2L - 4 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Przenośny ssak z pompą tłokową | TAK
2 | Wydajność: min. 30 l/min | TAK, podać
3 | Max. podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mmHg) | TAK, podać
4 | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obr./min) | TAK, podać
5 | Zbiornik min. 2, 5 l z PC do wkładów jednorazowych | TAK, podać
6 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem ssaka – zbiornik zabezpieczający oraz zawory w pokrywach zbiorników na wydzieliny | TAK
7 | Membranowy regulator podciśnienia | TAK
8 | Manometr na pulpicie ze skalą w kPa i mmHg | TAK
9 | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę) | TAK
10 | Poziom hałasu max: 39 dB | TAK, podać
11 | Trwała, gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK
12 | Waga: max 10 kg. | TAK, podać
13 | Wymiary: 275 x 310 x 375 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać
14 | Pobór mocy max. 50 W | TAK, podać
15 | Klasa wyrobu medycznego IIa, CE (93/42/EEC), | TAK
16 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem I, typ CF | TAK
17 | Zestaw zawiera min: - 1 szt. Zbiornik 2, 5 l do wkładów jednorazowych - 1 szt. Uchwyt naszynowy do zbiornika - 10 szt. Filtr jednorazowy do ssaka - 2 szt. Dren silikonowy - 1 szt. Łącznik dren-cewnik - 30 szt. Wkłady jednorazowe 2,5 l z żelem | TAK, opisać
18 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5 -Strzykawka automat.
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 5
Przedmiot zamówienia: Strzykawka automatyczna do kontrastu - 1 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Strzykawka automatyczna na własnym statywie z możliwością łatwego przemieszczania | TAK
2 | Regulowana prędkość przepływu | TAK
3 | Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne | TAK
4 | Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen) | TAK
5 | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem o poj.; 100ml; 125ml | TAK
6 | Możliwość zastosowania dodatkowej opcji elektronicznego wykrywania mikrozatorów powietrza | TAK
7 | Maksymalne ciśnienie: min. 1200 psi | TAK
8 | Zasilanie bezpośrednio z źródła napięcia 220V ~~230V (bez konieczności stosowania dodatkowych baterii) | TAK
9 | Natężenie przepływu min. 0,1-40 ml/s - przy opcji Angiograficznej | TAK
10 | Natężenie przepływu min. 0,1-10 ml/s - przy opcji Tomografi Komputerowej | TAK
11 | Pamięć min. 45 protokołów | TAK
12 | Całkowity czas opóźnienia iniekcji - min. 300 s | TAK
13 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6 - Podgrzewacz do p
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 6
Przedmiot zamówienia: Podgrzewacz do płynów do irygacji operacyjnej - 4 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | System grzania / chłodzenia: płaszcz powietrzny z wymuszonym obiegiem | TAK
2 | Pojemność komory ok. 20 l +/- 10% | TAK
3 | Zakres temperatury pracy min od +17oC do +40oC | TAK
4 | Dokładność odczytu i regulacji temperatury min. 1oC | TAK
5 | Sterowanie mikroprocesorowe, czytelny cyfrowy wyświetlacz parametrów | TAK
6 | Stabilność czasowa temperatury min. 0,2oC | TAK
7 | Jednorodność przestrzenna temperatury max 1,2oC | TAK
8 | Zasilanie 230V / 50Hz | TAK
9 | Pobór energii max 45 W | TAK
10 | Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej | TAK
11 | Oświetlenie wnętrza | TAK
12 | Wymiar podstawy (szer. x gł.) max 26 x 47 cm | TAK
13 | Wyposażenie
14 | Minimum 2 półki | TAK
15 | Zabezpieczenie nadtemperaturowe | TAK
16 | Drzwi przeszklone | TAK
17 | Wymagania pozostałe
18 | Dane serwisu (podać nazwę i adres, tel., email): | TAK -podać
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7 - Meble medyczne
Załącznik nr 2.1 - zestawienie parametrów technicznych. Dostawa i zakup dodatkowego sprzętu medycznego i mebli dla bloku operacyjnego Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Nr sprawy: DZPU.2632.07.2026
Wykonawca (podać):
PAKIET NR 7
Przedmiot zamówienia: Meble medyczne
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Oferowany model/typ (podać):
2. Producent oraz kraj pochodzenia (podać):
3. Rok produkcji min. 2025 (podać):
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Szafa leklarska na kółkach na sprzęt medyczny
1.1 | Szafa dwudrzwiowa z delikatnym podświetleniem (LED) | TAK
1.2 | Drzwi przeszklone otwierane skrzydłowo | TAK
1.3 | Zamknięty profil półek, zaokrąglone narożniki i gładkie fronty; pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej | TAK
1.4 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 | TAK
1.5 | Drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), otwierane skrzydłowo | TAK
1.6 | Drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek | TAK
1.7 | Wymiary szafy: długość 1000 mm; szerokość 560mm; wysokość 2000mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów) | TAK - Podać
1.8 | Wrób na 4 kółkach o śr. 100mm, dwa z blokadą. | TAK
2 | Regały magazynowe
2.1 | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK
2.2 | Regał z pięcioma półkami montowanymi na stałe; odległośc między półkami wynosi 370 mm (+/-do 10%) | TAK - Podać
2.3 | Montaż dolnej półki na wysokości 200 mm od podłoża | TAK
2.4 | Regał na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK
2.5 | Regał o wymiarach: długość 1000 mm; szerokość 600 mm; wysokość 2000 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów) | TAK - Podać
2.6 | Wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone. | TAK
3 | Stolik Mayo
3.1 | Stolik MAYO do instrumentów chirurgicznych | TAK
3.2 | Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy pompy uruchamianej nożnie jedną dźwignią | TAK
3.3 | Podstawa w kształcie litery T z trzema kółkami ø 80mm | TAK
3.4 | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK
3.5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
3.6 | Górny blat obracany w poziomie o 360° | TAK
3.7 | Dopuszczalne obciążenie stolika wynosi 15kg | TAK
3.8 | Wykonany z ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
3.9 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK
3.10 | Wymiary stolika: długość 850 mm; szerokość 600 mm; wysokośc min. 960 mm; wyskość max. 1370 mm | TAK - Podać
4 | Taboret obrotowy z oparciem
4.1 | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym | TAK
4.2 | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm | TAK
4.3 | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK
4.4 | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK
4.5 | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) | TAK
4.6 | Podstawa trójramienna z pięcioma kółkami ø50 mm (w tym dwa z blokadą) | TAK
4.7 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
4.8 | Taboret z obręczą pod nogi | TAK
4.9 | Dopuszczalne obciążenie 135 kg | TAK
4.10 | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK
4.11 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK
4.12 | Wymiary: średnica siedziska 350 mm; średnica podstawy 480 mm; wysokość min. 490 mm; wysokość max. 630 mm | TAK - Podać
5 | Taboret obrotowy bez oparcia
5.1 | Taboret bez oparcia z siedziskiem tapicerowanym | TAK
5.2 | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm | TAK
5.3 | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK
5.4 | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK
5.5 | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) | TAK
5.6 | Podstawa trójramienna z pięcioma kółkami ø50 mm (w tym dwa z blokadą) | TAK
5.7 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
5.8 | Taboret z obręczą pod nogi | TAK
5.9 | Dopuszczalne obciążenie 135 kg | TAK
5.10 | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK
5.11 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK
5.12 | Wymiary: średnica siedziska 350 mm; średnica podstawy 480 mm; wysokość min. 490 mm; wysokość max. 630 mm | TAK - Podać
6 | Stolik na instrumenty chirurgiczne średni
6.1 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym | TAK
6.2 | Przy krótszym boku zamocowany uchwyt | TAK
6.3 | Wyrób na 4 kółkach ø100mm, dwa z blokadą | TAK
6.4 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
6.5 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
6.6 | Wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
6.7 | Wymiary blatu: długość:1300 mm; szerokość: 650 mm | TAK
6.8 | Wymiary stolika: długość 1415 mm; szerokość 720 mm; wysokość 880 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów) | TAK - Podać
7 | Stolik na instrumenty chirurgiczne duży z półką
7.1 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK
7.2 | Odległość pomiędzy blatami wynosi 445mm | TAK
7.3 | Przy krótszym boku zamocowany uchwyt | TAK
7.4 | Wyrób na 4 kółkach ø100mm, dwa z blokadą | TAK
7.5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
7.6 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
7.7 | Wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
7.8 | Wymiary blatu: długość: 1000 mm; szerokość: 650 mm | TAK
7.9 | Wymiary stolika: długość 1115 mm; szerokość 720 mm; wysokość 880 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów ) | TAK - Podać
8 | Stolik narzędziowy duży
8.1 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym | TAK
8.2 | Przy krótszym boku zamocowany uchwyt | TAK
8.3 | Wyrób na 4 kółkach ø100mm, dwa z blokadą | TAK
8.4 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
8.5 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
8.6 | Wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
8.7 | Wymiary blatu: długość: 1400 mm; szerokość: 650 mm | TAK
8.8 | Wymiary stolika: długość 1515 mm; szerokość 720 mm; wysokość 880 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów ) | TAK- Podać
9 | Stolik zabiegowy na zestawy
9.1 | Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK
9.2 | Odległość pomiędzy blatami wynosi 445mm | TAK
9.3 | Przy krótszym boku zamocowany uchwyt | TAK
9.4 | Wyrób na 4 kółkach ø100mm, dwa z blokadą | TAK
9.5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
9.6 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
9.7 | Wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
9.8 | Wymiary blatu: długość: 740 mm; szerokość: 440 mm | TAK
9.9 | Wymiary stolika: długość 855 mm; szerokość 510 mm; wysokość 880 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów ) | TAK - Podać
10 | Stolik zabiegowy na kuwety do dezynfekcji narzędzi
10.1 | Stolik zabiegowy z półką | TAK
10.2 | Odległość pomiędzy blatami wynosi 445mm | TAK
10.3 | Przy krótszym boku zamocowany uchwyt | TAK
10.4 | Wyrób na 4 kółkach ø100mm, dwa z blokadą | TAK
10.5 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK
10.6 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
10.7 | Wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | TAK
10.8 | Wymiary blatu: długość: 860 mm; szerokość: 550 mm | TAK
10.9 | Wymiary stolika: długość 975 mm; szerokość 620 mm; wysokość 880 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów ) | TAK - Podać
11 | Stojak do wlewów kroplowych stalowy, stabilny, na kółkach
11.1 | Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 | TAK
11.2 | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150mm | TAK
11.3 | Stojak wyposażony w 4 haczyki do pojemników | TAK
11.4 | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek o średnicy 50 mm (dwa z blokadą) | TAK
11.5 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie 8 kg | TAK
11.6 | Z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie | TAK
12 | Wózek anestezjologiczny / wielofunkcyjny
12.1 | Wózek z trzema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem | TAK
12.2 | Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL do wyboru przez Zamawiającego | TAK
12.3 | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK
12.4 | Wysokość użytkowa szuflad wynosi: od góry 150 mm; 200mm; 350 mm (+/-10% dotyczy wszystkich wymiarów) | TAK
12.5 | Szuflady na prowadnicach samodociągowych | TAK
12.6 | Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego,pojemnik na odpadki o pojemności 5-6 l, dwa uchwyty do kartoników na rękawiczki- umieszczone z prawej strony wózka | TAK
12.7 | Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki | TAK
12.8 | Wózek wyposażony w boczny wysuwany blat | TAK
12.9 | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) | TAK
12.10 | Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża | TAK
12.11 | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK
12.12 | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK
12.13 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK
12.14 | Wymiary blatu 650x600 mm; wymiary wózka: długość 690 mm; szerokość 700 mm; wysokość 985 mm (+/-10% dotyczy wszystkich podanych wymiarów ) | TAK - Podać
13 | Stelaż do mocowania worków na odpady 120 L
13.1 | Stelaż pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301; wysokość 850-900 mm | TAK
13.2 | Wyposażony w obręcz na worek, na obręczy – klipsy tworzywowe przytrzymujące worek | TAK
13.3 | Podstawa z kółkami o średnicy 50 mm (dwa z blokadą) | TAK
13.4 | Pokrywa podnoszona nożnie, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90º | TAK
13.5 | Pokrywa z tworzywa w kolorach (czerwony, niebieski, biały, czarny) do wyboru przez Zamawiającego | TAK
13.6 | Pokrywa wolnoopadająca | TAK
14 | Stelaż do mocowania worków na odpady 60/ 80 L
14.1 | Stelaż pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301; wysokość 650-700 mm | TAK
14.2 | Wyposażony w obręcz na worek, na obręczy – klipsy tworzywowe przytrzymujące worek | TAK
14.3 | Podstawa z kółkami o średnicy 50 mm (dwa z blokadą) | TAK
14.4 | Pokrywa podnoszona nożnie, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90º | TAK
14.5 | Pokrywa z tworzywa w kolorach (czerwony, niebieski, biały, czarny) do wyboru przez Zamawiającego | TAK
14.6 | Pokrywa wolnoopadająca | TAK
(elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)