| ## ECHOKARDIOGRAF WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy echokardiograf z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 2. | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy płaski monitor LCD lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 85-ciu % powierzchni monitora | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót w zakresie min. +/- 150° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB | TAK, podać |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 37 000 000 | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1.0 MHz do 22.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość skanowania min. 40cm | TAK, podać |  |
|  | Aparat mobilny, waga nie większa niż 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | TAK |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych, minimum 2 porty umieszczony w pulpicie aparatu | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, zapis dla CW Doppler min. 40 sekund | TAK, podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze | TAK |  |
| JEDNOSTKA CENTRALNA - TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - Color M-mode - Doppler pulsacyjny - Doppler ciągły - Doppler kolorowy - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w 2D min. 1800 Hz | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 830 cm/s | TAK |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | TAK, podać |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 – 20,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 26 m/s | TAK, podać |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi: kardiologia dorosłych, badania naczyniowe (w tym obrazowanie TCD) | TAK |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. | TAK |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | TAK |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D bez podłączenia kabli EKG: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. | TAK |  |
|  | Narzędzie do automatycznego obrysu oraz pomiaru frakcji wyrzutowej z projekcji AP4 i AP2; możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | TAK |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
|  | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | TAK |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | TAK |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) Możliwość wysyłania raportów i zdjęć na komputer zewnętrzny poprzez sieć WiFi | TAK |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | # Głowica sektorowa typu „phased array” wykonana w technologii spolaryzowanego kryształu Single Crystal, Pure Wave lub analogicznym, o zakresie częstotliwości min 1,5 – 4,5 MHz: - ilość elementów min. 80 - obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | # Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów min. 300 - Szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm | TAK, podać |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWANIA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |
|  | # Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-6,5 MHz - ilość elementów min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI - M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min 180˚ w sposób elektroniczny - obrazowanie Live 3D (w skali szarości i w kolorowym obrazowaniu dopplerowskim - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego | TAK |  |
|  | Zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka i prawej komory | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do min. 10 etapów, do min. 40 projekcji dla każdego etapu, min. od 1 do 180 sekund długość akwizycji, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w aparacie do porównywania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR, PET z obrazami ultrasonograficznymi. | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu na głowicy matrycowej przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej w trybie 2D i Color Doppler | TAK |  |
|  | # Głowica liniowa, wysokoczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości min. Od 3 – 22 MHz (± 1 MHz) # - ilość elementów min. 1900 - szerokość czoła min. 45 mm | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych neonatologicznych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 12,0 MHz. Kąt pola skanowania min. 90° Ilość elementów min. 90 Szerokość czoła głowicy max. 10 mm | TAK, podać |  |
|  | Głowica Sektorowa 2D do badań kardiologiczny pediatrycznych o zakresie min. 3 – 8 MHz Ilość elementów min. 90 elementów Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające w pełni zautomatyzowaną i zaawansowaną ocenę ilościową 3D w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uzyskać ocenę ilościową 3D frakcji wyrzutowej, lewej komory i lewego przedsionka w ramach jednego cyklu. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie obrazowania min. 90°x90°, dostępne na głowicy TEE | TAK |  |
| ## SYSTEM DO ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH PRÓB WYSIŁKOWYCH SERCA |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Nowoczesny zestaw do elektrokardiograficznych testów wysiłkowych zapewniający wysoką jakość rejestracji EKG, wyposażony w zaawansowane algorytmy analizy | TAK |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12/ 15 kanałowego sygnału EKG | TAK |  |
|  | Bezpieczne łącze Bluetooth pomiędzy modułem akwizycji sygnału ekg, a stacją roboczą | TAK |  |
|  | Wymiary bezprzewodowego modułu akwizycji mniejsze niż 120x70mm | TAK, podać |  |
|  | Waga nadajnika poniżej 100 g | TAK |  |
|  | Czas ciągłej pracy modułu akwizycji minimum 8 godzin, zasilanie z AAA | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG w trakcie akwizycji min. 120.000 próbek/sekundę/kanał | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik analogowo – cyfrowy minimum 24 bitowy | TAK, podać |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG min. 0,05-300 Hz | TAK, podać |  |
|  | Ochrona przed przypadkowym przedostawaniem się wody lub innych substancji do środka urządzenia min. IP 40 | TAK, podać |  |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika, możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika. | TAK |  |
|  | Podgląd 12/ 15 kanałów EKG na ekranie monitora w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Konfigurowalne na ekranie monitora okna 12/ 15 kanałowego ekg, trendów, arytmii | TAK |  |
|  | Wykonywanie standardowych 12/ 15 odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych z interpretacją badania spoczynkowego | TAK |  |
|  | Formaty wydruku EKG, m.in.: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+uśrednione, 12x1, 12x1+uśrednione, 15x1, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK, podać |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | TAK |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST | TAK |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | TAK |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | TAK |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | TAK |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia | TAK |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów ST index, uniesienie ST, nachylenie ST, HR, MET, BP, produkt podwójny, QT/QTc w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | TAK |  |
|  | Prezentacja median bieżących | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Przeglądanie na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu | TAK |  |
|  | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego | TAK |  |
|  | Prezentacja poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach w postaci dwukolorowego wykresu słupkowego z oznaczeniem aktualnej wartości i wartości odniesienia, np. dla początku badania | TAK |  |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu | TAK |  |
|  | Alarmy gwałtownego podwyższenia lub obniżenia ciśnienia skurczowego, podwyższenia HR, obniżenia lub uniesienia ST, przekroczenia limitu tętna | TAK |  |
|  | Oznaczanie i prezentacja indeksów: Duke, Framingham, FAI%, HRR | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | TAK |  |
|  | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania | TAK |  |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | TAK |  |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | TAK |  |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu i edycji raportu przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | TAK |  |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyfikowany Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integrację ze systemem szpitalnym w standardach: DICOM, HL7 i obsługą Worklist | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar ciśnienia krwi ABPM | TAK |  |
|  | Komputer AiO systemu wysiłkowego o minimalnych parametrach: - Windows 11 Pro - procesor Intel Core i5 lub wyższy - monitor dotykowy minimum 23”, full HD - drukarka laserowa - klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek medyczny producenta systemu do instalacji sprzętu z ramieniem do montażu komputera AiO z możliwością jego ruchu (co najmniej obrót i ruch góra/ dół), półką na drukarkę laserową, szufladą na akcesoria i zabudowanym transformatorem separacyjnym | TAK |  |
| ERGOMETR PIONOWY |  |  |  |
|  | Producent ………………..….…………… (Należy podać) Model ……………………….…………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |
|  | Elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  |
|  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | TAK |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | TAK |  |
|  | Zakres regulacji obciążenia: 7-1000 W | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | TAK |  |
|  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | TAK, podać |  |
|  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W 3W, - od 100 W-500 W 3% - od 500 W - 1000 W 5% | TAK, podać |  |
|  | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka w zakresie min. 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacja siodełka w poziomie w zakresie min. 15 cm, minimum w ergometrach | TAK |  |
|  | Regulacja kierownicy w zakresie 360° | TAK, podać |  |
|  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia o moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia o moduł pomiaru saturacji z czujnikiem | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka | TAK |  |
|  | Wymiary ergometru maks. 110 x 50 x 120 cm | TAK |  |
|  | Waga ergometru min. 60 kg | TAK, podać |  |
|  | Współpraca z zaoferowanym systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
| ## DEFIBRYLATOR WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM – 2 sztuki |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………..(Należy podać) Model ……………………………………(Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230V/ 50Hz. | TAK |  |
|  | Minimum dwa gniazda na baterie /akumulatory | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz w zestawie |  |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora - min. 200 lub min. 160 minut stymulacji, ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów – min. 400 lub min. 320 minut stymulacji | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | TAK |  |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK, podać |  |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym | TAK |  |
|  | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IP44 | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni | TAK, podać |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami maks. 10 kg | TAK |  |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć: min. 360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | TAK, podać |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | TAK, podać |  |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii :1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK, podać |  |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | TAK |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 360 J: poniżej 10 sekund | TAK, podać |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień (niezabezpieczony hasłem) | TAK |  |
| REJESTRACJA |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' | TAK, podać |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek; 25 mm/sek.; 50 mm/sek. | TAK, podać |  |
| MONITOROWANIE EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, opcjonalnie z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach (4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mV) | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 ud/min. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna | TAK |  |
|  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK, podać |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę | TAK |  |
| MONITOROWANIE SATURACJI SPO2 |  |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozwalający monitorować dodatkowo SPCO (karboksyhemoglobina), SpMET (methemoglobina) | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie, krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | TAK |  |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min | TAK, podać |  |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4, 8, 12 oraz 16 sekund | TAK, podać |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkową opcję EtCO2 | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkową opcję NIBP | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkową opcję IBP | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkową opcję Temperatura | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DEFIBRYLATORA |  |  |  |
|  | Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszego doposażenia w opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w min. 4 rozmiarach (średnicach): 2,5 cm, 4,1 cm, 5,8 cm, 7.6 cm | TAK |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet | TAK |  |
|  | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych | TAK |  |
|  | Torba z miejscem na akcesoria | TAK |  |
| ## SYSTEM DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
|  | System do nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej zawierający: - centrala monitorująca z monitorem LED i drukarką laserową kolorową, - moduły EKG, - ergometr rehabilitacyjny pionowy, - elementy systemu (moduł EKG, ergometry, oprogramowanie) jednego producenta | TAK |  |
| Producent ………………………………. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………….(Należy podać) Rok produkcji: …………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Licencja umożliwiająca monitorowanie treningu min. 4 pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 8 stanowisk | TAK |  |
|  | Dwukanałowe monitorowanie krzywej EKG | TAK |  |
|  | Wbudowany filtr artefaktów i linii bazowej | TAK |  |
|  | Wybór liczby i rodzaju wyświetlanej krzywej EKG na ekranie systemu | TAK |  |
|  | Skalowanie krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 0,1-15 mV/cm | TAK |  |
|  | Zmiany prędkości krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 12,5 / 25 mm/s | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnej wartości HR, MET | TAK |  |
|  | Wprowadzanie wartości ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu EKG w trakcie prowadzonego treningu | TAK |  |
|  | Wydruk raportu z dotychczasowej części treningu w trakcie sesji | TAK |  |
|  | Oznaczanie wskaźnika Borga RPE | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i audio dla rytmu serca, ciśnienia krwi, saturacji | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii nadajników EKG na ekranie centrali | TAK |  |
|  | Zaimplementowane protokoły treningowe dla bieżni i ergometrów | TAK |  |
|  | Tworzenie własnych protokołów treningowych | TAK |  |
|  | Dodawanie protokołów typu interwałowy, RAMP, PWC, kontrolowany rytmem serca | TAK |  |
|  | Dla treningów sterowanych rytmem serca możliwość określenia stałego rytmu serca, % wartości maksymalnego rytmu serca dla danego pacjenta lub użycia formuły Karvonen | TAK |  |
|  | Określenie maksymalnego dopuszczonego obciążenia dla danego pacjenta | TAK |  |
|  | Ręczna korekta parametrów treningu (prędkość, nachylenie, moc) w czasie sesji treningowej | TAK |  |
|  | Jednoczesny start sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnego uruchamiania sesji treningowej wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Ręczna jednoczesna zmiana etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Wstrzymanie zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Ręczne jednoczesne zakończenie sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Analiza przeprowadzonej sesji treningowej w zakresie osiągniętego HR, mocy, obrotów, indeksu PWC w danym momencie sesji treningowej | TAK |  |
|  | Raportowanie wyników sesji treningowej z możliwością dodawania własnych komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i porównywania treningów dla wybranego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowej z wizualizacją zmiany parametrów | TAK |  |
|  | Porównanie tabelaryczne przeprowadzonych treningów dla wybranego pacjenta | TAK |  |
|  | Tworzenia grup treningowych | TAK |  |
|  | Tworzenia profili użytkowników zabezpieczonych hasłem | TAK |  |
|  | Profil administratora systemu z możliwością zakładania profili i nadawania uprawnień | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych oraz możliwość skonfigurowania zewnętrznej bazy danych SQL | TAK |  |
| MODUŁ EKG – 4 sztuki |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……..………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………….…….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026r. |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja modułu EKG z centralą monitorującą systemu rehabilitacji | TAK |  |
|  | Czteroelektrodowy kabel pacjent do monitorowania 2 kanałowego EKG- odprowadzenia kończynowe I, II | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Nadajnik wodoodporny – klasa odporności min. IP67 | TAK, podać |  |
|  | Kabel USB do ładowania akumulatora do każdego nadajnika EKG | TAK |  |
|  | Współpraca ze stacją dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie baterii nadajników | TAK |  |
|  | Dioda LED sygnalizująca stan pracy nadajnika | TAK |  |
|  | Wbudowany znacznik zdarzeń | TAK |  |
|  | Wymiary modułu EKG poniżej 100x40x30 mm | TAK, (podać) |  |
|  | Waga modułu EKG poniżej 50 g | TAK, (podać) |  |
| ERGOMETR REHABILITACYJNY PIONOWY – 3 sztuki |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ……………………………………(Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………..(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  |
|  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | TAK |  |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | TAK |  |
|  | Zakres regulacji obciążenia: 7-1000 W | TAK, (podać) |  |
|  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | TAK |  |
|  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W 3W, - od 100 W-500 W 3% - od 500 W - 1000 W 5% | TAK, (podać) |  |
|  | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka w zakresie min. 30 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Regulacja siodełka w poziomie w zakresie min. 15 cm, minimum w ergometrach | TAK, (podać) |  |
|  | Regulacja kierownicy w zakresie 360° | TAK, (podać) |  |
|  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość doposażenia o moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia o moduł pomiaru saturacji z czujnikiem | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka | TAK |  |
|  | Wymiary ergometru maks. 110 x 50 x 120 cm | TAK, (podać) |  |
|  | Waga ergometru min. 60 kg | TAK, (podać) |  |
| ## PLATFORMA MONITORUJĄCA PACJENTÓW SZPITALNYCH ## – WYPOSAŻENIE WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM, INTEGRACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH I PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH, TYP 1 – 3 SZTUKI |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane z najnowszą wersją oprogramowania | TAK |  |
|  | Urządzenia wyposażone w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające integrację systemem HIS Clininet firmy CGM będącym własnością szpitala i funkcjonującym na jego terenie | TAK |  |
|  | Monitor integrujący nieinwazyjne technologie, dostępne w wielu oddzielnych urządzeniach, w jeden kompleksowy wydajny system monitorowania parametrów życiowych | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno – transportowy z odłączanym od stacji dokującej autonomicznym panelem przednim | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na statywie jezdnym, wyposażonym w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich. Na wyposażeniu koszyk i wieszaki na akcesoria | TAK |  |
|  | Szybkie, bez użycia narzędzi wypinanie monitora ze statyw | TAK |  |
|  | Zintegrowany ekran stacji bazowej do prezentacji danych; wielodotykowy monitor TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 10” i rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Ekran stacji bazowej z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu. Alternatywnie opuszcza się ręczny wybór jasności ekranu z minimum czterech dostępnych poziomów jasności | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych do sczytywania danych pacjenta i personelu. Skaner na wyposażeniu każdego oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Platforma monitorująca dla osób dorosłych, dzieci i noworodków z modułami pomiarowymi minimum ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, temperatury T, saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2, ilości oddechów RRp, częstości bicia serca HR. Wyświetlanie wartości, trendów, komunikatów i granic progów alarmowych. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar i prezentacja dynamicznego wskaźnika zmienności amplitudy fali pletyzmograficznej (np. PVi lub inny według nomenklatury producenta), wyliczanego na podstawie analizy cyklu oddechowego pacjenta, w celu nieinwazyjnej oceny reaktywności na płynoterapię, w każdym z oferowanych monitorów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: hemoglobiny całkowitej SpHb, karboksyhemoglobiny (SpCO), methemoglobiny (SpMet), całkowitej zawartość tlenu (SpOC) i pomiar respiracji metodą akustyczną (RRa) | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjne hemoglobiny SpHb (spot-check lub z trendem z możliwością kalibracji – do wyboru przez personel) – w minimum 1 oferowanym urządzeniu. Wraz z zaoferowanym modułem pomiaru SpHb dodatkowy czujnik – klips na palec wielorazowego użytku do pomiaru SpHb | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar i prezentację wskaźnika rezerwy tlenowej w minimum 2 oferowanych urządzenich | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG u pacjentów dorosłych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł oksymetrii regionalnej; nieinwazyjne monitorowanie regionalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi w tkance pod czujnikiem | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiar parametrów hemodynamicznych | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowy pomiar SpO2 dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy bezprzewodowego pomiaru saturacji | TAK, podać |  |
|  | Bezprzewodowy pomiar temperatury dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy bezprzewodowego pomiarowe temperatury | TAK, podać |  |
|  | Pomiar temperatury termometrem dotykowym pacha/ usta we wszystkich oferowanych urządzeniach. W dostawie sterylne jednorazowe osłony, min 1 000sztuk | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury bezdotykowo i bezprzewodowo z przesyłaniem danych poprzez bluetooth do platformy we wszystkich oferowanych urządzeniach | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe ciśnienia wielorazowego użytku; po dwa mankiety trzech rozmiarów dla dorosłych z każdym z 3 oferowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o skrajnie niskiej perfuzji (od 0,02 %) | TAK, podać |  |
|  | Parametry z czujnika saturacji wyświetlane na ekranie platformy i panelu transportowym | TAK |  |
|  | Podgląd na ekranie definicji każdego mierzonego parametru | TAK |  |
|  | Pasek działań umożliwiający co najmniej: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
|  | Diody LED sygnalizujące stany systemowe i alarmy | TAK |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych parametrów i wprowadzonych danych | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS: np. NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK, podać |  |
| MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH I PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH, TYP 2 – 7 SZTUK |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych z modułami pomiarowymi: - ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, - temperatury T - saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2 | TAK, podać |  |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez monitor danych (pomiar automatyczny lub wpisywanie ręczne) do rodzaju oddziału i pacjentów, np. oddział internistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, położniczy, noworodkowy, onkologiczny | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania min. 30 dodatkowych parametrów według wskazań użytkownika m.in. wzrost, waga, poziom bólu, stolec, bilans płynów | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na statywie jezdnym, wyposażony w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich, koszyk na akcesoria, wieszaki na przewody NIBP i termometr bezprzewodowy, rączkę do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 4,5” i rozdzielczości min. 1280x720 pikseli | TAK, (podać) |  |
|  | Ekran monitora z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu lub ręcznym wyborem jasności ekranu z 4 dostępnych poziomów jasności | TAK |  |
|  | Ekran monitora z możliwością wyświetlania danych w pionie i poziomie, z automatyczną rotacją | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych wyposażony w diodę LED sygnalizującą zasilanie sieciowe i ładowanie akumulatorów zasilających | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych przeznaczony dla osób dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego, bez użycia narzędzi, wypinania monitora funkcji życiowych ze statywu jezdnego | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych z wbudowanym w obrys uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  |
|  | Waga monitora maks. 1,5 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych podzielony na sekcje: pasek statusu, okna parametrów oraz pasek działań | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji okna parametrów poprzez zmianę położenia i wielkości wyświetlanych wartości parametrów | TAK |  |
|  | Pasek statusu zawierający co najmniej: przycisk czasowego wstrzymania alarmu, przycisk wyciszenia alarmu (wyciszenie dźwięku), przycisk wyboru profilu pacjenta, przycisk i status połączeń: Bluetooth, WiFi, Ethernet, wskaźniki zasilania i poziomu naładowania akumulatorów, wskazanie bieżącej godziny | TAK |  |
|  | Pasek działań umożliwiający co najmniej: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS, uruchomienie menadżera sesji pomiarowych z możliwością zapisania wielu sesji o czasie trwania do 96 godzin, zaznaczenie zdarzenia oraz dostęp do konfiguracji urządzenia | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku graficznego i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym, min. wciśnij, przesuń, przewiń, powiększ/zmniejsz (za pomocą 2 punktów dotykowych), drag and drop | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: - pomiar punktowy typu spot-check, - monitorowanie ciągłe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów w trybie interwałowym | TAK |  |
|  | Szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego obliczania skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  |
|  | Możliwość zaimplementowania do 8 różnych protokołów EWS: np. OEWS, NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK, (podać) |  |
|  | Obsługa co najmniej 14 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | TAK, (podać) |  |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych wartości i wprowadzonych danych, a następnie łączone w zagregowaną wartość EWS i wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie wartości skali EWS na podstawie SpO2, PR, RR, temperatury, ciśnienia skurczowego, stanu świadomości i suplementacji tlenu O2 | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora trendu zmian EWS | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w diodę LED sygnalizującą stany systemowe i alarmy | TAK |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii mierzący w technologii Masimo SET i prezentujący na ekranie monitora funkcji życiowych saturację krwi tętniczej tlenem SpO2, częstotliwość tętna PR, wskaźnik perfuzji PI, pletyzmograficzną częstotliwość oddechu RRp | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 0% – 100% | TAK, (podać) |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru SpO2, min. 1% | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±2% - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3% | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres pomiarowy PR min. 25 – 240 uderzeń/ minutę | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości tętna w zakresie 25 – 240 uderzeń/ minutę: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3 uderzenia/ minutę - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±5 uderzeń/ minutę - przy niskiej perfuzji 3 uderzenia/ minutę | TAK, (podać) |  |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru respiracji min. : 4 – 70 oddechów/minutę | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność pomiaru respiracji max: 1 oddech/minutę | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres pomiarowy wskaźnika perfuzji min. : 0,02% – 20% | TAK, (podać) |  |
|  | Automatyczny i ciągły pomiar oraz wyświetlanie dynamicznego wskaźnika zmienności amplitudy fali pletyzmograficznej, wyliczanego na podstawie analizy cyklu oddechowego pacjenta, w celu nieinwazyjnej oceny reaktywności na płynoterapię, w każdym oferowanym urządzeniu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pletyzmogramu, wartości i granic alarmowych SpO2, trendu SpO2, częstości rytmu PR, respiracji RRp, prezentacja indeksu perfuzji PI | TAK |  |
|  | Funkcja blokady ekranu na czas transportu pacjenta, umożliwia wyświetlanie monitorowanych parametrów uniemożliwiając jednocześnie przypadkową interakcję z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przycisk wyciszenia alarmów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Dostępne 6 rozmiarów mankietów pomiarowych wielorazowych o rozmiarach: - 8-13 cm (niemowlę), - 12-19 (cm dziecko), - 17-25 cm (mały dorosły), - 23-33 cm (dorosły), - 31-40 cm (duży dorosły), - 38-50 cm (udowy) | TAK, (podać) |  |
|  | W dostawie z każdym monitorem komplet mankietów pomiarowych wielorazowego użytku wszystkich rozmiarów (pkt 52) | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu monitora przewód pacjenta do pomiaru ciśnienia z szybkozłączką | TAK |  |
|  | Mankiety ciśnieniowe jednoczęściowe, nie zawierające PVC (chlorek poliwinylu), DEHP (ftalan) i lateksu | TAK |  |
|  | Mankiety wyróżnione kolorystycznie, umożliwiając szybką identyfikację właściwego rozmiaru | TAK |  |
|  | Mankiety z nadrukowanym obustronnie zakresem obwodu ramienia, umożliwiające szybkie dopasowanie | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego min.: - dorośli 40-260 mmHg, - dzieci 40-230 mmHg, - noworodki 40-130 mmHg | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego min.: - dorośli 20-200 mmHg, - dzieci 20-160 mmHg, - noworodki 20-100 mmHg | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia max. ±3 mmHg | TAK, (podać) |  |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz trend ciśnienia stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia w trybie interwałowym z odstępem regulowanym w zakresie: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 lub 90 minut | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych następujących po sobie pomiarów ciśnienia krwi przez zaprogramowany czas, 5 lub 10 minut | TAK, (podać) |  |
|  | Termometr bezdotykowy na podczerwień z bezprzewodową komunikacją ze stacją bazową zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego, redukujący koszty i ilość odpadów poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania sond i innych materiałów jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Termometr zapewniający pomiar temperatury czoła we wszystkich populacjach pacjentów | TAK |  |
|  | Prosta, jednoprzyciskowa obsługa zapewniająca wyniki w ciągu kilku sekund | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury min. 35 – 42°C | TAK, (podać) |  |
|  | Prezentacja zmierzonej wartości temperatury na wyświetlaczu termometru i na ekranie stacji bazowej | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru temperatury oraz trend temperatury stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE ZAPEWNIAJĄCE TRANSMISJĘ DANYCH DO SYSTEMU HIS ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |
|  | Wszystkie zaoferowane monitory wyposażone w oprogramowanie umożliwiające integrację systemem HIS Clininet firmy CGM będącym własnością szpitala i funkcjonującym na jego terenie | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS w zakresie minimum: - identyfikację pacjentów przez komunikaty HL7 ADT - przesyłanię standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, waga, oraz parametry konfigurowalne zależnie od oddziału: poziom bólu, skala świadomości, etap gojenia rany, poziom glikemii, stan odleżyn, bilans płynów, EWS – wskaźnik wczesnego ostrzegania, nawrót włośniczkowy, reakcja ruchowa | TAK |  |
|  | Integracja z systemem szpitalnym obejmująca: - niezbędne licencje na podłączenie monitorów, - komunikację HL7, identyfikację pacjenta i personelu, komunikaty ADT - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 systemu HIS, - prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy, | TAK |  |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiaru w miejscu nieobjętym zasięgiem sieci szpitalnej (przewodowej oraz Wi-Fi). Po przywróceniu połączenia dane automatycznie zostaną przesłane do systemu HIS i przypisane do zidentyfikowanego na podstawie kodu kreskowego pacjenta i personelu | TAK |  |
|  | Możliwość centralnego zarządzania urządzeniami, system pozwalający na monitorowanie takich danych jak: stan baterii, logi, stan połączenia, użycie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwiające: odczyt ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, konfigurację ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, dodawanie i usuwanie zdefiniowanych przez użytkownika profili pacjenta, konfigurację ustawień sieciowych urządzeń, konfigurację EWS, konfigurację programów interwałowych ciśnienia, konfigurację podłączenia ekranu zewnętrznego, pobieranie trendów | TAK |  |
|  | Możliwość wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez szpitalną sieć Wifi oraz kabel USB/Ethernet przy bezpośrednim połączeniu urządzenia z komputerem | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OBJETYCH DOSTAWĄ, INSTALACJA, GWARANCJA, SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Dostawa do siedziby Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Szkolenie potwierdzone przez bezpośredniego użytkownika imiennym protokołem ze szkolenia | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące od uruchomienia (karta gwarancyjna przy dostawie). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą), w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności, rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, email, nazwisko i imię osoby do kontaktu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu (z dostawą) | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne w przedziałach czasowych zalecanych przez producenta. Jeżeli brak zalecenia minimum 1 przegląd w ciągu roku. Przeglądy zakończone wpisem w paszporcie urządzenia potwierdzającym dopuszczenie do eksploatacji. | TAK |  |
|  | Ostatni przegląd gwarancyjny w terminie dwóch tygodni przed zakończeniem gwarancji | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przystąpienie do naprawy aparatury w czasie do 24 godzin (w dni robocze, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia usterki, np. drogą mailową w godzinach 8:00 – 16:00 | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzania części zza granicy – 3 dni robocze | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia wraz z koniecznością sprowadzania części zza granicy – 10 dni roboczych | TAK |  |
|  | Sformułowanie „TAK” oznacza bezwzględny wymóg. Niespełnienie wymagań granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszystkie parametry wskazane jako „TAK, podać” wymagają potwierdzenia (i wskazania) w materiałach firmowych producenta. Pozostałe parametry do potwierdzenia oświadczeniem producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora. | TAK |  |

UWAGI:

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wszelkiego sprzętu, urządzeń, aparatury oraz innych środków trwałych i wyposażenia nabywanego w ramach niniejszego zamówienia trwałymi naklejkami informacyjno-promocyjnymi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przed ich przekazaniem Zamawiającemu. Oznakowanie musi być zgodne ze „Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO”, udostępnionymi na oficjalnej stronie KPO (zakładka:Strona główna >Dowiedz się więcej o KPO>Dla instytucji>Dokumenty) pod adresem https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/

2. Naklejki powinny zawierać co najmniej wymagany zestaw znaków (w szczególności: znak KPO, znak NextGenerationEU oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej) oraz informacje o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków KPO, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wzór naklejki (projekt graficzny) oraz treść informacji o dofinansowaniu zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia naklejek na własny koszt.

4. Prawidłowe oznakowanie sprzętu podlega weryfikacji na etapie odbioru przedmiotu zamówienia i będzie potwierdzane w protokołach odbioru. Brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z wymaganiami Zamawiającego traktowane będzie jako nienależyte wykonanie części przedmiotu zamówienia i skutkować będzie obowiązkiem niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, przed dokonaniem ostatecznego odbioru i wypłatą wynagrodzenia za daną część zamówienia.