## ZADANIE NR 1 „Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z wyposażeniem na O. Ginekologii i Gin. Onkologicznej”

| Lp. | Parametry |  | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny – 2 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Monitor medyczny 4K UHD: - rozmiar min. 32 cale - rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli - mocowanie Vesa - kąt widzenia 1780/1780 - wbudowany zasilacz w obudowę - chłodzenie pasywne - dotykowy panel sterujący - dwustronna powłoka antyrefleksyjna - ochrona przed zalaniem - dedykowany do pracy na sali operacyjnej |  | Tak |  |  |
|  | System kamery endoskopowej |  |  |  |  |
|  | System kamery endoskopowej przeznaczony do wizualizacji zabiegów endoskopowych w różnych dyscyplinach medycyny. |  | Tak |  |  |
|  | System posiadający możliwość obrazowania endoskopowego w zakresie bliskiej podczerwieni NIR. |  | Tak |  |  |
|  | Kompletny system kamery endoskopowej ma zawierać jednostkę sterującą kamery, głowicę kamery do sterowania jednostką sterująca, min. 2 łączniki (obiektywy) kamery (1 o stałej ogniskowej, 1 o zmiennej ogniskowej), tablet z aplikacją użytkownika do sterowania jednostką sterującą, klawiaturę medyczną (USB) do sterowania jednostką sterującą. |  | Tak |  |  |
|  | Jednostka sterująca kamery – 1 szt . |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Panel przedni wyposażony w: gniazdo do podłączenia głowicy kamery, czujnik światła otoczenia, wskaźnik stanu pracy urządzenia sygnalizujący użytkownikowi: gotowość systemu do pracy, awarie oraz sygnalizacja podczas uruchomienia. Klasa ochrony (część użytkowa) typu CF. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Panel tylny wyposażony w: przycisk włączania/wyłączania zasilania, 1 x port przyłączeniowy magistrali CAN, 1 x Ethernet TCP/IP, 2 x port komunikacyjny RS-232, 2 x gniazdo USB – 0,5A zamontowane poziomo, 1 x gniazdo USB - 2,0 A zamontowane pionowo, 1 x port ACC1, 1 x port ACC2, 1 x wyjście DVI, 2 x wyjście SDI (Port 3G-HD-SDI), 4 x wyjście SDI (Port 12G-SDI), 1 x wyjście HDMI. |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Sterowanie jednostką sterującą kamery z poziomu modułu przycisków na głowicy kamery, z klawiatury medycznej, z aplikacji zdalnego sterowania na tablecie. |  | Tak |  |  |
|  | System kamery endoskopowej posiadający tryb obrazowania, który wykorzystuje uwydatnienie kontrastu w celu lepszej wizualizacji np. naczyń krwionośnych. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wykonania balansu bieli dostępna z modułu przycisków na głowicy kamery, z odpowiedniego przycisku na podłączonej klawiaturze medycznej, z aplikacji zdalnego sterowania na tablecie. |  | Tak |  |  |
|  | Na ekranie monitora widoczne komunikaty informujące użytkownika o prawidłowym przeprowadzeniu balansu bieli w sekwencji: balans bieli jest w trakcie, potwierdzenie ukończenia ustawienia balansu bieli. W przypadku nieprawidłowego wykonania balansu bieli, użytkownik otrzymuje komunikat zwrotny, iż balans bieli został anulowany. System informujący użytkownika o powodzie nieprawidłowego jego wykonania w postaci komunikatów na ekranie monitora. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania źródła światła dostępna z modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania obrazu, funkcja zoom dostępna z odpowiedniego przycisku z klawiatury medycznej, za pomocą modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu. Podczas korzystania z funkcji zatrzymania obrazu na ekranie monitora wyświetlanie komunikatu informującego o aktywności niniejszej funkcji. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na monitorze wartości światła otoczenia na stałe, funkcja dostępna z klawiatury, z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu. |  | TAK / NIE | TAK – 10pkt NIE - 0pkt |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia obrazu z odpowiedniego przycisku z klawiatury medycznej, z modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania wideo z odpowiedniego przycisku z klawiatury medycznej, z modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość aktywowania/dezaktywowania funkcji trybu obrazowania, który wykorzystuje uwydatnienie kontrastu w celu lepszej wizualizacji z odpowiedniego przycisku z klawiatury medycznej, z modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu. Podczas korzystania z tej funkcji wyświetlanie stale na ekranie monitora komunikatu informującego o aktywności niniejszej funkcji. |  | Tak |  |  |
|  | System posiadający funkcję min. 11 wstępnych ustawień operacji, które można ustawić z odpowiedniego przycisku z klawiatury medycznej, z modułu przycisków na głowicy kamery (możliwość skonfigurowania), z aplikacji zdalnego sterowania z tabletu. |  | Tak |  |  |
|  | System posiadający możliwość następujących ustawień operacji: - standardowe ustawienia endoskopii – wszystkie dyscypliny - histeroskopia, cystoskopia, resektoskopia - ureterorenoskopy półsztywne, endoskopy giętkie - krytyczne warunki przy bardzo słabym oświetleniu - mapowanie wartowniczych węzłów chłonnych, ICG laparoskopowo - angiografia (np. po anastomozie), ICG laparoskopowo - identyfikacja przewodu pęchrzykowego, wycieku żółci, guzów wątroby i segmentacji wątroby, ICG laparoskopowo - mapowanie wartowniczych węzłów chłonnych, ICG operacje otwarte (chirurgia otwarta) - angiografia (np. po anastomozie), ICG operacje otwarte (chirurgia otwarta) - identyfikacja przewodu pęchrzykowego, wycieku żółci, guzów wątroby i segmentacji wątroby, ICG operacje otwarte (chirurgia otwarta) - identyfikacja przytarczyc na podstawie ich autofluoresecencji |  | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu klawiatura medyczna do sterowania jednostką sterująca kamery i wprowadzenia danych pacjenta. |  | Tak |  |  |
|  | Tablet – 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Na tablecie zainstalowana aplikacja zdalnego sterowania jednostką sterującą kamery. Tablet będący częścią oferowanego systemu kamery endoskopowej. |  | Tak |  |  |
|  | Strona główna interfejsu użytkownika aplikacji zdalnego sterowania na tablecie składająca się z trzech stron z ikonami przedstawiającymi określone funkcje lub ustawienia. Wybór funkcji lub wstępnego ustawienia operacji ma powodować podświetlenie się ikony. |  | Tak |  |  |
|  | Pogrupowanie funkcji i ustawień interfejsu aplikacji zdalnego sterowania na tablecie dla intuicyjnej obsługi przez użytkownika według następujących sekcji: - ustawienia globalne - ustawienia standardowe - obrazowanie fluorescencyjne - laparoskopia - obrazowanie fluorescencyjne – chirurgia otwarta |  | Tak |  |  |
|  | Z poziomu ustawień globalnych na tablecie możliwość sterowania jednostką sterującą kamery w zakresie następujących funkcji: - balans bieli - przełączyć światło - zatrzymać obraz - Zoom - ALS - wykonać zdjęcie - wykonać wideo - klawiatura (możliwość wprowadzenia znaków) - włączyć/wyłączyć tryb obrazowania, który wykorzystuje uwydatnienie kontrastu w celu lepszej wizualizacji |  | Tak |  |  |
|  | Z poziomu ustawień obrazowania standardowego możliwość wyboru wstępnego ustawienia operacji na tablecie w zakresie światła białego: - standardowe - histeroskopia, cystoskopia, resektoskopia - ureterorenoskopia - krytyczne warunki przy bardzo słabym oświetleniu „Low Light” |  | Tak |  |  |
|  | Z poziomu ustawień obrazowania fluorescencyjnego – laparoskopia możliwość wyboru wstępnego ustawienia operacji na tablecie np. obrazowania ICG w laparoskopii. Z poziomu ustawień obrazowania fluorescencyjnego – chirurgia otwarta możliwość wyboru wstępnego ustawienia operacji na tablecie do zastosowań wykorzystujących autofluorescencję, obrazowanie ICG w zabiegach chirurgii otwartej. |  | Tak |  |  |
|  | Aplikacja zdalnego sterowania z tabletu ma umożliwić wybór dla każdego wstępnego ustawienia operacji, która obejmuje obrazowanie fluorescencyjne, trzy tryby wizualizacji: - RGB standardowy obraz endoskopowy w świetle białym - MIX (obraz nałożony) standardowy obraz endoskopowy z nałożonym sygnałem fluorescencji w kolorze zielonym - Monochromatyczny (IR) czarno-biały obraz fluorescencyjny o najwyższym kontraście i czułości Wybrany tryb obrazowania NIR podświetlony ramką. |  | Tak |  |  |
|  | Aplikacja zdalnego sterowania z tabletu gwarantująca użytkownikowi podczas obrazowania fluorescencyjnego w laparoskopii oraz chirurgii otwartej dostęp do sterowania funkcjami zaawansowanymi takimi jak: - elektroniczne wzmocnienie sygnału NIR - czas otwarcia migawki dla sygnału NIR |  | Tak |  |  |
|  | Aplikacja zdalnego sterowania z tabletu ma dać dostęp użytkownikowi podczas zabiegu do zmiany ustawień w postaci następujących funkcji: - elektroniczne wzmocnienie sygnału RGB - większe uwydatnienie - zmiana poziomu cyfrowego zoomu |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie na ekranie dostępna z: - Klawiatury medycznej USB - informacje wprowadzane z klawiatury można zapisać bezpośrednio na obrazie na żywo - z tabletu za pomocą aplikacji zdalnego sterowania |  | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery - 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w dwa łączniki (obiektywy z mocowaniem C-mount) kamery: - ogniskowej f = 20mm - ogniskowej zmiennej f= od 15 do 35 mm z możliwością samodzielnego szybkiego montażu przez użytkownika w zależności od preferencji. |  | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery posiadająca min. 3 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania pod każdym przyciskiem dwóch funkcji. Oznaczenie przycisków na głowicy kamery za pomocą figur geometrycznych. Klasa ochrony (część użytkowa) typu CF. |  | Tak |  |  |
|  | Czujnik obrazu: cztery czujniki obrazu 1/3 cala CMOS. Czułość: max 4 lx. |  | Tak |  |  |
|  | Personalizacja funkcji każdego przycisku (na module przycisków) na głowicy kamery za pomocą aplikacji zdalnego sterownia z tabletu. |  | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery posiadająca możliwość samodzielnego zamontowania przez użytkownika obiektywu (łącznika kamery) z mocowaniem C-mount. Obiektyw (łącznik kamery) o ogniskowej f = 20mm wyposażony w pierścień do regulacji ostrości. Obiektyw o zmiennej ogniskowej (łącznik kamery) od 15 do 35 mm wyposażony w pierścień do regulacji ostrości, pierścień do ustawienia rozmiaru obrazu zoom, śruba ustalająca, trzpień blokujący. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość (opcjonalnie) rozbudowy głowicy kamery o obiektyw (łącznik kamery) o ogniskowej, f=18mm, f=22mm. Obiektywy (łączniki kamery) wyposażone w pierścień do regulacji ostrości. |  | Tak / Nie | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Wtyczka głowicy kamery posiadająca nasadkę ochronną. Wtyczka kamery i złącze na jednostce sterującej kamery oznaczone kolorystycznie w celu ułatwienia użytkownikowi podłączenia. |  | Tak |  |  |
|  | Masa głowicy kamery bez kabla: 185g (+/- 10g) Długość kabla: 3m ± 0,2m |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Źródło światła – 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Źródło światła LED przeznaczone do oświetlenia pola operacyjnego. |  | Tak |  |  |
|  | Żywotność LED min. 50 000 godzin |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Płyta panelu przedniego zawierająca podświetlane przyciski sterowania. Na panelu przednim przyciski sterowania oraz wskaźniki: wskaźnik natężenia światła, wskaźnik, który się świeci, gdy lampa jest włączona. |  | Tak |  |  |
|  | Ustawienie poziomu światła za pomocą przycisków sterujących znajdujących się na panelu przednim urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Na panelu tylnym źródła światła umieszczone wejście zdalnego sterowania. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja optycznego wykrywania kabla światłowodowego. Moduł lampy LED zawierający czujnik wykrywający kabel światłowodowy, zabezpieczający przed włączeniem diody LED w przypadku braku podłączenia światłowodu (bezpieczeństwa dla użytkownika) |  | Tak / Nie | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Szer. x wys. x gł. urządzenia max. 300 x 80 x 400 mm |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa 6000 K – 6020K. |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Źródło światła do zastosowania z ICG, do obrazowania fluorescencyjnego – 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Medyczny system rejestracji wideo w technologii 4K – 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Urządzenie do przechwytu obrazów, rejestracji rozszerzonych sesji sygnałów wideo. |  | Tak |  |  |
|  | Obsługa menu poprzez przedni ekran dotykowy LCD znajdujący się na urządzeniu lub graficzny interfejs użytkownika na wyjściu monitora HDMI. |  | Tak |  |  |
|  | Panel tylni urządzenia posiadający min. wejścia: 2 x 3G-SDI, 2 x 12G-SDI, 1 x DISPLAYPORT 1.4, 1 x HDMI, 2 x PEDAL, 1 x MIC, 1x LINE oraz min. wyjścia: 2 x 3G-SDI, 2 x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x LINE oraz min. porty: 1 x RJ45, 2 x USB 3.0, 1 x RS-232. |  | Tak |  |  |
|  | Panel przedni urządzenia posiadający: min. 2 x USB 3.0, trzy przyciski: przycisk wł./wył., przycisk nagrywanie, przycisk przechwytywania, ekran (wyświetlacz) dotykowy LCD posiada następujące ikony : ikonę monitor, ikonę powrotu do ekranu, ikona listy roboczej, ikona pliku zarządzania zadaniami, ikona konfiguracji, ikona utwórz nowe zadanie. |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające następujące funkcje: - nagrywanie wideo w rozdzielczości: 1920x1080 p 60Hz, 3840 x 2160 p 60Hz, - formaty kodowania H.264 i H.265 - format pliku nagrywania MP4 - formaty przechwytywania obrazu: JPEG, BMP, DICOM - format kodowania audio AAC - przechwytywanie obrazów 3840 x 2160 p, - samodzielny podgląd na przednim ekranie LCD urządzenia - przechowywanie DICOM (obraz), lista robocza modalności, MPPS, rezerwacja wizyt(HL7), - przechowywanie DICOM: bezpośredni dostęp do PACS |  | Tak |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 4TB. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator CO2 |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Insuflator CO2 do wytworzenia odmy otrzewnowej wyposażony w ekran dotykowy, przełącznik trybu gotowości tzw. Standby, zewnętrzny zawór desuflacyjny, wylot CO2. Klasa ochrony (część użytkowa) typu CF. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator pracujący w dwóch trybach przepływu: - tryb niskiego przepływu (do zastosowania z igłą Veressa) maksymalne natężenie przepływu 2L/min. - tryb wysokiego przepływu maksymalne natężenie przepływu 45L/min. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w układ automatycznej kontroli natężenia przepływu. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator posiadający dwa typy przełączenia z trybu niskiego natężenia przepływu w tryb wysokiego natężenia przepływu: - automatyczny - ręczny |  | Tak |  |  |
|  | Ustawienia ciśnienia na insuflatorze w zakresie: min. 0-25mmHg. Dostępne dwa tryby ustawień ciśnienia: -tryb standardowy min. 0 – 20 mmHg -tryb bariatryczny min. 0 – 25mmHg |  | Tak |  |  |
|  | W trybie standardowym i bariatrycznym funkcja bezpieczeństwa przekroczenia progu ciśnienia zadanego 15mmHg. W przypadku przekroczenia przez użytkownika zadanego ciśnienia powyżej 15mmHg na ekranie insuflatora wyświetli się prośba o zatwierdzenie niniejszego przekroczenia. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w wewnętrzny system podgrzewania gazu. |  | Tak |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w zewnętrzny zawór odpowietrzający. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa dla pacjenta aktywowana w przypadku gdy ciśnienie chwilowe zostanie przekroczone w stosunku do ciśnienia zadanego w jamie maksymalnie o 2mmHg. Na ekranie insuflatora pojawi się komunikat dla użytkownika o ciśnieniu nadnominalnym, insuflator otwiera zewnętrzny zawór desuflacyjny i obniża ciśnienie w jamie. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa dla pacjenta z alarmem dźwiękowym i wyświetlenia na ekranie insuflatora w sposób kolorystyczny wartości ciśnienia chwilowego, aktywowana w momencie przekroczenia ciśnienia zadanego maksymalnie o 5mmHg. Insuflator otwierający zewnętrzny zawór desuflacyjny i obniżający ciśnienie w jamie. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja resetowania objętości wykorzystanego CO2 oraz stopera. Funkcja pozwalająca odczytać zużycie CO2, a następnie wyzerować licznik oraz funkcja stopera pozwalająca na sprawdzenie czasu insuflacji z możliwością wyzerowania licznika. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania w minutach pozostałego czasu insuflacji w odniesieniu do ilości CO2 jaka pozostała w butli. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja regulacji podświetlenia ekranu dotykowego insuflatora. Użytkownik może dostosować intensywność podświetlenia za pomocą suwaka. |  | Tak / Nie | TAK – 10pkt NIE - 0pkt |  |
|  | Funkcja niedrożnego drenu insuflacyjnego (zatkanego wężyka). Pojawienie się na ekranie insuflatora komunikatu informującego, iż wężyk (dren insuflacyjny) jest zatkany. |  | Tak |  |  |
|  | W zestawie dreny do insuflatora ze zintegrowanym filtrem, jednorazowego użytku – min. 40 szt. drenów |  | Tak |  |  |
|  | Przewód do CO2 – 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Wózek do zamontowania aparatury medycznej – 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Wózek do zamontowania w/w aparatury medycznej, zawierający min. 4 półki, uchwyt na kamerę, dwa ramiona na monitory, szufladę na klawiaturę, transformator. |  | Tak |  |  |
|  | Optyki, kosze, światłowody |  |  |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa (laparoskop) o średnicy 10mm ± 1mm, 30o , 4K, dł. 330mm, autoklawowalna, końcówka wykonana z szafirowego szkła ochronnego, konstrukcja optyki w systemie 3 płaszczy (tubusów), połączenia spawane laserowo. W zestawie z optyką dostarczana pasta polerująca do powierzchni końca optyki. Optyka wyposażona w adaptery do podłączenia światłowodów różnych producentów typu Wolf, Storz, Olympus. Pole widzenia 750. Oznaczenia na optyce: kierunek patrzenia: 30o , 4K, nazwa kraju, nr seryjny, nr artykułu (katalogowy), autoklawowalna – 3 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa (laparoskop) o średnicy 10mm ± 1mm, 0o , 4K, dł. 330mm, autoklawowalna, końcówka wykonana z szafirowego szkła ochronnego, konstrukcja optyki w systemie 3 płaszczy (tubusów), połączenia spawane laserowo. W zestawie z optyką dostarczana pasta polerująca do powierzchni końca optyki. Optyka wyposażona w adaptery do podłączenia światłowodów różnych producentów typu Wolf, Storz, Olympus. Pole widzenia 750. Oznaczenia na optyce: kierunek patrzenia: 0o, 4K, nazwa kraju, nr seryjny, nr artykułu (katalogowy), autoklawowalna – 1 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa (laparoskop) o średnicy 10mm ± 1mm, 30o , 4K NIR , dł. 330mm, autoklawowalna, końcówka wykonana z szafirowego szkła ochronnego, konstrukcja optyki w systemie 3 płaszczy (tubusów), połączenia spawane laserowo. W zestawie z optyką dostarczana pasta polerująca do powierzchni końca optyki. Optyka wyposażona w adaptery do podłączenia światłowodów różnych producentów typu Wolf, Storz, Olympus. Pole widzenia 750. Oznaczenia na optyce: kierunek patrzenia: 30o , nazwa kraju, nr seryjny, nr artykułu (katalogowy), autoklawowalna – 3 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kabel światłowodowy śr. 4,8 mm, dł. min. 3m . – 7 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Kosz druciany składający się z elementów mocujących i mini kosza, przeznaczony na kabel światłowodowy i oferowane optyki – 7 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Pompa laparoskopowo-histeroskopowa, ssąco-płucząca wraz z akcesoriami – 2 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Pompa wielofunkcyjna (wielodziedzinowa) z funkcją płukania do zastosowania w laparoskopii, artroskopii, histeroskopii i urologii w zależności, która z funkcji jest odblokowana. Zamawiający wymaga dostawy 2 szt. pomp z odblokowanymi funkcjami: płukania do Histeroskopii i płukania do laparoskopii. Pompy mają posiadać również funkcję ssania, płukanie i ssanie w jednym urządzeniu. |  | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie w laparoskopii: pompa pracująca w laparoskopii ze wstępnie ustawionym na stałe ciśnieniem. Poziomy przepływu w laparoskopii: Pompa posiadająca 3 poziomy przepływu w laparoskopii. NISKI 1,0 l/min ŚREDNI 1,4 l/min WYSOKI 1,8l/min |  | Tak |  |  |
|  | Zakres ciśnienień zadanych w histeroskopii: 15-150 mmHg Zakres przepływu zadanego w histeroskopii: 50-500ml/min |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcje rozpoznawania narzędzi. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość (opcjonalnie) rozbudowy o podłączenie wagi z pojemnikiem na wydzieliny. |  | Tak |  |  |
|  | Zestaw drenów do płukania jednorazowych – min. 40 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Zestaw drenów do odsysania jednorazowych – min. 40 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń (1 szt.) |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna z systemem zamykania naczyń |  | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali |  | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy dla aktualnie używanego narzędzia - aktywnego gniazda |  | Tak |  |  |
|  | Diagnozowanie oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez połączenie urządzenia z siecią internetową. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Zmiana za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu. |  | Tak |  |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych. Dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się regulacji mocy aparatu przez ustawienie mocy wyjściowej |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów. Ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu. |  | Tak |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej |  | Tak |  |  |
|  | Systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu diatermii |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Regulacja intensywności pracy. |  | Tak |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej. |  | Tak |  |  |
|  | Współpraca z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem |  | Tak |  |  |
|  | Współpraca z pompą płuczącą pole operacyjne |  | Tak |  |  |
|  | Używanie jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W z możliwością nastawienia min. 8 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min. 8 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Zapamiętanie min. 100 programów / kompletów nastaw dla różnych procedur medycznych oraz różnych specjalności i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Min. 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min. 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min. 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Wymiana gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych |  | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4 mm i 5 mm oraz trzypinowych |  | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach standard 22 mm i 28 mm |  | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe standard 1-pin śr. 6 mm oraz płaska 2 pin |  | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń |  | Tak |  |  |
|  | Min. 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Przystawka argonowa sterowana z panelu sterowania diatermii wyposażona w jedno gniazdo, opcjonalnie możliwość dwóch do podłączenia narzędzi argonowych |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych |  | Tak |  |  |
|  | Cięcie w osłonie argonu z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Koagulacja w osłonie argonu z mocą min. 120W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych |  | Tak / Podać |  |  |
|  | Urządzenie do oddymiania pola operacyjnego – 2 szt. |  | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Urządzenie do oddymiania pola operacyjnego zintegrowane z oferowaną diatermią (1 szt.), kompatybilne z diatermią chirurgiczną posiadaną przez Zamawiającego VIO300 Dv2 prod. Erbe (1 szt.) |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne uruchomienie urządzenia do oddymiania przy aktywacji diatermii. |  | Tak |  |  |
|  | Ręczna aktywacja urządzenia do oddymiania przyciskiem na panelu sterowania. |  | Tak |  |  |
|  | Programowanie nastawień niezależnych wartości odsysania dla operacji otwartych i laparoskopowych |  | Tak |  |  |
|  | Ustawienie czasów pracy oraz intensywności oddymiania |  | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik zużycia wielosegmentowego filtra głównego w skali czasu lub w skali procentowej |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch rączek monopolarnych do urządzenia do oddymiania |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenie do oddymiania wyposażone w filtr ULPA o skuteczności min. 99,99 % dla wielkości 0,1 µm. |  | Tak |  |  |
|  | Precyzyjne ustawienie siły ciągu. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznej aktywacji pracy z diatermiami innych producentów oraz laserami |  | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie diatermii i urządzenia do oddymiania |  |  |  |  |
|  | - Podwójny sterownik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1 sztuka - Pojedynczy sterownik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1 sztuka Pęseta bipolarna, prosta dł. 20-21cm końcówka nieprzywierająca 1,0mm – 1 szt. Pęseta bipolarna, dł. 20-21cm końcówka zagięta, nieprzywierająca 2,0mm – 1 szt. - - Przewód do pincety bipolarnej dł. 4m – 2szt. - Instrument bipolarny tnąco - koagulujący dł. trzpienia 34-35 cm, średnica 5mm, część robocza zakrzywiona, aktywacja ręczna, z przewodem dł. 4m, w opakowaniu 5szt – 4 opakowania - Rączka argonowa z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, część robocza o dł. min. 10cm z przyciskami cięcie i koagulacja oraz pokrętłem lub suwakiem do regulacji wysunięcia elektrody, zintegrowana z przewodem o dł. min. 3m i filtrem – 5szt - Rączka argonowa z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, część robocza o dł. min. 35cm, śr. 5mm z przyciskami cięcie i koagulacja oraz pokrętłem lub suwakiem do regulacji wysunięcia elektrody, zintegrowana z przewodem o dł. min. 3m i filtrem – 10szt. - Rączka argonowa część robocza elastyczna o dł. min. 20cm, śr. 5mm z przycisk koagulacja oraz zintegrowana z przewodem o dł. min. 3m i filtrem – 5szt. - reduktor gazu i butla z argonem 5l – 1kpl. - Wózek do montażu urządzeń (diatermia, przystawka argonowa, urządzenie do oddymiania) z koszem na akcesoria i zamykanym miejscem na butle 5l i reduktor gazu, kółka z blokadą – 1 szt. - Elektrody neutralne jednorazowe w kształcie zbliżonym do koła, dwudzielne, symetrycznie dzielone z pierścieniem potencjału, na elastycznej powłoce izolacyjnej, w opakowaniu 50 szt. zamknięte hermetycznie – 8 opakowań - Przewód wielorazowy do elektrod neutralnych dł. min. 4m – 2 szt. - Rączka wielorazowa do elektrod monopolarnych śr. 4mm, z przewodem dł. 4mi przyciskami – 3 szt. - Elektroda monopolarna wielorazowa, nożowa, prosta ostrze 1,5x17mm – 5 szt. - Elektroda monopolarna wielorazowa, szpatułkowa, prosta ostrze 3,0x24mm – 5 szt. - Elektroda monopolarna wielorazowa, pętlowa śr. 25mm, dł. min. 145mm – 2 szt. - Elektroda monopolarna wielorazowa, pętlowa śr. 30mm, dł. min. 145mm – 2 szt. - Kleszczyki wielorazowe do systemu zamykania naczyń, dł. min. 20cm, końcówka mocno zakrzywiona o szerokości 6mm na całej długości z przeżłobieniem części chwytnej, przewód z identyfikacją instrumentu dł. min. 4m – 1 szt. - Kleszczyki do zamykania naczyń wielorazowe trzpień o śr. 5mm dł. min. 34 cm, końcówka typ Maryland, radełkowany z przewodem dł. min. 4m – 2 szt. - Kleszczyki do zamykania naczyń wielorazowe trzpień o śr. 5mm dł. min. 34 cm, końcówka typ okienko, radełkowane z przewodem dł. min. 4m – 2 szt. - Przewód bipolarny do resekcji dł. min. 4m – 3 szt. - Kleszczyki wielorazowe tnąco koagulujące trzpień śr. 5mm, dł. min. 34cm, końcówka zakrzywiona z jedną branszą ruchomą, drugą radełkowaną, przewód kompatybilny z narzędziem dł. min. 4m– 4 kpl. - Rączka monopolarna, jednorazowa z przyciskami, przewodem, elektrodą szpatułkową w opakowaniu 25 szt. – 1 opakowanie - Nakładka do rączki monopolarnej z drenem do systemu oddymiania opakowanie min. 20szt – 2 opak. - Rączka monopolarna teleskopowa z przyciskami i elektrodą wysuwaną na min. 10cm szpatułkową zintegrowana z drenem do odsysania o dł. min. 3m w opakowaniu min. 20szt. – 4 opakowania. - filtr wstępny do systemu oddymiania – 150 szt. - Zestaw drenów laparoskopowych do systemu oddymiania dł. min. 3m z regulacją ssania, opakowanie 10szt. – 4 opak. - Zestaw drenów laparoskopowych do systemu oddymiania dł. min. 5m z regulacją ssania, opakowanie 10szt. – 4 opak. - Wózek do montażu urządzenia do oddymiania z możliwością ustawienia diatermii z półkami na akcesoria, kółka z blokadą – 1 szt. |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr.5,5mm, korpus trokara wykonany z tworzywa sztucznego z silikonowym zaworem stożkowym, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 2 uszczelki, szaft gwintowany z tworzywa sztucznego , długość robocza 92mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych | 15 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny 5,5mm, długość robocza 100mm, wielorazowy | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr.11mm, korpus trokara wykonany z tworzywa sztucznego z silikonowym zaworem stożkowym, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 2 uszczelki, szaft gwintowany z tworzywa sztucznego , długość robocza 97mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny 11 mm, długość robocza 100mm, wielorazowy | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Redukcja do trokarów silikonowa 11 mm – 5,5 mm, w zestawie z uszczelką w kolorze czerwonym | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Igła Veressa wielorazowa z kranikiem przepływowym autoklawowalna, długość 150 mm, średnica 2mm | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Narzędzie do szycia powięzi, typ TOBIAS, mocny trzonek śr. 2,8 mm, stożkowa końcówka, długość robocza 170 mm, mechanizm sprężynowy, port Luer Lock do płukania. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Monopolarna elektroda haczykowa tnąca typu L z ceramiczną końcówką z uchwytem i rękojeścią, śr. 5mm, dł. 340 mm | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, disektor typu Maryland, łagodnie zagięty, obie bransze ruchome, długość branszy, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, grasper typu Kocher, prosty, jedna bransza ruchoma, 2x4 zęby, bransze żłobione, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 5 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Kocher, 2x 4 zęby, bransze żłobione , jedna bransza ruchoma, rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne; rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrzpochodnych czynników chemicznych, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, grasper typu Johans, prosty, obie bransze ruchome, okienkowe, długość branszy 20 mm, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, grasper typu Dorsey, prosty, obie bransze ruchome, okienkowe, długość branszy 12 mm, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, kleszcze biopsyjne, proste, obie bransze ruchome, kubełkowe, owalne z ostrymi krawędziami, 2 zęby, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, grasper typu Babcock, obie bransze ruchome, zaokrąglone z delikatnym żłobieniem, okienkowe, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, typu Tenaculum, 1x1, obie bransze ruchome, średnica 10 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Insert laparoskopowy, nożyczki typu Metzenbaum TC, z twardą wkładką, ząbkowane, ze złotym pierścieniem, obie bransze ruchome, długość branszy 18 mm, średnica 5 mm, dł.330mm, w zestawie z szaftem. Szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne, typ Metzenbaum, proste, tępe, dł. 160 mm | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Imadło, utwardzone TC, typ Crile Wood, proste, bransze żłobione, ucha złocone, dł. 180 mm | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, 1x2 zęby, Standard, dł. 160 mm | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Trzonek skalpela No 3, długość 130 mm | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Kleszcze do opatrunków, typu Foerster, poprzecznie ząbkowane, okienkowe, proste, długość narzędzia 200 mm | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Rączka do narzędzia laparoskopowego, rotacyjna, rączka bez zamka, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; możliwość łączenia rączki z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z włókna węglowego łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych. | 20 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Rączka do narzędzia laparoskopowego,rotacyjna, rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec;możliwość łączenia rączki z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z włókna węglowego łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych. | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Kabel monopolarny o długości 3m, typ Erbe | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Kleszczyki, typ Micro-Mosquito, peany, proste, dł. 100 mm | 10 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Zestaw: wanna do kontenera aluminiowego 1/1 wymiar zew. 600*272*138 mm, wym wew. 543*258*132 mm, waga 2255 g, z uchwytem na tabliczki identyfikacyjne, z rączkami blokującymi się pod kątem 90°;uchwyty pokryte silikonem, uchwyty zamykające wykonane z aluminum, z pokrywą do wanny kontenera sterylizacyjnego 1/1 , o wymiarze 585*285 mm, waga 1840 g, z BioBarierą, kolor pokrywy do wyboru z palety producenta, kosz stalowy, siatkowy, z nóżkami plastikowymi o wysokości 10 mm, z matą silikonową typu jeż, w kolorze niebieskim. | 5 szt. | Tak / Podać nr kat. i producenta. |  |  |
|  | Rok produkcji narzędzi – min. 2025. Oferowane narzędzia fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji |  | Tak |  |  |
|  | Wszystkie narzędzia posiadające znak CE, dokumenty świadczące, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz 974) w szczególności, certyfikat zgodności z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) lub w Rozporządzeniu 2017/745 (MDR) – załączyć przy dostawie |  | Tak |  |  |
|  | Ze względu na proces sterylizacji i wymogi związane z reprocesowaniem narzędzi oraz ich dużą wrażliwością na czynniki fizyko-chemiczne w pierwszych miesiącach użytkowania, Zamawiający wymaga narzędzi fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta. Zamawiający z tego powodu nie dopuszcza także wydzielania jakiejkolwiek grupy narzędzi z pakietu. |  | Tak |  |  |
|  | Proces produkcji oferowanych narzędzi chirurgicznych przebiega zgodnie z normami ISO lub równoważnymi w zakresie powtarzalności procesu produkcyjnego, kontroli jakości i monitorowania błędów oraz zarządzania: ISO 9001:2015 ; ISO 13485 : 2016 |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia matowione dla uniknięcia refleksu w polu operacyjnym, pasywacja dokonywana przez wytwórcę, niedopuszczalne dokonywanie pasywacji poza miejscem wytwarzania. |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH), - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH), - sterylizacji zgodnie z normą DIN EN ISO 17665-1 (parowa w autoklawach 134°C przy ciśnieniu 2 bar i niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych - plazma) |  | Tak |  |  |
|  | Nożyczki połączone śrubą, śruba pozycjonowana z tyłu narzędzia w postaci zapunktowania „pinowania”, nie dopuszcza się nitowania. |  | Tak |  |  |
|  | Nożyczki z twardą wkładką – łączenie w sposób trwały zapewniający homogeniczną powierzchnię, bez separacyjnej linii łączenia dwóch materiałów. |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia zapakowane w oryginale opakowania producenta wraz z etykietą informacyjną (nr katalogowy wyrobu, nazwa wyboru, nazwa wytwórcy, nr seryjny, CE) |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia trwale oznakowane nazwą wytwórcy. |  | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 |  | Tak |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane urządzenia min. 36 miesięcy |  | Tak / Podać w pełnych miesiącach | 36 miesięcy – 0 pkt. 60 miesięcy – 24 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane narzędzia laparoskopowe min. 24 miesiące |  | Tak / Podać w pełnych miesiącach |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane instrumentarium wielorazowego użytku (wyposażenie diatermii) min. 12 miesięcy |  | Tak / Podać w pełnych miesiącach |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. |  | Tak |  |  |
|  | Urządzenia pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji Lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. |  | Tak |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim. |  | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych - Załączyć przy dostawie |  | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Załączyć przy dostawie |  | Tak |  |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji (w tym mycia / dezynfekcji / sterylizacji) przedmiotu zamówienia |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej. |  | Tak |  |  |
|  | Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) |  | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty instalacji / uruchomienia. |  | Tak |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu |  | Tak |  |  |

## ZADANIE NR 2 „Dostawa diatermii chirurgicznej do resektoskopii”

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń – 1 szt. Diatermia dużej mocy mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń, do pracy w środowisku mokrym (resektoskopia monopolarna i bipolarna), tryby pracy w soli fizjologicznej | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali, oprogramowanie do obsługi w języku polskim | Tak / Podać |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy czyli nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia czyli aktywnego gniazda | Tak |  |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów / kompletów nastaw i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min. 3 wcześniej zaprogramowanych kompletów nastaw za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu | Tak / Podać |  |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych. Dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów. Ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu | Tak |  |  |
|  | Dwie różne funkcje zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Regulacja intensywności pracy dla obu funkcji. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski | Tak |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej | Tak |  |  |
|  | Systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z pompą płuczącą | Tak |  |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min. 400W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min. 200W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z mocą min. 350W | Tak / Podać |  |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i 28mm | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe 1-pin śr. 6mm oraz płaska 2 pin | Tak |  |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej | Tak / Podać |  |  |
|  | Możliwość integracji z urządzeniem do oddymiania pola operacyjnego, pracującym w trybie automatycznym w procedurach otwartych i laparoskopowych | Tak |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do połączenia z resektoskopami bipolarnymi – 6 szt. | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | Tak |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane urządzenie min. 36 miesięcy | Tak / Podać w pełnych miesiącach | 36 miesięcy – 0 pkt. 60 miesięcy – 24 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane instrumentarium wielorazowego użytku (wyposażenie diatermii) min. 12 miesięcy | Tak / Podać w pełnych miesiącach |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji Lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji (w tym mycia / dezynfekcji / sterylizacji) przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
|  | Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |

## zADANIE NR 3 ”Dostawa resektoskopów, cystoskopów, histeroskopów”

| Lp. | Parametry |  | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | RESEKTOSKOP – 5 SZT. | Łączna liczba szt. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kompletny zestaw do resektoskopii składający się z n/w elementów, wszystkie cz. składowe kompatybilne, gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  | Tak |  |  |
|  | OPTYKA 4K, 30 stopni, 2,9 mm, system soczewek wałeczkowych, 300mm, 3 stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Hybrydowy element pracujący do użytku bipolarnego i monopolarnego, do nacięcia cewki, pasywny z rączką tytanową, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, przyłącze kabla wysokich częstotliwości od góry i od boku elementu roboczego, kompatybilny z płaszczem i elektrodami oferowanymi w ramach tego zadania. W zestawie z klipsem kontrolnym. | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny 18,5 Charr, ciągły przepływ, dziób skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, płaszcz zewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu QuickLock, zestaw wraz z obturatorem, | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Wizyjny wkład obturatora, wkładka diagnostyczna z kanałem roboczym 5 Charr. | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda tnąca 16 Charr. Z prowadnicą teleskopową. Kolor kodowania zielony. | 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do resektoskopu bipolarnego, dł. 4m ± 0,2m, typ Erbe | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda igłowa, bipolarna, z końcówką wygiętą pod kątem 90°, 5 Charr, długość robocza dopasowana do oferowanego resektoskopu | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Światłowód w nieprzezroczystej osłonie, średnica 2,5 mm, długość 2,3 m, wraz z kompletem adapterów do diatermii posiadanej przez Zamawiającego | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok. Wymiary zewnętrzne: 450x290x100 mm ± 5mm, wymiary wewn. 420x265x90 mm ± 5mm. Możliwość dezynfekcji preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymujący sterylność nawet do 12 miesięcy. Kontener z unieruchomieniem silikonowym na optykę oraz z matą typu jeż. | 5 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kosz siatkowy na optykę z drutu o śr. 1 mm, „oczka” 4x4 mm, z silikonowym unieruchomieniem, wym. 460x80x50 mm ± 2 mm, dekiel zamykany obrotowo | 5 szt. | Tak |  |  |
| II. | CYSTOSKOP – 3 SZT. | Łączna liczba szt. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kompletny zestaw do cystoskopii składający się z n/w elementów, wszystkie cz. składowe kompatybilne, gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  | Tak |  |  |
|  | Cystoskop 4K, 70 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowatych, 300mm długość robocza, 365 mm długość całkowita, 3stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery), kodowane kolorem (70° - kolor żółty), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewnia jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna. Optyka wraz z nieprzezroczystą osłonką ochronną w zestawie. | 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy z 2 bocznymi kranikami luer lock i standardowym obturatorem z atraumatyczną końcówką, 17 Charr., z podziałką, kodowany kolorem (kolor żółty, montaż obrotowy) | 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Most cystoskopowy do użytku z płaszczami cysto – uretroskopowymi bez kanału roboczego | 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Most cystoskopowy do użytku z płaszczami cysto – uretroskopowymi z 1 kanałem roboczym dla jednego narzedzia z maks. 12 Charr. | 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Klips kontrolny do elementu pracującego, wykonany z tworzywa sztucznego PEEK, o wymiarach 1,2 mm x 2 mm w kształcie klucza, zabezpieczający pracę elektrod, autoklawowalny. | 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kosz stalowy z blachy perforowanej o wymiarze 400x250x80 mm ± 5mm, kosz do modelu kontenera 3/4, możliwość zamontowania nóżek plastikowych o wysokości 10 mm. | 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Pokrywa do kosza z blachy perforowanej, pokrywa do modelu kosza 3/4 z mechanizmem otwierania i zamykania na pokrywie z wykonanym z tworzywa sztucznego. | 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Nóżka do koszyka wykonana z tworzywa sztucznego, kształt stożkowy z płaskim zakończeniem, wysokość 10 mm – komplet 4 szt. | 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Mata silikonowa typu jeż, kolor niebieski, rozmiar 380x230mm ± 5 mm | 3 szt. | Tak |  |  |
| III. | HISTEROSKOP – 5 SZT. | Łączna liczba szt. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Kompletny zestaw do histeroskopii składający się z n/w elementów, wszystkie cz. składowe kompatybilne, gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  | Tak |  |  |
|  | OPTYKA 4K, 30stopni, średnica 2,0 mm, system soczewek wałeczkowych, część robocza o długości 260 mm, długość całkowita 315mm, 3stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm(odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, Zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna. Optyka wraz z nieprzezroczystą osłonką ochronną w zestawie. | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny, z zaworem luer lock, średnica 4,3 mm, długość robocza 192 mm, montaż na click, kodowanie kolorem czerwonym | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny, z zaworem luer lock, kanał roboczy 5Fr, montaż na click, kodowanie kolorem czerwonym | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne, półsztywne, obracalne o 360°, bransze kubeczkowe, obie ruchome, rozmiar 5 Charr., długość 340 mm, ergonomiczny uchwyt ze spocznikiem na palec, innowacyjny automatyczny system zamykania dzięki zastosowaniu systemy sprężynowego, pokrętło w kolorze czarnym (kodowanie kolorem), zastosowanie efektu lotosu na powierzchni rączki (powłoka superhydrofobowa) dla wydłużenia żywotności narzędzia, wykonane wg DIN EN ISO 13485, z niemieckiej stali nierdzewnej 1.4021, 1.4310, 1.4301, 1.4305, narzędzie rozbieralne , składające się z dwóch elementów ( rączka + insert) | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe, półsztywne, obracalne o 360°, ostre, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Charr., długość 340 mm, ergonomiczny uchwyt ze spocznikiem na palec, innowacyjny automatyczny system zamykania dzięki zastosowaniu systemy sprężynowego, pokrętło w kolorze różowym (kodowanie kolorem), zastosowanie efektu lotosu na powierzchni rączki (powłoka superhydrofobowa) dla wydłużenia żywotności narzędzia, wykonane wg DIN EN ISO 13485, z niemieckiej stali nierdzewnej 1.4021, 1.4310, 1.4301, 1.4305 | 5 szt. | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA RESEKTOSKOPÓW, CYSTOSKOPÓW, HISTEROSKOPÓW |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji – min. 2025. Oferowane resektoskopy, cystoskopy, histeroskopy fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji. |  | Tak |  |  |
|  | Resektoskopy, cystoskopy i histeroskopy tego samego producenta, z tym samym systemem łączeniowym. Ze względu na proces sterylizacji i wymogi związane z reprocesowaniem narzędzi oraz ich dużą wrażliwością na czynniki fizyko-chemiczne w pierwszych miesiącach użytkowania, Zamawiający wymaga narzędzi fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta. Zamawiający z tego powodu nie dopuszcza także wydzielania jakiejkolwiek grupy narzędzi z pakietu. |  | Tak |  |  |
|  | Wszystkie resektoskopy, cystoskopy, histeroskopy posiadające znak CE, dokumenty świadczące, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz 974) w szczególności, certyfikat zgodności z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) lub w Rozporządzeniu 2017/745 (MDR) – Załączyć przy dostawie |  | Tak |  |  |
|  | Proces produkcji oferowanych narzędzi chirurgicznych określonych przebiegający zgodnie z normami ISO lub równoważnymi w zakresie powtarzalności procesu produkcyjnego, kontroli jakości i monitorowania błędów oraz zarządzania: ISO 9001:2015 ; ISO 13485 : 2016 |  | Tak |  |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony do: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH), - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH), - sterylizacji zgodnie z normą DIN EN ISO 17665-1 (parowa w autoklawach 134°C przy ciśnieniu 2 bar i niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych - plazma) |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia zapakowane w oryginale opakowania producenta wraz z etykietą informacyjną (nr katalogowy wyrobu, nazwa wyboru, nazwa wytwórcy, nr seryjny, CE) |  | Tak |  |  |
|  | Narzędzia trwale oznakowane nazwą wytwórcy. |  | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące |  | Tak | 24 miesięcy – 0 pkt. 60 miesięcy – 36 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji (w tym mycia / dezynfekcji / sterylizacji) |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej |  | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) |  | Tak |  |  |

## ZADANIE NR 4 „Dostawa morcelatorów”

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Dostawa 2 szt. morcelatorów: - z jednym uchwytem roboczym – 1 szt. - z dwoma uchwytami roboczymi – 1 szt. Łączna ilość poszczególnych elementów składowych zgodnie z zestawieniem poniżej. | Tak |  |  |
|  | Jednostka sterująca morcelatora – konsola – 2 szt.: - z kablem sieciowym o długości 2,5 - 3 m - na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego - ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów / minutę - wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę) - zmiana kierunku obrotów - wymiary jednostki sterującej max. 150/200/110 mm (szerokość / głębokość / wysokość), - waga max. 2 kg - wyświetlacz cyfrowy | Tak / Podać typ i producenta |  |  |
|  | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie nożne z kablem 3 m ± 0,2m, stopień ochrony IPX8. Funkcja zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | - Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3 m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową – 3 szt. maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny, - maksymalny moment obrotowy 80 Ncm przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji | Tak |  |  |
|  | Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Zestaw do morcelacji śr. 15 mm – 2 zestawy i 20 mm – 1 zestaw zawierający: - Rurka (tuba) tnąca do morcelatora - Obturator do morcelatora, - Kaniula zewnętrzna do morcelatora | Tak |  |  |
|  | Zestaw do nadszyjkowej resekcji macicy: - pętla jednorazowa, śr. 65 mm – 5 szt. - pętla jednorazowa śr. 125 mm – 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Uszczelki zapasowe: - uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm, - 30 szt. - płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm – 30 szt. | Tak |  |  |
|  | Środki do czyszczenia i konserwacji: - olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. 500 ml -3 szt. - olej do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. 500 ml – 3 szt. - adapter do oleju – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Środek hemostatyczny w postaci proszku z aplikatorem – 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3 częściowe: wkład roboczy - insert, szaft, rączka z obrotowym pierścieniem, śr.10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Tenaculum, obie bransze ruchome, dł. 35 mm rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych, rączka z podwójną funkcją pracy: z zamkiem bądź bez zamka, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem – 3 komplety | Tak |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok. Wymiary zewnętrzne : 450*290*100 mm ± 5 mm, wymiary wewnętrzne 420*265*90 mm. Może być dezynfekowany preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy.Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż – 3 komplety | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | Tak |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące | Tak / Podać w pełnych miesiącach | 24 miesięcy – 0 pkt. 60 miesięcy – 36 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, bez wad prawnych i fizycznych. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji Lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności UE oraz – jeśli wymagany – ważny certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Załączyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji (w tym mycia / dezynfekcji / sterylizacji) przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
|  | Dostawa paszportu technicznego wraz z dostawą urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |