## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 1 Fotel urologiczny
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Konstrukcja fotela: - Fotel 3-segmentowy z funkcją leżanki (możliwość rozłożenia na płasko). - Wycięcie w segmencie środkowym. - Miska urologiczna. | Tak, podać
3 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum 55–85 cm. | Tak, podać
4 | Elektryczna lub manualna regulacja oparcia pleców w zakresie minimum 0–65°. | Tak, podać
5 | Elektryczna lub manualna regulacja segmentu nóg w zakresie minimum 0–80°. | Tak, podać
6 | Sterowanie za pomocą pilota ręcznego lub pedału nożnego. | Tak, podać
7 | System awaryjnego opuszczania w przypadku zaniku zasilania (np. akumulator lub mechanizm manualny). | Tak, podać
8 | Dopuszczalne obciążenie robocze minimum 150 kg. | Tak, podać
9 | Ekoskóra lub materiał równoważny, łatwozmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne, bezszwowy lub o minimalnych łączeniach. | Tak, podać
10 | Kolor tapicerki do wyboru przy zamówieniu. | Tak, podać
11 | Stabilna podstawa stalowa malowana proszkowo lub równoważna, odporna na korozję. | Tak, podać
12 | Kółka jezdne (minimum 2 z blokadą). | Tak, podać
13 | Wymiary całkowite fotela: dostosowane do funkcji medycznej, maksymalnie 210 × 90 × 130 cm (dł. × szer. × wys.). | Tak, podać
14 | Waga urządzenia: maksymalnie 150 kg. | Tak, podać | 130-150 kg - 0 pkt, poniżej 130 kg - 10 pkt
15 | Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz. | Tak, podać
16 | Wyposażenie dodatkowe: - Podkolanniki urologiczne (minimum 2 szt.). - Podłokietniki (minimum 2 szt.). - Uchwyt na rolkę z papierem jednorazowym. | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
17 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
18 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
19 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
20 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 2 Otoemisja do badań słuchu u dzieci i dorosłych
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Urządzenie do badania otoemisji akustycznej (DPOAE i TEOAE) | Tak, podać
3 | Urządzenie spełniające normy bezpieczeństwa: IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2, dyrektywa UE 93/42/EEC | Tak, podać
4 | Zakres częstotliwości sondy: • DPOAE: 1.5 do 12 kHz • TEOAE: 0.7 do 4 kHz | Tak, podać
5 | Zakres intensywności bodźca: • DPOAE: 40 do 70 dB SPL • TEOAE: odpowiednik szczytowy SPL 80 dB (±3 dB) | Tak, podać
6 | Urządzenie wyposażone w zaprogramowane protokoły do badania diagnostycznego DP: • 4 częstotliwości: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 kHz +/- 4 s. (szybki), natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB • 4 częstotliwości: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 kHz +/- 4 s. z możliwością zmian ustawień protokołu, natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB • 6 częstotliwości: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 kHz +/- 4 s. z możliwością zmian ustawień protokołu, natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB • 12 częstotliwości: 1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0 +/- 4s. z możliwością zmian ustawień protokołu, natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB • 12 częstotliwości: 1.5,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 kHz +/- 4s. z możliwością zmian ustawień protokołu, natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB | Tak, podać
7 | Możliwość personalizowania wybranych protokołów diagnostycznych w zakresie ustawień: • Wyboru poziomu tonów podstawowych • Czasu uśrednienia • Poziomu zaliczenia SNR • Liczby częstotliwości do zaliczenia testu | Tak, podać
8 | Urządzenie wyposażone w zaprogramowane protokoły do badania przesiewowego DP: • 4 częstotliwości: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 kHz +/- 2 s., natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB • 4 częstotliwości: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 kHz +/- 4 s., natężenie sygnałów L1/L2 – 65/55 dB Urządzenie wyposażone w zaprogramowane protokoły do badania diagnostycznego TE: • 6 częstotliwości: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz +/- 64 s. (szybki) • 6 częstotliwości: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz +/- 64 s. z możliwością zmian ustawień protokołu • 6 częstotliwości: 0.7, 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0 kHz +/- 64 s. z możliwością zmian ustawień protokołu | Tak, podać
9 | Możliwość personalizowania wybranych protokołów diagnostycznych w zakresie ustawień: • Czasu uśrednienia • Poziomu zaliczenia SNR • Liczby częstotliwości do zaliczenia testu | Tak, podać
10 | Urządzenie wyposażone w zaprogramowane protokoły do badania przesiewowego TE: • 6 częstotliwości: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz +/- 32 s. • 6 częstotliwości: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 kHz +/- 64 s. | Tak, podać
11 | Intuicyjna obsługa urządzenia przy użyciu przycisków funkcyjnych | Tak, podać
12 | Urządzenie wyposażone w autotest sondy przed każdym badaniem z automatycznym rozpoczęciem badania | Tak, podać
13 | Urządzenie wyposażone w funkcję autokalibracji przed każdym badaniem z automatycznym rozpoczęciem badania | Tak, podać
14 | Urządzenie wyposażone w funkcję przerywającą badanie w przypadku zbyt dużego hałasu sygnalizowana wbudowaną diodą | Tak, podać
15 | Możliwość przeglądania wyników w formie wykresu SNR oraz wykresu wartości bezwzględnych poziomów emisji i szumu każdej badanej częstotliwości | Tak, podać
16 | Autowyłączanie urządzenia z możliwością ustawienia czasu dezaktywacji: 30 s., 1, 2 lub 4 min | Tak, podać
17 | Pamięć wewnętrzna urządzenia: min. 100 przeprowadzonych badań | Tak, podać
18 | Możliwość bezprzewodowego podłączenia urządzenia do dedykowanej drukarki lub komputera (sieć bezprzewodowa klasy 2 + EDR z protokołem SPP) | Tak, podać
19 | Bezprzewodowa drukarka termiczna do wydruku raportu badania z wbudowaną baterią litowo-jonową | Tak, podać
20 | Urządzenie przenośne o niewielkich wymiarach max. 18 cm x 7 cm x 3,5 cm | Tak, podać
21 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy typu OLED lub LCD | Tak, podać
22 | Zasilanie sieciowe i bateryjne | Tak, podać
23 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy, czas pracy min. 8 h z wyświetlaniem stanu baterii na ekranie urządzenia | Tak, podać | 8-12 godzin - 0 pkt, powyżej 12 godzin - 10 pkt
24 | Urządzenie wyposażone w sondę ze złączem HDMI z kablem min. 1m z miejscem do zaczepienia sondy po wykonanym badaniu | Tak, podać
25 | Stacja dokująca do ładowania urządzenia głównego i podłączenia z komputerem: przy użyciu kabla USB lub bezprzewodowo | Tak, podać
26 | Waga sondy max. 28 g | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
27 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
28 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
29 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
30 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 3 - Giętki endoskop dla dzieci do obecnego videolaryngoskopu
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Pole widzenia min. 70° | Tak, podać
3 | Kierunek patrzenia: na wprost | Tak, podać
4 | Głębia ostrości w zakresie od min. 5 mm do 50 mm lub szersza | Tak, podać
5 | Średnica części dystalnej max. 3,2 mm | Tak, podać | 3,2 mm - 0 pkt, mniejsza średnica - 10 pkt
6 | Wygięcie końcówki endoskopu min. 140° w górę i min. 140° w dół | Tak, podać
7 | Długość robocza 280-330 mm | Tak, podać
8 | Rozdzielczość toru optycznego min. 17 tyś. pikseli | Tak, podać
9 | Minimum 2 niezależne kanały oświetlenia (światłowodowe lub LED) | Tak, podać
10 | Złącze światłowodu do podłączenia źródła światła w 4 systemach | Tak, podać
11 | Metalowy pierścień ogniskujący | Tak, podać
12 | Tester do kontroli szczelności wraz z adapterem | Tak, podać
13 | Walizka transportowa | Tak, podać
14 | Kompatybilny z posiadanym videolaryngoskopem Videosmart prod. Videomed
WARUNKI GWARANCJI
15 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
16 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
17 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
18 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 4 – USG gałki ocznej
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | USG Okulistyczne typu A/B/S/UBM | Tak, podać
2.1. | Wyświetlacz zgodny z punktem 14 normy DICOM | Tak, podać
2.2. | Przełącznik nożny | Tak, podać
2.3. | Brak ograniczeń w liczbie badań danego pacjenta | Tak, podać
2.4. | min. 3 porty USB, wyjście HDMI oraz Ethernet | Tak, podać
2.5. | System operacyjny Windows 10 lub nowszy, Dysk HDD min. 1TB-SSD 128Gb-RAM 16Gb | Tak, podać
3 | Tryb typu B | Tak, podać
3.1. | Wyświetlanie dwóch różnych badań jednocześnie | Tak, podać
3.2. | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | Tak, podać
3.3. | Wzmocnienie czasowe (TGC) regulowane od 0 do 30 Db | Tak, podać
3.4. | Zakres dynamiczny regulowany: od 25 do 90 Db (dla 15 oraz 50 MHz- 80 dB) dla 20MHz 5A | Tak, podać
3.5. | Edytowanie obrazu w zakresie: filtry( algorytm oraz kolor), suwmiarka, obszary, kąty, markery, uwagi | Tak, podać
3.6. | Sekwencje zapisanych obrazów min. 200 klatek | Tak, podać | 200-300 klatek - 0 pkt, powyżej 300 klatek - 10 pkt
4 | Sonda o częstotliwości 20MHz | Tak, podać
4.1. | Sonda oparta na min. 5 przetwornikach/pierścieniach | Tak, podać
4.2. | Kąt obrazowania min. 45° | Tak, podać | 45° - 0 pkt, powyżej 45° - 10 pkt
4.3. | Rozdzielczość osiowa min. 80 μm | Tak, podać
4.4. | Rozdzielczość poprzeczna min. 200 μm | Tak, podać
4.5. | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz | Tak, podać
4.6. | Akcelerometr lokalizujący ustawienie głowicy | Tak, podać
5 | 11 MHz Sonda do Biometrii z wbudowanym wskaźnikiem laserowym | Tak, podać
5.1. | Wzmocnienie regulowane od 20 do 110 dB | Tak, podać
5.2. | Wzmocnienie czasowe (TGC) od 0 do 30 dB | Tak, podać
5.3. | Średnica końcówki: 7mm | Tak, podać
5.4. | Rozdzielczość: 0,04 mm | Tak, podać
5.5. | Głębokość badania 40/80 mm dla 2048 pkt. | Tak, podać
5.6. | Wbudowane rozpoznawanie wzorów: Phakic, Dense/Long, Aphakic, PMMA, Acrylic, silikon do oczu z pseudofakią | Tak, podać
5.7. | Wzory do kalkulacji: SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | Tak, podać
5.8. | Pooperacyjna kalkulacja refrakcyjna, keratometria pooperacyjna i przedoperacyjna | Tak, podać
5.9. | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri), metoda soczewek kontaktowych, history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | Tak, podać
6 | W zestawie stolik i drukarka
7 | Integracja z systemem Alteris (licencja po stronie Wykonawcy) | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
8 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
9 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
10 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
11 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 5 - Aparat OCT oka
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej umożliwiający obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka | Tak, podać
3 | Dioda superluminescencyjna o długości fali 840 nm (± 20 nm) | Tak, podać
4 | Rozdzielczość osiowa aparatu (w tkance) 5-7 µ | Tak, podać | 7 µ - 0 pkt, poniżej 7 µ - 10 pkt
5 | Głębokość obrazowania min. 2.5 mm | Tak, podać
6 | Szybkość skanowania min. 70.000 A-skanów na sekundę | Tak, podać | 100 000 A-skanów/s - 10 pkt, poniżej 100 000 A-skanów/s - 0 pkt
7 | Minimalna średnica źrenicy wymagana przy badaniu - 2 mm lub mniej | Tak, podać
8 | Podgląd na dno oka – laserowy oftalmoskop skaningowy (LSO) lub inna technologia zapewniająca ciągłą wizualizację. | Tak, podać
9 | Podgląd na oko pacjenta za pomocą kamery video CCD działającej w paśmie podczerwieni o rozdzielczości min. 1200 x 1000 pikseli | Tak, podać
10 | Wykonywanie skanów z możliwością ich przeglądania w osiach X,Y oraz Z | Tak, podać
11 | Możliwość wykonywania skanów w postaci zespołów linii i pól o wymiarach min. 10 x 10 mm | Tak, podać
12 | Możliwość szybkiej zmiany położenia obszaru skanowania widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą za pomocą urządzenia wskazującego (mysz, panel dotykowy lub równoważne) | Tak, podać
13 | Automatyczna identyfikacja tarczy nerwu wzrokowego na podstawie BMO (Bruch’s Membrane Opening) lub innej uznanej metody anatomicznej w trzech osiach. | Tak, podać
14 | Funkcja umożliwiająca obiektywną ocenę i śledzenie postępujących chorób oczu, takich jak retinopatia cukrzycowa i jaskra, za pomocą narzędzi pomiarowych, takich jak gęstość naczyń, gęstość perfuzji i strefa beznaczyniowa dołka (FAZ) dla plamki żółtej oraz wskaźnik przepływu kapilarnego dla tarczy nerwu wzrokowego. | Tak, podać
15 | Podpórka pod czoło i brodę pacjenta sterowana elektrycznie z systemem automatycznego zapamiętywania tych ustawień dla następnej wizyty lub mechaniczna z możliwością powtarzalnego ustawienia. | Tak, podać
16 | Zakres kompensacji wady wzroku badanego min. +/- 20 D | Tak, podać
17 | Zbiorczy raport wydruku zawierający pomiar grubości plamki (GCL/IPL) i włókien RNFL z odniesieniem do baz normatywnych w formie jednego raportu | Tak, podać
18 | Funkcja tworzenia trójwymiarowych map powierzchni siatkówki | Tak, podać
19 | Automatyczny pomiar grubości siatkówki z funkcją automatycznego wyznaczania środka plamki | Tak, podać
20 | Wbudowana baza normatywna grubości siatkówki w plamce | Tak, podać
21 | Tworzenie map różnic grubości siatkówki w czasie | Tak, podać
22 | Tworzenie trójwymiarowych modeli (segmentacja) map siatkówki, nabłonka barwnikowego siatkówki oraz wewnętrznej błony granicznej oraz pomiaru | Tak, podać
23 | Tworzenie ze skanów, trójwymiarowych modeli siatkówki z możliwością ich cięcia w płaszczyznach (3D rendering) | Tak, podać
24 | Automatyczny pomiar grubości włókien nerwowych z funkcją tworzenia map grubości | Tak, podać
25 | Wbudowana normatywna baza danych dla włókien nerwowych | Tak, podać
26 | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta (eye-tracker), pozwalający na kontynuację skanowania w przypadku przemieszczenia głowy pacjenta z podpory brody i czoła | Tak, podać
27 | Tworzenie wykresów trendu zmian jaskrowych dla pomiarów grubości włókien nerwowych, pomiarów parametrów tarczy nerwowej, grubości komórek drobnozwojowych poszczególnych badań pacjenta. | Tak, podać
28 | Obiektywna analiza tarczy nerwu wzrokowego tj. obliczanie pola powierzchni tarczy i zagłębienia oraz RIM | Tak, podać
29 | Baza normatywna dla analizy tarczy nerwu wzrokowego | Tak, podać
30 | Pomiar warstwy komórek drobnozwojowych w plamce z odniesieniem do bazy normatywnej | Tak, podać
31 | Wspólna mapa grubości włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz komórek drobnozwojowych w plamce | Tak, podać
32 | Skaner, system archiwizujący, komputer sterujący, podgląd na dno oka, podpora pod czoło i brodę pacjenta, zintegrowane w jednej obudowie aparatu | Tak, podać
33 | Bezprzewodowa klawiatura i myszka komputerowa | Tak, podać
34 | System rejestracji szczegółów anatomicznych siatkówki dla obiektywnych i powtarzalnych porównań grubości plamki i włókien nerwowych | Tak, podać
35 | Możliwość udostępnienia zdalnego wyników badań (skanów) w sieci szpitalnej, poprzez możliwość przeglądania skanów oraz ich analiz w oparciu o wszystkie narzędzia programowe aparatu OCT (pomiary, porównania z normą wiekową, analizy trendu zmiany, mapy grubości, mapy różnic etc.) | Tak, podać
36 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany z oprogramowaniem system z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pomagający użytkownikowi podejmować decyzje w krótszym czasie, z możliwością włączania i wyłączania tej funkcji według potrzeb użytkownika. | Tak, podać
37 | Moduł pozwalający na bezkontrastowe obrazowanie unaczynienia siatkówki i naczyniówki ze skanami pól o wymiarach min. 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm oraz 12x12 mm z wykorzystaniem analizy sygnału (analiza amplitudy i przesunięcia w fazie), z tworzeniem map różnic unaczynienia siatkówki w czasie, automatycznym wyznaczaniem FAZ i oceną perfuzji naczyniowej, montaż obrazów angio 14x14mm, skan tarczowy z algorytmem eliminującym wpływ dużych naczyń | Tak, podać
38 | Integracja z systemem Alteris (licencja po stronie Wykonawcy) | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
39 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
40 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
41 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
42 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 6 - Funduskamera
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Możliwość wykonywania zdjęć: - kolorowych: separacja kanałów: czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka - autofluorescencja niebieska - autofluorescencja zielona - obrazowanie przedniego odcinka oka - stereo - moduł Angiografii Fluoresceinowej | Tak, podać
3 | Pole widzenia min. 130° w pojedynczym ujęciu oraz możliwość tworzenia obrazów panoramicznych ≥ 200° poprzez montaż zdjęć | Tak, podać
4 | Rozdzielczość optyczna zdjęć:max 10 µm | Tak, podać | 8-10 µm - 0 pkt, poniżej 8 µm - 10 pkt
5 | Minimalna średnica źrenicy: 2,5 mm | Tak, podać
6 | Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): 20-30mm | Tak, podać
7 | Czas akwizycji obrazu maks. 0,2 sek. | Tak, podać
8 | Korekcja refrakcji badanego: zakres min. - 20D do + 20D, bez dodatkowych soczewek | Tak, podać
9 | Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydriatic | Tak, podać
10 | Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika lub innego ergonomicznego manipulatora | Tak, podać
11 | Funkcja automatycznego wykrywania tarczy nerwu wzrokowego | Tak, podać
12 | Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta | Tak, podać
13 | Funkcja automatycznego i/lub manualnego wyostrzania obrazu. | Tak, podać
14 | System automatycznego wysycenia barw obrazu | Tak, podać
15 | Obserwacja dna oka w podczerwieni | Tak, podać
16 | Źródło światła: -czerwone LED, 585-640 nm -zielone LED, 500-585 nm -niebieskie LED, 435-500 nm -dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni), 785 nm | Tak, podać
17 | Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.) | Tak, podać
18 | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | Tak, podać
19 | System automatycznego doboru jasności i kontrastu obrazu | Tak, podać
20 | Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu | Tak, podać
21 | Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka | Tak, podać
22 | Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań | Tak, podać
23 | Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi oraz z możliwością jego dowolnego przemieszczania w podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | Tak, podać
24 | Funkcja migotania fiksatora wewnętrznego | Tak, podać
25 | Komputer zintegrowany bezpośrednio w monitorze dotykowym, w standardzie medycznym min. 20” | Tak, podać
26 | Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG | Tak, podać
27 | Integracja z systemem Alteris (licencja po stronie Wykonawcy) | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
28 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
29 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
30 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
31 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 7 - Lampa szczelinowa
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie Haag-streit lub równoważnym | Tak, podać
3 | Minimum 5 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 5 do 30 x | Tak, podać
4 | Okulary operatora z korekcją wady min.+/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x | Tak, podać
5 | Długość szczeliny 1-12mm. regulowana płynnie oraz skokowo w min. 5 skokach | Tak, podać
6 | Szerokość szczeliny min. 0 -12 mm regulowana płynnie | Tak, podać
7 | Obrót szczeliny w zakresie min. +/- 90 stopni | Tak, podać
8 | Tubus zbieżny lub równoważny układ optyczny | Tak, podać
9 | Oświetlenie LED o parametrach umożliwiających badanie biomikroskopowe, z płynną regulacją natężenia | Tak, podać
10 | Dystans roboczy pryzma – oko pacjenta min. 80 mm | Tak, podać
11 | Filtry umożliwiające badania okulistyczne, w tym m.in.: niebieski, zielony (bezczerwienny), szary. | Tak, podać
12 | Możliwość rozbudowy lampy o tor wizyjny oraz oprogramowanie służące do przeglądania i analizowania pozyskanych zdjęć na innych komputerach | Tak, podać
13 | Podpórka pod brodę regulowana w pionie w zakresie min. 50 mm | Tak, podać | 50 mm - 0 pkt, powyżej 50 mm- 10 pkt
14 | Szybka blokada podstawy jezdnej lampy realizowana ergonomicznie | Tak, podać
15 | Blokada transportowa lampy | Tak, podać
16 | Stolik o napędzie elektrycznym | Tak, podać
38 | Integracja z systemem Alteris (licencja po stronie Wykonawcy) | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
39 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
40 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
41 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
42 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 8 - Pistolet biopsyjny
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Automatyczny aparat biopsyjny wielokrotnego użytku przeznaczony do biopsji tkanek miękkich | Tak, podać
3 | Dwa spusty zwalniające lub inny ergonomiczny mechanizm umożliwiający obsługę jedną ręką | Tak, podać
4 | Aparat przystosowany dla operatorów praworęcznych i leworęcznych | Tak, podać
5 | Urządzenie wyposażone w co najmniej jeden skuteczny system bezpieczeństwa (wizualny lub mechaniczny) | Tak, podać
6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak, podać
7 | Regulacja głębokości wystrzału w zakresie od min. 15 do 22mm (w zależności od wielkości zmiany lub jej położenia) | Tak, podać
8 | Długość wycinka 18 mm (± 2 mm) | Tak, podać
9 | Możliwość użycia igieł o średnicach od min. 14G do 18G i długościach od min. 10 do 28 cm | Tak, podać
10 | Naciąganie sprężyn poprzez ergonomiczny mechanizm | Tak, podać
11 | Brak wystających elementów utrudniających zabieg, możliwość obsługi jedną ręką | Tak, podać
12 | Bezpieczne i stabilne mocowanie igieł | Tak, podać
13 | Długość całkowita 13 cm (±2 cm) | Tak, podać
14 | Część główna aparatu max 4x4x14 cm | Tak, podać
15 | Długość dźwigni naciągającej ok. 2,5cm (± 0,5 cm) | Tak, podać
16 | Waga urządzenia max 350g | Tak, podać | 300-350g - 0 pkt, poniżej 300g - 10 pkt
17 | W zestawie igły kompatybilne z aparatem: 16Gx150mm - 1 opak., 18Gx280mm - 1 opak. | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
18 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
19 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
20 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
21 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 9 - System do biopsji przezodbytnicznych
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Aparat biopsyjny wielorazowego użytku do automatycznej biopsji gruboigłowej | Tak, podać
3 | Mechanizm zwalniania umożliwiający operowanie jedną ręką (np. dwa spusty lub rozwiązanie równoważne) | Tak, podać
4 | System zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem spustu. | Tak, podać
5 | Możliwość odzyskania próbki bez konieczności wyjmowania igły z aparatu | Tak/Nie | Tak - 10 pkt, Nie – 0 pkt
6 | Naciąganie mechanizmu za pomocą ergonomicznego mechanizmu | Tak, podać
7 | Skok igły min. 25mm | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
39 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
40 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
41 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
42 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 10 - Tonometr bezdotykowy
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Ekran LCD, kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 8" | Tak, podać | 8" - 0 pkt, powyżej 8" - 10 pkt
3 | Pomiar ciśnienia wewnętrznego oka w zakresie od 1 do 60 mmHg, krok pomiaru 1 mmHg | Tak, podać
4 | Naprowadzanie głowicy pomiarowej za pomocą dżojstika lub rozwiązania równoważnego | Tak, podać
5 | Możliwość uzyskania średniej z 3 pomiarów | Tak, podać
6 | Automatyczne rozpoznawanie badanego oka (prawe/lewe) | Tak, podać
7 | Automatyczne lub półautomatyczne naprowadzanie głowicy w trzech płaszczyznach: lewo - prawo, góra - dół, przód - tył. | Tak, podać
8 | Elektryczna regulacja wysokości podbródka. | Tak, podać
9 | Możliwość pomiaru ciśnienia w trybie automatycznym i manualnym | Tak, podać
10 | System znaczników graficznych ułatwiających pomiar automatyczny i manualny. | Tak, podać
11 | Możliwość umieszczenia na wydruku identyfikatora pacjenta lub w zapisie cyfrowym | Tak, podać
12 | System zabezpieczający przed dotknięciem badanego oka | Tak, podać
13 | Możliwość obliczenia skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego w oparciu o wpisanie grubości rogówki | Tak, podać
14 | Możliwość indywidualnej edycji oraz zmiany parametrów A i B w formule skorygowanego IOP | Tak, podać
15 | Wbudowana wewnętrzna drukarka | Tak, podać
16 | Maksymalna waga urządzenia: 17 kg. | Tak, podać
17 | Stolik z regulacją wysokości (elektryczną lub mechaniczną) | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
39 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
40 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
41 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
42 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 11 - Waga ze wzrostomierzem - 5 szt.
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
3 | Obciążenie maksymalne: 200 kg | tak, podać
4 | Zakres ważenia: do 100 kg – dokładność 50 g; od 100 do 200 kg – dokładność 100 g | tak, podać
5 | Zakres tary: -200 kg | tak, podać
6 | Klasa dokładności OIML: III | tak, podać
7 | Wyświetlacz: min 4” LCD z podświetleniem | tak, podać
8 | Interfejs: RS232 | tak, podać
9 | Zasilanie: 100–240 V AC 50/60 Hz + akumulator | tak, podać
10 | Maksymalny pobór mocy: 5 W | tak, podać
11 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: min. 6 godzin | tak, podać
12 | Temperatura pracy: 0 – +40 °C | tak, podać
13 | Wilgotność względna: 10% – 85% RH bez kondensacji | tak, podać
14 | Wymiary opakowania (S x G x W): 1150 × 400 × 110 mm +- 30 mm | tak, podać
15 | Waga urządzenia max 10 kg | tak, podać
16 | Powierzchnię platformy pokrywa mata antypoślizgowa | tak, podać
17 | Waga z legalizacją | tak, podać
18 | Wbudowana pamięć gwarantująca automatyczną rejestrację kopii pomiarów oraz możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizowania | tak, podać
19 | Pomiar wzrostu ważonej osoby do min. 2 m | tak, podać | 2m - 0 pkt, powyżej 2m - 10 pkt
WARUNKI GWARANCJI
20 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
21 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
22 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
23 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 12 - Aparat USG (Poradnia Endokrynologiczna)
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
| Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | tak, podać
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | tak
2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | tak, podać
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | tak
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 8 000 000 | tak, podać | 8 000 000 - 0 punktów powyżej 8 000 000 - 5 punktów
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | tak, podać
6 | Fabryczna klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora | tak
7 | Dostępne pełne menu w j. polskim | tak
8 | Dostępność polskich znaków w systemie archiwizacji pacjenta | tak
9 | Dynamika systemu Min. 370 dB | tak, podać
10 | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania Tryb dostępny na min. 3 głowicach lub oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy | tak, podać
11 | Ekran wykonany w technologii OLED lub LCD LED (Full HD) Przekątna ekranu min. 21 cali | tak, podać
12 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | tak, podać
13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 14 cali | tak, podać
14 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 22 MHz. | tak, podać
15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 10 000 obrazów | tak, podać
16 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | tak, podać
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | tak, podać
18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 320 | tak, podać
19 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min.2 kół | tak
TRYBY OBRAZOWANIA
20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.: · B, B + B, 4 B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · 4 B (Color Doppler) · 4 B (Power Doppler) · B + Color +M | tak
21 | Możliwość rotacji obrazu o 360 stopni w skoku co 90 stopni | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3900 obrazów/s | tak, podać | 3900-4000 - 0 punktów powyżej 4000 - 5 punktów
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s | tak, podać | 600 obrazów/s- 0 pkt, Więcej niż 600 obrazów/s - 10 pkt.
24 | Obrazowanie harmoniczne | tak
25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | tak
26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/-5,0 m/s | tak, podać
27 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,2 - 25 kHz | tak
28 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
29 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do min. 20 mm | tak | do 20 mm- 0 pkt, Więcej niż do 20 mm - 10 pkt
30 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | tak
31 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | tak
32 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | tak
36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | tak
37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 7 | tak, podać
38 | 1. Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów lub 2. Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w skład której wchodzi także: Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur. | tak, podać: 1 lub 2
39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | tak
40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | tak
41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | tak
42 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | tak
43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | tak
44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | tak, podać
45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
46 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | tak
47 | Tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | tak
48 | Obrazowanie panoramiczne | tak
49 | Dicom 3.0, pełna integracja z systemem firmy Alteris | tak
50 | Zaawansowana funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | tak
INNE FUNKCJE
52 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x27 | tak
53 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x27 | tak
54 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | tak
55 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak
56 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | tak
57 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
58 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | tak
59 | • Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Kardiologicznych • Transkranialnych | tak
GŁOWICE
GŁOWICA CONVEX
60 | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak, podać
61 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 6,0 MHz. | tak
62 | Liczba elementów Min. 190 | tak
63 | Kąt skanowania Min. 70 st. | tak
64 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości | tak
GŁOWICA LINIOWA
65 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | tak, podać
66 | Zakres częstotliwości pracy Min. 3,0 – 14,0 MHz | tak
67 | Liczba elementów Min. 256 | tak
68 | Szerokość pola skanowania Max. 50 mm | tak
69 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasm częstotliwości | tak
70 | Obrazowanie trapezowe | tak
ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
75 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych i archiwizacji o pojemności min. 512 GB | tak, podać | SSD - 5 punktów HDD - 0 punktów
76 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | tak
77 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | tak
78 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | tak
79 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | tak
80 | Videoprinter czarno-biały | tak
81 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | tak
82 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | tak
83 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | tak
84 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby. | tak
85 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | tak
86 | Możliwość rozbudowy o Elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | tak
87 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 75 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | tak, podać | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt
POZOSTAŁE WYMAGANIA
88 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | tak
89 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | tak, podać
90 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
WARUNKI GWARANCJI
91 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
92 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
93 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
94 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
95 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 13 - Aparat USG (Poradnia Pulmonologiczna)
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
| Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | tak, podać
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | tak
2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | tak, podać
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | tak
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 8 000 000 | tak, podać | 8 000 000 - 0 punktów powyżej 8 000 000 - 5 punktów
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | tak, podać
6 | Fabryczna klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora | tak
7 | Dostępne pełne menu w j. polskim | tak
8 | Dostępność polskich znaków w systemie archiwizacji pacjenta | tak
9 | Dynamika systemu Min. 370 dB | tak, podać
10 | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania Tryb dostępny na min. 3 głowicach lub oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy | tak, podać
11 | Ekran wykonany w technologii OLED lub LCD LED (Full HD) Przekątna ekranu min. 21 cali | tak, podać
12 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | tak, podać
13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 14 cali | tak, podać
14 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 22 MHz. | tak, podać
15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 10 000 obrazów | tak, podać
16 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | tak, podać
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | tak, podać
18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 320 | tak, podać
19 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min.2 kół | tak
TRYBY OBRAZOWANIA
20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.: · B, B + B, 4 B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · 4 B (Color Doppler) · 4 B (Power Doppler) · B + Color +M | tak
21 | Możliwość rotacji obrazu o 360 stopni w skoku co 90 stopni | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3900 obrazów/s | tak, podać | 3900-4000 - 0 punktów powyżej 4000 - 5 punktów
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s | tak, podać | 600 obrazów/s- 0 pkt, Więcej niż 600 obrazów/s - 10 pkt
24 | Obrazowanie harmoniczne | tak
25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | tak
26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/-5,0 m/s | tak, podać
27 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,2 - 25 kHz | tak
28 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
29 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do min. 20 mm | tak | do 20 mm- 0 pkt, Więcej niż do 20 mm - 10 pkt
30 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | tak
31 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | tak
32 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | tak
33 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array Min.: +/- 12m/s (przy zerowym kącie bramki), pomiary kardiologiczne | tak
34 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min. 1,75 - 50 kHz | tak
35 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | tak
36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | tak
37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 7 | tak, podać
38 | 1. Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów lub 2. Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w skład której wchodzi także: Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur. | tak, podać: 1 lub 2
39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | tak
40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | tak
41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | tak
42 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | tak
43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | tak
44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | tak, podać
45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
46 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | tak
47 | Tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | tak
48 | Obrazowanie panoramiczne | tak
49 | Dicom 3.0, pełna integracja z systemem firmy Alteris | tak
50 | Zaawansowana funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | tak
INNE FUNKCJE
52 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x27 | tak
53 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x27 | tak
54 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | tak
55 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak
56 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | tak
57 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
58 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | tak
59 | • Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Kardiologicznych • Transkranialnych | tak
GŁOWICE
GŁOWICA CONVEX
60 | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak, podać
61 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 6,0 MHz. | tak
62 | Liczba elementów Min. 190 | tak
63 | Kąt skanowania Min. 70 st. | tak
64 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości | tak
GŁOWICA LINIOWA
65 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | tak, podać
66 | Zakres częstotliwości pracy Min. 3,0 – 14,0 MHz | tak
67 | Liczba elementów Min. 256 | tak
68 | Szerokość pola skanowania Max. 50 mm | tak
69 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasm częstotliwości | tak
70 | Obrazowanie trapezowe | tak
ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
75 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych i archiwizacji o pojemności min. 512 GB | tak, podać | SSD - 5 punktów HDD - 0 punktów
76 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | tak
77 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | tak
78 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | tak
79 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | tak
80 | Videoprinter czarno-biały | tak
81 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | tak
82 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | tak
83 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | tak
84 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby. | tak
85 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | tak
86 | Możliwość rozbudowy o Elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | tak
87 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 75 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | tak, podać | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt
POZOSTAŁE WYMAGANIA
88 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | tak
89 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | tak, podać
90 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
WARUNKI GWARANCJI
91 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
92 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
93 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
94 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
95 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 14 - Aparat USG (Poradnia Ortopedyczna)
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
| Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | tak, podać
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | tak
2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | tak, podać
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | tak
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 8 000 000 | tak, podać | 8 000 000 - 0 punktów powyżej 8 000 000 - 5 punktów
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | tak, podać
6 | Fabryczna klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora | tak
7 | Dostępne pełne menu w j. polskim | tak
8 | Dostępność polskich znaków w systemie archiwizacji pacjenta | tak
9 | Dynamika systemu Min. 370 dB | tak, podać
10 | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania Tryb dostępny na min. 3 głowicach lub oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy | tak, podać
11 | Ekran wykonany w technologii OLED lub LCD LED (Full HD) Przekątna ekranu min. 21 cali | tak, podać
12 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | tak, podać
13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 14 cali | tak, podać
14 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 22 MHz. | tak, podać
15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 10 000 obrazów | tak, podać
16 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | tak, podać
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | tak, podać
18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 320 | tak, podać
19 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min.2 kół | tak
TRYBY OBRAZOWANIA
20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.: · B, B + B, 4 B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · 4 B (Color Doppler) · 4 B (Power Doppler) · B + Color +M | tak
21 | Możliwość rotacji obrazu o 360 stopni w skoku co 90 stopni | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3900 obrazów/s | tak, podać | 3900-4000 - 0 punktów powyżej 4000 - 5 punktów
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s | tak, podać | 600 obrazów/s- 0 pkt., Więcej niż 600 obrazów/s - 10 pkt.
24 | Obrazowanie harmoniczne | tak
25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | tak
26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/-5,0 m/s | tak, podać
27 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,2 - 25 kHz | tak
28 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | tak/nie | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
29 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do min. 20 mm | tak | do 20 mm- 0 pkt, Więcej niż do 20 mm - 10 pkt
30 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | tak
31 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | tak
32 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | tak
36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | tak
37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 7 | tak, podać
38 | 1. Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów lub 2. Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w skład której wchodzi także: Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur. | tak, podać: 1 lub 2
39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | tak
40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | tak
41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | tak
42 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | tak
43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | tak
44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | tak, podać
45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
46 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | tak
47 | Tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | tak
48 | Obrazowanie panoramiczne | tak
49 | Dicom 3.0, pełna integracja z systemem firmy Alteris | tak
50 | Zaawansowana funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | tak
INNE FUNKCJE
52 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x27 | tak
53 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x27 | tak
54 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | tak
55 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak
56 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | tak
57 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
58 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | tak
59 | • Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Kardiologicznych • Transkranialnych | tak
GŁOWICE
GŁOWICA CONVEX
60 | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak, podać
61 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 6,0 MHz. | tak
62 | Liczba elementów Min. 190 | tak
63 | Kąt skanowania Min. 70 st. | tak
64 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości | tak
GŁOWICA LINIOWA
65 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | tak, podać
66 | Zakres częstotliwości pracy Min. 3,0 – 14,0 MHz | tak
67 | Liczba elementów Min. 256 | tak
68 | Szerokość pola skanowania Max. 50 mm | tak
69 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasm częstotliwości | tak
70 | Obrazowanie trapezowe | tak
ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
75 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych i archiwizacji o pojemności min. 512 GB | tak, podać | SSD - 5 punktów HDD - 0 punktów
76 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | tak
77 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | tak
78 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | tak
79 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | tak
80 | Videoprinter czarno-biały | tak
81 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | tak
82 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | tak
83 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | tak
84 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby. | tak
85 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | tak
86 | Możliwość rozbudowy o Elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | tak
87 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 75 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | tak, podać | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt.
POZOSTAŁE WYMAGANIA
88 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | tak
89 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | tak, podać
90 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
WARUNKI GWARANCJI
91 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
92 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
93 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
94 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
95 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 15
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 15 - Aparat USG (Poradnia Kardiologiczna)
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
| Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | tak, podać
1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 35 000 000 | Tak, podać | 35 000 000 = 0 pkt > 35 000 000 = 10 pkt
2 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak, podać
3 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (+/- 90°), pochył przód-tył (+/-45°) | Tak, podać
4 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych oraz min. 1 dedykowane gniazdo głowicy tzw. „ślepej”. | Tak, podać
5 | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | Tak, podać
6 | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu diagnostycznego (USG) na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych (np. biopsji) | Tak/Nie | Brak – 0 pkt / Tak – 10 pkt
7 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół oraz obrót min. +/- 150° | Tak, podać
8 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | Tak, podać
9 | Dynamika aparatu min. 350 dB | Tak, podać | 350 dB = 0 pkt > 350 dB = 10 pkt
10 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB | Tak, podać | 512 GB - 0 pkt, 1TB - 10pkt
11 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak
12 | Możliwość wprowadzenia aparatu w stan uśpienia i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 30 s. | Tak
13 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | Tak, podać
14 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak
15 | Zakres głębokości penetracji do min. 55 cm | Tak, podać
16 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | Tak, podać
17 | Obrazowanie harmoniczne | Tak
18 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak
19 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obr./s | Tak, podać
20 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak
21 | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | Tak, podać
22 | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9 m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; | Tak, podać
23 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1.0 - 20 mm | Tak, podać
24 | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od -22 m/s do 0 oraz od 0 do +22 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak, podać | ≤ podanego zakresu: 0 pkt > podanego zakresu: 10 pkt
25 | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak
26 | Anatomiczny M-mode | Tak
27 | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak
28 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak
29 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 85 % powierzchni ekranu | Tak/Nie | Brak – 0 pkt / Tak – 10 pkt
30 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów, ginekologiczno-położniczych, mięśniowo-szkieletowych, kardiologicznych osób dorosłych | Tak
31 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | Tak, podać
32 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak
33 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz prędkości) | Tak
34 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak
35 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak
36 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak
37 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak
38 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak, podać
39 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak
40 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. | Tak
41 | Aparat w czasie trwania gwarancji bezpłatnie podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres świadczonego serwisu to min. zdalna diagnostyka, zdalna reinstalacja oprogramowania umożliwiająca przywrócenie sprawności aparatu | Tak
42 | Oprogramowanie wykorzystujące technologię AI dokonujące automatycznie pomiaru krzywych efektu Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego oraz pomiaru 2D | Tak/Nie | Nie – 0 pkt / Tak – 10 pkt
43 | Głowica convex szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz, liczba elementów akustycznych min. 350; kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Tak, podać model i parametry
44 | Głowica sektorowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 2.0 - 4.0 MHz; ilość elementów min. 80, obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | Tak, podać model i parametry
45 | Głowica liniowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; długość czoła głowicy (FOV) max. 40 mm; możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak, podać model i parametry
46 | Możliwość rozbudowy o: Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 8.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 250, kąt widzenia min. 115˚ | Tak
47 | Możliwość rozbudowy o: głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 50 mm | Tak
48 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak
49 | Możliwość rozbudowy o: głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych (min. 250 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 4.0 – 9.0 MHz; Kąt widzenia min. 180°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne | Tak
50 | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie do wykonywania badań echokardiograficznych pediatrycznych, urologicznych, radiologicznych pediatrycznych | Tak
51 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 - 8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; Ilość elementów min. 90. Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak
52 | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | Tak
53 | Możliwość rozbudowy o: Głowica do badań kardiologicznych przezprzełykowych (TEE), matrycowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2.0 - 7.0 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne | Tak
54 | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle Tracking. Wymagany algorytm automatycznego rozpoznania projekcji AP4, AP3, AP2 bez potrzeby ręcznego ich wskazywania | Tak
55 | Możliwość rozbudowy o: opcję do pomiaru kompleksu Intima Media (IMT) | Tak
56 | Możliwość rozbudowy: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain | Tak
57 | Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak
58 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie 3D radiologiczne | Tak
59 | Możliwość rozbudowy o funkcję DICOM Query/Retrieve umożliwiającą pobieranie obrazów DICOM z powrotem do aparatu | Tak
60 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie umożliwiające kontakt zdalny „online” pomiędzy użytkownikiem aparatu a np. zdalnym serwisem, zewnętrznym konsultantem umożliwiające między innymi prowadzenie czatu tekstowego, udostępnianie obrazu z ekranu użytkownikowi zewnętrznemu, możliwość przejęcia ekranu przez użytkownika zewnętrznego | Tak
61 | Zasilanie 230V +/- 5 % | Tak, podać
62 | Waga aparatu maksymalnie 85 kg | Tak, podać
63 | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak
64 | Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | Tak
POZOSTAŁE WYMAGANIA
65 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | tak
66 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | tak, podać
67 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
WARUNKI GWARANCJI
68 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
69 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
70 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
71 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
72 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 16
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 16 - Aparat USG (Poradnia Urologiczna)
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
| Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | tak, podać
JEDNOSTKA GŁÓWNA
1 | Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | tak
2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | tak, podać
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | tak
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 8 000 000 | tak, podać | 8 000 000 - 0 punktów powyżej 8 000 000 - 5 punktów
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | tak, podać
6 | Fabryczna klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora | tak
7 | Dostępne pełne menu w j. polskim | tak
8 | Dostępność polskich znaków w systemie archiwizacji pacjenta | tak
9 | Dynamika systemu Min. 370 dB | tak, podać
10 | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania Tryb dostępny na min. 3 głowicach lub oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy | tak, podać
11 | Ekran wykonany w technologii OLED lub LCD LED (Full HD) Przekątna ekranu min. 21 cali | tak, podać
12 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | tak, podać
13 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 14 cali | tak, podać
14 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 22 MHz. | tak, podać
15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 10 000 obrazów | tak, podać
16 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | tak, podać
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | tak, podać
18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 320 | tak, podać
19 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min.2 kół | tak
TRYBY OBRAZOWANIA
20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.: · B, B + B, 4 B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · 4 B (Color Doppler) · 4 B (Power Doppler) · B + Color +M | tak
21 | Możliwość rotacji obrazu o 360 stopni w skoku co 90 stopni | tak/nie
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3900 obrazów/s | tak, podać | 3900-4000 - 0 punktów powyżej 4000 - 5 punktów
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s | tak, podać | 600 obrazów/s- 0 pkt, Więcej niż 600 obrazów/s - 10 pkt
24 | Obrazowanie harmoniczne | tak
25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | tak
26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/-5,0 m/s | tak, podać
27 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,2 - 25 kHz | tak
28 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | tak/nie
29 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do min. 20 mm | tak | do 20 mm- 0 pkt, Więcej niż do 20 mm - 10 pkt
30 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | tak
31 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | tak
32 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | tak
36 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | tak
37 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 7 | tak, podać
38 | 1. Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów lub 2. Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w skład której wchodzi także: Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur. | tak, podać: 1 lub 2
39 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | tak
40 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | tak
41 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | tak
42 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | tak
43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | tak
44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | tak, podać
45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
46 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | tak
47 | Tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | tak
48 | Obrazowanie panoramiczne | tak
49 | Dicom 3.0, pełna integracja z systemem firmy Alteris | tak
50 | Zaawansowana funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | tak
INNE FUNKCJE
51 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x27 | tak
52 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x27 | tak
53 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8 | tak
54 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak
55 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | tak
56 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak
57 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | tak
58 | • Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Kardiologicznych • Transkranialnych | tak
GŁOWICE
GŁOWICA CONVEX
59 | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | tak, podać
60 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 6,0 MHz. | tak
61 | Liczba elementów Min. 190 | tak
62 | Kąt skanowania Min. 70 st. | tak
63 | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości | tak
GŁOWICA LINIOWA
64 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | tak, podać
65 | Zakres częstotliwości pracy Min. 3,0 – 14,0 MHz | tak
66 | Liczba elementów Min. 256 | tak
67 | Szerokość pola skanowania Max. 50 mm | tak
68 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasm częstotliwości | tak
69 | Obrazowanie trapezowe | tak
GŁOWICA REKTALNA
70 | Głowica rektalna do badań urologicznych | tak, podać
71 | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 11,0 MHz | tak
72 | Liczba elementów Min. 128 | tak
73 | Kąt skanowania: min. 200° | tak
ARCHIWIZACJA OBRAZÓW
78 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych i archiwizacji o pojemności min. 512 GB | tak, podać | SSD - 5 punktów HDD - 0 punktów
79 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | tak
80 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | tak
81 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po upływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | tak
82 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | tak
83 | Videoprinter czarno-biały | tak
84 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | tak
85 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | tak
86 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | tak
87 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby. | tak
88 | Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy) | tak
89 | Możliwość rozbudowy o Elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | tak
90 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 75 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | tak, podać | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt
POZOSTAŁE WYMAGANIA
91 | Przystawki biopsyjna wielorazowe 2 szt. oraz igły 18Gx280 - 4 opak. | tak
92 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | tak
93 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | tak, podać
94 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak
WARUNKI GWARANCJI
95 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
96 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych | TAK
97 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
98 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji. | TAK, podać
99 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 17
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 17 - Dermatoskop
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Dermatoskop hybrydowy z systemem zmiennej polaryzacji | Tak, podać
3 | Możliwość przełączania między trybem światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego | Tak, podać
4 | Możliwość uwidaczniania struktur powierzchniowych i głębokich w zależności od trybu polaryzacji | Tak, podać
5 | Zmiana stopnia polaryzacji realizowana pokrętłem lub innym ergonomicznie równoważnym rozwiązaniem | Tak, podać
6 | Umożliwia ocenę zmian skórnych na różnych głębokościach | Tak, podać
7 | Powiększenie min. 10x, średnica optyki min. 30 mm | Tak, podać
8 | Wyposażony w min. 4 diody LED UV i min. 16 białych diod LED | Tak, podać
9 | Źródło światła: diody LED | Tak, podać
10 | Umożliwia dostrzeżenie fluorescencji | Tak, podać
11 | Wielostopniowa regulacja jasności i polaryzacji (min. 5 poziomów) | Tak, podać | 5 poziomów - 0 pkt, powyżej 5 poziomów - 10 pkt
12 | Zdejmowana, autoklawowalna płytka kontaktowa ze skalą min. 10 mm | Tak, podać
13 | Długożywotny akumulator z możliwością wielokrotnego ładowania | Tak, podać
14 | Chowany pierścień dystansujący | Tak, podać
15 | Wymiary max: 200 x 60 x 40 mm | Tak, podać
16 | Waga max 400 g | Tak, podać
17 | W zestawie: stacja ładująca, pokrowiec oraz podstawowe akcesoria umożliwiające pełne użytkowanie dermatoskopu | Tak, podać
18 | Możliwość rejestracji zdjęć cyfrowych | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
19 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
20 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
21 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
22 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 18
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 18 - Dioptromierz
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | Automatyczny pomiar soczewek jedno-, wieloogniskowych i progresywnych | Tak, podać
3 | Dioptromierz z wybudowanym ruchomym ekranem LCD | Tak, podać
4 | Pomiary: PD i UV oraz tryb soczewek kontaktowych (twardych soczewek) | Tak, podać
5 | Zakres pomiarowy – Sph: -25,0 D do +25,0 D | Tak, podać
6 | Zakres pomiarowy – Cyl: do ± 9,99 D | Tak, podać
7 | Format – Cyl: +/-/± | Tak, podać
8 | Addycja: do 9,99 D | Tak, podać
9 | Stopniowanie addycji: 0,01 D lub równoważne | Tak, podać
10 | Pryzma: 0 do 15 cm/m | Tak, podać
11 | PD: min. 45–85 mm | Tak, podać
12 | Średnica soczewki: min. 20–100 mm | Tak, podać
13 | Matryca (liczba punktów pomiarowych): min. 100 | Tak, podać | 100 - 0 pkt, powyżej 100 - 10 pkt
14 | Długość fali światła przy pomiarze mocy soczewki: 630 nm (± 20 nm) | Tak, podać
15 | Pomiar długości fali UV: 375 nm | Tak, podać
16 | Wyświetlacz: ekran dotykowy LCD min. 4” | Tak, podać | 4" - 0 pkt, powyżej 4" - 10 pkt
17 | Drukarka: wbudowana, termiczna | Tak, podać
18 | Waga: max 6 kg | Tak, podać
19 | Wymiary (szer. × wys. × dł.): 170 × 400 × 250 mm (± 20 mm) | Tak, podać
20 | Automatyczna analiza cylindrów | Tak, podać
21 | Intuicyjna obsługa | Tak, podać
22 | W zestawie: walizka transportowa oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia urządzenia | Tak, podać
23 | Kompaktowy design | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
24 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
25 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
26 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
26 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK

## Pakiet 19
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2026 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
Pakiet 19 - Kolposkop
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie nie starsze niż z 2025 roku | Tak, podać
2 | min. 3 stopnie powiększenia w zakresie ok. 3,5x – 15x | Tak, podać
3 | ogniskowa: 300mm (± 20 mm) | Tak, podać
4 | pole widzenia: 75mm, 40mm, 20mm (± 5 mm) | Tak, podać
5 | głębia ostrości adekwatna do powiększenia, min. ok. 0,7–4,5 mm | Tak, podać
6 | natężenie światła: min. 35000 lux | Tak, podać | 40 000 lux i więcej - 10 pkt, poniżej 40 000 lux - 0 pkt
7 | indywidualnie regulowane okulary o powiększeniu 16-17x | Tak, podać
8 | dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular | Tak, podać
9 | płynna regulacja jasności | Tak, podać
10 | filtr światła w kolorze zielonym | Tak, podać
11 | źrodło światła LED | Tak, podać
12 | zapis video i zdjęć (archiwizcja badań) | Tak, podać
13 | możliwość podpięcia monitora zewnętrznego | Tak, podać
14 | wbudowana kamera min. 1080P HD lub lepsza | Tak, podać
15 | regulacja wysokości w zakresie min. 950–1250 mm | Tak, podać
16 | dokładna regulacja ostrości | Tak, podać
17 | złącze kulowe pozwala na płynny obrót o 360° | Tak, podać
18 | waga max. 50 kg | Tak, podać
19 | zasilanie niskonapięciowe DC (np. 12V) poprzez zasilacz sieciowy 230V | Tak, podać
20 | monitor min. 22” na statywie jezdnym | Tak, podać | 24" i większy - 10 pkt, poniżej 24" - 0 pkt
21 | Przewód zasilający | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
22 | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK, podać
23 | Opieka techniczna, wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. | TAK, podać
24 | Przeglądy okresowe wykonane przez autoryzowany serwis producenta wraz z zestawami do przeglądu na koszt oferenta przez okres gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku. | TAK, podać
25 | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | TAK