Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Opis przedmiotu - wymagania

Część 2 :

Pozycja 1 – Rejestrator holterowski EKG 3-kanałowy
Pozycja 2 – Rejestrator holterowski EKG 12-kanałowy
Pozycja 3 – System holterowski
Pozycja 4 – Holter ciśnieniowy
Pozycja 5 – Bieżnia z możliwością ergo-spirometrii
Pozycja 6 – Aparat EKG z możliwością zapisu w komputerze
Pozycja 7 – Stół pionizacyjny do testów pochyleniowych

Pozycja 1 Rejestrator holterowski EKG 3-kanałowy

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Pozycja 2 Rejestrator holterowski EKG 12-kanałowy

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Pozycja 3 System holterowski

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator holterowski Ekg z zapisem 3 i 12 kanałowym oraz systemem holterowskim |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem min. 3 kan. do 5 dni, | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 5 dni – 0 pkt. Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni – 5 pkt. |  |
|  | Zapis na karcie pamięci (SD) | Zapis na karcie SD – 5 pkt. inne rozwiązanie – 0 pkt. |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD z możliwością podglądu: EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | - TAK |  |
|  | Nocny zapis krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Zapis pozycji pacjenta | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |
|  | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |
|  | Współpraca z różnymi typami kabli pacjenta: 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeń | - TAK |  |
|  | Ekranowane kabla pacjenta | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
|  | CMRR >60dB | TAK |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
|  | Waga: 80g (z baterią) (+/- 5g) | TAK |  |
|  | Wymiary : 95x65x20 (mm) (+/- 10mm) | TAK |  |
|  | W zestawie z rejestratorem: - pokrowiec wielorazowy i paski, - 1 op. elektrod, - 1 kabel pacjenta 7 elektrodowy, - bateria (1 szt.) | TAK |  |
|  | Holtera Ekg z zapisem 12 kanałowym |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem min. 12 kan. do 2 dni | Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kan. do 2 dni – 0 pkt. Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kan. do 4 dni – 5 pkt. |  |
|  | Zapis na karcie pamięci (SD) | Zapis na karcie SD – 5 pkt. inne rozwiązanie – 0 pkt. |  |
|  | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem LCD z możliwością podglądu: EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | - TAK |  |
|  | Nocny zapis krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Zapis pozycji pacjenta | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |
|  | Rejestracja 12 kan. z 10 elektrod | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |
|  | Współpraca z różnymi typami kabli pacjenta: 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeń | - TAK |  |
|  | Ekranowane kabla pacjenta | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
|  | CMRR >60dB | TAK |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
|  | Waga: 80g (z baterią) (+/- 5g) | TAK |  |
|  | Wymiary: 95x65x20 (mm) (+/- 10mm) | TAK |  |
|  | W zestawie z rejestratorem: - pokrowiec wielorazowy i paski, - 1 op. elektrod, - 1 kabel pacjenta 10 elektrodowy, - bateria (1 szt.) | TAK |  |
|  | System holterowski |  |  |
|  | Ocena zapisów 3 oraz 12-kanałowych | TAK |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wyszukaj podobne, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |
|  | Przykłady Min. i Max HR | TAK |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |
|  | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK |  |
|  | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych | TAK |  |
|  | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | TAK |  |
|  | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | TAK |  |
|  | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy | TAK |  |
|  | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
|  | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | TAK |  |
|  | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | TAK |  |
|  | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | TAK |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do wrażliwych danych osobowych pacjentów poprzez login oraz hasło (dla każdego użytkownika osobne) | TAK |  |
|  | Jedno dodatkowe stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i licencją do pracy/analiz badań | TAK |  |
|  | Drukarka Laserowa A4 | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |  |  |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. stanowi kryterium oceny |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |

Pozycja 4 – Holter ciśnieniowy

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter ciśnieniowy |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją | TAK |  |
| 3. | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | Programowanie 3 okresów pomiarowych - 0 pkt Programowanie powyżej 3 okresów pomiarowych – 5 pkt |  |
| 4. | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | - TAK |  |
| 5. | Aparat wyposażony w gniazdo USB-C do komunikacji z komputerem | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
| 7. | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg | TAK |  |
| 8. | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | TAK |  |
| 9. | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
| 10. | W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 mankiet wielorazowy rozm.: M, 1 mankiet wielorazowy rozm.: L | - TAK |  |
| 11. | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |
| 12. | Rejestrator wyposażony w przycisk do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - włączania/wyłączania urządzenia | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13. | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |
| 14. | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
| 15. | Wymiary rejestratora: maks. 100x70x30 (mm) | TAK |  |
| 16. | Waga rejestratora: maks. 235 g (z bateriami) | TAK |  |
| 17. | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |
| 18. | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |
| 19. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 20. | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |
| 21. | Jedno dodatkowe stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i licencją do pracy/analiz badań | TAK |  |
| 22. | Wymagania Techniczne |  |  |
| 23. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. stanowi kryterium oceny |  |
| 24. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
| 25. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
| 26. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
| 27. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
| 29. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
| 30. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
| 31. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 32. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |

Pozycja 5 – Bieżnia z możliwością ergospirometrii

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany |  | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bieżnia z możliwością ergospirometrii |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Próba wysiłkowa z ergospirometrią (oprogramowanie) |  |  |  |
| 2. | 12 kanałów EKG |  | TAK |  |
| 3. | Próbkowanie: 8000 Hz dla impulsów stymulatora 4000 Hz w trybie jednego kanału 500 Hz w trybie 12 kanałów |  | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość próbkowania 24 bity (0,286 V/LSB) |  | TAK |  |
| 5. | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG |  | - TAK – 5 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Pasmo przenoszenia 0,05 ÷ 150 Hz |  | TAK |  |
| 7. | CMRR > 100 dB |  | TAK |  |
| 8. | Wbudowana baza danych protokołów |  | TAK |  |
| 9. | Możliwość tworzenia własnych protokołów |  | TAK |  |
| 10. | Baza danych pacjentów |  | TAK |  |
| 11. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji: 360J |  | - TAK |  |
| 12. | Impedancja wejściowa modułu pacjenta > 100 |  | TAK |  |
| 13. | Zasilanie modułu pacjenta z 2 baterii lub akumulatorów NiMH typ AA |  | TAK |  |
| 14. | Wyświetlania 3,6 lub 12 kanałów podczas badania |  | TAK |  |
| 15. | Wyświetlanie podczas próby danych pacjenta |  | TAK |  |
| 16. | Wyświetlanie całkowitego czasu trwania badania |  | TAK |  |
| 17. | Wyświetlanie nazwy i czasu trwania aktualnego etapu badania |  | TAK |  |
| 18. | Prezentacja aktualnego i docelowego tętna, możliwość ustawienia kryteriów docelowego tętna indywidualnie dla kobiet i mężczyzn |  | TAK |  |
| 19. | Wyświetlanie nazwy protokołu |  | TAK |  |
| 20. | Prezentacja zespołów uśrednionych indywidualnie dla wszystkich kanałów z możliwością złożenia z zapisem wyjściowym |  | TAK |  |
| 21. | Możliwość wpisania własnego komentarza podczas trwania badania |  | TAK |  |
| 22. | Prezentacja aktualnej wartości prędkości i nachylenia bieżni oraz przebytego dystansu |  | TAK |  |
| 23. | Prezentacja wartości współczynnika MET |  | TAK |  |
| 24. | Prezentacja wykresu ciśnienia |  | TAK |  |
| 25 | Prezentacja trendu tętna |  | TAK |  |
| 26. | Prezentacja trendów ST w wybranych odprowadzeniach |  | TAK |  |
| 27. | Prezentacja aktualnych uśrednień i poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach |  | TAK |  |
| 28. | Możliwość korekcji markerów pomiarowych (punktów Q, J i ST) w dowolnym momencie badania |  | TAK |  |
| 29. | Pełny dostęp do panelu konfiguracyjnego podczas trwania badania |  | TAK |  |
| 30. | Detekcja odpięcia elektrody |  | TAK |  |
| 31. | Możliwość przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie z jednoczesną obserwacją aktualnego EKG |  | TAK |  |
| 32. | Możliwość wydruku 12 kanałowego EKG oraz dodawania istotnych fragmentów EKG do raportu końcowego z poziomu okna służącego do przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie |  | TAK |  |
| 33. | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania |  | TAK |  |
| 34. | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią (przejście do kolejnego etapu, zatrzymanie etapu, powrót do poprzedniego etapu, sterowanie parametrami bieżni: prędkość i nachylenie) |  | TAK |  |
| 35. | Tabelaryczna prezentacja parametrów badania |  | TAK |  |
| 36. | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia |  | TAK |  |
| 37. | Prezentacja trendów ST, w każdym odprowadzeniu, |  | TAK |  |
| 38. | Obliczanie produktu podwójnego i wydruk w tabeli raportu |  | TAK |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy systemu o analizę HRV |  | TAK |  |
| 40. | Możliwość wykonania standardowego badania EKG z wydrukiem na drukarce laserowej |  | TAK |  |
| 41. | Możliwość współpracy z automatycznym rejestratorem ciśnienia |  | TAK |  |
| 42. | Możliwość archiwizacji danych na dyskach CD-R |  | TAK |  |
| 43. | Lekka, niskooporowa głowica pneumotachograficzna bez elementów ruchomych |  | TAK |  |
| 44. | Układ pomiaru wentylacji z cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym przy głowicy pneumotachograficznej |  | TAK |  |
| 45. | Badanie metodą oddech po oddechu |  | TAK |  |
| 46 | Wyeliminowane przewody powietrzne w torze pomiaru wentylacji, sygnał cyfrowy transmitowany kablem do urządzenia |  | TAK |  |
| 47. | Czujniki analizatorów gazowych z nielimitowanym czasem pracy |  | TAK |  |
| 48. | Automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów gazowych |  | TAK |  |
| 49. | Automatyczny system pomiaru warunków otoczenia |  | TAK |  |
| 50. | Prezentacja w czasie rzeczywistym mierzonych wartości w formie liczb i wykresów wcześniej zdefiniowanych lub we własnym formacie użytkownika |  | TAK |  |
| 51. | Ciągła rejestracja w czasie rzeczywistym przebiegów zmian objętości i przepływów oddechowych, stężenia O2 i CO2 w gazie wydechowym |  | TAK |  |
| 52. | Prezentacja wysiłkowej krzywej przepływ-objętość |  | TAK |  |
| 53. | Automatyczne lub manualne wyznaczanie progów aerobowego, anaerobowego i RCP |  | TAK |  |
| 54. | Standardowe i definiowane przez użytkownika protokoły testów wysiłkowych |  | TAK |  |
| 55. | Prezentacja mierzonych wielkości na tle wartości norm |  | TAK |  |
| 56. | Możliwość definiowania własnych parametrów i wprowadzania wzorów na wartości należne |  | TAK |  |
| 57. | Wyznaczanie VO2max |  | TAK |  |
| 58. | Wyznaczanie wartości O2 kinetics, długu i debetu O2 oraz wartości stałej czasowej |  | TAK |  |
| 59. | Obliczanie parametrów cardiac output wg algorytmu Wassermana |  | TAK |  |
| 60. | Obliczanie parametrów wydatku energetycznego i substratów przemiany metabolicznej |  | TAK |  |
| 61. | Pomiar tętna w systemie bezprzewodowym z 12 odprowadzeń EKG |  | TAK |  |
| 62. | Możliwość edycji i redagowania własnych form wydruku raportu badania |  | TAK |  |
| 63. | Gotowe do wydruku zdefiniowane raporty producenta oraz własne użytkownika 9-cio panelowy raport wg Wassermana |  | TAK |  |
| 64. | Podsumowujący raport CPET z danymi dla prostej i łatwej interpretacji |  | TAK |  |
| 65. | Zaawansowany system analizy danych z algorytmem interpretacyjnym wg Wassermana |  | TAK |  |
| 66. | Możliwość transmisji raportu badania do standardowych programów statystycznych |  | TAK |  |
| 67. | Duża liczba dostępnych dodatkowych opcji pomiarowych (rzut minutowy serca metodą nieinwazyjną, dyfuzja, próby prowokacyjne z Metacholiną i zimnym powietrzem, pulsoksymetria itp.) |  | TAK |  |
| 68.. | Automatyczne sterowanie bieżniami ruchomymi lub ergometrami rowerowymi |  | TAK |  |
| 69. | Badanie wysiłkowe układu oddechowego - mierzone wielkości: t, VE, TV(VT), BF(RR), HR, FeO2, PEO2, FetO2, FeCO 2, PETO2, PETCO 2, PECO2, FetCO 2, VO2, VCO2, RQ(RER), VE/VO2 (EQO2), VE/VCO 2 (EQCO 2), VO2/kg, MET, VO2/kg/HR, VD/VT, VC/VT, ATT(WORK), TI, TE, TTOT, TI/TE, TI/TTOT, TV/TE, PEF, PIF, BR, VET_SUM, parametry długu i debetu tlenowego, O 2 kinetics (T0,5VO2 peak, τ63%ΔVO2), wielkości cardiac output: C(a-v)O2, CO, SV, HI, SVI, CI obliczane podczas narastającego wysiłku (wg algorytmu Wassermana), kalorymetria pośrednia z pomiarem wydatku energetycznego |  | TAK |  |
| 70. | Moduł ergospirometrii kompatybilny z systemem do Prób Wysiłkowych w zakresie wymiany danych: min. HR. |  | TAK |  |
| 71. | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera |  | TAK |  |
| 72. | Oprogramowanie medyczne w języku polskim |  | TAK |  |
| 73. | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie |  | TAK |  |
| 74. | W zestawie: - 10 głowic pneumotachograficznych - 10 ustników dla dorosłych - 2 Klipsy na nos - 3 maski ergospirometryczne - pompa kalibracyjna 3l |  | TAK |  |
| 75. | Bieżnia do prób wysiłkowych – 1 szt. |  |  |  |
| 76. | Sterowanie bieżnią automatyczne i ręczne z poziomu systemu do prób wysiłkowych | TAK |  |  |
| 77. | Regulacja prędkości w zakresie 0 - 20 km/h ze zmianą o 0,1 km/h | Regulacja prędkości w zakresie 0 - 20 km/h ze zmianą o 0,1 km/h – 5 pkt Regulacja prędkości ze zmianą o 0,1 km/h w zakresie mniejszym niż 0 - 20 km/h – 0 pkt. |  |  |
| 78. | Regulacja kąta nachylenia 0 ÷ 25% ze zmianą o 0,5% | TAK |  |  |
| 79. | Płynna regulacja zmiany prędkości i kąta nachylenia | TAK |  |  |
| 80. | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |  |  |
| 81. | Wymiary robocze pasa 1450 x 510 mm | Pas roboczy o wymiarach 1450 x 510 mm lub większy – 5 pkt mniejszy zakres – 0 pkt |  |  |
| 82. | Dopuszczalna waga pacjenta min. 227 kg | TAK |  |  |
| 83. | Bieżnia wyposażona w poręcze boczne. | TAK |  |  |
| 84. | Wbudowane gniazdo komunikacji RS 232 | TAK |  |  |
| 85. | Komunikacja z systemem do prób wysiłkowych za pomocą protokołu Trackmaster lub Ram | TAK |  |  |
| 86. | Zasilanie z jednofazowej sieci elektrycznej 230V/50Hz | TAK |  |  |
| 87. | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B | TAK |  |  |
| 88. | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |  |
| 89. | Stacja robocza do prób wysiłkowych – 1 szt. |  |  |  |
| 90. | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |  |
| 91. | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |  |
| 92. | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |  |
| 93. | Porty USB min.6 | TAK |  |  |
| 94. | Monitor LCD min. 21,5” Full HD (2 szt.) | TAK |  |  |
| 95. | Drukarka laserowa A4 | TAK |  |  |
| 96. | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |  |
| 97. | Napęd DVD Multi | TAK |  |  |
| 98. | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |  |
| 99. | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |  |
| 101. | Wózek pod zestaw | TAK |  |  |
| 102. | Wymagania Techniczne |  |  |  |
| 112. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt Stanowi kryterium |  |  |
| 113. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |  |
| 114. | 7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |  |
| 115. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |  |
| 116. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |  |
| 117. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |  |
| 118. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |  |
| 119. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |  |
| 120. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
| 121. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |  |

Pozycja 6 – Aparat EKG z możliwością zapisu w komputerze

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat Ekg z możliwością zapisu w komputerze |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jednoczesny zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 2. | Ciągły pomiar i wyświetlanie częstości rytmu serca (HR) | TAK |  |
| 3. | Automatyczna analiza i interpretacja HES | TAK |  |
| 4. | Wbudowany kolorowy, graficzny wyświetlacz TFT 7″ | - TAK |  |
| 5. | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora serca | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Dźwiękowa sygnalizacja detekowanych pobudzeń | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 8. | Regulowane prędkość zapisu i amplituda sygnału - prędkość (5,10, 25, 50 mm/s) - amplituda (2.5, 5, 10, 20 mm/mV) | TAK |  |
| 9. | Cyfrowy filtr przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
| 10. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | - TAK |  |
| 11. | Automatyczna sygnalizacja niedostatecznego lub braku kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 12. | Wbudowany moduł analizy i interpretacji HES zarejestrowanego sygnału EKG zgodny z normą EN 60601-2-51 lub równoważną | TAK |  |
| 13. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 14. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki USB i wydruku na A4 | TAK |  |
| 16. | Możliwość zapisu kopii badania za zewnętrznej pamięci typu PENDRIVE w standardzie EN 1064 lub równoważnym (ECG-SCP) | TAK |  |
| 17. | Wbudowany akumulator z automatycznym ładowaniem po podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 18. | Spełniane normy: EN 602601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51 lub równoważne | TAK |  |
| 19 | Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 lub równoważną i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat) | TAK |  |
| 20. | Wózek pod aparat EKG z półką na aparat – możliwość przykręcenia aparatu na stałe. Dodatkowo półka lub kuweta na akcesoria. Wózek z 4 kołami skrętnymi, w tym min. 2 z blokadą. | TAK |  |
| 21. | Wymagania Techniczne |  |  |
| 22. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt stanowi kryterium |  |
| 23. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
| 24. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
| 25. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
| 26. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
| 28. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
| 29. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
| 30. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 31. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |

Pozycja 7 – Stół pionizacyjny do testów pochyleniowych

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół pionizacyjny do testów pochyleniowych |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stabilna konstrukcja stołu z leżem dwuczęściowym oraz półką na nogi i parą podłokietników | TAK |  |
| 2. | Materiał leża: Skóra syntetyczna o grubości min. 64 mm, dostępne w wybranej gamie kolorów RAL. Kolor leża do określania przy zamówieniu. | TAK |  |
| 3. | Wymiary leża: 1900 x 620 mm z podziałem długości: 1400 mm + 500 mm (podparcie głowy) (+/- 15mm) | TAK |  |
| 4. | Wysokość leża: elektrycznie regulowana w zakresie 730 – 930 mm (+/- 10mm) | - TAK |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie: maks. 150 kg +/-10kg | TAK |  |
| 6. | Regulacja nachylenia: Elektryczna w zakresie -20° do + 74° +/-5 stopni (kąt płaszczyzny leża do podstawy) | TAK |  |
| 7. | Czas opuszczania: Maks.14s z pozycji +74° do 0° | do 14s – 5 pkt. powyżej 14s - 0 pkt. |  |
| 8. | Regulacja podparcia głowy: od 0° do 30° (+/- 5 stopni), płynna ręczna | TAK |  |
| 9. | Zabezpieczenie Pacjenta: Pas dł. 220 x 25 cm (+/- 5cm) zapinany na rzepy | TAK |  |
| 10. | Sterowanie: Przełącznik nożny lub z pilota | - TAK |  |
| 11. | Zasilanie: 240V 10A | TAK |  |
| 12. | Kardiomonitor – 1 szt. |  |  |
| 13. | Min. 15” kolorowy wyświetlacz dotykowy | - TAK |  |
| 14. | Adaptacyjna intensywność ekranu, maksymalizująca kontrast pomiędzy ekranem a oświetleniem zewnętrznym | - TAK |  |
| 15. | Zasilanie: 100-240 VAC, 50 / 60Hz | - TAK |  |
| 16. | Konstrukcja bez wentylatora | - TAK |  |
| 17. | Wyświetlane 8 przebiegów, analiza do 12 odprowadzeń EKG | - TAK |  |
| 18. | Przydatne obliczenia (hemodynamiczne, dawki leku, natlenienie, wentylacja) | - TAK |  |
| 19. | Obsługa SpO2 PVI i PI, niska perfuzja 0,2% | - TAK |  |
| 20. | Uchwyt ułatwiający przenoszenie | - TAK |  |
| 21. | Graficzny i tabelaryczny przegląd trendów (120 godzin) | - TAK |  |
| 22. | 48 godzinny pełny przegląd dla każdego pacjenta | - TAK |  |
| 23. | Akumulator litowo-jonowy min.: 2600mAh | - TAK |  |
| 24. | Kardiomonitor wyposażony w interfejs: LAN, WLAN, 2 x USB, VGA | - TAK |  |
| 25. | Czułość wyświetlacza (EKG): 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1,0), 20 mm / mV (× 2,0) | - TAK |  |
| 26. | Prędkość przesuwu fali: 6,25, 12,5, 25, 50 (mm / s) | - TAK |  |
| 27. | CMRR > 100dB | - TAK |  |
| 28. | Sygnał kalibracji: 1 mV (szczyt - szczyt), dokładność ± 3% | - TAK |  |
| 29. | Pasmo: - Tryb diagnostyczny: 0,05 Hz ~ 100 Hz - Tryb monitorowania: 0,5 Hz ~ 40 Hz - Tryb chirurgiczny: 1 Hz ~ 20 Hz - Tryb silnego filtra: 5 Hz ~ 20 Hz | - TAK |  |
| 30. | Filtr wycinający 50/60 Hz można włączyć lub wyłączyć | - TAK |  |
| 31. | Zakres pomiaru SpO2: 0÷100% | - TAK |  |
| 32. | Rozdzielczość SpO2: 1% | - TAK |  |
| 33. | Dokładność SpO2: - 70÷100%* ±2% — dorośli i dzieci - 70÷100% ±3% — noworodki | - TAK |  |
| 34. | Zakres pulsu: 30÷250 bpm | - TAK |  |
| 35. | Rozdzielczość: 1 bpm | - TAK |  |
| 36. | Dokładność: ±2 bpm (bez ruchu) ±5 uderzeń / min (ruch) | - TAK |  |
| 37. | Wyświetlanie krzywej i wartości cyfrowych saturacji i pulsu | - TAK |  |
| 38. | Częstotliwość odświeżania: 1s | - TAK |  |
| 39. | Metoda pomiaru respiracji: klatka piersiowa elektryczna, bioimpedancja | - TAK |  |
| 40. | Szybkość: 0-150 uderzeń / min | - TAK |  |
| 41. | Przewód pomiarowy: I, II | - TAK |  |
| 42. | Wzmocnienie fali: x0,25, x0,5, x1, x2 | - TAK |  |
| 43. | Impedancja oddechowa: 500–4 000 Ω | - TAK |  |
| 44. | Rozdzielczość: ±1 rpm | - TAK |  |
| 45. | Metoda pomiaru NIBP: oscylometryczna | - TAK |  |
| 46. | Mierzone wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie | - TAK |  |
| 47. | Tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły | - TAK |  |
| 48. | Typowy czas pomiaru: 20 ~ 40 s | - TAK |  |
| 49. | Jednostka miary: do wyboru mmHg / kPa | - TAK |  |
| 50. | Zakresy ciśnienia (mmHg) - skurczowe 40-270 - rozkurczowe 10-215 - średnie 20-235 | - TAK |  |
| 51. | Dokładność: - średnie ±5 mmHg - standard ±8 mmHg | - TAK |  |
| 52. | Rozdzielczość: 1 mmHg | - TAK |  |
| 53. | Interwał: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 (min) | - TAK |  |
| 54. | Zakres ciśnienia w mankiecie: 0-280 mmHg | - TAK |  |
| 55. | Zabezpieczenie przed nadciśnieniem: - oprogramowanie i sprzęt, podwójne zabezpieczenie | - TAK |  |
| 56. | Pomiar temperatury: 2 kanały | - TAK |  |
| 57. | Zakres pomiarowy temperatury: 5 ~ 50 °C | - TAK |  |
| 58. | Dokładność: ± 0,1 °C | - TAK |  |
| 59. | Rozdzielczość: ±0,1°C | - TAK |  |
| 60. | Parametry: T1, T2 i TD | - TAK |  |
| 61. | Wyposażenie dodatkowe: Stojak pod kardiomonitor z podstawa jezdną i koszem na akcesoria | - TAK |  |
| 62. | Wymagania Techniczne |  |  |
| 63. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt. Stanowi kryterium |  |
| 64. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
| 65. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
| 66. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
| 67. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
| 68. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
| 69. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
| 70. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
| 71. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 72. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |

……………………………………..
              Podpis Wykonawcy