Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Opis przedmiotu - wymagania

Część 3 –

Pozycja 1 -  Kardiowerter defibrylator

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki |  | TAK |  |
| 2. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) |  | TAK |  |
| 3. | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min. dwa gniazda na baterie /akumulatory |  | TAK |  |
| 4. | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora - min. 200 lub min.160 minut stymulacji ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów – min. 400 lub min. 320 minut stymulacji |  | - TAK |  |
| 5. | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, |  | TAK |  |
| 6. | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu |  | TAK |  |
| 7. | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym |  | TAK |  |
| 8. | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IP44 |  | - TAK |  |
| 9. | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. |  | TAK |  |
| 10. | Pamięć: min. 360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. |  | TAK |  |
| 11. | Defibrylacja: |  |  |  |
| 12. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | TAK |  |  |
| 13. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |  |
| 15. | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |  |
| 16. | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | TAK |  |  |
| 17. | Dostępnych min. 24 różnych poziomów energii defibrylacji | 24 różnych poziomów energii defibrylacji – 0 pkt. powyżej 24 – 5 pkt. |  |  |
| 18. | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |  |
| 19. | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | TAK |  |  |
| 20. | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 22. | Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund | TAK |  |  |
| 23. | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień (niezabezpieczony hasłem) | TAK |  |  |
| 24. | Rejestracja: |  |  |  |
| 25. | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' |  | Ekran o przekątnej 8”– 0 pkt. powyżej 8” – 5 pkt. |  |
| 26. | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu |  | TAK |  |
| 27. | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie |  | TAK |  |
| 28. | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm |  | TAK |  |
| 29. | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. |  | TAK |  |
| 30. | Monitorowanie EKG: |  |  |  |
| 31. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | TAK |  |  |
| 32. | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku i płci pacjenta | TAK |  |  |
| 33. | Wzmocnienie sygnału EKG w min. 7 poziomach (3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV) | Wzmocnienie sygnału EKG w 7 poziomach – 0 pkt. powyżej 7 poziomów – 5 pkt. |  |  |
| 34. | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | TAK |  |  |
| 35. | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | TAK |  |  |
| 36. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |  |
| 37. | Stymulacja przezskórna: |  |  |  |
| 38. | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym |  |  |  |
| 39. | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 190 mA |  | od 0 do 190 mA – 0 pkt. powyżej 190 mA – 5 pkt. |  |
| 40. | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę |  | TAK |  |
| 41. | SpO2: |  |  |  |
| 42. | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozowalajacy monitorować dodatkowo SPCO,SpMET(karboksyhemoglobiny i methemoglobiny) |  | TAK |  |
| 43. | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia |  | TAK |  |
| 44. | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego |  | TAK |  |
| 45. | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. |  | TAK |  |
| 46. | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min |  | TAK |  |
| 47. | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund |  | TAK |  |
| 48. | Wyposażenie defibrylatora: |  |  |  |
| 49. | Kabel pacjenta (główny) dł. min. 2,4 m wraz z 4-żyłową wiązką odprowadzeń kończynowych – 1 szt. |  | TAK |  |
| 50. | Opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w 4 rozmiarach. Przycisk wyzwolenia defibrylacji umieszczony w uchwytach łyżek wewnętrznych |  | TAK |  |
| 51. | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne - 1 komplet |  | TAK |  |
| 52. | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt. |  | TAK |  |
| 53. | Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych – 2 kpl. |  | TAK |  |
| 54. | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych – 1 szt. |  | TAK |  |
| 55. | Wózek pod defibrylator – 1 szt. Centralna kolumna z anodowanego aluminium, podstawa z pięcioma ramionami, platforma montażowa wykonana z frezowanego aluminium – umożliwiająca bezpieczne mocowanie defibrylatorów 5 kółek obrotowych z łożyskami kulkowymi, w tym dwa niezależne hamulce z blokadami zapewniają stabilność podczas pracy • Wysokość całkowita: 99 cm ± 2 cm • Wysokość do uchwytu manewrowego: 79 cm ± 2 cm • Rozstaw kół: 49 cm ± 2 cm • Boczne ramię z uchwytem o szerokości 7 cm ± 1 cm • Kosz na akcesoria: 30 × 20 cm , ± 2 cm głębokość 12 cm ± 2 cm |  | TAK |  |
| 56. | Wymagania inne |  |  |  |
| 57. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce |  | TAK 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. stanowi kryterium |  |
| 58. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem |  | TAK |  |
| 59. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych |  | TAK |  |
| 60. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok |  | TAK |  |
| 61. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu |  | TAK |  |
| 62. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD |  | TAK |  |
| 63. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia |  | TAK |  |
| 64. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego |  | TAK |  |
| 65. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 66. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. |  | TAK |  |

Pozycja 2 -  wózek siedzący

Nazwa urządzenia/ typ /model lub numer katalogowy :

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek siedzący |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |  | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej -wybór koloru podczas zamówienia |  | TAK |  |
| 3. | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki |  | TAK |  |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg (+/- 3 kg) |  | - TAK |  |
| 5. | Długość całkowita fotela: 100cm ± 2,5cm |  | TAK |  |
| 6. | Szerokość całkowita fotela: 70cm ±2cm |  | TAK |  |
| 7. | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki: 114 ±2cm |  | TAK |  |
| 8. | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki: 185 ±2cm |  | - TAK |  |
| 9. | Szerokość siedziska: 54 ±2cm |  | TAK |  |
| 10. | Wysokość siedziska od podłoża: 53cm ±2cm |  | TAK |  |
| 11. | Wysokość siedziska od podnóżków: 38cm ±2cm |  | TAK |  |
| 12. | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu prowadzącego wózek |  | TAK |  |
| 13. | Fotel wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |  | TAK |  |
| 14. | Fotel wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy (nie dopuszcza się fotela transportowego z funkcją hamulca z regulacją na kołach) |  | TAK |  |
| 15. | Fotel wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. |  | TAK |  |
| 16. | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta |  | TAK |  |
| 17. | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. |  | TAK |  |
| 18. | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 19. | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków |  | TAK |  |
| 20. | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |  | Tak –5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 21. | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |  | TAK |  |
| 22. | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. |  | TAK |  |
| 23. | uchwyt na butlę z tlenem, montowany za siedziskiem fotela (pojemność butli 2L) |  | TAK |  |
| 24. | Chromowany lub stalowy stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 3 haczykami |  | TAK |  |
| 25. | Wymagania Techniczne |  |  |  |
| 26. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce |  | TAK 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt stanowi kryterium |  |
| 27. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem |  | TAK |  |
| 28. | 7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych |  | TAK |  |
| 29. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok |  | TAK |  |
| 30. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu |  | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD |  | TAK |  |
| 32. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia |  | TAK |  |
| 33. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego |  | TAK |  |
| 34. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
| 35. | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp |  | TAK |  |

……………………………

Podpis Wykonawcy