Typ urządzenia : Gamma-kamera  SPECT-CT

| Lp | ## PARAMETRY |  | PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY |  | PARAMETR OFEROWANY (OPISAĆ) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Oferowany system w momencie składania oferty posiada deklarację zgodności CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, i jest zainstalowane w co najmniej 1 urządzenie oferowanego modelu skanera w warunkach norm i regulacji obowiązujących na terenie Unii Europejskiej |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Skaner SPECT zintegrowany z TK; wspólny stół, wspólne gantry, jedna konsola akwizycyjna |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy, nieregenerowany (nierekondycjonowany), wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszej połowie roku 2025. Podać nazwę modelu. |  | TAK, podań nazwę modelu, datę produkcji |  |  |  |
| 4 | Gamma-kamera dwugłowicowa sprzężona ze spiralnym, wielowarstwowym tomografem komputerowym pozwalającym na wykonywanie badań diagnostycznych i korekcję obrazów radioizotopowych (korekcja pochłaniania, rozproszenia) oraz wspólnym stołem pacjenta do wykonywania niezależnych badań: Scyntygraficznych : - planarnych (statycznych, dynamicznych i bramkowanych) - SPECT (zwykłych i bramkowanych) - WHOLE BODY Hybrydowych SPECT/CT Diagnostycznych CT |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Długość ciągłego skanu TK i zakres skanu wspólnego SPECT/CT > 170 cm |  | TAK |  |  | ≥ 180 cm = 10 pkt < 180 cm – 0 pkt |
| 6 | Oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia wyszczególnionych badań medycznych bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  | TAK |  |  |  |
| 7 | Wymaganie zespolenie mechaniczne obu podsystemów gantry SPECT i CT gwarantujące niezmienność pozycjonowania modułów detektorów gamma kamery oraz modułów CT względem siebie, pozwalającym na wykonanie korekcji pochłaniania i rozproszenia. Jedna obudowa dla obu podsystemów. Jedna i wspólna obudowa gantry. |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Zintegrowana szafa elektroniczna (IEC) z zasilaczem awaryjnym (UPS) |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 9 | zasilacz awaryjny (UPS) zapewniający min. 10 minutowe podtrzymanie gantry SPECT i komputera/ów rekonstrukcyjnego/ych i akwizycyjnego/ych oraz bezpieczne zamknięcie systemu. |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Paleta do pediatrii |  | TAK |  |  |  |
| B | Moduł SPECT |  |  |  |  |  |
| B.1 | Gantry |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakres obrotu obu detektorów gammakamery wokół osi gantry ≥ 360° |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Ustawienie detektorów gamma kamery w taki sposób, że możliwe jest wykonanie badania pacjenta siedzącego na krześle, na dwa sposoby: - Każdy z detektorów jest skierowany tak, że rejestruje kwanty biegnące w kierunku DO płaszczyzny, w której znajduje się oś obrotu układu detektorów – jak np. w badaniu nerek. - Każdy z detektorów jest skierowany tak, że rejestruje kwanty biegnące w kierunku OD płaszczyzny, w której znajduje się oś obrotu układu detektorów – jak np. w badaniu płuc. W tym sposobie wymagana jest jednoczasowa rejestracja PA i AP pacjenta. W obu sposobach wymagana jest, niezależna dla każdego z detektorów, zdalna regulacja ich wysokości mierzonej od podłogi do środka lub dolnej krawędzi pola widzenia (np. jeden detektor wyżej, drugi niżej). |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Sterowane elektrycznie ustawienia detektorów gammakamery do badań pacjenta na typowym łóżku szpitalnym z regulacją wysokości podpory tułowia dla pacjenta w pozycji leżącej dla pacjenta w pozycji półleżącej ( elektrycznie sterowane położenia detektora dla zapewnienia położenia równoległego detektora nad górną częścią tułowia) (Oba detektory ustawione równolegle w pozycji horyzontalnej, jeden detektor obejmuje górną połowę ciała, drugi dolną połowę ciała, z możliwością niezależnej regulacji ustawienia wysokości każdego z detektorów, a także ich pochylenia w osi dłuższej łóżka szpitalnego |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Odległość detektorów od gantry zapewniająca optymalne ustawienie łóżka szpitalnego z pacjentem do badania z wykorzystaniem obu detektorów. Odległość zmierzona od środka powierzchni pola widzenia detektora FOV do czoła przedniej obudowy gantry nie mniejsza niż 70 cm |  | TAK/ NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 5 | Monitor podglądu dostępny z obu stron gantry – na długim wysięgniku, prezentujący między innymi: podgląd obrazu z obu detektorów parametry pozycji gantry parametry pozycji detektorów parametry pozycji stołu typ zainstalowanego kolimatora |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Średnica apertury gantry ograniczona przez skaner CT ≥70 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Pilot/piloty dostępne z obu stron gantry |  | TAK |  |  |  |
| B.2 | Detektory |  |  |  |  |  |
| 1 | Pełne użyteczne pole widzenia detektora prostokątne, bez obciętych naroży |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Wymiary prostokątnego, użytecznego pola widzenia detektora (UFOV), co najmniej: 53 cm x 37cm |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Liczba fotopowielaczy w każdym z detektorów ≥ 59 |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Grubość kryształu 9.5mm |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Pełna cyfryzacja detektora: jeden ADC na jeden fotopowielacz. |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Wewnętrzna geometryczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA): FWHM (UFOV) ≤ 4,0 mm FWTM (UFOV) ≤ 8,0 mm FWHM (CFOV) ≤ 4,0 mm FWTM (CFOV) ≤ 8,0 mm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Wewnętrzna jednorodność pola, nie skorygowana (wg standardu NEMA): lokalna (UFOV) ≤ 3,0 % ogólna (UFOV) ≤ 4,0 % lokalna (CFOV) ≤ 2.5 % ogólna (CFOV) ≤ 3,0 % |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Wewnętrzna liniowość przestrzenna (wg standardu NEMA): różniczkowa (CFOV) ≤0,2 mm całkowa (CFOV) ≤ 0,5 mm różniczkowa (UFOV) ≤ 0,2 mm całkowa (UFOV) ≤ 0,7 mm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Wewnętrzna energetyczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA) ≤ 10% |  | TAK, podać |  |  |  |
| 10 | Rozdzielczość przestrzenna SPECT po rekonstrukcji iteracyjnej z rozproszeniem (kolimatory LEHR/LEHRS): - centralna ≤ 7 mm, - promieniowa ≤ 7 mm, - styczna ≤ 5,3 mm. |  | TAK, podać |  |  | -centralna ≤ 6,0 mm = 3 pkt, - promieniowa ≤ 5.5 mm = 3 pkt - styczna ≤ 4,5mm = 3 pkt |
| 11 | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 180º |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 90 º (np. do badań kardiologicznych SPECT). |  | TAK/NIE |  |  | Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym < 80º TAK = 5 pkt Nie = 0 |
| B.3. | Kolimatory |  |  |  |  |  |
| 1 | Niskoenergetyczne kolimatory (LEHR/LEHRS), wysokiej rozdzielczości (LEHR) o czułość ≥ 170 cpm/ μCi – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Czułość systemowa w odległości 10cm przy zastosowaniu kolimatorów LEHR dla 99mmTc > 200 cpm/μCi zgodnie z NEMA Standards Publication z wykorzystaniem kryształu 9.5 mm |  | TAK, podać/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 3 | Wysokoenergetyczne kolimatory (HE) - 2 sztuki (po jednej sztuce do każdego z detektorów) wraz z wózkiem. |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Średnioenergetyczne kolimatory (ME) - 2 sztuki (po jednej sztuce do każdego z detektorów) |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Dedykowane kolimatory rozbieżne do badań kardiologicznych zapewniające powiększenie obrazu serca |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt. |
| 6 | Dedykowane kolimatory rozbieżne do badań neurologicznych zapewniające powiększenie obrazu mózgu lub innych małych narządów znajdujących się w centrum pola obrazowania z ze skróconym czasem obrazowania o min 20% względem LEHR. Wyróżniające się także zwiększonym promieniem akwizycji. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt. |
| 7 | Czujniki sytuacji kolizyjnych blokujące ruchy głowic i stołu pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Systemy zabezpieczeń i czujników: 1/Zabezpieczenie pacjenta przed zetknięciem się z elementami konstrukcyjnymi podczas ich ruchu, sterowanego zarówno automatycznie jak i ręcznie. 2/System dotykowy zabezpieczenia pacjenta (mata dotykowa) przed kolizją z płaszczyzną kolimatora pokrywa całą powierzchnię pola widzenia, będąc integralną i nieodłączną częścią konstrukcją kolimatora - o grubości nie przekraczającej 1,5 mm, licząc od powierzchni kolimatora . 3/System detekcji kolizji ciała pacjenta w postaci bariery wiązki podczerwonej, będący częścią konstrukcyjną detektora, nie wymagający demontażu w przypadku wymiany kolimatora. |  | TAK |  |  |  |
| 9 | System przechowywania co najmniej jednej pary podstawowych kolimatorów LEHR – zintegrowany ze skanerem, minimalizujący kolizyjność ruchów wózka w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany aparat SPECT/CT i przyspieszający tym samym cały cykl badań, kontroli jakości i weryfikacji codziennej z założonymi i zdjętymi kolimatorami oraz minimalizując ryzyko uszkodzenia gammakamery / detektorów / kolimatorów podczas ich wymiany. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 10 | 2 wózki do przechowywania kolimatorów / wózek do przechowywania kolimatorów |  | TAK |  |  |  |
| 11 | System automatycznej, elektro-mechanicznej wymiany kolimatorów LEHR i ME między systemem przechowującym w stole pacjenta a detektorami. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 12 | - System automatycznej kontroli jakości za pomocą samoekranujących źródła punktowego Co-57point. Źródło znajduje się w stole pacjenta i jest automatycznie wysuwane w ramach procedur kontroli jakości gammakamer umożliwiając codzienne, wewnętrzne testów jednorodności. |  | TAK |  |  |  |
| B.4. | Stół pacjenta |  |  |  |  |  |
| 1 | Jeden wspólny stół dla modułów SPECT i CT |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 200 kg |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3 | Minimalna wysokość blatu stołu od poziomu podłogi ≤ 59 cm |  | TAK, podać |  |  | ≤ 55 cm = 10 pkt > 55 cm – 0 pkt |
| 4 | Współczynnik pochłaniania dla ruchomego blatu stołu (dla 140 keV) ≤ 10% |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Uchwyty i podpórki: do głowy (przy badaniach mózgu) do rąk (przy badaniach serca) pod ręce (przy badaniach WHOLE BODY) |  | TAK |  |  |  |
| B.5. | Scyntygrafia całego ciała (WHOLE BODY) |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakres obrazowany na scyntygramie co najmniej od 50cm do 190cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Wykonywanie badania WHOLE BODY w trybie body contouring – odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm (podać). Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazowania odległość 2,0 cm liczona jest od powierzchni kolimatora (bez ewentualnych dodatkowych nakładek) do powierzchni ciała pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| B.6. | Scyntygrafia SPECT (SPECT i GATED SPECT) |  |  |  |  |  |
| 1 | System bramkowania sygnałem EKG, służący do wykonywania badania w trybie GATED SPECT |  | TAK |  |  |  |
| 2 | System, o którym mowa w pkt. B.6.1., zintegrowany z gantry i/lub stołem pacjenta (Jeśli TAK – Opisać) Wersja I – Wyprowadzenia podłączeń systemu bramkowania EKG do gniazda w gantry; Wersja II – Wyprowadzenia podłączeń systemu bramkowania EKG bezpośrednio do gniazda w stole pacjenta – ułożonego do badań serca z okablowaniem wychodzącym zza głowy pacjenta. |  | TAK, podać/NIE |  |  | Wersja I: 1 pkt. Wersja II: 3 pkt. Brak bezpośredniej integracji: EKG musi stać na dodatkowym wózku: 0 pkt |
| 3 | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 180º - odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm - odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała. |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 90º - odległość każdego z detektorów od ciała nie może przekraczać 2 cm, a detektory stykają się wzajemnie bokami (odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów < 80º. W orbicie izocentrycznej odległość każdego z detektorów od ciała nie może przekraczać 2 cm a detektory stykają się wzajemnie bokami. (odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) |  | TAK/NIE |  |  | TAK: 5 pkt. NIE: 0 pkt |
| 6 | Pochylenie, co najmniej jednego detektora, w osi długiej gamma kamery na zewnątrz lub do wewnątrz gantry dla pacjenta ułożonego na łóżku skanera (podać maksymalną wartość kąta wychylenia, (opisać jak realizowany jest oferowany parametr) |  | TAK/NIE |  |  | TAK: 5 pkt. NIE: 0 pkt |
| 7 | System korekcji ruchu pacjenta |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Moduł CT |  |  |  |  |  |
| 1 | Akwizycja spiralna wielowarstwowa, detektor wielorzędowy min. 24 rzędowy |  | TAK, podać |  |  | ≥ 32 rzędy = 10 pkt |
| 2 | Średnica otworu gantry, nie mniejsza niż otworu gantry gammakamery ≥ 70 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3 | Moc wyjściowa generatora ≥ 30 kW |  | TAK, podać |  |  |  |
| 4 | Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokółach klinicznych ≥130 kV. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 5 | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych ≤ 80 kV |  | TAK, podać |  |  |  |
| 6 | Minimalny prąd anody lampy rtg ≤ 20mA |  | TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Maksymalny prąd anody lampy rtg ≥ 200mA |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Modulacja prądu anody lampt rtg. w zależności od rzeczywistego współczynnika osłabienia liniowego |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, w danej projekcji - jednoczesna modulacja kątowa oraz wzdłużna (oś z), bez konieczności wykonywania dodatkowych ekspozycji |  | TAK/NIE |  |  | TAK: 5 pkt. NIE: 0 pkt |
| 10 | Zaawanasowany algorytm iteracyjny zapewniający redukcję dawki o co najmniej 50 % w stosunku do działania bez tego algorytmu (podać nazwe licencji / dedykowanego narzędzia) |  | TAK, podać |  |  | Redukcja dawki o co najmniej 60 % - 5 pkt. |
| 11 | Pojemność cieplna anody lampy rtg. ≥ 3 MHU |  | TAK, podać |  |  |  |
| 12 | Detektory typu stałego |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) min. 16 akwizycyjnych i rekonstruowanych |  | TAK, podać |  |  | ≥ 64 warstwy rekonstruowane= 5 pkt, |
| 14 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy zrekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej spiralnej ≤ 0,625 mm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 15 | Maksymalne dostępne pole widzenia (FOV) ≥ 50cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 16 | Maksymalne rekonstruowane pole widzenia (FOV) stosowane do korekcji pochłaniania równe aperturze gantry oferowanego skanera CT, tj. ≥ 70 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 17 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa rtg-detektor max. 0,8 sek. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 18 | Maksymalny czas trwania ciągłego spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 100 s |  | TAK, podać |  |  |  |
| 19 | Długość spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 159 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 20 | Długość skanu przeglądowego (topogram ) ≥ 159 cm |  | TAK, podać |  |  | ≥ 180 cm = 10 pkt < 180 cm – 0 pkt |
| 21 | Szerokość skanu przeglądowego ≥ 50 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 22 | Zakres zmienności pitch, minimum 0,5625 ÷1,5 lub większy |  | TAK, podać |  |  | Od 0,1 do 1,5 = 1 pkt Od 0,1 do 2 = 2 pkt |
| 23 | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), zmierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym, przy 2 % MTF, ≥ 15,0 lp/cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| 24 | Rozdzielczość niskokontrastowa, mierzona dla fantomu CATHPAN o średnicy 20 cm, przy warstwie 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU, przy napięciach z zakresu 130-140 kV i (podać parametry skanu). |  | TAK ≤ 5 mm |  |  |  |
| 25 | Detektory gammakamery SPECT nieruchome podczas badania CT |  | TAK |  |  |  |
| 26 | Wydajny algorytm iteracyjny do redukcji artefaktów pochodzenia metalowego – niezbędny do pozyskiwania wiarygodnych obrazów TK w przypadku pacjentów z endoprotezami, implantami oraz przeprowadzania prawidłowej korekcji pochłaniania (AC). Podać nazwę licencji, załączyć przykładowe obrazy. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 27 | Rozwiązanie elektroniczne lub elektro-mechaniczne odpowiedzialne za eliminację niskich nieużytecznych wartości energii dla zmniejszenia dawki. System ponadto poprawia kontrast między tkankami miękkimi a otaczającym powietrzem, w takich obszarach obrazowania, jak płuca, okrężnica i zatoki. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 4. | System akwizycyjny |  |  |  |  |  |
| 1 | System akwizycyjny wraz z oprogramowaniem obsługujący moduły SPECT i CT, umożliwiający wykonywanie scyntygraficznych badań: planarnych (statycznych, dynamicznych), SPECT, bramkowanych GSPECT , WHOLE BODY oraz badań spiralnych SPECT/CT: akwizycję przeglądanie wyników |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Jeden komputer ze wspólnym interfejsem użytkownika, sterujący procesem akwizycji badań SPECT i CT, pozwalający na prezentację badań SPECT i CT , monitor do zastosowań medycznych, o przekątnej ekranu ≥ 24” |  | TAK |  |  | Jeden i ten sam interfejs użytkownika – 5pkt |
| 3 | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM z obsługą poniższych klas: DICOM Send - wysyłanie badań DICOM Modality Worklist - otrzymywanie listy roboczej (załączyć Dicom Conformance Statement potwierdzający spełnienie powyższej funkcjonalności - dopuszczalna wersja elektroniczna w języku polskim) |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań. |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość wykonywania kalibracji gammakamery przez użytkownika (jednorodność, centrum rotacji, okno energetyczne) |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie do wykonywania kontroli jakości gammakamery oraz do oceny wyników testów przez użytkownika. |  | TAK |  |  |  |
| 7 | Wydajny komputer rekonstrukcyjny do przeprowadzania rekonstrukcji SPECT wysoko rozdzielczego obrazowania kości o parametrach zgodnych z minimalnymi wymaganiami urządzenia. Rekonstrukcja SPECT bazująca na danych z CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna zbita, tkanka kostna gąbczasta, tkanka tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w celu rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela. Minimalna rozdzielczość objętościowa po w/w rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń (12mln) ≤ 3,0 mm, a przy minimalnej liczbie zliczeń = (8 mln) ≤ 3,5 mm. Podać nazwę licencji, załączyć oryginalne materiały producenta odnośnie tej rekonstrukcji oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna forma w j.ang) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Aplikacja do kwantyfikacji ilościowej (jednostki SUV lub Bq/mL) dla wymienionych radioznaczników: Cu-67, Ga-67, Ho-166, I-123, I-125, I-131, In-111, Kr-81, Kr-85, Lu-177, Ra-223, Rb-81, R-186, Sm-153, Tc-99m, Tl-201, Xe-127, Xe-133, and Yb-169 |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Funkcja umożliwiająca tworzenie syntetycznych danych planarnych z akwizycji tomograficznej SPECT. Umożliwia to tworzenie dwóch typów danych, planarnych i tomograficznych, z pojedynczej akwizycji tomograficznej SPECT. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 10 | System umożliwiający wizualizację i edycję zakresu skanowania na stole pacjenta po jego obu stronach. Działający w oparcie o zasadę dotykowego ustalania zakresu badania dla: topogramu, tomografu komputerowego, akwizycji tomogramu SPECT, akwizycji wielołóżkowego tomogramu SPECT. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 11 | Pakiet kardiologiczny zawierający : Korekcję ruchu oddechowego wyodrębniającą sygnały bramkowania oddechowego z danych SPECT i automatycznie kompensującą osiowy ruch oddechowy serca. Ciągły ruch umożliwiający pozyskiwanie obrazów bramkowanych co skraca skanowanie serca nawet o 25%. Tłumienie bramkowane i korekcja rozproszenia |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt. |
| 12 | Pakiet kardiologicznej akwizycji kardiocentrycznej IQ-SPECT Kardiocentryczna akwizycja pozwalająca zebrać 4 x więcej zliczeń w czasie akwizycji, oferująca : - ruch detektorów wykonujących akwizycję po orbicie kardiocentrycznej w trakcie akwizycji; - kompleksowy algorytm rekonstrukcyjny zawierający w sobie rekonstrukcję iteracyjną 3D. - możliwość wykonania pełnego badanie SPECT serca w ciągu 4 minut z zastosowaniem standardowej dawki radiofarmaceutyku. |  | TAK / NIE |  |  | TAK = 10 pkt NIE = 0 |
| 13 | Technologia zapewniająca stabilną jednorodność, rozdzielczość energetyczną i zrekonstruowaną rozdzielczość przy dużych szybkościach zliczania. Umożliwia to spójną kwantyfikację w całym cyklu terapeutycznym w przypadkach takich jak izotopów jak Lu-177 i I-131. Podać nazwę dedykowanego oprogramowania. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 14 | Obrazowanie planarne zapewniające skrócony czas akwizycji, wykorzystujące statystyczne, adaptacyjne usuwania szumów i rozmycia dla obrazowania planarnego. Zapewniające skrócenie czasu akwizycji obrazowania planarnego i/lub zmniejszenie dawki. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 15 | System do oceny dozymetrii w terapii izotopowej dawki promieniowania pochłoniętej w narządach krytycznych z oceną maksymalnej aktywności terapeutycznej dla narządów krytycznych |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Skanowanie DAT (transporterów dopaminy) z wizualizacja DAT umożliwiające ocenę funkcji neuronów dopaminergicznych i wykrycie utraty tych neuronów, charakterystycznej dla niektórych chorób neurologicznych. |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Stacje robocze do przeglądu i opracowywania badań |  |  |  |  |  |
| 1 | Dedykowany przez producenta systemu serwer o parametrach minimalnych, dających możliwość obsługi min. 3 jednoczesnych użytkowników z dostępem do podstawowych i zaawansowanych aplikacji: - pamięć RAM: min. 128 GB - wbudowana macierz w architekturze RAID 6 - pojemność macierzy dyskowej: min. 6x 1,92TB SSD klawiatura, mysz. |  | TAK, podać parametry |  |  |  |
| 2 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska trzymonitorowa – 2 komplety, każde wyposażone w: - komputer PC wyposażony w min. 32 GB RAM, - dysk SSD min. 1TB, karta graficzna nVidia A2000 lub lepsza, - wbudowany napęd CD/DVD, - system Windows 11 PRO. - dwa kolorowe monitory diagnostyczne o przekątnej min. 24” (o min. rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli), certyfikowane, zgodne z rozporządzeniem MZ - jeden monitor opisowy o przekątnej min. 24”, o min. rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, - karta sieciowa przewodowa o przepustowości min. 1 Gb/s - mysz, klawiatura możliwość skonfigurowania z Active Directory i LDAP. |  | TAK, podać parametry |  |  |  |
| 3 | System musi pracować w oparciu o model licencji zdalnych/pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na stacjach klienckich posiadanych przez Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Możliwość zdalnej, bezpiecznej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, pozwalająca na otwarcie dowolnego badania z użyciem stosownej aplikacji z dowolnej stacji lekarskiej będącej klientem serwera aplikacyjnego w jakości diagnostycznej. - System wyposażony w licencje bezterminowe. |  | TAK |  |  |  |
| 5 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 7 | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/neurologiczna. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych SPECT-CT, CT, MR, PET-CT. |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczna rejestracja załadowanych serii badań - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie - wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 10 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy. |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego w badaniach CT. |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 14 | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 15 | Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 16 | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 17 | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 18 | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. |  | TAK |  |  |  |
| 19 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące realistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania/pochłaniania fotonów światła, głębokości (cieni). Rekonstrukcje wykorzystujące algorytmy numeryczne MonteCarlo, wykorzystujące oświetlenie każdego piksela dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 20 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Pakiet oprogramowania do oceny badań SPECT, SPECT/CT, realizujący poniższe funkcjonalności: - przetwarzanie badań SPECT, SPECT/CT poszczególnych organów (Organ Based Processing): - Cardiac Planar Gated Blood Pool, - Shunt Analysis, - analiza płuc, - analiza tarczycy, - analiza nerek, - analiza opróżniania żołądka, - analizy wątrobowo-żółciowe - analiza kości, - analiza przytarczyc Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 22 | Pakiet oprogramowania do oceny badań neurologicznych SPECT, SPECT/CT, realizujący: - możliwość diagnozowania zaburzeń neurologicznych oraz demencji. - możliwość porównywania badania SPECT z bazą danych - automatyczne wyznaczanie korelacji danego badania z badaniem referencyjnym w celu szybkiego wyznaczenia obszarów anormalnych. - wbudowane w pakiet bazy danych z badaniami referencyjnymi dla znaczników HMPAO oraz ECD z podziałem na grupy wiekowe - powtarzalna wizualna ocena skanów mózgu z wykorzystaniem joflupanu - ocena ilościowa proporcji lewej i prawej strony oraz prążkowia do tła Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 23 | Dodatkowe funkcjonalności pakietu oprogramowania do oceny badań neurologicznych SPECT, SPECT/CT, realizujące: - automatyczna fuzja z anatomicznymi obrazami CT i MR - możliwość porównywania badania SPECT z bazą danych, wraz z możliwością fuzji z badaniem MR Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. |  | TAK, podać / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 24 | Pakiet kardiologiczny do analizy badań SPECT oraz SPECT/CT, realizujący: - program typu Corridor4DM - możliwość oceny perfuzji mięśnia sercowego - określanie parametrów funkcyjnych serca, takich jak: frakcja wyrzutowa, lokalne pogrubienie ścianki, ruchomość Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika |  | TAK, podać |  |  |  |
| 25 | Funkcjonalności dla oceny badań onkologicznych CT: - segmentacja i prezentacja w 3D zmian w badaniach CT płuc, wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1,1 WHO i jej objętości - możliwość załadowania i porównania co najmniej 2 badań tego samego pacjenta Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. |  | TAK, podać / NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 26 | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. |  | TAK, podać/ NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 27 | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta), realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. - automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. Możliwość porównywania badań, w tym badań CT płuc, np. przy ocenie kontrolnej po zastosowaniu radioterapii, leczenia przypadków COVID19. |  | TAK / NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| 28 | Duplikator płyt CD\DVD z funkcją nadruku na płytach wraz z integracją z użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS 2 szt. |  | TAK |  |  |  |
| 29 | Wszystkie licencje do dostarczonych aplikacji i oprogramowań udzielone bezterminowo. |  |  |  |  |  |
| 6. | Integracje |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS funkcjonującego u Zamawiającego tj. CGM NetRAAD. Zakup niezbędnych dodatkowych licencji na odczyt i pełny zapis oraz usług parametryzacji leży po stronie Wykonawcy. |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewni integrację aparatu z użytkowanym przez Zamawiającego, szpitalnym systemem informatycznym firmy CGM. Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń, przesyłanie oraz archiwizację obrazów do modułu zleceń i archiwum PACS. |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 1 | Źródło lub źródło izotopowe w tym punktowe Co57, fantom lub komplet fantomów niezbędny do kontroli zalecanej przez producenta oraz do wykonywania testów podstawowych modułu SPECT zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” przez cały okres gwarancji wraz z utylizacją źródeł zużytych | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Fantom Jaszczaka lub równoważny | TAK |  |  |  |  |
| 3 | 4 dni szkolenia na miejscu instalacji obejmującego: podstawową obsługę skanera i podstawowe oprogramowanie SPECT/CT dla personelu technicznego i narzędzia do kalibracji i kontroli jakości dla fizyka, - Szkolenie ma być zakończone przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | TAK |  |  |  |  |
| 4 | 3 dni szkolenia dla personelu medycznego na miejscu instalacji obejmującego: obsługę zaawansowanych funkcji skanera SPECT/CT, obsługę zaawansowanych funkcji oprogramowania klinicznego. Szkolenie ma być zakończone przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany cyfrowy licznik promieniowania Geigera | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch ochronny duży RTG CE 0.5mmPb szt. 4 | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Parawan ochronny do RTG mobilny pełny 1 mmPb 4 szt. | TAK |  |  |  |  |

## WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

| L.P. | WYMAGANE INFORMACJE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OKRES GWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres gwarancji – 60 miesięcy - - na całość przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 2. | Zapewnienie dostępności dla wszystkich zaoferowanych urządzeń dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania przez okres min. 10 lat liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. Po upływie okresu gwarancji określonego w umowie Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu minimum 10-letni okres pełnej, płatnej na zasadach uzgodnionych przez Strony obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych składających się na przedmiot umowy, jak również materiałów zużywalnych potrzebnych do eksploatacji urządzenia wraz z wszystkimi podzespołami i oprogramowaniem. | TAK, podać |  |
| 3. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji, która obejmuje: - regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta, - wykonywanie testów specjalistycznych, - części eksploatacyjne aparatu, - Na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności, które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów urządzenia. planowanie, monitorowanie i terminowe wykonanie przeglądów leży po stronie Wykonawcy. Nieterminowe wykonanie przeglądów/czynności okresowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie może ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności z tytułu gwarancji. | TAK, podać i opisać |  |
| 4. | Każdorazowo po wystąpieniu prac serwisowych wskutek awarii systemu, awarii aparatu, sytuacji inicjowanych przez użytkownika np. zagrożenie życia pacjenta lub uszkodzenia innych systemów składowych, nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
| 5. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. Za „nieskuteczną” uznaje się także ponowne wystąpienie tej samej usterki/wady. |  |  |
| 6. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych. Jeżeli któryś z terminów wskazanych powyżej nie może być dotrzymany – Wykonawca przedstawia niezwłocznie pisemnie przyczynę, plan naprawy i termin. |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych. Jeżeli któryś z terminów wskazanych powyżej nie może być dotrzymany – Wykonawca przedstawia niezwłocznie pisemnie przyczynę, plan naprawy i termin. | TAK, podać |  |
|  | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują). | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaż części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim. Dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | TAK, podać i dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wady/usterki wykryte w tym przeglądzie (lub zgłoszone przed końcem gwarancji) podlegają usunięciu na koszt Wykonawcy także wtedy, gdy usunięcie nastąpi po upływie gwarancji – a gwarancja ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ich usunięcia. | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
|  | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują). | TAK |  |
|  | Kody i hasła serwisowe są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawnionego serwisu. | TAK |  |

## WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

| L.P. | WYMAGANE INFORMACJE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OKRES GWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres gwarancji – 60 miesiące | TAK |  |

# Uwaga:

# Do oferty należy załączyć materiały informacyjne katalogi w celach poglądowych/ informacyjnych w zakresie parametrów wymaganych

# W zakresie parametrów ocenianych należy załączyć do oferty materiały informacyjne, zdjęcia/ katalogi potwierdzające oferowane parametry i funkcjonalność.

# Uwaga

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagalny - , Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem.. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedź „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’ , wraz z opisem

# Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie jako niespełnienie parametrów

.......................................................(Podpis Wykonawcy)