Pakiet numer 1									                        				Załącznik numer 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej wraz z oprogramowaniem WAVE – poz. 1 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min 2025: ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny / oceniany / punktacja | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa do kontrapulsacji z funkcją autopilota, przystosowania do współpracy z cewnikami światłowodowymi | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne zerowanie czujnika światłowodowego przed wprowadzeniem cewnika światłowodowego do pacjenta | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 Pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml | TAK, podać |  |
|  | Modułowa budowa urządzenia: ekran dotykowy, szklany GFG, min 13 cali z panelem sterowania z oprogramowaniem w j. polskim | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową – brak konieczności demontażu do transportu | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 Pkt. |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym przez 90 min | TAK |  |
|  | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 Pkt. |  |
|  | Możliwość pracy pompy w 7 różnych trybach wyzwalania: Pattern, Peak, Afib, V-Pace, A-Pace, AP, Internal | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie jakości sygnału min. 5 różnych odprowadzeń EKG i wybór optymalnego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika współczynnika wyzwalania min. 4 zakresy 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 | TAK/NIE Tak – 20 pkt. Nie – 0 Pkt. |  |
|  | Całkowity maksymalny ciężar urządzenia gotowego do pracy z podstawa jezdną – max 50 kg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP | TAK |  |
|  | Historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych | TAK |  |
|  | Brak konieczności rutynowej wymiany elementów pompy w określonych przedziałach czasowych lub czasu pracy pompy | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zestaw pomp do intensywnej terapii kardiologicznej - poz. 2 z załącznika nr 2

Pompa objętościowa

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa objętościowa przeznaczona do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania. | TAK |  |
|  | Zakres szybkości: 0,1–1500 ml/h. Regulacja: - co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), - co 1 ml/h w zakresie 100–1500 ml/h.. | TAK, podać |  |
|  | Dokładność szybkości infuzji ± 5%. | TAK, podać |  |
|  | Objętość do podania w infuzji 0,1 - 9999 ml Minimalnyrzyrost: - 0,1 (0,1 - 99,9) ml - 1 (100 - 9999) ml. | TAK, podać |  |
|  | Czas infuzji 0h01min – 168h00min. Programowany bolus i dawka nasycająca: 00min 01s – 24h 00min. | TAK, podać |  |
|  | Tryby infuzji • Tryb ml/h Objętość / czas / szybkość lub kombinacja dwóch parametrów (np. objętość / czas) Narastająco/opadający Sekwencyjny/okresowy Dodatkowy/Piggyback Krople/min • Tryb szybkości dawki: μg, mg, mUnit, Unit, mEq .............../min ng, μg, mg, g, mmol, Unit, kcal, mEq ..... /h mg, kcal ...... /24h ng, μg, mg, g, mUnit, Unit, mEq, ml ............ /kg/min ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, ml .............. /kg/h mg ..... /m2/h mg, g, mmol, ml ......kg/24h mg ... /m2/24h • Ustawienie rozcieńczenia: -- jednostek / ml lub -- jednostek / -- ml • Z dawką nasycającą lub bez | TAK, podać |  |
|  | Dawka nasycająca 0,1–1500 ml/h. 0,10–9,99 ml/h: przyrost o 0,01 ml/h. 10–99,9 ml/h: przyrost o 0,1 ml/h. 100–1500 ml/h: przyrost o 1 ml/h. | TAK, podać |  |
|  | Bolus - bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h), - Bolus programowany i dawka nasycająca: - Objętość: 0,1–1000 ml / 1 s - 24 h - Dawka: 0,01–9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h | TAK, podać |  |
|  | Dane pacjenta Masa ciała pacjenta 0,25 - 350 kg Minimalny przyrost 0,01(0,25 - 9,99) kg 0,1 (10,0 - 19,9) kg 1(20 - 350) kg Powierzchnia ciała pacjenta 0,05 - 4,5 m² minimalny przyrost 0,01 m² | TAK, podać |  |
|  | KVO Automatyczna szybkość podawania dla zachowania drożności naczynia (KVO – Keep Vein Open) wynosząca 1 ml/h (regulacja w zakresie 1–20 ml/h) po osiągnięciu limitu objętości. | TAK, podać |  |
|  | Pauza Programowalna w zakresie od 1 minuty do 24 godzin; regulacja skokowa co 1 minutę. | TAK, podać |  |
|  | Stężenie Stężenie: 0,01 - 70000 jednostek 0,01 (0,01 - 9,99) 0,1 (10,0 - 99,9) 1 (100 - 70000) Objętość rozcieńczalnika: 1 - 2000 ml | TAK, podać |  |
|  | Jednostki stężenia ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, cal, kcal, mEq - Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn./ml lub -- jedn./-- m dawką nasycającą lub bez. | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
|  | System antybolusowy Znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu (maksymalnie 0,35 ml). | TAK, podać |  |
|  | Tryby ciśnienia Dwa tryby: - zmienny, - 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres 50–750 mmHg. (co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg / co 50 mmHg w zakresie 250–750 mmHg). | TAK, podać |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia Graficzne przedstawienie ciśnienia w linii infuzyjnej i limitu ciśnienia w formie piktogramu | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji –19 poziomów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków - zawiera do 19 dostosowanych profili do 200 leków w każdym profilu | TAK, podać |  |
|  | Status pompy Kolorystyczne wyróżnienie statusu pompy za pomocą diod: ZIELONY – trwająca infuzja, POMARAŃCZOWY – alarmy o niskim i średnim priorytecie, CZERWONY – alarmy o wysokim priorytecie – widoczne z odległości co najmniej 4 metrów Wszystkie alarmy są sygnalizowane za pomocą wskaźników świetlnych, tekstu pisanego, piktogramów i sygnałów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Kontrola instalacji zestawu Zamknięcie zaworu, ustawienie zestawu, kontrola zacisku typu SafeClip (który automatycznie zamyka linię, aby uniknąć ryzyka swobodnego przepływu, gdy drzwiczki są otwarte i zestaw wyjęty), test typu OCS Occlusivity Check System – system kontroli okluzji) sprawdza poprawność działania pompy w połączeniu z zestawem infuzyjnym, zapobiegając w ten sposób ryzyku swobodnego przepływu. | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń: -Alarm przypominający –zatrzymana infuzja -Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) -Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia -Alarm rozładowanego akumulatora -Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora -Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego -Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. -Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm -Alarm powietrza w linii - Alarm niepotwierdzonego ustawienia | TAK |  |
|  | Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych do 1500 zdarzeń. Zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Historia w formie graficznej Szybkość przepływu, ciśnienie | TAK |  |
|  | Bateria Charakterystyka: 7,34 V 2,75 Ah – inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie. Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): - powyżej 13 h przy 25 ml/h, powyżej 7 h przy 1500 ml/h Ładowanie baterii - pompa wyłączona: pon. 7 h - pompa włączona: pon. 21 h | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku. (Stojak/statyw: maks. 15–40 mm / poręcz/szyna: 25–35mm × 8-10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 CHZ ze sprawnym uziemieniem | TAK, podać |  |
|  | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (W/S/G): maks. 135 x 190 x 170 mm | TAK, podać |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 4 metrów | TAK |  |
|  | Tryb nocny Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny). Tryb nocny ze zmniejszoną jasnością ekranu i zielonych lampek. Opcjonalna możliwość wyłączenia dźwięku naciśnięcia klawisza. Tryb nocny można zaprogramować ręcznie lub automatycznie w różnych ramach czasowych. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, - płynów infuzyjnych, - żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz lateksu). | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK, podać |  |
|  | Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | TAK |  |
|  | Zgodności Zgodność elektromagnetyczna EMC IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24 Dyrektywa dot. Wyrobów Medycznych Oznaczenie CE 0123 zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG Zgodność elektryczna Ochrona przed prądem odpływowym: Odporne na defibrylację typ CF Ochrona przed porażeniem elektrycznym: klasa II zgodnie z IEC 60601-1 System alarmowy IEC 60601-1-8 Opieka w warunkach domowych IEC 60601-1-11 Inżynieria użyteczności IEC 60601-1-6 i IEC 62366 | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

Pompa strzykawkowa

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych.. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, 100 V – 240 V ~ / 50–60 Hz z działającym uziemieniem. | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 3 2. Lub równoważna | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w karetkach pogotowia z zastosowaniem dedykowanej stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Możliwość do pracy w środowiskach elektromagnetycznych z zastosowaniem. klatki MRI tego samego producenta, kompatybilne z pompami. | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
|  | - Zasilanie z akumulatora wewnętrznego pow. 13 godz. przy przepływie 25 ml/godz. Czas ładowania baterii: pompa wyłączona pon. 7 godz.. | TAK, podać |  |
|  | Bateria Charakterystyka: 7,34 V 2,75 Ah – inteligentna bateria litowo-jonowa; pozostały czas pracy baterii oraz poziom naładowania wyświetlane na ekranie. Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): - powyżej 17 h przy 5 ml/h, powyżej 13 h przy 25 ml/h, powyżej 7 h przy 1200 ml/h Ładowanie baterii – pompa wyłączona: pon. 7 h – pompa włączona: pon. 21 h. | TAK, podać |  |
|  | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia.. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną; ułatwiającą szybkie programowanie infuzji. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury;. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w blokadę klawiatury z użyciem min. 4-ro cyfrowego kodu. | TAK |  |
|  | Urządzenie obsługujące 19 profili, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków, dodatkowo 1 profil podstawowy. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie ~2,1 kg Wymiary (W x S x G): 135 x 345 x 170 mm *-1%. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku. (Stojak/statyw: maks. 15–40 mm / poręcz/szyna: 25–35mm × 8-10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji | TAK |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | TAK |  |
|  | Manualny tłok Ochrona trwającej infuzji dzięki funkcji „Push-Guard” | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5/6, 10/12, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/ godz. co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h co 1 w zakresie 100-1200ml/h | TAK, podać |  |
|  | Funkcja szybkiego startu „Quick start” umożliwiająca skrócenie czasu opóźnienia rozpoczęcia terapii, jeśli funkcja napełniania pompy nie jest używana. Przy tej funkcji infuzja rozpoczyna się z wysoką prędkością przepływu (120 mL/h) i trwa do momentu, gdy popychacz zaczyna przesuwać głowicę tłoka strzykawki - prędkość przepływu automatycznie przestawia się na zaprogramowaną wartość. | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości przepływu +/- 3 % | TAK, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię | TAK |  |
|  | Dostępne opcje przeliczania - powierzchni ciała pacjenta w m² w zakresie od 0,05 m² do 4,5 m² , minimalny przyrost 0,01m² oraz wagi, w zakresie 0,25-350 kg z dostępną regulacją co 10 gramów | TAK, podać |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Bolus • Bolus bezpośredni: 50–1200 ml/h (co 50 ml/h) • Bolus programowany i dawka nasycająca: - Objętość: 0,1–99,9 ml / 1 s - 24 h - Dawka: 0,01–9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h | TAK, podać |  |
|  | Dawka nasycająca Dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. Automatyczne obliczanie szybkości. | TAK, podać |  |
|  | Objętość do podania / dawka wlewu Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,01–9999 jednostek dawki | TAK, podać |  |
|  | Napełnianie 3 tryby: obowiązkowy, nieobowiązkowy, zalecany Szybkość przepływu: 250–1200 ml/h, w zależności od pojemności strzykawki | TAK, podać |  |
|  | Tryby infuzji • Tryb ml/h • Tryb szybkości dawki: μg, mg, mUnit, Unit, mEq .................................................../min ng, μg, mg, g, mmol, Unit, kcal, mEq ................................ /h mg, kcal .............................................................................. /24h ng, μg, mg, g, mUnit, Unit, mEq, ml .................................. /kg/min ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, ml .............. /kg/h mg ....................................................................................... /m2/h mg, g, mmol, ml .................................................................. /kg/24h mg ....................................................................................... /m2/24h • Ustawienie rozcieńczenia: -- jednostek / ml lub -- jednostek / -- ml • Z dawką nasycającą lub bez • Objętość / czas: 0,1–99,9 ml / 00 h 01 - 96 h 00 • Dawka / czas: 0,01–9999 jednostek dawki / 00 h 01 - 96 h 00 • Limit objętości: 0,1–999 ml | TAK, podać |  |
|  | System antybolusowy Znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml. | TAK |  |
|  | Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu | TA |  |
|  | Tryby ciśnienia Dostępne są dwa tryby: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – Zakres: 50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg). Mogą być aktywowane/dezaktywowane i regulowane. Pompa wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia. Ostrzega o zmianach ciśnienia. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – 22 poziomy, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | TAK, podać |  |
|  | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń; Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat; | TAk |  |
|  | Historia w formie graficznej Objętość/dawka infuzji, ciśnienie, szybkość przepływu | TAK |  |
|  | Funkcja KVO - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie; | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, do 200 leków w 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Status pompy Kolorystyczne wyróżnienie statusu pompy za pomocą diod: | TAK |  |
|  | ZIELONY – trwająca infuzja, POMARAŃCZOWY – alarmy o niskim i średnim priorytecie, CZERWONY – alarmy o wysokim priorytecie – widoczne z odległości co najmniej 4 metrów Wszystkie alarmy są sygnalizowane za pomocą wskaźników świetlnych, tekstu pisanego, piktogramów i sygnałów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń - Alarm pustej strzykawki - Alarm przypominający –zatrzymana infuzja - Alarm okluzji - Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia - Alarm rozładowanego akumulatora - Alarm braku lub źle założonej strzykawki - Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki - Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia - Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora - Alarm blokady klawiatury - Alarm niepotwierdzonego programowania infuzji - Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie 1-30 minut, | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

Stacja dokująca

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne z możliwością komunikacji z pompami. | TAK |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu CE 0123. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
|  | Transmisja danych i komunikacja z pompami infuzyjnymi. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa optyczna komunikacja z wykorzystaniem podczerwieni. | TAK |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Zgodne z EN/IEC 60601-1. Lub równoważną Ochrona klasy IP22 przeciwko kurzowi i rozpryskom płynu. Ochrona przed prądem odpływowym: typ B dla części mających kontakt z pacjentem Klasa I z uziemieniem. Gniazda zasilania są wyposażone w funkcjonalne uziemienie w celu zredukowania prądu różnicowego, który może zaburzać prace urządzeń EKG i EEG. EMC (zgodność elektromagnetyczna): Zgodne z EN/IEC 60601-1 lub równoważną. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych. | TAK |  |
|  | - Zatrzaskowe samoblokujące mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego. | TAK |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji.. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa optyczna komunikacja z wykorzystaniem podczerwieni. Transmisja danych i komunikacja z pompami infuzyjnymi. | TAK |  |
|  | Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący stany alarmowe podłączonych pomp przy użyciu kolorów (min. 2 kolory). | TAK |  |
|  | Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący tryb pracy stacji (min. zasilanie, praca na baterii, komunikacja). | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w dodatkowy akumulator zapewniający niezależne zasilanie podłączonych pomp przez min. 1 godzinę. Ładowana bateria litowo-jonowa. | TAK |  |
|  | Uchwyt stacji - możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) szyna: szerokość od 16 do 42 mm. głębokość: maks. 30 mm. drążek stojaka: średnica od 16 do 42 mm.. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w porty do komunikacji, min. USB, Ethernet RJ45 oraz szeregowy RS232. | TAK |  |
|  | Po zablokowaniu pompy w szczelinie dokującej gniazdo wyjściowe zasilania pod napięciem W pustym gnieździe zasilania nie ma napięcia. | TAK |  |
|  | Moc wejściowa: 45–70 VA Moc maksymalna wyjściowa 15 VA na gniazdo. | TAK |  |
|  | Przyporządkowane numery 1-4 pomp infuzyjnych zdalnie ze stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w interfejs użytkownika informujący za pomocą diod LED o: - centralizacji alarmu, - stanie zasilania sieciowego, - stanie zasilania bateryjnego, - stanie systemu. Kolory diod na interfejsie: czerwony: alarmy pompy – wysoki priorytet, żółty: wstępne alarmy pompy – średni i niski priorytet, czerwony i żółty: tryb konserwacyjny, zielony: główny wskaźnik statusu wyświetlający status podłączenia zasilania;. | TAK |  |
|  | WYMIARY I MASA: W/S/G (± 5 mm): 718 mm × 210 mm × 121 mm Maksymalna masa: 4,2 kg. | TAK, podać |  |
|  | Pokrywa stacji | TAK, podać |  |

Statyw jezdny wzmocniony o zwiększonej nośności

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej i zaprojektowany specjalnie do montażu stacji dokujących wraz z 8 pompami – obciążenie maksymalne 25 kg. | TAK |  |
|  | Posiadający podstawę jezdną o średnicy 65 cm, wyposażoną w 5 podwójnych kółek – wszystkie kółka z hamulcami. | TAK |  |
|  | Posiadający nisko położony środek ciężkości - podwójny maszt stojaka pozwalający obniżyć środek ciężkości. | TAK |  |
|  | Solidna, dociążona podstawa stojaka. | TAK |  |
|  | Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych z 6 wieszakami o łącznej nośności do 6 kg. Regulacja wysokości w zakresie 170-220 cm. Możliwość regulacji za pomocą jednej ręki – brak dodatkowych śrub, które pozwalają na ustawienie odpowiedniej wysokości. | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zestaw pomp infuzyjnych do użycia w środowisku MRI - poz. 3 z załącznika nr 2

Pompa infuzyjna do użycia w środowisku MRI

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  | Klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) | podać |  |
|  | Dokładność podaży +/- 2% | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,01 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
|  | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts | TAK |  |
|  | Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania | TAK |  |
|  | Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | TAK, podać |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Stacja dokująca

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja dokująca na 1 do 4 pomp strzykawkowych lub objętościowych, do pracy w środowisku MRI osadzona na wózku. Wygodny uchwyt do prowadzenia i szybkiego blokowania możliwości poruszania. Podstawa jezdna z 4 kołami, w tym dwa z dodatkową blokadą. | TAK |  |
|  | Masa stacji razem z wózkiem: max. 52 kg. | TAK |  |
|  | Klasyfikacja zgodnie z EU 2017/745: I Klasyfikacja zgodnie z IEC 60601-1: Klasa ochrony I, Praca ciągła, Typ CF Klasyfikacja ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wnikaniem wody: IP23 | TAK |  |
|  | Maksymalne pole magnetyczne w środowisku MR: 20mT=200 Gausów | TAK |  |
|  | Pomiar wektorowy składowych pola w trzech osiach realizowany na bieżąco Zgodność z normami: IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 lub równoważne. Zasilanie sieciowe: 100-240VAC | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający drzwi. Wygodny w obsłudze oraz pewny w działaniu obrotowy zamek pozwalający na bezpieczne zamykanie pomp w stacji. Drzwiczki stacji wyposażone w szybę umożliwiającą obserwację trwających infuzji prowadzonych przez wszystkie zamocowane pompy. | TAK |  |
|  | Kompatybilność z polem magnetycznym MR 3,0 T | TAK |  |
|  | Pompy umieszczone w stacji są automatycznie ryglowane. | TAK |  |
|  | Zintegrowany stojak na płyny infuzyjne z regulowaną wysokością, z 4 haczykami. | TAK |  |
|  | Bateria zasilająca w przypadku braku zasilania sieciowego. | TAK |  |

- W przypadku parametrów ocenianych (jeżeli występują w powyższej tabeli) należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny.

- Sformułowanie „TAK, podać” oznacza bezwzględny wymóg – zalecane. W przypadku wpisania tylko słowa „TAK” w kolumnie parametr oferowany, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza, że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji. W przypadku niewypełnienia rubryki, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- „Opis parametrów wymaganych minimalnych” oznaczaj wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i pozycji „bez punktacji”).

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę konkretnych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w pozycjach w których parametr jest oceniany, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane parametry.

- W przypadku braku wpisania przez Wykonawcę wartości „TAK” lub „NIE” lub innych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w zakresie parametrów ocenianych skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji 0 punktów.

Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.