Pakiet numer 2														                    Załącznik numer 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Myjnia do głowic przezprzełykowych - poz. 1 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min 2025:  ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia do głowic przezprzełykowych - TEE | TAK |  |
|  | Zwalidowany proces mycia i dezynfekcji sond TEE zgodny z normą PN-EN ISO 15883 lub równoważną | TAK |  |
|  | Cykl autodezynfekcji | TAK |  |
|  | Dezynfekcja – kwas nadoctowy | TAK |  |
|  | Całkowity brak kontaktu personelu ze środkami chemicznymi Przeznaczona do wszystkich rodzajów sond TEE | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych i drukarka Czas cyklu – do 16 min. | TAK, |  |
|  | Temperatura procesu – 35 - 40 st. C | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne – 230V | TAk |  |
|  | Zasilanie wodą – woda wodociągowa | TAK |  |
|  | Cykl antyprionowy | TAK |  |
|  | Waga – do 65 kg (myjnia jest wyposażona w kółka) | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Aparat echo serca przewoźny - poz. 2 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min 2025: ……………………………

| Lp | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Punktacja | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, przenośny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Wyklucza się aparaty powystawowe. |  | TAK, podać |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) |  | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 7kg |  | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 15 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu kontrolnego, w tym rotacji min. +/- 90 stopni, pochylenie oraz z możliwością złożenia. |  | TAK |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 75% powierzchni ekranu. | . | TAK |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8,5 cala z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro |  | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany intensywności podświetlenia (poświaty) niezależnie dla: - ekranu głównego - dodatkowego ekranu dotykowego na panelu kontrolnym - przycisków na panelu kontrolnym |  | TAK |  |
|  | Min. 8 fizycznych suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC |  | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków na panelu kontrolnym oraz ekranu dotykowego w celu wyczyszczenia i zdezynfekowania konsoli, zapobiegającemu przypadkowemu włączeniu opcji aparatu |  | TAK |  |
|  | Min. 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie wbudowane w aparat |  | TAK |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do oferowanego aparatu z półką na dodatkowe akcesoria oraz dedykowanym miejscem na videoprinter , gumowymi odbojnikami zabezpieczającymi przed uderzeniem podczas transportu. Cztery koła skrętne, każde wyposażone w hamulec |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości wózka min. 90cm |  | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach wózka |  | TAK |  |
|  | Wbudowane akumulatory. Czas pracy aparatu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 2 godziny |  | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania (stand-by) do trybu pracy max. 15 sekund |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 3 800 000 | < 4 000 000 - 0 pkt ≥ 4 000 000 - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 22 MHz |  | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | < 300 dB - 0 pkt ≥ 300 dB - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 41cm |  | TAK, podać |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) rzeczywistego min. 18x | <20x - 0 pkt ≥20x - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) |  | TAK |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref |  | TAK |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode |  | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 2400 Hz | ≤2400 Hz - 0 pkt >2400 Hz - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza |  | TAK |  |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min. 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków | NIE - 0 pkt; TAK -10 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16 MHz |  | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera (CD) |  | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów – min. 18 map |  | TAK |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego |  | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor(CD) - min. 310 Hz |  | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia przepływu z Dopplera Kolorowego na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Rozmiar bramki CD min. 90% obrazu B |  | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 MHz |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) |  | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie |  | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej (PWD) |  | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 89 stopni |  | TAK |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 0,5-24mm |  | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w PWD min. 17 m/s |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego |  | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) |  | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego |  | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |  | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) |  | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm |  | TAK |  |
|  | Moduł wzmocnienia wizualizacji igły na ekranie. |  | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów |  | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowych - Transkranialnych - Mięśniowo – szkieletowych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej - Kardiologicznych - Kardiologicznych pediatrycznych |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) |  | TAK |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową wspomagany algorytmem sztucznej inteligencji |  | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą) |  | TAK |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji |  | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 400 presetów |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop |  | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) |  | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja |  | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM |  | TAK |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive, CDDVD |  | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowana nagrywarka CD/DVD |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 480 GB |  | TAK |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń |  | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście HDMI do podłączenia dodatkowego monitora | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora |  | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała z dedykowanym miejscem na wózku oraz zabezpieczeniem przed upadkiem z wózka |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne) |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora |  | TAK |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 42dB w odległości max 160cm do aparatu | =42 - 0 pkt <42 - 5 pkt | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Kąt pola skanowania (widzenia) min. 65° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40cm |  | TAK, opisać |  |
|  | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Pole widzenia min. 90° Praca w trybie 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 40mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 30mm Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych pediatrycznych Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych neonatalnych Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 5-13 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Stress-Echo z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, a także zaimplementowania stress-testu farmakologicznego. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) , za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV i EF - wyświetlenie parametrów Strain Rate" |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. |  | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Aparat echo serca stacjonarny -  poz. 3 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min 2025: ……………………………

| Lp | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Punktacja | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG klasy PREMIUM, fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Platforma oparta na najnowszych technologiach, w tym zaawansowanych algorytmach (A.I.). Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2024r. |  | TAK |  |
|  | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na podstawie jezdnej o 4 skrętnych kołach z możliwością blokady każdego koła osobno i ustawieniem do jazdy na wprost, waga max. 90 kg |  | TAK |  |
|  | Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 50o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 25 cm | < 26 cm - 0 pkt ≥ 26 cm - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia wieszaków |  | TAK |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 15”, rozdzielczość 1920x1080 z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro |  | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy z możliwością regulacji nachylenia |  | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna możliwością zmiany intensywności podświetlenia min. 3 poziomy |  | TAK |  |
|  | Min. 6 fizycznych przycisków programowalnych umieszczonych na konsoli |  | TAK |  |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 5 gniazd |  | TAK |  |
|  | Podświetlanie gniazd głowic umożliwiające podłączanie głowicy do aparatu w zaciemnionych warunkach |  | TAK |  |
|  | Monitor full HD LED panoramiczny o przekątnej min. 24”, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia w każdym kierunku niezależnie od konsoli aparatu (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył, pochylenie) |  | TAK |  |
|  | Przegubowe ramię monitora wyposażone w funkcję wspomagania pracy operatora w zaciemnionych warunkach za pomocą lampy umiejscowionej na ramieniu z możliwością regulacji poziomu natężenia światła sterowanej z panelu aparatu | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 85% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów i klipów na ekranie dotykowym oraz możliwość zduplikowania ekranu głównego na ekranie dotykowym |  | TAK |  |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego min. 50x |  | TAK |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12 bit |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów procesowych min. 17 000 000 |  | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 350dB |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1 do 24 MHz | < 25 MHz - 0 pkt ≥ 25 MHz - 5 pkt | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B+B, 4B - B+M-Mode - B+CD (Color Doppler) - B+PD (Power Doppler) - B+CD+PWD - B+CD+M-Mode |  | TAK |  |
|  | Tryb B (2D) |  | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 50cm |  | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu 2B - min. 6600 Hz |  | TAK |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu w trybie 2D |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza |  | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D |  | TAK |  |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym |  | TAK |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode |  | TAK |  |
|  | Automatyczne ogniskowanie w całej strefie wyświetlanego obrazu |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D+kolor (CD) - min. 900 Hz | ≤ 900 Hz - 0 pkt > 900 Hz - 5 pkt | TAK podać |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2- 16 MHz |  | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego |  | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów min. 16 |  | TAK |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego |  | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2- 16 MHz |  | TAK |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 24 mm |  | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 90 stopni |  | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej |  | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) |  | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie |  | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego |  | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) |  | TAK |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) |  | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w trybie CWD min. 25 m/s |  | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach |  | TAK |  |
|  | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu |  | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) |  | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicach liniowych |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |  | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE APARATU |  |  |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm |  | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapewniająca efekt kolorystyczny 3D w celu poprawy wizualizacji naczyń |  | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi |  | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań tarczycy w trybie B- Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania tarczycy |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowych - Transkranialnych - Mięśniowo – szkieletowych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej - Kardiologicznych - Kardiologicznych pediatrycznych |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych, pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG |  | TAK |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą) |  | TAK |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową wspomagany algorytmem sztucznej inteligencji |  | TAK |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji |  | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - min. 400 presetów |  | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów - Cine Loop min. 41 000 obrazów |  | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania |  | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora |  | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML |  | TAK |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive |  | TAK |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrzny dysku twardym SSD |  | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna aparatu przeznaczona do archiwizacji badań - min. 1 TB |  | TAK |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowane w aparat umożliwiające zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej |  | TAK |  |
|  | Wyjście DisplayPort do podłączenia dodatkowego monitora | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne) |  | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video- printer) czarno-biała |  | TAK |  |
|  | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalająca na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 80 minut oraz pozwalająca na przejście w tryb Stand-by |  | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund |  | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 45 sekund |  | TAK |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max. 29 dBA w odległości max 160 cm do aparatu | ≥28 - 0 pkt; <28 - 5 pkt | TAK podać |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŻWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 105° Praca w trybie 2D min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 50cm |  | TAK |  |
|  | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Pole widzenia min. 90° Praca w trybie 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 12-25 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 13mm Praca w trybie 2D min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 3 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 8-24 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 38mm Praca w trybie 2D min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 6-25 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 26 mm Praca w trybie 2D min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 6 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 105° Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50, 150 |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-13 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 44mm Praca w trybie 2D min. 8 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 5 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-13 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 35 mm Tryb 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-13 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 34 mm Tryb 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego min. 4 wybierane częstotliwości pracy |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do badania przepływów wewnątrzsercowych |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację umożliwiającą wykonanie kolorowej analizy ilościowej tłumienia tkanek w czasie rzeczywistym na podstawie analizy tłumienia wzdłuż ROI. Oprogramowanie umożliwiające pomiar stłuszczenia wątroby |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy ultrasonograficzne w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT, MR lub PET tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na głowicy convex, liniowej, sektorowej, endocavity oraz rektalnej |  | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  | TAK |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. |  | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - poz. 4 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min 2025: ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | TAK |  |
|  | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana za pomocą 2 kolumn hydraulicznych w obudowach aluminiowych, zapewniających wysoką sztywność oraz łatwość czyszczenia i dezynfekcji | TAK, |  |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | TAK |  |
|  | Wspomaganie regulacji segmentu oparcia pleców z wykorzystaniem sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 85° (+/- 5°) | TAK, podać |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe na całej długości leża pokryte miękkim tworzywem chroniące leże i poręcze boczne przed możliwymi uszkodzeniami w trakcie przejazdu wózkiem | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe w 4 narożnikach leża uzupełniające ochronę leża | TAk |  |
|  | Dwuczęściowy uchwyt do przetaczania wózka umieszczony od strony głowy pacjenta z możliwością jego opuszczenia pod leże w razie konieczności nieograniczonego dostępu do głowy pacjenta | TAK |  |
|  | Jednoczęściowy uchwyt do przetaczania od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Uchwyty jako elementy narażone na uszkodzenia wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające miękkie nakładki pod ręce | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka posiadająca szeroki rozstawu kolumn wznoszących oraz leże wypełnione materiałem umożliwiającym monitorowanie pacjenta aparatem typu C | TAK |  |
|  | Wózek umożliwiający bezpieczny transfer pacjenta na łóżko lub stół poprzez: - duży zakres regulacji wysokości wózka - minimalną przerwę transferowej pomiędzy leżem wózka a łóżkiem | TAK |  |
|  | System centralnej blokady kół jezdnych wózka realizowany dwoma dźwigniami dostępnymi dla personelu od strony głowy i nóg pacjenta | TAK |  |
|  | System hydrauliczny unoszenia i opuszczania leża a także wykonania przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty- Trendelenburga realizowany przez personel przy pomocy dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron podstawy wózka | TAK |  |
|  | Koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | TAk |  |
|  | Osłona podstawy z tworzywa z dedykowanym miejscem dla 2 butli tlenowych o pojemności 5l oraz posiadająca półkę na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka max. 800 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. od 580 do 905 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 16° dla obu funkcji | TAK, podać |  |
|  | Nośność maksymalna min. 320 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  | Poręcze boczne z funkcją opuszczania w dół i przesunięci pod leże w celu minimalizacji przerwy transferowanej | TAK |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości min. 1200 mm oraz wysokości min. 350 mm mierzonej od leża bez materaca. | TAK, podać |  |
|  | Poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża bez materaca. | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówki zintegrowany z ramą leża posiadający funkcje: - składania na ramę leża - regulację wysokości - wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm z zamkiem, wodoszczelny. Materac posiadający system mocowania do leża zapobiegający przesuwaniu się materaca w trakcie przejazdu. Kolor materaca do uzgodnienia z zamawiającym. | TAK |  |
|  | System wspomagania manewrowaniem wózkiem realizowany przy pomocy piątego koła dołączanym dwoma dźwigniami dostępnymi dla personelu od strony głowy i nóg pacjenta | TAK |  |
|  | W narożnikach leża dodatkowe tworzywowe gniazda posiadające możliwość zamocowania dodatkowego wieszaka kroplówki lub innych elementów wyposażenia wózka | TAK |  |
|  | Wózek produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 lub równoważnej potwierdzone dołączonymi wraz z dostawą aparatu certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. | TAK |  |

- W przypadku parametrów ocenianych (jeżeli występują w powyższej tabeli) należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny.

- Sformułowanie „TAK, podać” oznacza bezwzględny wymóg – zalecane. W przypadku wpisania tylko słowa „TAK” w kolumnie parametr oferowany, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza, że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji. W przypadku niewypełnienia rubryki, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- „Opis parametrów wymaganych minimalnych” oznaczaj wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i pozycji „bez punktacji”).

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę konkretnych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w pozycjach w których parametr jest oceniany, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane parametry.

- W przypadku braku wpisania przez Wykonawcę wartości „TAK” lub „NIE” lub innych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w zakresie parametrów ocenianych skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji 0 punktów.

Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.