Pakiet numer 4														Załącznik numer 3 do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Kolumna sufitowa anestezjologiczna - poz. 1 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne | TAK |  |
|  | Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | TAK |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | TAK |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK |  |
|  | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 280 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie ramienia min. 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Konsola |  |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych | TAK |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | TAK |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | TAK |  |
|  | Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na ściance tylnej (gniazda elektryczne) | TAK |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min 45° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O – podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. | TAK |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. | TAK |  |
|  | System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym | TAK |  |
|  | Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm | TAK, podać |  |
|  | Ramię nośne | TAK |  |
|  | Poziome podwójne ramię nośne o długości min. 1900 mm – wymiar liczony jako odległość od osi obrotu pierwszego ramienia przy suficie do osi obrotu konsoli na drugim ramieniu | TAK, podać |  |
|  | Człon drugi ramienia uchylny z wbudowanym siłownikiem – regulacja elektrycznym siłownikiem w pionie w zakresie min. 500 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości z przycisków umieszczonych na uchwycie tworzywowym montowanym od frontu półki | TAK |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK |  |
|  | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone | TAK |  |
|  | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia | TAK |  |
|  | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Grubość ścianki profilu min. 9 mm | TAK, podać |  |
|  | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia | TAK |  |
|  | Hamulec zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej | TAK |  |
|  | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca | TAK |  |
|  | Zintegrowane oświetlenie ambientowe ledowe RGB (min. 2 x 7W na każdy człon ramienia) umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych – oświetlenie z funkcją włączania/wyłączania, regulacją jasności i wyboru kolorystyki sterowanie z panelu dotykowego montowanego na konsoli | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli | TAK |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kopmpozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | TAK, podać |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady | TAK, podać |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii | TAK, podać |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | TAK |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. | TAK |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mmi obciążalności min. 20 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm | TAK, podać |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości 1000 mm i obciążalności min. 20 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK, podać |  |
|  | Wyrób klasy IIb | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta – dołączyć wraz z dostawą urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK, podać |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Kolumna chirurgiczna - poz. 2 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | TAK |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe | TAK |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK |  |
|  | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego maks. 280 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie ramienia min. 200 kg | TAK, podać |  |
|  | KONSOLA: |  |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych | TAK |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych | TAK |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli | TAK |  |
|  | Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na ściance tylnej (gniazda elektryczne) | TAK |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min 45° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK, podać |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x CO2 – dwutlenek węgla | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody. 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm. 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. | TAK, podać |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. | TAK |  |
|  | System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym | TAK |  |
|  | Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm | TAK, podać |  |
|  | RAMIĘ NOŚNE: |  |  |
|  | Poziome podwójne ramię nośne o długości min. 1500 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia. | TAK, podać |  |
|  | Człon pierwszy (górny) ramienia dłuższy niż drugi (dolny) | TAK |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK |  |
|  | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone | TAK |  |
|  | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia | TAK |  |
|  | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
|  | Grubość ścianki profilu min. 9 mm | TAK, podać |  |
|  | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia | TAK |  |
|  | Hamulec zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej | TAK |  |
|  | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli: |  |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg | TAK, podać |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady | TAK |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii | TAK |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony | TAK |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. | TAK |  |
|  | Wyrób klasy IIb | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2016 dla producenta - stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Certyfikat z niezależnej jednostki notyfikowanej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MDR 2017/745 odnośnie wyrobów medycznych - stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta celem prezentacji oferowanego wyroby w przypadku wątpliwości oraz niejasności co do oferowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Lampa operacyjna - poz. 3 z załącznika nr 2

Pełna nazwa i typ: …………………………………………………………….

Producent/Kraj: ………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025 - ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych minimalnych | Parametr graniczny | Potwierdzenie: PARAMETR OFEROWANY – NALEŻY PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. | TAK |  |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | TAK |  |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | TAK |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich | TAK, podać |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm | TAK, podać |  |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | TAK |  |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym | TAK |  |
|  | Kopuła główna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | TAK, podać |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | TAK |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm | TAK, podać |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% | TAK, podać |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | TAK, podać |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | TAK |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 300° wokół mocowania głównego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | TAK, podać |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | TAK |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej - włączenie/wyłączenie kamery - obrót kamery - zoom kamery Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo, funkcji synchronizacji kopuł oraz włączenia kamery | TAK |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | TAK, podać |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | TAK, podać |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | TAK, podać |  |
|  | Kopuła satelitarna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | TAK, podać |  |
|  | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | TAK |  |
|  | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% | TAK, podać |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | Tak, podać |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | TAK, podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak, podać |  |
|  | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | TAK |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | TAK |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | TAK, podać |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | TAK, podać |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 | TAK, podać |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | TAK |  |
|  | Kamera |  |  |
|  | Kamera montowane centralnie na środku kopuły głównej w uchwycie sterylizacyjnym | TAK |  |
|  | Kamera w standardzie min. FULL HD | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  |
|  | Zoom optyczny min. 10x | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 35W | TAK, podać |  |
|  | Zakres pracy minimum od 10 do 800 mm od pola operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny fokus | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu | Tak |  |
|  | Kamera przystosowana do współpracy z systemem integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie oraz nagrywanie obrazu poprzez dedykowany system integracji | Tak |  |
|  | Monitor |  |  |
|  | Lampa wyposażona w monitor medyczny min. 23” zamocowany na dodatkowym trzecim ramieniu wychodzącym wraz z ramionami kopuł z wspólnego zawiesia sufitowego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min 300° wokół mocowania głównego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min 330° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu o min 280° na przegubie łączącym ramię monitora z ramieniem uchylnym | TAK, podać |  |
|  | Monitor łatwy do utrzymania w czystości przystosowany do mycia i dezynfekcji oraz przystosowany do pracy w warunkach aseptyki sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Front monitora na całym obszarze całkowicie płaski bez otworów wentylacyjnych i innych, posiadający dotykowy panel sterujący również zlicowany z ochronną płaską powierzchnią – powierzchnia ochronna wykonana ze szkła hartowanego lub akrylowego w jednym kawałku bez miejsc łączenia i sklejania od frontu | TAK |  |
|  | Obudowa monitora wyposażona w otwory mocujące w standardzie VESA 100x100 mm | TAK |  |
|  | Waga monitora maks. 9 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz monitora – panel LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Jasność min. 300 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1080 mm | TAK, podać |  |
|  | Panel sterujący umieszczony na froncie monitora w formie dotykowych przycisków – nie dopuszcza się przycisków stykowych | TAK |  |
|  | Panel tylny wyposażony w gniazda wejścia/wyjścia: Wejścia minimum: - VGA – 1 szt. - DVI – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo - włączenie/wyłączenie kamery - zoom kamery - auto focus - obrót kamery | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK, podać |  |
|  | Wyrób klasy I | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta lampy - na wezwanie zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sprzęt powinien posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów środowiskowych lub równoważnych: • ENERGY STAR - potwierdzający efektywność energetyczną urządzenia (lub równoważny), • EPEAT - co najmniej poziom Silver (lub równoważny), • TCO Certified - dla sprzętu spełniającego wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (lub równoważny). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania posiadanego certyfikatu w kolumnie „Parametr oferowany” oraz jego załączenia do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, ograniczenia substancji niebezpiecznych, ergonomii oraz odpowiedzialności społecznej, na poziomie nie niższym niż wymagany przez certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO Certified. Równoważność musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, raportami z badań lub deklaracjami zgodności wydanymi przez niezależne, akredytowane jednostki. ENERGY STAR – efektywność energetyczna, Certyfikat równoważny musi potwierdzać, że produkt: - spełnia wymagania efektywności energetycznej co najmniej na poziomie Energy Star (aktualnej wersji dla danej kategorii sprzętu), - posiada limity maksymalnego zużycia energii: - w trybie pracy, - w trybie uśpienia (sleep), - w trybie wyłączenia (off), - obsługuje automatyczne zarządzanie energią (np. przechodzenie w tryb niskiego poboru po bezczynności), - został przetestowany według uznanych norm pomiarowych (np. IEC, ISO). Dowody równoważności: - raport z badań akredytowanego laboratorium, - karta techniczna producenta, - inny uznany międzynarodowy certyfikat efektywności energetycznej. EPEAT – wpływ środowiskowy w całym cyklu życia, Certyfikat równoważny musi obejmować kryteria dotyczące: - ograniczenia substancji niebezpiecznych (co najmniej na poziomie RoHS), - projektowania pod kątem recyklingu i demontażu, - efektywności energetycznej produktu, - możliwości naprawy i modernizacji (np. wymienne komponenty), - odpowiedzialnego zarządzania odpadami i opakowaniami, - udokumentowanej polityki środowiskowej producenta. Dowody równoważności: - certyfikat środowiskowy typu I lub III, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD), - audyt niezależnej jednostki certyfikującej. TCO Certified – zrównoważony rozwój, ergonomia i odpowiedzialność społeczna, Certyfikat równoważny musi obejmować jednocześnie: a) Kryteria środowiskowe - ograniczenie substancji niebezpiecznych, - efektywność energetyczną, - wymagania dotyczące opakowań i recyklingu. b) Kryteria ergonomiczne i jakościowe - bezpieczeństwo użytkowania, - ergonomię pracy (np. emisja światła niebieskiego, migotanie, hałas), - trwałość i niezawodność produktu. c) Kryteria społeczne - przestrzeganie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw, - zgodność z konwencjami MOP (ILO), - audyty fabryk producenta. Dowody równoważności: - raporty z audytów społecznych i środowiskowych, - certyfikaty ergonomiczne i bezpieczeństwa, - dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami międzynarodowymi. | TAK, podać |  |

- W przypadku parametrów ocenianych (jeżeli występują w powyższej tabeli) należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny.

- Sformułowanie „TAK, podać” oznacza bezwzględny wymóg – zalecane. W przypadku wpisania tylko słowa „TAK” w kolumnie parametr oferowany, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza, że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji. W przypadku niewypełnienia rubryki, zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagany parametr w stopniu minimalnym.

- „Opis parametrów wymaganych minimalnych” oznaczaj wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i pozycji „bez punktacji”).

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę konkretnych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w pozycjach w których parametr jest oceniany, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane parametry.

- W przypadku braku wpisania przez Wykonawcę wartości „TAK” lub „NIE” lub innych wartości w kolumnie „Potwierdzenie: parametr oferowany należy podać / opisać” w zakresie parametrów ocenianych skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji 0 punktów.

Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.