Załącznik nr 3.2 do SWZ

postępowanie SZP/243-056/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2

I. Nazwa urządzenia: Inkubator zamknięty - 1 szt.

II. Krótki opis urządzenia: inkubator zamknięty na potrzeby zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty Wykonawca winien wskazać parametry oferowanego sprzętu, odnosząc się do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Inkubator przeznaczony do opieki nad przedwcześnie urodzonymi noworodkami do wagi 10 kg. - Sterowany mikroprocesorem - Podwójne ścianki z pleksiglasu - Warunki klimatyczne wewnątrz inkubatora są utrzymywane przez elektroniczny regulator temperatury - Temperatura jest mierzona wbudowanym termometrem i jest wyświetlana na wyświetlaczu inkubatora. - Wbudowany moduł nawilżacza umożliwia automatyczną regulację wilgotności względnej według potrzeb obsługi. - Wszystkie ważne parametry inkubatora są monitorowane ze wsparciem alarmów. - Zintegrowane monitorowanie funkcji życiowych (SPO2, puls, PI, PVI) - Dla ograniczenia spadku wymaganych temperatur w przestrzeni pacjenta, po otwarciu drzwi, inkubator posiada system automatycznego wzrostu przepływu powietrza w przestrzeni pacjenta. - Maks. pobór mocy: 600 W - Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 1575–1775 mm, długość 1150 mm, szerokość 610 mm (+\- 10%) - Masa maksymalnie 110 kg - Hałas: maks. 38 dB - Co najmniej dwa tryby pracy umożliwiające mierzenie i regulację według temperatury powietrza lub według temperatury noworodka: - tryb według temperatury powietrza (min. zakres nastawień): 20,0 °C - 37,0 °C krokowo co 0,1 °C; 37,1 °C - 39,0 °C krokowo co 0,1 °C - Tryb według temperatury ciała noworodka (min. zakres nastawień): 34,0 °C - 37,0 °C krokowo co 0,1 °C ; 37,1 °C - 39,0 °C krokowo co 0,1 °C - Min. zakres wyświetlanej wartości temperatury na wyświetlaczu: 10,0 °C - 45,0 °C - Dokładność mierzenia temperatury: ± 0,1 °C - Dokładność regulacji temperatury: ± 0,3 °C od nastawionej wartości - Nastawienie temperatury powietrza powyżej 37,0 °C: tylko po specjalnej ingerencji obsługi po potwierdzeniu temperatury >37 °C - Inkubator umożliwia mierzenie i regulację stężenia tlenu. - Nastawienie stężenia O2 (zakres nastawień co najmniej): 22 – 75 % , krokowo co 1 % - Zakres wyświetlanego stężenia O2 na wyświetlaczu w trybie O2 min. 10 – 100 % - Nastawienie stężenia O2 ponad 40%: tylko po specjalnej ingerencji obsługi po potwierdzeniu stężenia O2 >40% - Dokładność mierzenia stężenia O2: ± 3 % - Dokładność regulacji O2: ±1,5 % O2 od nastawionej wartości - Zakres temperatury podczas mierzenia O2 min. -5 °C - +50 °C - Umożliwia mierzenie i regulację wilgotności względnej - Nastawienie wartości RH (zakres nastawień min.): 40 – 95 %, krokowo co 1 % - Zakres wyświetlanej RH na wyświetlaczu w trybie RH min. 10 – 99 % - Zbiornik wody co najmniej 1,5 l wody demineralizowanej - Dokładność regulacji RH: ± 5 % od nastawionej wartości - Dokładność mierzenia RH: ± 5 % - Umożliwia ważenie noworodka. Zakres ważenia co najmniej 0 – 7 kg - Dokładność ważenia: - ±2 g ±1 digit (od 0 kg do 1 kg) - ±5 g ±1 digit (od 1 kg do 3 kg) - ±10 g ±1 digit (od 3 kg do 7 kg) - Tryb saturowania krwi tlenem SpO2 - Umożliwia mierzenie saturacji krwi arterialnej tlenem i mierzenie pulsu noworodka - Zakres wyświetlanej SpO2 na wyświetlaczu: 0 – 100 % - Zakres wyświetlanego pulsu na wyświetlaczu min. 25 – 240 bpm - Zakres wyświetlanej PI na wyświetlaczu min. 0 – 20% - Zakres wyświetlanej PVI na wyświetlaczu: 0 – 100% - Zakres wyświetlanej SpHb na wyświetlaczu min. 0 – 25 g/dl - Dokładność mierzenia SpO2: ± 3 % ±1 digit within 70 – 100 % SpO2 - SpO2 posiada obwód do mierzenia saturacji krwi arterialnej tlenem. - Liczba pacjentów w pamięci co najmniej 20. - Liczba zarejestrowanych alarmów u jednego pacjenta min. 100 - Liczba zarejestrowanych alarmów ważenia u jednego pacjenta min. 100 - Czas zapisów trendów min.14 dni - Posiada cztery obrotowe kółka z hamulcem - Możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 200 mm za pomocą pedałów nożnych - W dolnej części inkubatora znajduje się co najmniej półka oraz szuflady duża i mała - Dużą szufladę można wysunąć tylko na jedną stronę. Małą szufladę można wysunąć na obie strony. - Zdejmowana kopuła górna inkubatora - Otwierane ścianki inkubatora zabezpieczone pokrętłami blokującymi - Ściany boczne posiadają min. 5 otworów do obsługi i min. 10 wejść na wężyki/przewody w narożnikach górnej części. - Wejścia te przeznaczone są dla dostępu wężyków/przewodów i kabli dodatkowego sprzętu i wyposażenia, które znajdują się poza częścią komory inkubatora przeznaczonej dla pacjenta. - Na przedniej stronie inkubatora umieszczony zasobnik wody do modułu nawilżającego. - Na ścianie bocznej inkubatora jest umieszczona listwa do mocowania oprzyrządowania. Obciążenie listwy wynosi min. 4 kg. - Stojak montowany do dna inkubatora, przeznaczony do zawieszania dodatkowych urządzeń. - Panel do obsługi zawieszony na ramieniu stojaka, posiada elektronikę, która zapewnia wymagane parametry pracy inkubatora. - Wszystkie aktualne mierzone parametry i dane pomocnicze są wyświetlane na wyświetlaczu LCD o przekątnej min. 9' - Kąt obrotu panelu do obsługi min. 270° - Dolna część części górnej jest zamknięta wanną z tworzywa do rozprowadzania powietrza do przestrzeni noworodka. Wanna posiada ogrzewanie, wentylator i wloty do doprowadzenia tlenu i powietrza zasysanego z zewnątrz inkubatora. - Elektryczne pozycjonowanie łóżka do min. 12° przy pomocy przycisków na panelu do obsługi. - Łóżko rozkładane w obie strony z możliwością obrotu o 45’ - W dolnej części łóżka jest wysuwana płyta służąca jako podkład do ułożenia kaset RTG bez konieczności otwierania drzwiczek. - ALARMY (co najmniej): - przerwa w zasilaniu inkubatora - usterka czujników temperatury, O2, wilgotności względnej - spadek lub wzrost temperatury ciała/powietrza poza nastawione granice - wzrost temperatury na temperaturę awaryjną - usterka wentylatora - spadek lub wzrost stężenia O2 poza nastawioną granicę - spadek lub wzrost RH poza nastawioną granicę - usterka nawilżacza - usterka wagi - błąd układu elektronicznego modułu SpO2 - spadek lub wzrost SpO2 poza nastawione granice - spadek lub wzrost SpHb poza nastawione granice - Alarmy akustyczne i optyczne - Wyciszanie alarmów za pomocą dedykowanego przycisku na panelu obsługi | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: - Gwarancja na inkubator co najmniej 24 miesiące. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę symulatora. - Sprzęt powinien zostać bezpiecznie dostarczony oraz zainstalowany: Politechnika Wrocławska – Wydział Medyczny; ul. Hoene-Wrońskiego 13c; 50-376 Wrocław; budynek C20; CSM. - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonego sprzętu w języku polskim dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego - Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator zamknięty | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
 i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.