Załącznik nr 3.3 do SWZ

postępowanie SZP/243-056/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3

I. Nazwa urządzenia: Kardiotokograf - 1 szt.

II. Krótki opis urządzenia: kardiotokograf na potrzeby zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty Wykonawca winien wskazać parametry oferowanego sprzętu, odnosząc się do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna - Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie - Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt - Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. - Kompaktowa obudowa aparatu, waga ≤6,5 kg, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie - Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego. - Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu min. 0-60 [stopni] - Dotykowy Ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 12 cali, rozdzielczość ekranu 800 x 600 [px], Interfejs w języku polskim - Do wyboru różne kolory tła ekranu - Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) - Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) - Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (co najmniej 5,10, 15, 20 jednostek) - Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR min.: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. - Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] - Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 - Min. zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm - Częstość powtarzania ≥2 kHz - Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] - Natężenie emitowanej fali US ≤ 3,6 mW/cm2 - Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony co najmniej IPX8 - Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] - Automatyczne i manualne zerowanie TOCO - Automatyczne rozpoznawanie podpięcia przetwornika. - Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu - Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. - Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii - Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] - Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] - Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu co najmniej na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. - Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie - Funkcja ciągłego monitorowania przez min. 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością. - Pamięć archiwum min. 24 h zapisów. Funkcja wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy - Wbudowana drukarka termiczna. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) - W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] - Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] - Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2 - Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 - Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego, m.in. firm: EDAN, Huntleigh, Philips - Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez ≥2 godziny - Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe - Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt. - Wózek do aparatu z koszykiem na akcesoria i blokadą kół. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: - Gwarancja na KTG co najmniej 24 miesiące. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę symulatora. - Sprzęt powinien zostać bezpiecznie dostarczony oraz zainstalowany: Politechnika Wrocławska – Wydział Medyczny; ul. Hoene – Wrońskiego 13c; 50 – 376 Wrocław; budynek C20; CSM - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonego sprzętu w języku polskim dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego - Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiotokograf | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
 i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.