Załącznik nr 2.1 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 1

Pakiet 1 - Dostawa defibrylatora

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. I”, nr sprawy: POUZ-361/343/2025/WM oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dostawa defibrylatora Ilość: 6 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie | defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci - możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Dwa tryby pracy | Manualny i AED | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT | - kolorowy ekran TFT LCD o przekątnej nie mniejszej niż 6,5 | ……………………………* Tak/Nie |
|  |  | - rozdzielczości co najmniej 640×480 | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Poziomy energii | Defibrylator musi umożliwiać wybór co najmniej 20 poziomów energii w zakresie od 1 J do co najmniej 200 J. Dopuszcza się równoważne wartości energii wynikające z konstrukcji producenta oraz zakresy rozszerzone (np. do 360 J). | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Czas ładowania | - do energii 150 J < 5 sekund - do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania | zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych. | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora oraz łyżkach zewnętrznych | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość zmiany wybranej energii po naładowaniu defibrylatora, bez konieczności wykonywania wyładowania terapeutycznego | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość zmiany koloru krzywych (lub stylu prezentacji krzywych) na ekranie | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Kardiowersja | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: | - elektrod wielofunkcyjnych (terapeutycznych) podłączonych do defibrylatora -bez konieczności stosowania dodatkowych elektrod EKG, - łyżek zewnętrznych, przy jednoczesnym monitorowaniu EKG za pomocą elektrod 3- lub 5-odprowadzeniowych | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów (następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Tryb AED | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Tryb EKG i arytmii | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą co najmniej 3 odprowadzeń (np. 3, 5 lub równoważnych). | za pomocą co najmniej 3 odprowadzeń (np. 3, 5 lub równoważnych) | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. | Regulacja ręczna: 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | CMRR dla sygnału EKG | Min. 90 dB | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Filtr EKG | o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Stymulacja | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Natężenie prądu stymulacji | min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Czas trwania impulsu | od wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Częstość | od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów (następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zakres pomiarowy saturacji | 0-100% z rozdzielczością 1% | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna z krzywej pletyzmograficznej (SpO₂). | 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość pomiaru SpO₂ z wykorzystaniem technologii zapewniającej wiarygodny pomiar w warunkach klinicznych, z zastosowaniem sensorów producenta lub kompatybilnych | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania. | co min. od 1 do 120 minut | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: | skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Drukarka | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Rejestrator termiczny | szerokość zapisu min. 50 mm | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość wydrukowania raportów min.: podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60 Hz. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Czas pracy na akumulatorze | co najmniej 2 godziny ciągłej pracy w trybie pełnego monitorowania lub możliwość wykonania łącznie co najmniej 100 wyładowań z energią 200 J w trybie pracy defibrylatora. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Ciężar urządzenia do 12 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Paszport techniczny | Wymagany wraz z dostawą urządzenia | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Odporność i szczelność: | – Stopień ochrony obudowy: co najmniej IP44, preferowane IP55 lub wyższe. – Odporność na upadek z wysokości co najmniej 75 cm na każdą krawędź i róg. – Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z EN 1789 (sprzęt medyczny w ambulansach) lub normą równoważną. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Normy bezpieczeństwa i EMC: | Zgodność z normami IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-4 lub równoważnymi dotyczącymi defibrylatorów medycznych. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Warunki środowiskowe: | – Temperatura pracy: 0–45°C. – Wilgotność: 10–95% bez kondensacji. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Wyposażenie defibrylatora | - Łyżki zewnętrzne - Elektrody wielofunkcyjne min. 2 komplety - Przewód EKG - Mankiety NIBP – pacjent dorosły i pediatryczny - Wąż NIBP kompatybilny - Czujnik SpO₂ - Moduł EtCO₂ Linie oddechowe do EtCO₂ – min. 2 szt. - minimum 2 akumulatory | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Oferowany sprzęt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Deklaracja zgodności | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |

| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru |  | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). |  | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |  |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu |  | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |  |
| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | ……………………………* Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)