Załącznik nr 2.2 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 2

Pakiet 2 - Dostawa respiratora

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. I”, nr sprawy: POUZ-361/343/2025/WM oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dostawa respiratora Ilość: 3 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej | Respirator powinien być wyposażony w stabilną podstawę jezdną z blokowanymi kołami, zapewniającą bezpieczne przemieszczanie urządzenia oraz miejsce na montaż lub przechowywanie niezbędnych akcesoriów. Konstrukcja podstawy musi gwarantować pewne mocowanie respiratora i odporność na przypadkowe przesunięcia. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne respiratora: | Wysokość 40 cm Szerokość 40 cm Głębokość 35 cm +/- 1 cm | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 200 do 240 VAC, 50 Hz | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Pobór mocy | do 150 WAT | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zasilanie akumulatorowe | Minimum 60 minut pracy na baterii +/- 10 min | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Urządzenie autonomiczne | Respirator musi być w pełni funkcjonalny w trybie autonomicznym, wykorzystując powietrze atmosferyczne, bez konieczności podłączania do instalacji gazów medycznych. Urządzenie musi posiadać wbudowany kompresor/turbinę powietrza zapewniającą pełną pracę respiratora wyłącznie na powietrzu atmosferycznym.. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych | Respirator powinien umożliwiać opcjonalne podłączenie tlenu medycznego z instalacji szpitalnej (jeśli instalacja jest dostępna). Możliwość ustawienia mieszaniny oddechowej w zakresie 21–100% O₂, przy czym FiO₂ = 21% musi być możliwe do uzyskania bez podłączenia instalacji tlenowej. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Respirator powinien być wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 8 cali, umożliwiający czytelne wyświetlanie parametrów, krzywych i ustawień wentylacji. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Tryby wentylacji | Respirator umożliwia tryby wentylacji kontrolowane objętościowo i ciśnieniowo, wspomagane oddechy spontaniczne, tryby CPAP i NIV lub równoważne funkcjonalnie. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Możliwość dostosowania granic alarmowych | wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Ciągły pomiar i wyświetlanie krzywych falowych | min.: EtCO2, ciśnienia dotchawiczego, objętości wdechowej | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Ciągły pomiar i wyświetlanie następujących mierzonych w sposób ciągły parametrów, | min.: EtCO2, objętości minutowej, maksymalnego ciśnienia dotchawiczego, minimalnego ciśnienia dotchawiczego, częstości oddechowej. objętości wdechowej, podatności dynamicznej, oporności | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zakres stosunku I:E | min. 1:1 do 1:4 | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Zestaw zawiera | - przewody ciśnieniowe z szybkozłączem typu AGA - podstawa jezdna - Zestaw przewodów oddechowych wielorazowych lub jednorazowych – min. 5 kompletów. -Filtry bakteriologiczno–wirusowe – min. 5 szt. | ……………………………* Tak/Nie |
|  | Deklaracja zgodności | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |

| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru |  |  | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). |  |  | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |  |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu |  |  | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |  |
| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)