Załącznik nr 2.3 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 3

Pakiet 3 – Dostawa drobnego sprzętu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. I”, nr sprawy: POUZ-361/343/2025/WM oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| POZ. A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Opis parametrów |  |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Poz. A Ssak elektryczny Ilość: 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, Elektrycznego ssak medycznego wraz z wyposażeniem, przeznaczony do odsysania wydzielin z dróg oddechowych oraz zastosowań zabiegowych, zgodnego z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Maksymalne podciśnienie: |  |  | Min. - 0,8 bar |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Przepływ powietrza: |  |  | min. 40 L/min |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zakres regulacji podciśnienia: od 0 do wartości maksymalnej, regulacja płynna za pomocą pokrętła. |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany czytelny manometr lub wskaźnik podciśnienia |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zasilanie: |  |  | 230 V / 50–60 Hz |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Urządzenie osadzone na mobilnym wózku jezdnym wyposażonym w min. 4 kółka, w tym co najmniej 2 z blokadą. |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Włącznik/wyłącznik główny na obudowie; dopuszcza się włącznik nożny |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Obudowa odporna na środki dezynfekcyjne. |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Maksymalny poziom hałasu podczas pracy: |  |  | ≤ 60 dB |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zbiornik roboczy o pojemności min. 1 L. |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zbiornik bezpieczeństwa |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zbiorniki wykonane z materiału odpornego na dezynfekcję chemiczną i nadające się do sterylizacji w autoklawie |  |  | Min. 121°C |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzieliny kompatybilnych z systemem producenta |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Przewód ssący silikonowy lub PVC: |  |  | - długość min. 1,5 m - odporny na dezynfekcję - wyposażony w zawór odcinający ssanie |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Filtry i zabezpieczenia |  |  | - Filtr antybakteryjny/hydrofobowy zabezpieczający pompę ssaka. - Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. - System zapobiegający cofaniu się wydzieliny do urządzenia. |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Parametry użytkowe |  |  | - Masa urządzenia: ≤ 20 kg (z wózkiem). - Długość przewodu zasilającego: min. 2 m. - Konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i demontaż zbiorników. |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wyposażenie minimalne |  |  | - Ssak elektryczny – 1 szt. - Wózek mobilny – 1 szt. - Zbiornik roboczy min. 1–2 L – 1 szt. - Zbiornik bezpieczeństwa – 1 szt. - Filtr antybakteryjny – 1 szt. - Przewód ssący min. 1,5 m – 1 szt. - Przewód łączący zbiorniki – 1 szt. - Przewód zasilający – 1 szt. - Instrukcja PL – 1 egz. |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745 i oznakowanym CE jako wyrób medyczny |  |  | Wymagane |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| 8. |  | Oferowany sprzęt |  |  | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| 12. |  | Deklaracja zgodności |  |  | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametru |  | Parametry |  |  |  | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1. |  | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). |  | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe - P1 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. |  |  |  | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |  |
| 2. |  | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu |  | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| POZ. B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametrów |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |  | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Poz. B Pompa infuzyjna strzykawkowa Ilość: 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres stosowanych objętości strzykawek |  | 5, 10 , 20, 30, 50/60 (ml) |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Tryb dozowania: |  | infuzja ciągła |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Programowanie parametrów infuzji |  | Min. w jednostkach ml/h |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Dokładność infuzji min. |  | ≤ ± 2% |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: |  | - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa (w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji) |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Klawiatura |  | alfanumeryczna lub/i symboliczna lub/i ekran dotykowy, zapewniający intuicyjną obsługę pompy |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: |  | - szybkość infuzji, - podana dawka, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - stan naładowania akumulatora, |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Strzykawka mocowana od przodu |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zakres prędkości infuzji |  | Min. 0,1 do 999 ml/h |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych i szyn poziomych |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Bolus na żądanie |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany akumulator |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zasilanie z akumulatora |  | Min. 10h przy przepływie 5ml/h |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o poziomie naładowania akumulatora |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Stopień ochrony |  | Min. IP 22 |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Oznaczenie CE dla wyrobów medycznych |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Oferowany sprzęt |  | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Deklaracja zgodności |  | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametru |  | Parametry |  |  |  | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1. |  | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). |  | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe - P2 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. |  |  |  | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |  |
| 2. |  | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu |  | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| POZ. C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametrów |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |  | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Poz. C Pompa infuzyjna objętościowa Ilość: 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie typu stacjonarnego lub mobilnego, dedykowane do podawania płynów infuzyjnych w trybie objętościowym |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Zakres przepływu minimalnie |  | 0,1–1200 ml/h |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Dokładność przepływu |  | ≤ ±2% |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Możliwość programowania co najmniej następujących trybów: |  | - infuzja ciągła - infuzja na zadany czas - dawka na masę ciała (ml/kg/h) lub dawka (mg/kg/h) |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Automatyczne wykrywanie zestawu infuzyjnego (lub kasety) kompatybilnego z pompą |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Alarmy |  | - okluzji, - powietrza w linii, - brak płynu, - koniec infuzji. |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Ekran graficzny i/lub wyświetlacz prezentujący |  | - prędkość infuzji (ml/h), - czas pozostały, - całkowitą podaną objętość, - ilość pozostałą, - stan baterii |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Menu w języku polskim |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Akumulator wewnętrzny pozwalający na co najmniej |  | 10 godzin pracy przy standardowym przepływie (np. 50 ml/h) |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Stopień ochrony urządzenia |  | Min. IP 22 |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych i szyn poziomych |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Oznaczenie CE dla wyrobów medycznych |  | Wymagane |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Oferowany produkt |  | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
|  |  | Deklaracja zgodności |  | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |  |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru |  |  |  |  | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). |  |  |  |  | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe - P3 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu |  |  |  |  | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |  |  |
| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH składane w zakresie poz. A, B i C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  |  |  |  | ……………………………* Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)