Załącznik nr 2.5 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – PAKIET 5

Pakiet 5 - Dostawa drobnego sprzętu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego – cz. I”, nr sprawy: POUZ-361/343/2025/WM oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania techniczne:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane – wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poz. A EKG, Ilość: 3 sztuki |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Liczba przebiegów EKG | Minimum 3, 6 i 12 odprowadzeń | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz umożliwiający czytelną prezentację wymaganych parametrów EKG, w tym jednoczesną lub sekwencyjną prezentację 12 kanałów EKG. Przekątna wyświetlacza nie mniejsza niż 5,0” lub równoważna pod względem czytelności. | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Filtracja sygnału | Eliminacja zakłóceń mięśniowych i sieciowych, stabilizacja izolinii | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Ciągły pomiar HR | Pomiar częstości akcji serca w czasie rzeczywistym, prezentacja na wyświetlaczu | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Sygnalizacja błędów | Brak kontaktu elektrod ze skórą, detekcja symulatora serca | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Tryb pracy | Manualny i automatyczny | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Klawiatura | Obsługa przez: klawiaturę alfanumeryczną lub ekran dotykowy oraz klawiaturę funkcyjną | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Wydruk zapisu EKG | Wydruk zapisu EKG w trybie co najmniej 3 lub 6 przebiegów; dopuszcza się urządzenia umożliwiające wydruk większej liczby przebiegów. | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Rodzaj drukarki | Drukarka termiczna wbudowana, Papier EKG o szerokości nominalnej około 110–115 mm, powszechnie dostępny na rynku. | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Prędkości zapisu | Minimum: 5, 10, 25, 50 mm/s | ……………………………* Tak/Nie |
| 13. | Skala amplitudy | Minimum: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | ……………………………* Tak/Nie |
| 14. | Pamięć wewnętrzna | Co najmniej 500 badań | ……………………………* Tak/Nie |
| 15. | Wyposażenie dodatkowe | Kabel pacjenta, 4 elektrody kończynowe klipsowe, 6 elektrod przedsercowych, papier termiczny min. 25 m | ……………………………* Tak/Nie |
| 16. | Zasilanie | Sieciowe i akumulatorowe; akumulator bezobsługowy wbudowany wraz z ładowarką | ……………………………* Tak/Nie |
| 17. | Zabezpieczenia | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylującym CF | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |
| 1 | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe- P1 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. B KTG, Ilość: 1 sztuka |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Zakres natężenia | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika nie większa niż 5 mW/cm2. | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Zakres pomiaru tętna płodu | 50–210 uderzeń/min | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Czujniki | Ultrasonograficzny do pomiaru tętna płodu, tensometryczny do pomiaru skurczów macicy | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Typ wyświetlacza | Kolorowy ekran LCD, możliwość wyświetlania jednoczesnego zapisu cyfrowej wartości FHR i Toco. | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Wielkość wyświetlacza | Co najmniej 5,7” | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Rozdzielczość wyświetlacza | Co najmniej 320x240 | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Interfejs użytkownika | Dotykowy ekran lub przyciski funkcyjne, menu w języku polskim. | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Alarmy | Dźwiękowe i wizualne przy braku sygnału, skurczach pacjentki poza normą lub tachykardii/bradykardii płodu | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Zabezpieczenia | Obwody zabezpieczone przed zwarciami i przepięciami | ……………………………* Tak/Nie |
| 13. | Zasilanie | Sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wbudowany wraz z ładowarką | ……………………………* Tak/Nie |
| 14. | Mobilność | Urządzenie mobilne z wózkiem | ……………………………* Tak/Nie |
| 15. | Głowice | Głowica TOCO, Głowica Cardio | ……………………………* Tak/Nie |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe | Ręczny znacznik dla pacjentki, pasy mocujące głowice | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametry | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca* |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – P2 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. C Waga Lekarska, Ilość: 3 sztuki |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Nośność maksymalna | Co najmniej 200 kg | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Dokładność / działka wagowa | Co najmniej 50g | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Wzrostomierz. | Wymagany wzrostomierz z zakresem pomiaru co najmniej 85–200 cm, zintegrowany lub jako element zestawu. | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Platforma wagowa | Platforma wagowa o wymiarach nie mniejszych niż 280×280 mm. | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Wyświetlacz | Czytelny wyświetlacz LCD | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Zasilanie | Bateryjne lub sieciowe lub kombinacja (ew. akumulator) | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | Parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert – Parametry jakościowe- P3 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. B SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. D Pulsoksymetr, Ilość: 3 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Wyrób posiada Certyfikat CE | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Podstawowe funkcje: | - Pomiar tętna - Pomiar wysycenia krwi tlenem (SpO₂) Urządzenie przenośne z zewnętrznym czujnikiem | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Zakres i dokładność pomiaru SpO₂: | - Zakres pomiaru: min. 1–100% - Dokładność w zakresie 70–100%: ±2% lub lepsza - - Dokładność w zakresie 60–69%: ±3% lub lepsza | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Zakres i dokładność pomiaru tętna: | - Zakres co najmniej 25–240 uderzeń/min - Dokładność pomiaru tętna w spoczynku: ±3 uderzenia/min lub lepsza - Dokładność podczas ruchu/wysiłku: ±5 uderzeń/min lub lepsza | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Wyświetlacz: | Kolorowy lub z kolorowym podświetleniem | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Interfejs użytkownika: | - Graficzne i liczbowe przedstawienie wyników SpO₂ i tętna - Wskaźnik poziomu baterii | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | Sterowanie: | Przyciskami lub dotykowe | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Tryby pracy: | - Tryb ciągłego monitorowania - Tryb szybkiego pomiaru (jednorazowy odczyt SpO₂ i tętna) | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Zasilanie. | Akumulatorowe lub bateryjne | ……………………………* Tak/Nie |
| 14. | Akcesoria | W zestawie: zewnętrzny czujnik SpO₂ kompatybilny z urządzeniem | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – P4 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. E Oftalmoskop, Ilość: 3 sztuki |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Zakres soczewek (dioptrii) | Zakres soczewek umożliwiający badanie w pełnym zakresie klinicznym, nie mniejszy niż –15 D do +15 D | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Przesłony / szczeliny świetlne | Minimum 5 (np. okrągłe o różnych średnicach, szczelinowe, filtr bezczerwienny – bez wskazywania rodzaju) | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Oświetlenie | Źródło światła LED lub halogenowe | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Regulacja natężenia światła | Wymagana (dowolna skala lub stopniowanie) | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe | ……………………………* Tak/Nie |
| 8. | Konstrukcja | Ręczny oftalmoskop z ergonomicznym uchwytem | ……………………………* Tak/Nie |
| 9. | Wyłącznik | Manualny lub automatyczny | ……………………………* Tak/Nie |
| 10. | W zestawie | Etui ochronne (miękkie lub twarde) | ……………………………* Tak/Nie |
| 11. | Oferowany produkt | oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia jest: a) fabrycznie nowy i należytej jakości; b) kompletny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z przedstawionym celem; c) nieużywany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem, d) wyposażony we wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania zgodnie z przeznaczeniem. | ……………………………* Tak/Nie |
| 12. | Deklaracja zgodności | Wymagane – w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) – wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – P5 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. F Otoskop, Ilość: 3 sztuki |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Powiększenie optyczne | Minimum 3-krotne | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | System oświetlenia | Światłowód LED lub żarówka próżniowa | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Oświetlenie | Jednolita wiązka światła, brak cieni od elementów konstrukcyjnych. | ……………………………* Tak/Nie |
| 6. | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe | ……………………………* Tak/Nie |
| 7. | W zestawie | Etui ochronne (miękkie lub twarde) | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe – P6 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |
| Poz. G Zestaw laryngoskopów , Ilość: 5 sztuk |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać). Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) |  |  |  |  |
| 1. | Przeznaczony do zastosowań klinicznych: | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 2. | Wyrób medyczny | Wymagane | ……………………………* Tak/Nie |
| 3. | Laryngoskop typu Miller (Green standard) lub równoważny | wykonany ze stali nierdzewnej, sterylizowalny, spełniający wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego | ……………………………* Tak/Nie |
| 4. | Oświetlenie | Halogenowe, ksenonowe lub LED | ……………………………* Tak/Nie |
| 5. | Zestaw zawiera: | Co najmniej: - Łyżki Millera rozmiary min. 0,1,2* (jeśli w zestawie 1,2,3 → dodatkowa łyżka 0), Rękojeść, Sztywny futerał | ……………………………* Tak/Nie |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |
| 1. | Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego przez producenta sprzętu w procesie produkcji oferowanego sprzętu. W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w tym zakresie. Kryterium opisane w Rozdziale XIV SWZ (OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT). | parametr punktowany nie jest obligatoryjny do spełnienia TAK, spełnia - 5 pkt. NIE, nie spełnia - 0 pkt. Kryterium oceny ofert - Parametry jakościowe -P7 – do potwierdzenia przedmiotowym środkiem dowodowym zgodnie z Rozdz. VIII § 2 poz. b SWZ. | Należy podać*: ……………………………. TAK, spełnia NIE, nie spełnia |
| 2. | Instrukcja obsługi zaoferowanego sprzętu | w wersji elektronicznej w języku polskim- przy dostawie sprzętu | ……………………………* Tak/Nie |

| Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH dot. Produktów od poz. A do G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca oświadcza, że | - realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. Recykling min. 70% ponownego użycia. 6. oferowane, powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | ……………………………* Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)