Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-042/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Źródło zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

Przedmiotem zamówienia jest jedno kompletne źródło zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii (praca dwukierunkowa), obejmujące wszystkie elementy niezbędne do realizacji badań określonych w OPZ.

Opis systemowy odnosi się do funkcjonalnej kompletności źródła zasilania w kontekście jego zastosowania badawczego w laboratorium LKE, w szczególności do zdolności zasilania, odbioru energii oraz bezpiecznej współpracy z istniejącą infrastrukturą pomiarowo-badawczą Zamawiającego, a nie do łączenia odrębnych postępowań zakupowych ani rozbudowy infrastruktury Zamawiającego.

- Kod CPV:31200000-8 (główny), 31700000-3, 38970000-5 (pomocnicze)

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Źródło zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii (1 zestaw): Źródła zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii z wykorzystaniem aktualnie stosowanych metod badawczych zgodnie z (EN IEC 61000-4-11 lub równoważne, EN IEC 61000-4-29 lub równoważne, EN IEC 61000-4-34 lub równoważne, EN IEC 61000-4-13 lub równoważne, EN IEC 61000-3-2 lub równoważne, EN IEC 61000-3-3 lub równoważne, EN IEC 61000-3-11 lub równoważne, EN IEC 61000-3-12 lub równoważne) oraz w celu przygotowania nowych metod badawczych zgodnie z FDIS EN IEC 61000-3-10 lub równoważne. W skład źródła wchodzi zarówno źródło zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii z zintegrowanym generatorem zapadów, zaników i zmian napięcia zgodnym z IEC/PN-EN 61000-4-11 lub równoważne, IEC/PN-EN 61000-4-34 lub równoważne w układzie zasilania trójfazowym połączeń w trójkąt i w gwiazdę AC (16 2/3Hz, 50Hz, 60Hz) dla napięcia międzyfazowego 0-690V i prądzie znamionowym min. 100 A / fazę, a także niezbędne mobilne stojaki pomiarowe, które muszą zostać połączone z będącymi na wyposażeniu Zamawiającego normatywnymi stanowiskami i oprogramowaniem, co umożliwi utworzenie nisko energochłonnych stanowisk badawczych dla urządzeń energoelektronicznych z siecią zasilania trójfazowego o dużej mocy z cyrkulującym obiegiem mocy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| Wymagane minimalne parametry techniczne źródła zasilania: |  |  |
| 1 | Izolowane galwanicznie uniwersalny symulator sieci 3-fazowej AC i HV DC. |  |
| 2 | Moc wyjściowa min. 250kVA AC/250kW DC. |  |
| 3 | Prąd wyjściowy min. 3x 230A AC @ 360V (L-N) |  |
| 4 | Prąd wyjściowy min. DC: +/- 1500 V / 330 A. |  |
| 5 | Slew rate min. 1250 V/ms. |  |
| 6 | Pasmo wyjściowe min. 0 - 1000 Hz. |  |
| 7 | Funkcja dwukierunkowości przepływu mocy od obiektu i do obiektu w pełnym zakresie mocy. |  |
| 8 | Wymienna zewnętrzna skrzynia przyłączeniowa z okablowaniem. |  |
| 9 | Możliwość pracy zdalnej poprzez interfejs LAN, optyczny z wykorzystaniem oprogramowania sterującego. |  |
| 10 | Możliwość sterowania ręcznego z poziomu panela czołowego generatora. |  |
| 11 | Funkcje bezpieczeństwa i ostrzegające dla pracy z HV, wyłącznik awaryjny. |  |
| 12 | Oprogramowanie sterujące. |  |
| Wymagania szczegółowe źródła zasilania: |  |  |
| 2.1 | Wartość szczytowa mocy wyjściowej min. 250kVA AC/250kW DC |  |
| 2.2 | Wartość mocy dla pracy ciągłej na wyjściu min. 120kVA AC/150kW DC |  |
| 3.1 | Wartość szczytowa prądu wyjściowego 3x 230A AC @ 360V (L-N) |  |
| 3.2 | Wartość prądu AC dla pracy ciągłej min. 100 A na fazę |  |
| 4.1 | Wartość szczytowa prądu wyjściowego min. DC: +/- 1500 V / 330 A |  |
| 4.2 | Wartość prądu DC dla pracy ciągłej min. 100 A na linię |  |
| 5.2 | Dynamika wejścia: Oferowane źródło zasilania laboratoryjnego musi charakteryzować się wysoką dynamiką wyjścia, umożliwiającą realizację badań dynamicznych prowadzonych w laboratorium EMC, w szczególności badań wymagających szybkich zmian napięcia w stanach przejściowych. W ramach tej dynamiki wymagane jest łączne spełnienie następujących parametrów: -minimalny slew rate nie mniejszy niż 1250 V/ms, -czas narastania napięcia (rise time) nie większy niż 50 µs, przy czym parametry te mogą być deklarowane dla określonych warunków pracy urządzenia (w szczególności: zakres napięcia, obciążenie, tryb pracy),. |  |
| 6.1 | Źródło zasilania laboratoryjnego musi umożliwiać realizację badań emisji zaburzeń harmonicznych prowadzonych w laboratorium LKE (w szczególności w zakresie analizy harmonicznych napięcia i prądu generowanych przez badane urządzenia przyłączanego do sieci publicznej). W tym celu wymagane jest zapewnienie możliwości realizacji pomiarów i analiz harmonicznych w ramach stanowisk badawczych funkcjonujących w laboratorium LKE, co najmniej do częstotliwości ok. 2,4 kHz, odpowiadającej zakresowi niezbędnemu do planowanych badań EMC dla częstotliwości podstawowej sieci zasilającej 60 Hz, zgodnie z profilem badań prowadzonych w laboratorium LKE. Wymaganie to nie stanowi rozszerzenia pasma wyjściowego źródła zasilania określonego w pkt 6 ani wymagania pracy źródła z pełną mocą w tym zakresie częstotliwości. |  |
| 7.1 | Zapewniona w pełnym zakresie mocy funkcja dwukierunkowości przepływu mocy od obiektu i do obiektu. |  |
| 7.2 | W trybie oddawania energii przez badany obiekt do źródła zasilania (praca dwukierunkowa) źródło musi zapewniać możliwość pracy z odpowiednio niskim udziałem mocy biernej, umożliwiającą realizację badań urządzeń magazynujących i oddających energię w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W tym zakresie źródło powinno zapewniać współczynnik mocy cosφ ≥ 0,92 w warunkach nominalnych, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. |  |
| 8.1 | Zewnętrzna skrzynia przyłączeniowa musi umożliwiać bezpieczne i bezpośrednie przyłączanie badanych obiektów (EUT) w laboratorium LKE, w typowych zakresach prądów roboczych występujących w badaniach EMC. Skrzynia powinna być przystosowana do obsługi prądów roboczych dla typoszeregu odpowiadających co najmniej zakresom 16 A, 32 A, 63 A oraz 100 A, przy zachowaniu odpowiednich parametrów bezpieczeństwa i kompatybilności z badanymi urządzeniami. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają one funkcjonalnie równoważną możliwość przyłączania EUT w ww. zakresach prądowych, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub modyfikacji stanowisk badawczych Zamawiającego. |  |
| 9.1 | Interfejsy komunikacyjne: Generator musi posiadać interfejsy komunikacyjne: LAN, GPIB IEEE |  |
| 10.1 | Panel sterujący i wyświetlacz: Panel sterujący źródła zasilania laboratoryjnego musi umożliwiać lokalne sterowanie podstawowymi funkcjami urządzenia, w szczególności: – włączanie i wyłączanie źródła zasilania, – konfigurację parametrów zasilania, – konfigurację interfejsów komunikacyjnych, – uruchamianie oraz nadzorowanie testów, w tym testów długotrwałych, – bezpieczne zatrzymanie pracy urządzenia. Funkcje zaawansowane, analityczne oraz dokumentacyjne realizowane są z wykorzystaniem oprogramowania sterującego, o którym mowa w pkt 12 OPZ. |  |
| 11.1 | Pakiet zabezpieczeń HV: Musi posiadać szereg funkcji bezpieczeństwa (również wymaganych dla modułu źródła jeżeli może pracować samodzielnie): blokada (interlock), osłony uniemożliwiające przypadkowe dotknięcie obwodów HV, krańcowe wyłączniki aktywowane automatycznie przy otworzeniu drzwi i obudowy skrzyni przyłączeniowej, tak aby rozłączać automatycznie obwody wyjściowe napięcia, wyłącznik awaryjny na przewodzie min. 3m. |  |
| 11.2 | Musi posiadać wyposażenie zapewniające ochronę urządzenia przed zjawiskami burst/surge / ring wave. |  |
| 12.1 | Wymagania w zakresie wymogów dla oprogramowania dotyczą wyłącznie badań realizowanych z wykorzystaniem dostarczonego źródła zasilania we współpracy z aparaturą i oprogramowaniem stanowiskowym będącymi na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego, wskazanymi w poniże (pod tabelą). Wymagania te nie obejmują wdrożenia, konfiguracji oprogramowania w innych urządzeniach laboratoryjnych niż dostarczone źródło zasilania oraz nie przenoszą na wykonawcę odpowiedzialności za integrację systemową, poprawność wyników badań ani modyfikację oprogramowania lub konfiguracji w aparaturze będącej na wyposażeniu Zamawiającego, jednakże wymagają współpracy oprogramowania (zgodności standardów komunikacji, sposobu przekazywania i sterowania za pomocą komend) w zakresie prowadzonych badań, które wymagają współpracy (w tym wymiany komunikatów/poleceń) źródła z posiadanym wyposażeniem. Oprogramowanie sterujące źródłem zasilania musi w szczególności (Wykaz aparatury i oprogramowania, o którym mowa poniżej, mieści się w kategoriach infrastruktury wskazanych w pkt 13.1 OPZ): - posiadać bibliotekę nastaw testów, obejmującą normy i wymagania niezbędne do realizacji badań EMC prowadzonych z wykorzystaniem dostarczonego źródła zasilania, w tym normy wskazane w OPZ; - po wybraniu normy z biblioteki nastaw testów umożliwiać wskazanie wykazu testów do przeprowadzenia, w zależności od rodzaju badanego przyłącza, w zakresie obsługiwanym przez źródło zasilania; - umożliwiać zmianę parametrów normatywnych testu oraz zapisywanie wprowadzonych zmian pod własną nazwą użytkownika, - umożliwiać tworzenie i zapisywanie własnych procedur badawczych, składających się z pojedynczych testów realizowanych przez źródło zasilania oraz instrukcji dla badającego; - umożliwiać tworzenie raportów z badań realizowanych z wykorzystaniem źródła zasilania w formacie RTF, przy czym raport musi posiadać możliwość indywidualnej konfiguracji przez użytkownika. |  |
| 13 | Integracja z istniejącą infrastrukturą pomiarowo-badawczą Zamawiającego obejmuje zapewnienie zgodności parametrów elektrycznych, interfejsów przyłączeniowych oraz zdolności do bezpiecznej współpracy urządzeń, bez ingerencji w konfigurację infrastruktury Zamawiającego, procedury akredytowane ani odpowiedzialności za wyniki pomiarów. |  |
| 13.1 | Na wyposażeniu laboratorium LKE znajdują się obciążenia i urządzenia współpracujące ze źródłem zasilania laboratoryjnego, w szczególności: – filtry dla komory SAC, – sieci sprzęgające do badań odporności na zaburzenia SURGE, EFT/Burst, sinusoidalnie tłumione oraz oscylacyjnie gasnące, – impedancja do badań emisji wahań i migotania napięcia (Flicker), – analizator harmonicznych prądów zasilających, – oprogramowanie dokumentująco-sterujące wykorzystywane w laboratorium LKE. Wymagane jest, aby oferowane źródło zasilania laboratoryjnego było przystosowane do bezpiecznej pracy z ww. obciążeniami, w szczególności poprzez zapewnienie zgodności parametrów elektrycznych, interfejsów przyłączeniowych oraz dostarczenie niezbędnych przejściówek, adapterów i elementów zabezpieczających. W ramach dostawy wymagane jest zapewnienie ochrony wyjść źródła zasilania przed resztkowym napięciem zaburzeń generowanych przez symulatory narażeń będące na wyposażeniu Zamawiającego, w celu zapobieżenia uszkodzeniu nowo dostarczanego źródła. Integracja, o której mowa powyżej, ogranicza się do zapewnienia zdolności bezpiecznej współpracy źródła zasilania z istniejącą infrastrukturą laboratoryjną i nie obejmuje modernizacji infrastruktury Zamawiającego, modyfikacji konfiguracji urządzeń będących na jego wyposażeniu, zmian procedur akredytowanych ani odpowiedzialności za wyniki badań. W zakresie oprogramowania dokumentująco-sterującego wymagane jest zapewnienie, w ramach dostawy, kompatybilności nowo dostarczanego źródła zasilania z istniejącym środowiskiem sterująco-dokumentującym Zamawiającego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego uruchomienia i eksploatacji. Aktualizacja lub dostawa oprogramowania może dotyczyć jedynie komponentów bezpośrednio związanych z obsługą dostarczanego źródła zasilania i nie obejmuje unifikacji procedur badawczych ani integracji pozostałych urządzeń laboratoryjnych. |  |
| 14 | Zestaw akcesoriów do integracji z infrastrukturą. |  |
| 14.1 | W ramach dostawy wymagany jest zestaw akcesoriów niezbędnych do bezpiecznego podłączenia i eksploatacji nowo dostarczanego źródła zasilania laboratoryjnego w istniejącej infrastrukturze laboratoryjnej Zamawiającego, wynikający z obsługi wyższych napięć i prądów oraz dwukierunkowego charakteru pracy źródła. Zestaw akcesoriów obejmuje w szczególności: – elastyczne przewody wysokoprądowe i wysokonapięciowe z bezpiecznymi wtykami, o parametrach dostosowanych do maksymalnych napięć i prądów źródła oraz warunków pracy w laboratorium, w tym o długości minimalnej 5 m; – sieć odsprzęgającą lub rozwiązanie równoważne, którego celem jest zabezpieczenie wyjść nowo dostarczanego źródła zasilania przed napięciem resztkowym oraz stanami nieustalonymi mogącymi wystąpić podczas badań z wykorzystaniem generatorów narażeń będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zastosowanie sieci odsprzęgającej lub rozwiązania równoważnego służy wyłącznie ochronie nowo dostarczanego źródła zasilania i nie obejmuje rozbudowy, modernizacji ani modyfikacji generatorów udarowych lub innych elementów infrastruktury Zamawiającego. Integracja z oprogramowaniem dokumentująco-sterującym Zamawiającego może być wymagana wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia komunikacji, sterowania i dokumentowania pracy nowo dostarczanego źródła zasilania. W przypadku, gdy dla uruchomienia pracy źródła niezbędna jest aktualizacja oprogramowania w tym zakresie, obowiązkiem wykonawcy jest doprowadzenie do prawidłowej pracy źródła oraz zachowanie funkcjonalności środowiska Zamawiającego w zakresie nie gorszym niż przed dostawą. Wymóg ten nie obejmuje modernizacji infrastruktury pomiarowo-badawczej Zamawiającego ani dostosowywania jej do nowych lub zmienionych wymagań normatywnych. |  |
| Inne wymagania: |  |  |
| 1 | Wymagane jest akredytowane świadectwo wzorcowania identyfikowalne wg ISO 17025 lub równoważne zawierające budżet niepewności i spójność pomiarową z odniesieniem do wzorca dla generatora oraz akcesoriów. |  |
| 2 | Dostarczony system musi posiadać europejskie oznakowanie CE lub równoważne, a także zasilanie zgodne z standardem EU tj. 230V(L-N, PE) 50Hz lub 400V (3xL, PE) 50Hz. |  |
| 3 | Dokumentacja zawierająca min. instrukcje obsługi w języku angielskim lub polskim, instrukcje sterowania zdalnego w języku angielskim lub polskim, instrukcje bezpiecznego uruchomienia w języku polskim, schemat połączeń dostarczonego systemu, deklaracje zgodności UE, licencje. |  |
| 4 | Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 6 | Termin dostawy: do max 6 m-cy od dnia podpisania umowy. Nie później niż do 11 września 2026r. |  |
|  | Nazwa, model, producent oferowanego urządzenia |  |

Posiadane w LKE akcesoria pomiarowe, które należy uwzględnić przygotowując integrację z istniejącą infrastrukturą:

- DPA 503N – analizator flickerów i harmonicznych

- AIF 503S4 – impedancja flickerów zgodna z IEC TR 60725 ZTEST, i ZREF dla prądów od 0-75A w układzie zasilania trójfazowymi 50Hz/60Hz i jednofazowym 50Hz/60Hz

- ACS 503S4 – Zasilacz stabilizowany AC 50/60Hz o mocy 90kVA

- ETS Lingrenr  typ N9009 - Filtr komory SAC AC 200A (250V/440V, 4 linie)

- Frankonia, typ PF282A-100/3000VAC/3500DC – Filtr komory SAC DC (model w typoszeregu PF2x100A-3000VAC/3500DC, 2 x 100A, 3000VAC, 3500 VDC, 80dB od 100kHz)

- OCS 500N6.8 – generator impulsowy SDOW zgodny z IEC/PN-EN 61000-4-18 i RWG zgodny z IEC/PN EN 61000-4-12 z bezpiecznymi gniazdami laboratoryjnymi 4mm

- UCS 500M6B - generator impulsowy BURST 4kV, SURGE 4kV z bezpiecznymi gniazdami laboratoryjnymi 4mm dla SURGE i z złączem Fisher F103(f) dla BURST

- CNI 503B5D – sieć sprzęgająco-odsprzęgająca BURST 4kV, SURGE 4kV z bezpiecznymi gniazdami laboratoryjnymi 4mm dla SURGE i z złączem Fisher F103(f) dla BURST

- Pakiet oprogramowania dokumentujaco-sterujacego dpa.control V5.1

- Pakiet oprogramowania dokumentujaco-sterujacego iec.control V5.1

- Pakiet oprogramowania dokumentujaco-sterujacego net.control V5.1

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

- Ilość: 1 sztuka

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, ul. Janiszewskiego 11 A, 50-372 Wrocław, budynek C15.

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

- Czynności przygotowawcze: W terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu warunki przyłączeniowe dla dostarczanego systemu, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące zasilania, zabezpieczeń oraz innych mediów niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzeń. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin w miejscu planowanej instalacji urządzeń przed przekazaniem warunków przyłączeniowych.

- Dostawa i instalacja: Przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 10  dni. Dostawa, rozładunek, wniesienie oraz instalacja systemu muszą zostać zrealizowane wyłącznie siłami Wykonawcy. Nie dopuszcza się realizacji dostawy w formie przesyłek kurierskich. Ze względu na wartości napięć i prądów roboczych, uruchomienie urządzenia oraz jego podstawowych komponentów dostarczanych w ramach zamówienia musi zostać przeprowadzone z udziałem przedstawiciela producenta lub osoby przez niego upoważnionej.

- Wykonawca odpowiada za*:

- kompletność dostawy,

- podłączenie urządzeń do wcześniej przygotowanych instalacji,

- instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, spełniającym wymagania przyłączeniowe,

- instalację i konfigurację oprogramowania w zakresie niezbędnym do uruchomienia i eksploatacji dostarczonego źródła zasilania,

- uporządkowanie miejsca instalacji oraz usunięcie opakowań,

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa dostarczonego źródła zasilania po instalacji,

- przeprowadzenie instruktażu po zakończonym uruchomieniu i testach

* Instalacja, uruchomienie systemu, testy i instruktaż powinny zostać przeprowadzone w terminie do 2 tygodni od daty dostawy.

- Zamawiający:

- umożliwi przeprowadzenie oględzin w miejscu potencjalnej instalacji urządzenia przed dokonaniem przekazania warunków technicznych,

- udostępni 2 wózki paletowo-widłowe (ręczne, udźwig 1 tona),

- umożliwi przechowanie w zadaszonym, zabezpieczonym pomieszczeniu dostarczonego urządzenia na okres pomiędzy dostawą a instalacją,

- zapewni media wskazane przez dostawcę w warunkach przyłączeniowych na ustalonym podczas oględzin na miejscu.

- Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

- Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Informatyki i Telekomunikacji / poz. 56 Generator do badania tętnień powstających w magazynach energii.

Kalkulacja ceny dla urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną

| lp | Urządzenie z oprogramowaniem, | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Źródło zasilania laboratoryjnego z możliwością odbioru energii | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

*niepotrzebne skreślić

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
 i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.