## PAKIET 1
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 1 - ŁÓŻKA SZPITALNE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Łóżko szpitalne elektryczne | Zgodnie z załącznikiem poniżej. |  | 19 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"
Łóżko szpitalne elektryczne
KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:
Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
I. | ŁÓŻKO SZPITALNE |  | TAK
1 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu lub za pomocą dwóch suwaków. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. |  | Tak
2 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża |  | Tak
3 | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. |  | Tak
4 | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową |  | Tak
5 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania |  | Tak
7 | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy dla segmentu pleców, z wyraźnym zaznaczeniem kąta: 30o i 60o lub 30o i 45o lub 00 i 170 np. z indykatorem w postaci kulki. Wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem minimum kąta 20o - wskaźnik nachylenia kątowego leża zintegrowany z poręczą lub na barierce bocznej, np. z indykatorem w postaci kulki. Lub Dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 0-90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15°- wskaźnik nachylenia kątowego leża zintegrowany na barierce bocznej, wskaźnik kątowy kulkowy. |  | Tak
8 | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych |  | Tak
9 | Leże wypełnione min. Czteroma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami (Polipropylen), z systemem zatrzaskiwania. Panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. panele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. |  | Tak
10 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Lub Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. System obsługiwany dźwigniami zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. |  | Tak
11 | Pojedyncze lub podwójne koła jezdne o średnicy min. 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka |  | Tak, podać
12 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: |  | Tak, podać
Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur,
Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg.
W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej, służących do sterowania i regulacji:
- anty i Trendelenburga
- CPR (reanimacyjnej)
- Antyszokowej
- Krzesła kardiologicznego
13 | Zasilanie 220 V-240V, 50-60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  | Tak
14 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu. |  | Tak
15 | Długość zewnętrzna łóżka – 2190mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 23 cm |  | Tak, podać
16 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) |  | Tak, podać
17 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka |  | Tak, podać
18 | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika |  | Tak
19 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 60o +/- 10o |  | Tak, podać
20 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 100 lub 440 +/-20 |  | Tak, Podać
21 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  | Tak
22 | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 |  | Tak
23 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 10o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  | Tak, podać
24 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 10º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  | Tak, podać
25 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  | Tak
26 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  | Tak
27 | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem lub piktogramem niż pozycja Trendelenburga |  | Tak
28 | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  | Tak
29 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): |  | Tak
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka
30 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach |  | Tak
31 | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  | Tak, podać
32 | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  | Tak
33 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego |  | Tak
34 | Tworzywowa osłona podstawy łóżka |  | Tak
35 | Krążki odbojowe w każdym narożniku lub w listwy odbojowe tworzywowe na krótszych bokach |  | Tak
36 | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej. |  | Tak
37 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego |  | Tak, podać
38 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  | Tak
39 | Wyposażenie: |  | Tak
Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej
Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – min. 2szt po każdej stronie łóżka
40 | Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany min. 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140 mm. Łączenie pokrowca zszywane lub zgrzewane. |  | Tak
42 | Uchwyt na kabel do systemu przyzywowego - 1 szt do łóżka |  | Tak
II. | PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE |  | parametr oferowany
1 | System spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową schowaną, niewidoczną. | Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
2 | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
3 | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy | Wskaźnik cieczowy - 3 pkt.
Wskaźnik kulkowy - 0 pkt.
4 | Panel wyposażony w pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. | Panel centralny posiadający minimum 3 pola odróżniające się od siebie kolorystycznie (w każdym polu kilka przycisków) – 5 pkt. Panel posiadający mniej niż 3 odróżniające się od siebie kolorystycznie pola – 0 pkt
5 | Wskaźnik akumulatora informującym o konieczności jego wymiany. | Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
6 | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: - trybie czuwania - trybie gotowości do użycia - najniższej pozycji leża | Tak – 3 pkt., Nie - 0 pkt.
7 | Wskaźnik stanu naładowania baterii akumulatora. | Tak – 3 pkt., Nie - 0 pkt.
WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń: min. 2025 |  | TAK
2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK, podać okres gwarancji
3. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. |  | TAK
4. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. |  | TAK, podać ilość/częstotliwość przeglądów
5. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. |  | TAK
6. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 3 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. |  | TAK
7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta / autoryzowany przez producenta na terenie UE. |  | TAK,
Podać dane adresowe
8. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: |  | TAK
a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB).
b) Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego
9. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. |  | TAK
10. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. |  | TAK
11. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. |  | TAK

## PAKIET 2
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 2 - SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE I STOLIK Z BLATEM ABS
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |  | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szafka przyłóżkowa z ruchomym blatem bocznym | Zgodnie z załącznikiem poniżej. | 19 |  | 5: szt
RAZEM |  |  |  |  | 11: xxxxxx; 12: xxxxxx; 13: xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. |  |  | 12: WYMAGANE; 13: POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"
LP | Parametry techniczne | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
I. | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z RUCHOMYM BLATEM BOCZNYM |  | TAK
1 | Szafka przyłóżkowa z wysuwnym blatem bocznym |  | TAK
2 | WYMIARY: 480x400x880 mm [+/-50mm] [szer.xgł.xwys.] |  | TAK, podać
3 | Wymiary części szafki z drzwiczkami: 410x300x316mm [+/-50mm] [szer.xgł.xwys.] |  | TAK, podać
4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105mm [+/-50mm] [szer.xgł.xwys.] |  | TAK, podać
5 | Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, front lakierowany na koor wg palety RAL |  | TAK
6 | Blat górny z tworzywa ABS w kolorze białym z pogłębieniem |  | TAK
7 | Blat boczny z wodoodpornej płyrty laminatu HPL, wysuwany |  | TAK
8 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o śrenicy min. 50 mm, w tym 2 z blokadą |  | TAK
9 | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo |  | TAK
WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – min. 2025 |  | TAK
2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK, podać okres gwarancji
3. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. |  | TAK
4. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. |  | TAK, podać ilość/częstotliwość przeglądów
5. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. |  | TAK
6. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 3 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. |  | TAK
7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta / autoryzowany przez producenta na terenie UE. |  | TAK,
Podać dane adresowe
8. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: |  | TAK
a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB).
b) Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego
9. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. |  | TAK
10. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. |  | TAK
11. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. |  | TAK

## PAKIET 3
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET 3 - WÓZKI ZABIEGOWE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wózek oddziałowy | Wózek opatrunkowy. Wymiary (szer. x gł. x wys.) bez wyposażenia dodatkowego 700x560x1000 mm Szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x156mm), 1xblat roboczy stalowy lakierowany proszkowo wysuwany z przodu wózka 530x440 mm, 1xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, 2xuchwyt do prowadzenia WYKONANIE: - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. - blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości co najmniej 40 mm - szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS , pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm., w tym min. dwa z blokadą - uchwyt do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wymiary szafki:(szer. x gł. x wys.) 600x500x550 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (szer. x gł. x wys.) 525x465x145 mm wymiary blatu: (szer. x gł. x wys.) 600x500 mm wymiary powierzchni uzytkowej blatu: (szer. x gł. x wys.) 550x450 mm Kolor do wyboru przez Zamawiającego |  | 3 | szt
2 | Wózek oddziałowy | Wózek oddziałowy Wymiary (szer. x gł. x wys.) bez wyposażenia dodatkowego 650-740 x 550-610 x 1000-1050 mm Szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x150-156mm, 1x225-234mm), 1xuchwyt do prowadzenia WYKONANIE: Blat stalowy lub z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości co najmniej 40mm Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL lub z tworzywa sztucznego, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary szafki: (szer. x gł. x wys.) 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 3x156mm): (szer. x gł. x wys.) 450-525x390-440x141 mm (przy wysokości frontu 1x234mm): (szer. x gł. x wys.) 450-525x390-440x209 mm |  | 2 | szt
3 | Wózek anestezjologiczny | WÓZEK ODDZIAŁOWY ANSTEZJOLOGICZNY Wymiary wózka bez wyposażenia (szer. x gł. x wys.) 670-740x570-600x1000-1040 mm Szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm), 1xnadstawka na 12 pojemników w dwoch rzędach, 1x kosz na odpady z pokrywą uchylną, 1x pojemnik na cewniki, 1x pojemnik na zużyte igły, 1x pojemnik na rękawiczki WYKONANIE: - blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm - szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje - stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą - uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflad: (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm |  | 1 | szt
4 | Wózek reanimacyjny z tacą | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem szafka z 4 szufladami (wysokość frontów:3x156mm, 1x234mm), kolory szuflad: 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 2xodcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami, 1xwieszak kroplówki, 1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, 1xuchwyt butli z tlenem, 1xpojemnik na zużyte igły, 1xuchwyt do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS, 1xdeska do RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt. WYKONANIE: - blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm - szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL 5012 - niebieski 6018 - zielony 1018 - żółty 3000 - czerwony. prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą - uchwyty do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm |  | 2 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 4
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 4 - MEBLE MEDYCZNE TAPICEROWANE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Fotel do pobierania krwi | Stanowisko do pobierania krwi do zabiegu iniekcji na prawym i lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi. Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek fotela. Budowa: - Zagłówek - Podłokietnik zintegrowany z oparciem - Wspornik podłokietników - Siedzisko-oparcie - Rama stanowiska Dane techniczne: Całkowita szerokość: 78-85 cm Całkowita długość: 78-85 cm Szerokość podstawy: 65-72 cm Długość podstawy: 70-75 cm Dopuszczalne obciążenia: min. 120 kg |  | 2 | szt
2 | Kozetka elektryczna mobilna | Kozetka z elektryczną regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, leżysko dwuczęściowe z podgłówkiem, regulowane sprężynami gazowymi, podwozie jezdne opuszczane do transportu, podajnik podkładów Dane techniczne Szerokość 70 cm Wysokość od min. 54 do min. 94 cm Długość 195 cm Regulacja podgłówka w górę 45° Regulacja podgłówka w dół min. 74° Masa ciała pacjenta max. 150 kg Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%. |  | 7 | szt
3 | Taboret lekarski | Taboret lekarski bez oparcia i bez podnóżkiem WYKONANIE: - siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję - podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą - regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną Wymiary: średnica podstawy: 600-650 mm średnica siedziska: 350-400 mm wysokość siedziska: 480-600 mm |  | 65 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 5
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 5 - WÓZKI, STOJAKI I STOLIKI ZABIEGOWE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wózek do przewożenia leków | Wózek na leki 2xblat 600-610x360-400x15-17mm, 1x uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, - stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, - blat w formie wyjmowanej tacy Wymiary całkowite: 805x430x890 mm wymiary powierzchni użytkowej blatu: 610x360x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość] Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%. |  | 4 | szt
2 | Stojak do kroplówek z listwą zasilającą | Wykonany z: głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 kolumna zewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali malowanej proszkowo kolumna wewnętrzna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 podstawa z tworzywa sztucznego Dane techniczne: – średnica podstawy: 575 mm – średnica kolumny zewnętrznej: 16 mm – średnica kolumny wewnętrznej: 25 mm – regulacja wysokości w zakresie: 1320 – 2350 mm – podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą – listwa zasilająca na min. 4 gniazdka sieciowe i centralny wyłącznik |  | 20 | szt
3 | Stolik zabiegowy typu MAYO | STOLIK INSTRUMENTALNY TYPU MAYO (szer. x gł. x wys.) 750 X 500 X 950 - 1320 mm Blat z pogłębieniem obracany w poziomie, regulacja wysokości za pomoca siłownika pneumatycznego lub podnośnika hydraulicznego, 3 koła pojedyńcze, wszystkie z hamulcem. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej/ nierdzewnej gat. 0H18N9 |  | 5 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 6
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 6 - WÓZEK INWALIDZKI I BALKONIK REHABILITACYJNY
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wózek inwalidzki do transportu pacjenta w pozycji siedzącej | Wózek inwalidzki z podnóżkiem, stalowy wzmocniony. Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo o udźwigu do 225 kg • Rama - STALOWA • SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU • Funkcja regulacji środka ciężkości • Ciągi - STALOWE • Podnóżki- UCHYLNE ZE SKOKOWĄ REGULACJĄ DŁUGOŚCI • Hamulec postojowy • Podłokietniki- KRÓTKIE Z FUNKCJĄ DEMONTAŻU • Rodzaj kół tylnych - PEŁNE O ŚREDNICY 24" • Rodzaj kół przednich - GUMOWE O ŚREDNICY 8" • Kolor ramy - SREBRNO-CZARNY • Kolor tapicerki - CZARNY • Maksymalna waga użytkownika - 225 kg • Możliwość składania • Waga wózka - max. 25 kg • Szerokość użytkowa siedziska min. 500 mm |  | 6 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 7
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 7 - WAGI MEDYCZNE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | Legalizowana waga kolumnowa lekarska klasy III ze wzrostomierzem. • trwała metalowa konstrukcja wagi z podstawą, • brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem - miernikiem wagowym, • dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru, • obciążenie maksymalne: 300 kg, • wzrostomierz mierzący od 60 do 210 cm (w zestawie) • możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 60 cm oraz BSA powierzchnię ciała pacjenta - (Body Surface Area), • w zestawie zasilacz sieciowy, • Podłączenie do komputera przez standardowy przewód USB (w zestawie), • Waga musi posiadać świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej |  | 2 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 8
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 8 - PARAWAN MOBILNY TELESKOPOWY
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Parawan mobilny teleskopowy | Parawan teleskopowy mobilny (z zasłonką) - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą - maszt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; - wysięgnik wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty zasłonki Wymiary: - szerokość w stanie złożonym: 700 mm - szerokość w stanie rozłożonym: 2000 mm Wymiary podstawy: 765 x 455 mm [szerokośćxgłębokość] Wysokość: 1700 mm Zasłonka - z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, kolor do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%. |  | 10 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 9
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 9 - WÓŻEK DO TRANSPORTU W POZYCJI LEŻĄCEJ
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wózek do transportu w pozycji leżącej | Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej (szer. x gł. x wys.) 700-800x2040-2100x600-900mm Dwusegmentowe leże, lakierowane barierki boczne składane wzdłuż leża (montowane i demontowane bez użycia narzędzi); regulacja wysokości (hydrauliczna lub elektryczna); regulacja segmentu pleców oraz pozycji Anty i Trendelenburga - ręczna za pomocą sprężyn gazowych; konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo lub epoksydowana malowana proszkowo z jonami srebra, podwozie dodatkowo obudowane tworzywem ABS; materac zdejmowany; wszystkie powierzchnie odporne na ścieranie, wilgoć i środki dezynfekcyjne; krążki odbojowe w narożach; koła o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą aktywowaną jedną z dwóch dźwigni; w podstawie wózka wydzielone miejsce na podręczne rzeczy pacjenta. Wyposażenie: wieszak na kroplówki, kosz na butlę z tlenem, pasy do unieruchamiania pacjenta, uchwyt na podkład Wymiary: Szerokość z poręczami bocznymi: max. 830 mm; Długość całkowita: max. 2100 mm, Regulacja wysokości: 600 do 900 mm Kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego |  | 3 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
| OŚWIADCZENIE 1 | Oświadczam, że oferowany produkt stanowi wyrób medyczny w rozumieniu z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 z póź zm) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt oraz zobowiązuję się do ich złożenia na każde żądanie Zamawiającego. | [9 empty] | WYMAGANE | POTWIERDZIĆ
TAK
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SIWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"
WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – min. 2024 |  | TAK
2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK, podać okres gwarancji
3. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. |  | TAK
4. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. |  | TAK, podać ilość/częstotliwość przeglądów
5. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. |  | TAK
6. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 3 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. |  | TAK
7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta / autoryzowany przez producenta na terenie UE. |  | TAK,
Podać dane adresowe
8. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: |  | TAK
a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB).
b) Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego
9. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. |  | TAK
10. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. |  | TAK
11. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. |  | TAK

## PAKIET 10
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 10 - ARTYKUŁY AGD
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Niszczarka na dokumenty | Moc: min. 500 W, Poziom bezpieczeństwa: P-4 lub wyższy, Ilość kartek niszczonych jednorazowo: min. 25, Niszczenie zszytego papieru, kart płatniczych i płyt CD/DVD. Sygnalizacja otwartych drzwi i pełnego kosza. Automatyczny start/stop, funkcja cofania, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Blokada pracy przy wyciągniętym koszu. Pojemność kosza min. 40 l. Obudowa na kółkach. | 2 | szt
2 | Telefony bezprzewodowe | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. Książka telefoniczna: min. 50 numerów i nazw. Odbiór połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy lub dowolnym przyciskiem. Wyłączenie mikrofonu w trakcie rozmowy. Regulacja głośności słuchawki. Wyłączenie tonu przycisków. Wyłączenie słuchawki. Zasięg: do 50 m w pomieszczeniach. Akumulatory 2 x AAA, 550 mAh. Wydajność akumulatorów: do 170 godzin (stan gotowości), do 15 godzin rozmowy. Wyposażenie: baza, słuchawka, przewód linii telefonicznej, polska instrukcja obsługi, akumulatory 2x AAA. | 25 | szt
3 | Czajnik elektryczny | Pojemność min. 1,5 litry Korpus wykonany jest z dwóch warstw - stali nierdzewnej oraz tworzywa żaroodpornego Moc: min. 1750 W Stal nierdzewna INOX wewnątrz; Plastikowa obudowa na zewnątrz Odporny na zabrudzenia, zarysowania oraz działanie wysokich temperatur Podwójne ścianki. technologia "termos" Automatyczny wyłącznik Filtr - siatka Obrotowa podstawa 360º Automatyczne wyłączanie bez wody płaska grzałka płytowa. | 4 | szt
4 | Zmywarka do zabudowy | Zmywarka do zabudowy Wymiary (SxWxG) [cm]: 45 x 81-82 x 55-56 Poziom emisji hałasu [dB]:46 Zabezpieczenie przed zalaniem Wykonanie dna zmywarki: Stal nierdzewna klasa energetyczna: E | 3 | szt
5 | Kuchenka mikrofalowa | Wolnostojaca, kolor srebrna, szara lub inox. Moc min 800 W, sterowanie elektroniczne Tak, oferujemy: Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca kolor czarny Pojemność 20 l Wyświetlacz LED Wymiary 25-30 x 42-46 x 34-38 cm (wys. x szer. x gł.) | 4 | szt
RAZEM | [9 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 11
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 11 - LODÓWKI FARMACEUTYCZNE I ZAMRAŻARKA
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Lodówka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury i powiadomieniem sms | Lodówka farmaceutyczna (szer. x gł. x wys.) bezszronowa 560 x 700 x 1790 - 2000 mm (+/-11 cm.) Obudowa ze stali malowanej na biało lub szaro, drzwi przeszklone, zakres temperatury +2°C / + min. 8°C, 5 regulowanych półek, oświetlenie LED, alarm wizualny lub akustyczny, automatyczne odszranianie, zamek drzwi na klucz, min. dwa kółka, możliwość przełożenia drzwi, niezalezny termostat chroniący przed zamarzaniem, Zasilanie 230V/50-60 hz, Wyposażona w termometr i higrometr oraz rejestrator temperatury z powiadomieniem SMS. Pomiar temperatury z dokładnością do min. 0,4°C. Zapis temperatury co 3 minuty lub 15 minut lub 30 minut lub co godzinę. Alarmuje wysyłając sms, w przypadku przekroczenia zadanych parametrów temperatury oraz braku zasilania. |  | 2 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty. *W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 12
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 12 - LODÓWKI GOSPODARCZE
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Chłodziarka do 82 cm | Chłodziarka kolor: biała (szer. x gł. x wys.) 500 - 600 x 500 - 600 x 800 - 820 mm zamrażalnik min. jedna półka |  | 3 | szt
2 | Chłodziarka podblatowa wolnostojąca do 82 cm | Chłodziarka kolor: biała (szer. x gł. x wys.) 500 - 600 x 500 - 600 x 800 - 820 mm zamrażalnik min. jedna półka |  | 5 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 13
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 13 - KOSZE I POJEMNIKI
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kosz na odpady 20-30l standard z pokrywą | Kosz na śmieci typu CURVER 20l - 30 litrów. Kosz na śmieci z pedałem typu CURVER. Kosz z tworzywa sztucznego. Pokrywa otwierana nogą za pomocą mechanizmu pedałowego. Dostosowany do worków foliowych jednorazowych. Z tworzywa sztucznego, z pokrywą. | 40 | szt
2 | Wiadro pedałowe na odpadki | Kosz na śmieci typu CURVER 20l - 30 litrów. Kosz na śmieci z pedałem typu CURVER. Kosz z tworzywa sztucznego. Pokrywa otwierana nogą za pomocą mechanizmu pedałowego. Dostosowany do worków foliowych jednorazowych. Z tworzywa sztucznego, z pokrywą. | 45 | szt
3 | Pojemnik na mydło w płynie | Dozownik łokciowy uniwersalny, naścienny uruchamiany bez kontaktu z dłonią. Koloru białego, wykonany z tworzywa ABS, w komplecie śruby mocujące i kołki, wymienny pojemnik 500 ml, okienko umożliwiające rozpoznanie dozującego preparatu, z zapasową pompką tłoczącą. Wbudowana wymienna pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu. | 50 | szt
4 | Pojemnik na płyn do dezynfekcji | Dozownik łokciowy uniwersalny, naścienny uruchamiany bez kontaktu z dłonią. Koloru białego, wykonany z tworzywa ABS, w komplecie śruby mocujące i kołki, wymienny pojemnik 500 ml, okienko umożliwiające rozpoznanie dozującego preparatu, z zapasową pompką tłoczącą. Wbudowana wymienna pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu. | 50 | szt
5 | Pojemnik na papier toaletowy fi 19 | Pojemnik na papier toaletowy typu JUMBO, średnica ø 18-23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały. | 35 | szt
6 | Zestaw WC [szczotka + pojemnik] | Szczotka klozetowa: Wykonanie uchwytu pojemnika, rączki szczotki: metal odporny na korozję i dezynfekcję z powłoką chromowaną lub tworzywo sztuczne Miejsca mocowania do ściany niewidoczne lub wolnostojąca. Pojemnik na szczotkę z tworzywa sztucznego. | 35 | szt
7 | Wieszak na ręcznik podwójny | Ze stali nierdzewnej, 2 haczyki, wieszak mocowany do ściany. | 35 | szt
8 | MOBILNE STOJAKI DO WORKÓW Z BRUDNĄ BIELIZNĄ | Pojedynczy stelaż na odpady z pokrywmi otwieraną pedałem z możliwością montowania worka o pojemności 120L. Przeznaczony do zbierania, segregacji i przewozu odpadów. Rama wykonana z metalu malowanego proszkowo. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego - CZERWONY / NIEBIESKI | 3 | szt
RAZEM | [9 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 14
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 14 - WÓZEK NA BRUDNĄ I CZYSTĄ BIELIZNĘ
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Zdjęcie poglądowe | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wózek na brudną i czystą bieliznę | WÓZEK NA BRUDNA/CZYSTA BIELIZNĘ (szer. x gł. x wys.) 1050x580x1080 mm. Wózek do czystej i brudnej bielizny - szafka z drzwiczkami, 2xpółka; - 2xstelaż do worków na odpady. WYKONANIE: szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia - podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy- obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie. |  | 2 | szt
RAZEM | [10 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 12, 13, 14 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 12, 13, 14 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 14 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 15
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 15 - PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Podajnik do ręczników papierowych | Dozownik do ręczników w roli, biały. Wysokość: 37,2 cm Głębokość: 20,3 cm Szerokość: 33,7 cm Waga netto: 3180 g Objętość: 29.63 dm3 | 60 | szt
RAZEM | [9 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"

## PAKIET 16
Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy formularz cenowy do ZP-261-03/2026
PAKIET NR 16 - LUSTRA
LP. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | Jednostka miary Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (cena jednostkowa netto plus podatek VAT) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/numery katalogowe oferowanych produktów*
WYPOSAŻENIE NIEMEDYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Lustro | Wykonanie: bez ramy, krawędzie oszlifowane, naklejane na ściane. Wymiary zewnętrzne: 350-400 x 400-600 mm (sxw) | 45 | szt
RAZEM | [9 empty] | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do podania w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkich informacji wymaganych w kolumnie 11, 12, 13 tabeli niniejszego załącznika. Brak podania wszystkich wymaganych informacji w kolumnach 11, 12, 13 tabeli będzie skutkował odrzuceniem oferty.*W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada nr katalogowego Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 13 tabeli informacji, że dany "produkt nie posiada nr katalogowego"