| SYSTEM WYSIŁKOWY DO ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH PRÓB WYSIŁKOWYCH SERCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS FUNKCJONALNOŚCI, PARAMETR |  | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ WARTOŚĆ | UWAGI, PUNKTACJA WYMAGANIA DODATKOWE |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Nowoczesny zestaw do elektrokardiograficznych testów wysiłkowych zapewniający wysoką jakość rejestracji EKG, wyposażony w zaawansowane algorytmy analizy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12/ 15 kanałowego sygnału EKG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Opcjonalny cyfrowy przewodowy moduł akwizycji 12/ 15 kanałowego sygnału EKG | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpieczne łącze Bluetooth pomiędzy modułem akwizycji sygnału ekg, a stacją roboczą | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wymiary bezprzewodowego modułu akwizycji mniejsze niż 120x70mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Waga nadajnika poniżej 100 g | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas ciągłej pracy modułu akwizycji minimum 8 godzin, zasilanie z AAA | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG w trakcie akwizycji min. 120.000 próbek/sekundę/kanał | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przetwornik analogowo – cyfrowy minimum 24 bitowy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG min. 0,05-300 Hz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ochrona przed przypadkowym przedostawaniem się wody lub innych substancji do środka modułu akwizycji min. IP 40 | TAK, podać |  | =IP40 – 0 pkt >IP40 – 1 pkt |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika, możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Podgląd 12/ 15 kanałów EKG na ekranie monitora w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Konfigurowalne na ekranie monitora okna 12/ 15 kanałowego ekg, trendów, arytmii | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wykonywanie standardowych 12/ 15 odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych z interpretacją badania spoczynkowego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Formaty wydruku EKG, m.in.: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+uśrednione, 12x1, 12x1+uśrednione, 15x1, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja trendów ST index, uniesienie ST, nachylenie ST, HR, MET, BP, produkt podwójny, QT/QTc w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja median bieżących | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach w postaci dwukolorowego wykresu słupkowego z oznaczeniem aktualnej wartości i wartości odniesienia, np. dla początku badania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Alarmy gwałtownego podwyższenia lub obniżenia ciśnienia skurczowego, podwyższenia HR, obniżenia lub uniesienia ST, przekroczenia limitu tętna | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Oznaczanie i prezentacja indeksów: Duke, Framingham, FAI%, HRR | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość podglądu i edycji raportu przed wydrukiem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyfikowany Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość integracji z systemem szpitalnym w standardach: DICOM, HL7 i obsługą Worklist | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi ABPM | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przesyłanie raportów do zaoferowanej do platformy archiwizacji, przeglądania i zarządzania wynikami badań: EKG spoczynkowego, ciśnienia ABMP, holtera EKG, testu wysiłkowego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Komputer typu AiO systemu wysiłkowego o minimalnych parametrach: - Windows 11 Pro - procesor Intel Core i5 lub wyższy - monitor dotykowy minimum 23”, full HD - drukarka laserowa - klawiatura, mysz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dedykowany wózek medyczny producenta systemu do instalacji sprzętu z ramieniem do montażu komputera AiO z możliwością jego ruchu (co najmniej obrót i ruch góra/ dół), półką na drukarkę laserową, szufladą na akcesoria i zabudowanym transformatorem separacyjnym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Drukarka termiczna formatu A4 | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System współpracujący z zaoferowanym systemem rejestracji, archiwizacji i zarządzania badaniami ekg | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| BIEŻNIA MEDYCZNA SYSTEMU WYSIŁKOWEGO |  |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji prędkości min. 0,1 – 20,0 km/h | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres kąta nachylenia 0 – 25% | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Nośność bieżni min. 225 kg | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Długość pasa ruchowego min. 150 m | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szerokość ruchowego pasa min. 50 cm | TAK/ NIE |  | 50cm – 0 pkt >50cm – 1 pkt |
|  | Odległość ruchomego pasa od podłoża maks. 20 cm | TAK/ NIE |  | 20cm – 0 pkt <20cm – 1 pkt |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 lub USB | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zamocowania przycisku awaryjnego zatrzymania w dowolnym miejscu na poręczy bieżni | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Linka bezpieczeństwa z magnesem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ergonomiczne poręcze boczne z możliwością przedłużenia do całej długości pasa | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w konsolę sterującą z panelem dotykowym | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| ZESTAW DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM |  |  |  |  |
| OPIS FUNKCJONALNOŚCI, PARAMETR |  | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ WARTOŚĆ | UWAGI WYMAGANIA DODATKOWE |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | System do nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej zawierający: - centrala monitorująca z monitorem LED i drukarką laserową kolorową, - moduł EKG – 4 sztuk, - ergometr rehabilitacyjny pionowy – 4 sztuki - elementy systemu (moduł EKG, ergometry, oprogramowanie) jednego producenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Licencja umożliwiająca monitorowanie treningu min. 4 pacjentów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy do 8 stanowisk | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dwukanałowe monitorowanie krzywej EKG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany filtr artefaktów i linii bazowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wybór liczby i rodzaju wyświetlanej krzywej EKG na ekranie systemu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Skalowanie krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 0,1 – 15 mV/cm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zmiana prędkości krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 12,5 / 25 mm/s | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja aktualnej wartości HR, MET | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wprowadzania wartości ciśnienia krwi | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wydruk zapisu EKG w trakcie prowadzonego treningu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wydruk raportu z dotychczasowej części treningu w trakcie sesji | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyznaczanie wskaźnika Borga RPE | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Alarmy wizualne i audio dla rytmu serca, ciśnienia krwi, saturacji | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wskaźnik poziomu baterii nadajników bezprzewodowych EKG na ekranie centrali | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zaimplementowane protokoły treningowe dla bieżni i ergometrów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Tworzenie własnych protokołów treningowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dodawanie protokołów typu interwałowy, RAMP, PWC, kontrolowany rytmem serca | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dla treningów sterowanych rytmem serca możliwość określenia stałego rytmu serca, % wartości maksymalnego rytmu serca dla danego pacjenta lub użycia formuły Karvonen | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyznaczanie maksymalnego dopuszczonego obciążenia dla danego pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ręczna korekta parametrów treningu (prędkość, nachylenie, moc) w czasie sesji treningowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Jednoczesne wystartowanie sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnego uruchamiania sesji treningowej wybranego pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ręczne jednoczesne zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wstrzymanie zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ręczne jednoczesne zakończenia sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Analiza przeprowadzonej sesji treningowej w zakresie osiągniętego HR, mocy, obrotów, indeksu PWC w danym momencie sesji treningowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Raportowanie wyników sesji treningowej z możliwością dodawania własnych komentarzy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przeglądanie i porównywanie treningów dla wybranego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowej z wizualizacją zmiany parametrów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Porównanie tabelaryczne przeprowadzonych treningów dla wybranego pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość tworzenia grup treningowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Tworzenie profili użytkowników zabezpieczonych hasłem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Profil administratora systemu z możliwością zakładania profili i nadawania uprawnień | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowana baza danych oraz możliwość skonfigurowania zewnętrznej bazy danych SQL | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| MODUŁ EKG SYSTEMU REHABILITACJI– 4 sztuki |  |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja modułu EKG z centralą monitorującą systemu rehabilitacji | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czteroelektrodowy kabel pacjent do monitorowania 2 kanałowego EKG – odprowadzenia kończynowe I, II | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Nadajnik wodoodporny – klasa odporności przed przypadkowym przedostawaniem się wody lub innych substancji do środka modułu akwizycji min. IP 40 | TAK, podać |  | IP=40 – 0 pkt IP>40 – 1 pkt |
|  | Kabel USB do ładowania akumulatora do każdego nadajnika EKG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Współpraca ze stacją dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie baterii nadajników | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dioda LED sygnalizująca stan pracy nadajnika | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany znacznik zdarzeń | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wymiary modułu EKG poniżej 100x40x30 mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Waga modułu EKG poniżej 50 g | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| ERGOMETR REHABILITACYJNY PIONOWY SYSTEMU REHABILITACJI – 4 sztuki |  |  |  |  |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres regulacji obciążenia: 7 – 1000 W | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W 3W, - od 100 W-500 W 3% - od 500 W - 1000 W 5% | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka w zakresie min. 30 cm | TAK, (podać) |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siodełka z poziomu konsoli lub oprogramowania treningowego, min. 30 cm | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Regulacja siodełka w poziomie w zakresie min. 15 cm, minimum w ergometrach | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Regulacja kierownicy w zakresie 360° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK, podać |  | 180kg – 0 pkt >180kg – 1 pkt |
|  | Moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji z czujnikiem napalcowym, możliwość rozbudowy | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wymiary ergometru maks. 110 x 50 x 120 cm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Waga ergometru min. 60 kg | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| DEFIBRYLATOR – 1 SZTUKA |  |  |  |  |
| OPIS FUNKCJONALNOŚCI, PARAMETR |  | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ WARTOŚĆ | UWAGI WYMAGANIA DODATKOWE |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci - możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 8,4 cala, rozdzielczość min. 1024x 768 Pikseli, min. 30 poziomów jasności dla każdego koloru. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | # Tryb wyświetlania w wysokim kontraście przydatny w warunkach bardzo jasnego oświetlenia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania - zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość stosowania dedykowanych elektrod defibracyjnych radio-przeziernych(dla promieni X-Ray) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. | TAK / NIE |  | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji - możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna - min. 5 poziomów. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna - min. 5 poziomów. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| KARDIOWERSJA |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. | TAK/ NIE |  | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| TRYB AED |  |  |  |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibracyjnych. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| TRYB EKG I ARYTMII |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń. Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy kompatybilny z wejściem ekg kardiomonitora Philips z serii IntelliVue. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 - 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granic częstości akcji serca. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z kardiomonitora Philips serii IntelliVue | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 oraz 5 odprowadzeniowy - po 1 szt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| STYMULACJA |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika w konfiguracji urządzenia 20 albo 40 ms. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji - 1 szt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| POMIAR SATURACJI PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0 – 100% z rozdzielczością 1%. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość stosowania sensorów Masimo lub FAST. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych - 1 szt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| POMIAR CIŚNIENIA NIEINWAZYJNEGO |  |  |  |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania co min. od 1 do 120 minut. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący- 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej w rozmiarze średnim, dużym oraz bardzo dużym - po 1 szt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| DRUKARKA |  |  |  |  |
|  | Rejestrator termiczny- szerokość zapisu min. 75 mm. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruku | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prędkość wydruku 25 mm/s lub 50 mm/s | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| ZASILANIE |  |  |  |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 VAC / 50 lub 60 Hz. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Typ akumulatora - litowo-jonowy o napięciu co najmniej 14,4V łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą - klasa szczelności obudowy min. IP54 - zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK |  | IP=54 – 0 pkt IP>54 – 1 pkt |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45°C | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do+ 70°C. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Praca w wilgotności: 15 – 95% | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar etCO2. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł QCPR do pomiarów i informacji zwrotnej o jakości wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o teletransmisję danych poprzez wifi oraz moduł GSM do aplikacji w formie „chmury” dostępnej na dowolnym komputerze po zalogowaniu poprzez przeglądarkę. | TAK/ NIE |  | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualna ewentualnego błędu. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Urządzenie zgodne z normą IEC62304 w zakresie minimalizowania zagrożenia wynikającego z błędów programowych dla oprogramowania. | TAK/ NIE |  | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |
|  | Ecopassport dla urządzenia uwzględniający redukcję zużywanej energii, wagi urządzenia i min. 50% materiałów nadających się do recyklingu dla opakowania. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Odporność na uderzenia o parametrach 15g, czasie trwania 6ms do 1000 uderzeń. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Polska wersja językowa - komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |

| ## SYSTEM WSPIERAJĄCY MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓWFUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTÓW ## – DOSTAWA WYPOSAŻENIA WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I INTEGRACJĄ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) ## wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
| WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Platforma wyposażona w oprogramowanie umożliwiające integrację systemem HIS będącym własnością Szpitala i funkcjonującym na jego terenie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS w zakresie minimum: - identyfikacja pacjentów przez komunikaty HL7 ADT # - przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, waga, oraz parametry konfigurowalne zależnie od oddziału: poziom bólu, skala świadomości, etap gojenia rany, poziom glikemii, stan odleżyn, bilans płynów, EWS – wskaźnik wczesnego ostrzegania, nawrót włośniczkowy, reakcja ruchowa | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość centralnego zarządzania urządzeniami, system pozwalający na monitorowanie takich danych jak: stan baterii, logi, stan połączenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Integracja z systemem szpitalnym obejmująca: -niezbędne licencje na podłączenie monitorów, -komunikację HL7, -identyfikację pacjenta i personelu, -komunikaty ADT, -dopasowanie komunikatów HL7 systemu HIS, -prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie -parametrów do formularzy, | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Platforma integrująca nieinwazyjne technologie, dostępne w wielu oddzielnych urządzeniach, w jeden kompleksowy wydajny system monitorowania parametrów życiowych skonfigurowana z 10 monitorów funkcji życiowych i parametrów krytycznych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez szpitalną sieć Wifi oraz kabel USB/Ethernet przy bezpośrednim połączeniu urządzenia z komputerem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| MONITOR PLATFORMY MONITORUJĄCEJ PACJENTÓW TYP 1 – 5 SZTUKI |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Monitory stacjonarno – transportowe z odłączanym od stacji dokującej autonomicznym panelem przednim | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Platforma umieszczona na statywie jezdnym, wyposażonym w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich. Na wyposażeniu koszyk i wieszaki na akcesoria | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szybkie, bez użycia narzędzi wypinanie ze statywu platformy monitorującej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zintegrowany ekran stacji bazowej do prezentacji danych; wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 10” i rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ekran stacji bazowej z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu. Alternatywnie opuszcza się ręczny wybór jasności ekranu z minimum czterech dostępnych poziomów jasności | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Skaner kodów kreskowych do identyfikacji danych pacjenta i personelu. Skaner na wyposażeniu każdego oferowanego urządzenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Platforma monitorująca dla osób dorosłych, dzieci i noworodków z modułami pomiarowymi minimum ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, temperatury T, saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2, ilości oddechów RRp, częstości bicia serca HR. Automatyczny i ciągły pomiar oraz wyświetlanie dynamicznego wskaźnika zmienności amplitudy fali pletyzmograficznej, wyliczanego na podstawie analizy cyklu oddechowego pacjenta, w celu nieinwazyjnej oceny reaktywności na płynoterapię. Wyświetlanie trendów, komunikatów i granic progów alarmowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar hemoglobiny SpHb | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Nieinwazyjny pomiar hemoglobiny SpHb (spot-check lub z trendem z możliwością kalibracji – do wyboru przez personel) – w minimum 2 oferowanym urządzeniu. Wraz z każdym zaoferowanym modułem pomiaru SpHb dodatkowy czujnik – klips na palec wielorazowego użytku do pomiaru SpHb | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość pomiaru wskaźnika rezerwy tlenowej w minimum 2 oferowanym urządzeniu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o kapnografię | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EEG (u pacjentów powyżej 1 roku życia) | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł oksymetrii regionalnej; nieinwazyjne monitorowanie regionalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi w tkance pod czujnikiem | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru parametrów hemodynamicznych | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezprzewodowy pomiar SpO2 dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy pomiarowe pomiaru saturacji | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Bezprzewodowy pomiar temperatury dla pacjentów mobilnych lub izolowanych, w dostawie min dwa zestawy pomiarowe temperatury | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczny i ciągły pomiar oraz wyświetlanie dynamicznego wskaźnika zmienności amplitudy fali pletyzmograficznej, wyliczanego na podstawie analizy cyklu oddechowego pacjenta, w celu nieinwazyjnej oceny reaktywności na płynoterapię w każdym z monitorów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar temperatury termometrem dotykowym pacha/ usta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar temperatury termometrem bezdotykowym z przesyłaniem danych poprzez bluetooth do platformy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mankiety pomiarowe ciśnienia wielorazowego użytku; po dwa mankiety trzech rozmiarów dla dorosłych z każdym oferowanym urządzeniem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o skrajnie niskiej perfuzji (od 0,02 %) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Parametry z czujnika saturacji wyświetlane na dotykowym ekranie platformy lub panelu transportowym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Podgląd na ekranie definicji każdego mierzonego parametru | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pasek działań umożliwiający co najmniej: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Diody LED sygnalizujące stany systemowe i alarmy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczne obliczanie skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych parametrów i wprowadzonych danych, a następnie wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS: np. NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| MONITOR PLATFORMY MONITORUJĄCEJ PACJENTÓW TYP 2 – 5 SZTUK |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Monitory stacjonarno – transportowe | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych z modułami pomiarowymi: - ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, - temperatury T - saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2 | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor funkcji życiowych przeznaczony dla osób dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez monitor danych (pomiar automatyczny lub wpisywanie ręczne) do rodzaju oddziału i pacjentów, np. oddział internistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, położniczy, noworodkowy, onkologiczny | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania min. 30 dodatkowych parametrów według wskazań użytkownika m.in. wzrost, waga, poziom bólu, stolec, bilans płynów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 4,5” i rozdzielczości min. 1280x720 pikseli | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ekran monitora z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu lub ręcznym wyborem jasności ekranu z 4 dostępnych poziomów jasności | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ekran monitora z możliwością wyświetlania danych w pionie i poziomie, z automatyczną rotacją | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor funkcji życiowych wyposażony w diodę LED sygnalizującą zasilanie sieciowe i ładowanie akumulatorów zasilających | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora funkcji życiowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość łatwego, bez użycia narzędzi, wypinania monitora funkcji życiowych ze statywu jezdnego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wysuwana z obrysu urządzenia stopka zapewniająca stabilizację urządzenia w pozycji pionowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor funkcji życiowych z wbudowanym w obrys uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Waga monitora (bez wózka) maks. 1,5 kg | Tak, podać |  | =1,5kg – 0 pkt <1,5 kg – 1 pkt |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych podzielony na sekcje: pasek statusu, okna parametrów oraz pasek działań | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji okna parametrów poprzez zmianę położenia i wielkości wyświetlanych wartości parametrów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pasek statusu zawierający co najmniej: przycisk czasowego wstrzymania alarmu, przycisk wyciszenia alarmu (wyciszenie dźwięku), przycisk wyboru profilu pacjenta, przycisk i status połączeń: Bluetooth, WiFi, Ethernet, wskaźniki zasilania i poziomu naładowania akumulatorów, wskazanie bieżącej godziny | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pasek działań umożliwiający co najmniej: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS, uruchomienie menadżera sesji pomiarowych z możliwością zapisania wielu sesji o czasie trwania do 96 godzin, zaznaczenie zdarzenia oraz dostęp do konfiguracji urządzenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku graficznego i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym, min. wciśnij, przesuń, przewiń, powiększ/zmniejsz (za pomocą 2 punktów dotykowych), drag and drop | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość pracy w trybach: - pomiar punktowy typu spot-check, - monitorowanie ciągłe | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wykonania pomiarów w trybie interwałowym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego obliczania skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zaimplementowania do 8 różnych protokołów EWS: np. OEWS, NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Obsługa co najmniej 14 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych wartości i wprowadzonych danych, a następnie łączone w zagregowaną wartość EWS i wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczne obliczanie wartości skali EWS na podstawie SpO2, PR, RR, temperatury, ciśnienia skurczowego, stanu świadomości i suplementacji tlenu O2 | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prezentacja na ekranie monitora trendu zmian EWS | TAK/ NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Monitor wyposażony w diodę LED sygnalizującą stany systemowe i alarmy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor wyposażony w gniazda przyłączeniowe co najmniej: systemu przywołania pielęgniarki, RJ-45 do komunikacji z siecią szpitalną, min. 1 port USB, gniazdo zasilania AC, gniazdo uziemienia | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany interfejs komunikacyjny WLAN 2,4 / 5 GHz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 4 godziny ciągłej pracy | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Monitor wyposażony w podświetlany włącznik zasilania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Moduł pulsoksymetrii mierzący w technologii Masimo SET i prezentujący na ekranie monitora funkcji życiowych saturację krwi tętniczej tlenem SpO2, częstotliwość tętna PR, wskaźnik perfuzji PI, pletyzmograficzną częstotliwość oddechu RRp | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 0% – 100% | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Rozdzielczość pomiaru SpO2, min. 1% | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±2% - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3% | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiarowy PR min. 25 – 240 uderzeń/ minutę | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokładność pomiaru częstości tętna w zakresie 25 – 240 uderzeń/ minutę: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3 uderzenia/ min - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±5 uderzeń/ min - przy niskiej perfuzji 3 uderzenia/ minutę | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiaru respiracji min. 4 – 70 oddechów/minutę | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokładność pomiaru respiracji max: 1 oddech/minutę | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiarowy wskaźnika perfuzji min. : 0,02% – 20% | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Automatyczny i ciągły pomiar oraz wyświetlanie dynamicznego wskaźnika zmienności amplitudy fali pletyzmograficznej, wyliczanego na podstawie analizy cyklu oddechowego pacjenta, w celu nieinwazyjnej oceny reaktywności na płynoterapię | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wyświetlanie pletyzmogramu, wartości i granic alarmowych SpO2, trendu SpO2, częstości rytmu PR, respiracji RRp, prezentacja indeksu perfuzji PI | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary: hemoglobiny całkowitej SpHb, karboksyhemoglobina (SpCO), methemoglobina (SpMet), całkowitej zawartość tlenu (SpOC), pomiar respiracji metodą akustyczną (RRa) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Funkcja blokady ekranu na czas transportu pacjenta, umożliwia wyświetlanie monitorowanych parametrów uniemożliwiając jednocześnie przypadkową interakcję z urządzeniem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Przycisk wyciszenia alarmów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Na wyposażeniu urządzenia wielorazowego użytku czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych z każdym monitorem funkcji życiowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dostępne 6 rozmiarów mankietów pomiarowych wielorazowych o rozmiarach: - 8-13 cm (niemowlę), - 12-19 (cm dziecko), - 17-25 cm (mały dorosły), - 23-33 cm (dorosły), - 31-40 cm (duży dorosły), - 38-50 cm (udowy) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W dostawie 1 komplet mankietów pomiarowych wielorazowych wszystkich rozmiarów z każdym monitorem funkcji życiowych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Na wyposażeniu monitora przewód pacjenta do pomiaru ciśnienia z szybkozłączką | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mankiety ciśnieniowe jednoczęściowe, nie zawierające PVC (chlorek poliwinylu), DEHP (ftalan) i lateksu | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mankiety z zintegrowanym wężykiem ciśnieniowym z szybkozłączką | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mankiety wyróżnione kolorystycznie, umożliwiając szybką identyfikację właściwego rozmiaru | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Mankiety posiadają nadrukowany obustronnie zakres obwodu ramienia, umożliwiając szybkie dopasowanie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego min.: - dorośli 40-260 mmHg, - dzieci 40-230 mmHg, - noworodki 40-130 mmHg | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego min.: - dorośli 20-200 mmHg, - dzieci 20-160 mmHg, - noworodki 20-100 mmHg | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia średniego min.: - dorośli 26-220 mmHg, - dzieci 26-183 mmHg, - noworodki 26-110 mmHg | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia max. ±3 mmHg | TAK, podać |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz trend ciśnienia stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia w trybie interwałowym z odstępem regulowanym w zakresie: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 lub 90 minut | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych następujących po sobie pomiarów ciśnienia krwi przez zaprogramowany czas, 5 lub 10 minut | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Termometr bezdotykowy na podczerwień z bezprzewodową komunikacją ze stacją bazową zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego pacjenta, redukujący koszty i ilość odpadów poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania sond i innych materiałów jednorazowego użytku | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Termometr na podczerwień klasy klinicznej zapewniający pomiar temperatury czoła we wszystkich populacjach pacjentów | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prosta, jednoprzyciskowa obsługa zapewniająca wyniki w ciągu kilku sekund | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres pomiaru temperatury min. 35 – 42°C | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prezentacja zmierzonej wartości temperatury na wyświetlaczu termometru i na ekranie stacji bazowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru temperatury oraz trend temperatury stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |  |
| ŁÓŻKA SZPITALNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE – 6 SZTUK |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 370VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Leże łóżka podparte na stabilnej konstrukcji pantografowej o wymiarach podstawy 163cm ± 2 cm (dł) x 71 cm ± 2 cm (szer). | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża od najniższej pozycji do najwyższej w czasie maks. 35 sekund oraz od najwyższej do najniższej w czasie maks. 30 sekund. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0°- 70° ± 3° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16° ± 3°. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17° ± 3° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° ± 3° oraz segmentu uda do 40° ± 3° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40° ± 3° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Barierki o wysokości 405 mm ± 20 mm w części plecowej oraz 385 mm ± 20 mm w części nożnej. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Min. 2 koła wyposażone w indywidulaną blokadę jazdy. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg | TAK |  | 280kg – 0 pkt >280kg – 1 pkt |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| LEŻANKA SZPITALNA – 5 SZTUK |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Leżanka przeznaczona do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wykonanie: stal pokryta farbą proszkową | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Tapicerka leżanki wykonana z certyfikowanych tkanin medycznych w szerokiej gamie kolorystycznej do wyboru | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Długość: minimum 185 cm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szerokość: minimum 55 cm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Dopuszczalne obciążenie: minimum 200 kg | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wysokość: 500 mm ± 20 mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od 0° do +40° | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Stelaż/ uchwyt na prześcieradło w rolce | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| SPRZĘT KOPMPUTEROWY (ZESTAW ALL in ONE) – 4 SZTUKI |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Komputer typu AiO o minimalnych parametrach: System operacyjny: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i7 lub równoważny Ilość pamięci RAM 16 GB Typ ekranu: matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 27" Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics lub równoważna Dysk SSD 512 GB Wbudowane dwa mikrofony Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa Full HD Łączność Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Złącza minimum: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Zasilacz: 90 W | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| DRUKARKA LASEROWA – 4 SZTUKI |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Drukarka dedykowana do dużych biur Technologia druku: laserowa, monochromatyczna Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, etykiety, koperty Obsługiwane formaty nośnikówA6, A5, A4, B5, Letter Podajnik papieru: minimum 250 arkuszy Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka Odbiornik papieru: minimum 150 arkuszy Szybkość druku do 40 str./min Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi Miesięczne obciążenie: 90 000 str./miesiąc Maksymalna gramatura papieru: 230 g/m² Druk dwustronny (dupleks): automatyczny Interfejsy: USB, LAN (Ethernet) Wbudowany wyświetlacz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH DO GABINETU ZAGIEGOWEGO – 1 ZESTAW |  |  |  |  |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Konstrukcje metalowe lub z materiałów odpornych na wielokrotną dezynfekcję, gładkie powierzchnie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zestaw złożony z szafki z szufladami, szafki ze zlewem oraz lodówki na leki | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szafka medyczna z trzema szufladami wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na samodociągowych prowadnicach z pełnym wysuwem | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Każda z szuflad wyposażona w uchwyt | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Blat prosty z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szafka medyczna stojąca z komorą zlewozmywakową wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo wyposażone w uszczelkę i uchwyt | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Blat zagłębiony z komorą, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Komora o wymiarach 400x400x250 mm | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez półki środkowej | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Syfon z tworzywa sztucznego | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Lodówka na leki - chłodziarka farmaceutyczna | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zakres temperatury od 0°C do +10°C | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Drzwi pełne | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Komora zamykana na klucz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury i zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Alarm przekroczenia zadanej temperatury | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Trzy półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz | TAK |  | Funkcjonalność dostępna w chwili składania oferty |
| TABLICA INFORMACYJNA |  |  |  |  |
|  | Tablica informacyjna zgodna z wytycznymi określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod linkiem https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/ | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA; DOSTAWA I URUCHOMIENIE, SERWIS, SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące uruchomienia (karta gwarancyjna przy dostawie). | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Dla sprzętu medycznego aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE) | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty dostawy | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski | TAK |  | Potwierdzić |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu (z dostawą) | TAK |  | Potwierdzić |
|  | W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do prezentacji funkcjonalności oferowanego sprzętu/ systemu | TAK |  | Potwierdzić |

| Parametry środowiskowe – zamówienia zielone i DNSH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry środowiskowe dotyczą całego oferowanego asortymentu w ramach zadania |  |  |  |  |
|  | Oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Opakowanie nie nadaje się do recyklingu | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania przez co najmniej: 3, 5, 8, 10 i więcej lat | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: 8, 9, 10, 11, 12 lub więcej lat | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat ISO 14001 lub EMAS lub równoważny w zakresie stosowania przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normami w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu. | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | będzie/ nie będzie |  | Bez punktacji |
|  | Przy produkcji sprzętu będą/nie będą stosowanie materiały zgodne z zasadą gospodarki cyrkularnej** | będą/nie będą |  | Bez punktacji |